Лекция 1

### ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАДЕЖНОСТИ. КЛАССИФИКАЦИЯ ОТКАЗОВ. СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАДЕЖНОСТИ.

Термины и определения, используемые в теории надежности, регламентированы ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Термины и  определения».

1. Основные понятия

Надежность – свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени и в заданных пределах значения установленных эксплуатационных показателей.

Объект – техническое изделие определенного целевого назначения, рассматриваемое в периоды проектирования, производства, испытаний и эксплуатации.

Объектами могут быть различные системы и их элементы.

Элемент – простейшая составная часть изделия, в задачах надежности может состоять из многих деталей.

Система – совокупность совместно действующих элементов, предназначенная для самостоятельного выполнения заданных функций.

Понятия элемента и системы трансформируются в зависимости от поставленной задачи. Например, станок, при установлении его собственной надежности рассматривается как система, состоящая из отдельных элементов – механизмов, деталей и т.п., а при изучении надежности технологической линии – как элемент.

Надежность объекта характеризуется следующими основными состояниями и событиями.

Исправность – состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям, установленным нормативно-технической документацией (НТД).

Работоспособность – состояние объекта, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя значения основных параметров, установленных  НТД.

Основные параметры характеризуют функционирование объекта при выполнении поставленных задач.

Понятие исправность шире, чем понятие работоспособность. Работоспособный объект обязан удовлетворять лишь тем требования НТД, выполнение которых обеспечивает нормальное применение объекта по назначению. Таким образом, если объект неработоспособен, то это свидетельствует о его неисправности. С другой стороны, если объект неисправен, то это не означает, что он неработоспособен.

Предельное состояние – состояние объекта, при котором его применение по назначению недопустимо или нецелесообразно.

Применение (использование) объекта по назначению прекращается в следующих случаях:

- при неустранимом нарушении безопасности;

- при неустранимом отклонении величин заданных параметров;

- при недопустимом увеличении эксплуатационных расходов.

Для некоторых объектов предельное состояние является последним в его функционировании, т.е. объект снимается с эксплуатации, для других – определенной фазой в эксплуатационном графике, требующей проведения ремонтно-восстановительных работ.

В связи с этим, объекты  могут быть:

- невосстанавливаемые, для которых работоспособность в случае возникновения отказа, не подлежит восстановлению;

- восстанавливаемые, работоспособность которых может быть восстановлена, в том числе и путем замены.

К числу невосстанавливаемых объектов можно отнести, например: подшипники качения, полупроводниковые изделия, зубчатые колеса и т.п. Объекты, состоящие из многих элементов, например, станок, автомобиль, электронная аппаратура, являются восстанавливаемыми, поскольку их отказы связаны с повреждениями одного или немногих элементов, которые могут быть заменены.

В ряде случаев один и тот же объект в зависимости от особенностей, этапов эксплуатации или назначения может считаться восстанавливаемым или невосстанавливаемым.

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта.

Критерий отказа – отличительный признак или совокупность признаков, согласно которым устанавливается факт возникновения отказа.

2. Классификация и характеристики отказов

По типу отказы подразделяются на:

- отказы функционирования (выполнение основных функций объектом прекращается, например, поломка зубьев шестерни);

- отказы параметрические (некоторые параметры объекта изменяются в недопустимых пределах, например, потеря точности станка).

По своей природе  отказы могут быть:

- случайные, обусловленные непредусмотренными перегрузками, дефектами материала, ошибками персонала или сбоями системы управления и т. п.;

- систематические, обусловленные закономерными и неизбежными явлениями, вызывающими постепенное накопление повреждений: усталость, износ,  старение, коррозия и т. п.

Основные признаки классификации отказов:

- характер возникновения;

- причина возникновения;

- характер устранения;

- последствия отказов;

- дальнейшее использование объекта;

- легкость обнаружения;

- время возникновения.

Рассмотрим подробнее каждый из классификационных признаков:

| характер возникновения: | - внезапный отказ – отказ, проявляющийся в резком (мгновенном) изменении характеристик объекта; |
| --- | --- |
|  | - постепенный отказ – отказ, происходящий в результате медленного, постепенного ухудшения качества объекта. |

Внезапные отказы обычно проявляются в виде механических повреждений элементов (трещины – хрупкое разрушение, пробои изоляции, обрывы и т. п.) и не сопровождаются предварительными видимыми признаками их приближения. Внезапный отказ характеризуется независимостью момента наступления от времени предыдущей работы.

Постепенные отказы - связаны с износом деталей и старением материалов.

| причина возникновения: | - конструкционный отказ , вызванный недостатками и неудачной конструкцией объекта; |
| --- | --- |
|  | - производственный отказ, связанный с ошибками при изготовлении объекта по причине несовершенства или нарушения технологии; |
|  | - эксплуатационный отказ, вызванный нарушением правил эксплуатации. |
| характер устранения: | - устойчивый отказ; |
|  | - перемежающийся отказ (возникающий/исчезающий). последствия отказа: легкий отказ (легкоустранимый); |
|  | - средний отказ (не вызывающий отказы смежных узлов – вторичные отказы); |
|  | - тяжелый отказ (вызывающий вторичные отказы или приводящий к угрозе жизни и здоровью человека). |
| дальнейшее использование объекта: | - полные отказы, исключающие возможность работы объекта до их устранения; |
|  | - частичные отказы, при которых объект может частично использоваться. |
| легкость обнаружения: | - очевидные (явные) отказы; |
|  | - скрытые (неявные) отказы. |
| время возникновения: | - приработочные отказы, возникающие в начальный период эксплуатации; |
|  | - отказы при нормальной эксплуатации; |
|  | - износовые отказы, вызванные необратимыми процессами износа деталей, старения материалов и пр. |

3. Составляющие надежности

Надежность является комплексным свойством, включающим в себя в зависимости от назначения объекта или условий его эксплуатации ряд простых свойств:

- безотказность;

- долговечность;

- ремонтопригодность;

- сохраняемость.

Безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторой наработки или в течение некоторого времени.

Наработка – продолжительность или объем работы объекта, измеряемая в любых неубывающих величинах (единица времени, число циклов нагружения, километры пробега и т. п.).

Долговечность – свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонтов.

Ремонтопригодность – свойство объекта, заключающееся в его приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, поддержанию и восстановлению работоспособности путем проведения ремонтов и технического обслуживания.

Сохраняемость – свойство объекта непрерывно сохранять требуемые эксплуатационные показатели в течение (и после) срока хранения и транспортирования.

В зависимости от объекта надежность может определяться всеми перечисленными свойствами или частью их. Например, надежность колеса зубчатой передачи, подшипников определяется их долговечностью, а станка – долговечностью, безотказностью и ремонтопригодностью.

4. Основные показатели надежности

Показатель надежности  количественно характеризует, в какой степени данному объекту присущи определенные свойства, обусловливающие надежность. Одни показатели надежности  (например, технический ресурс, срок службы) могут иметь размерность, ряд других (например, вероятность безотказной работы, коэффициент готовности) являются безразмерными.

Рассмотрим  показатели составляющей надежности - долговечность.

Технический ресурс – наработка объекта от начала его эксплуатации или возобновления эксплуатации после ремонта до наступления предельного состояния. Строго говоря, технический ресурс может быть регламентирован следующим образом: до среднего, капитального, от капитального до ближайшего среднего ремонта и т. п. Если регламентация отсутствует, то имеется в виду ресурс от начала эксплуатации до достижения предельного состояния после всех видов ремонтов.

Для невосстанавливаемых объектов понятия технического ресурса и наработки до отказа совпадают.

Назначенный ресурс – суммарная наработка объекта, при достижении которой эксплуатация должна быть прекращена независимо от его состояния.

Срок службы – календарная продолжительность эксплуатации (в том числе, хранение, ремонт и т. п.) от ее начала до наступления предельного состояния.

На рис.  приведена графическая интерпретация перечисленных показателей, при этом:

t0 = 0 – начало эксплуатации;

t1, t5 – моменты отключения по технологическим причинам;

t2, t4, t6, t8 – моменты включения объекта;

t3, t7 – моменты вывода объекта в ремонт, соответственно, средний и капитальный;

t9 – момент прекращения эксплуатации;

t10 – момент отказа объекта.

Технический ресурс (наработка до отказа)

ТР = t1+ (t3 – t2 ) + (t5 – t4) + (t7 – t6) + (t10 – t8).

Назначенный ресурс

ТН = t1 + (t3 –t2 ) + (t5 – t4 ) + (t7 –t6 ) + (t9 –t8 ).

Срок службы объекта           ТС = t10 .

Для большинства объектов электромеханики в качестве критерия долговечности чаще всего используется технический ресурс.

Контрольные вопросы:

- В чем заключается понятие надежности как свойства объекта?

- Перечислите и дайте определения основных состояний и событий, которыми характеризуется надежность?

- В чем общность и отличия состояний «исправность» и «работоспособность» объекта?

- При каких условиях наступает предельное состояние объекта?

- Какими могут быть объекты по способности к восстановлению работоспособного состояния?

- Какими могут быть отказы по типу и природе происхождения?

- Перечислите основные признаки классификации отказов?

- Перечислите и дайте определение свойств (составляющих) надежности?

- Дайте определение показателя надежности?

- Перечислите и поясните показатели долговечности?

### КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОТКАЗНОСТИ: ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

### ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОТКАЗНОСТИ: ВЕРОЯТНОСТЬ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ, ПЛОТНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТКАЗОВ, ИНТЕНСИВНОСТЬ ОТКАЗОВ

1. Общие понятия

Наиболее важные показатели надежности невосстанавливаемых  объектов – показатели безотказности, к которым относятся:

- вероятность безотказной работы;

- плотность распределения отказов;

- интенсивность отказов;

- средняя наработка до отказа.

Показатели надежности представляются в двух формах (определениях):

- статистическая (выборочные оценки);

- вероятностная.

Статистические определения (выборочные оценки) показателей получаются по результатам испытаний на надежность.

Допустим, что в ходе испытаний какого-то числа однотипных объектов получено конечное число интересующего нас параметра – наработки до отказа. Полученные числа представляют собой выборку некоего объема из общей «генеральной совокупности», имеющей неограниченный объем данных о наработке до отказа объекта.

Количественные показатели, определенные для «генеральной совокупности», являются истинными (вероятностными) показателями, поскольку объективно характеризуют случайную величину – наработку до отказа.

Показатели, определенные для выборки, и, позволяющие сделать какие-то выводы о случайной величине, являются выборочными (статистическими) оценками. Очевидно, что при достаточно большом числе испытаний (большой выборке) оценки приближаются к вероятностным показателям.

Вероятностная форма представления показателей удобна при аналитических расчетах, а статистическая – при экспериментальном исследовании надежности.

Для обозначения статистических оценок будем использовать знак сверху.

Примем следующую схему испытаний для оценки надежности.

Пусть на испытания поставлено N одинаковых серийных объектов. Условия испытаний идентичны, а испытания каждого из объектов проводятся до его отказа.

Введем следующие обозначения:

T = {0, t1, … tN } = {t} – случайная величина наработки объекта до отказа;

N(t) – число объектов, работоспособных к моменту наработки t;

n(t) – число объектов, отказавших к моменту наработки t;

n(t, t + t) – число объектов, отказавших в интервале наработки     [t, t + t];

t – длительность интервала наработки.

Поскольку в дальнейшем определение выборочных оценок базируется на математических моделях теории вероятностей и математической статистики, то ниже приводятся основные (минимально необходимые) сведения из теории вероятностей.

1. Вероятность безотказной работы (ВБР)

Статистическая оценка ВБР (эмпирическая функция надежности) определяется:

|  | (1) |
| --- | --- |

отношением числа N(t) объектов, безотказно проработавших до момента наработки t, к числу объектов, исправных к началу испытаний (t = 0) - к общему числу объектов N. Оценку ВБР можно рассматривать как показатель доли работоспособных объектов к моменту наработки t.

Поскольку N(t) = N - n(t), то ВБР по (1)

|  | (2) |
| --- | --- |

где(t) =  n(t)/ N – оценка вероятности отказа (ВО).

В статистическом определении оценка ВО представляет эмпирическую функцию распределения отказов.

Так как события, заключающиеся в наступлении или не наступлении отказа к моменту наработки t, являются противоположными, то

| (t)+(t) = 1 | (3) |
| --- | --- |

Нетрудно убедиться, что ВБР является убывающей, а ВО – возрастающей функцией наработки. Действительно

- в момент начала испытаний t = 0 число работоспособных объектов равно общему их числу N(t) = N(0) = N, а число отказавших - n(t) = n(0) = 0, поэтому  (t) =(0) = 1, а (t) = (0) = 0;

- при наработке t все объекты, поставленные на испытания, откажут, т. е. N() = 0, а n() = N, поэтому (t) = () = 0, а  (t) =() = 1.

Вероятностное определение ВБР

| P(t) = P{T t}. | (4) |
| --- | --- |

Таким образом, ВБР есть вероятность того, что случайная величина наработки до отказа T окажется не меньше некоторой заданной наработки t.

Очевидно, что ВО будет являться функцией распределения случайной величины T и представляет из себя вероятность того, что наработка до отказа окажется меньше некоторой заданной наработки t

| Q(t) = P{T < t}. | (5) |
| --- | --- |

Графики ВБР и ВО приведены на рис. 1.

В пределе, с ростом числа N (увеличение выборки) испытываемых объектов, (t) и (t) сходятся по вероятности (приближаются по значениям) к P(t) и Q(t).

Сходимость по вероятности представляется следующим образом:

|  | (6) |
| --- | --- |

Рис. 1

Практический интерес представляет определение ВБР в интервале наработки [t, t + t], при условии, что объект безотказно проработал до начала t интервала.Определим эту вероятность, используя теорему умножения вероятностей, и  выделив следующие события:

A = {безотказная работа объекта до момента t};

B = {безотказная работа объекта в интервале t};

C = A·B = {безотказная работа объекта до момента t + t}.

Очевидно P(C) = P(A·B) = P(A)·P(B| A), поскольку события A и B будут зависимыми.

Условная вероятность P(B| A) представляет ВБР P(t, t + t) в интервале [t, t + t], поэтому

| P(B¦ A) = P(t, t + t) = P(C)/ P(A) = P(t + t)/ P(t). | (7) |
| --- | --- |

ВО в интервале наработки [t, t + t], с учетом (7), равна:

| Q( t, t + t ) = 1 - P( t, t + t ) = [ P(t ) - P(t + t ) ] / P(t ). | (8) |
| --- | --- |

2. Плотность распределения отказов (ПРО)

Статистическая оценка ПРО определяется

отношением числа объектов  n(t, t + t), отказавших в интервале наработки [t, t + t] к произведению общего числа объектов N на длительность интервала наработки t.

|  | (9) |
| --- | --- |

Поскольку n ( t, t + t ) = n ( t + t ) - n(t), где  n( t + t ) – число объектов, отказавших к моменту наработки t + t, то оценку ПРО можно представить:

|  | (10) |
| --- | --- |

где( t, t + t) – оценка ВО в интервале наработки, т. е. приращение ВО за t.

Оценка ПРО представляет «частоту» отказов, т. е. число отказов за единицу наработки, отнесенное к первоначальному числу объектов.

Вероятностное определение ПРО следует из (10) при стремлении интервала наработки t t0 и увеличения объема выборки N

|  | (11) |
| --- | --- |

ПРО по существу является плотностью распределения (плотностью вероятности) случайной величины T наработки объекта до отказа.

Поскольку Q(t) является неубывающей функцией своего аргумента, то f(t) 0.

Один из возможных видов графика f(t) приведен на рис. 2.

Как видно из рис. 2,  ПРО f(t) характеризует частоту отказов (или приведенную ВО), с которой распределяются конкретные значения наработок всех N объектов (t1 , … , tN ), составляющие случайную величину наработки  T до отказа объекта данного типа. Допустим, в результате испытаний установлено, что значение наработки ti присуще наибольшему числу объектов. О чем свидетельствует максимальная величина f(ti). Напротив, большая наработка tj была зафиксирована только у нескольких объектов, поэтому и частота f(tj) появления такой наработки на общем фоне будет малой.

Отложим на оси абсцисс некоторую наработку t и бесконечно малый интервал наработки шириной dt, примыкающий к t.

Тогда вероятность попадания случайной величины наработки T на элементарный участок шириной dt (с точностью до бесконечно малых высшего порядка) равна:

|  | (12) |
| --- | --- |

где  f(t)dt – элемент ВО объекта в интервале [t, t + dt] (геометрически это площадь заштрихованного прямоугольника, опирающегося на отрезок dt).

Аналогично вероятность попадания наработки T в интервал [tk , tm ] равна:

|  | (13) |
| --- | --- |

что геометрически интерпретируется площадью под кривой f(t), опирающейся на участок [tk , tm ].

ВО и ВБР можно выразить в функции ПРО.

Поскольку Q(t) = P{T < t}, то используя выражение (13), получим

|  | (14) |
| --- | --- |

расширение интервала слева до нуля вызвано тем, что T не может быть отрицательной.

Т. к. P(t) = P{T t}, то

|  | (15) |
| --- | --- |

Очевидно, что Q(t) представляет собой площадь под кривой f(t) слева от t, а P(t) – площадь под f(t) справа от t. Поскольку все, полученные при испытаниях значения наработок лежат под кривой f(t), то

|  | (16) |
| --- | --- |

Рис. 2

3. Интенсивность отказов (ИО)

Статистическая оценка ИО определяется

|  | (17) |
| --- | --- |

отношением числа объектов  n(t, t + t), отказавших в интервале наработки [t, t + t] к произведению числа N(t) работоспособных объектов в момент t на длительность интервала наработки t.

Сравнивая (9) и (17) можно отметить, что ИО несколько полнее характеризует надежность объекта на момент наработки t, т. к. показывает частоту отказов, отнесенную к фактически работоспособному числу объектов на момент наработки t.

Вероятностное определение ИО получим, умножив и поделив правую часть выражения (17) на N

С учетом (10),оценку ИО (t) можно представить

откуда при стремлении t 0 и N получаем

|  | (18) |
| --- | --- |

Возможные виды изменения ИО (t) приведены на рис. 3.

Рис. 3

Контрольные вопросы и задачи:

- Перечислите показатели безотказности объекта и поясните в чем отличия статистических оценок от вероятностной формы их представления?

- Дайте определение вероятности безотказной работы (ВБР) объекта и поясните ее смысл?

- Чем отличается ВБР объекта к  наработке t  от ВБР в интервале наработки [t, t + t]?

- Дайте определение плотности распределения отказов (ПРО) и поясните ее смысл при оценке надежности объекта?

- Дайте графическую интерпретацию понятий ВБР и вероятности отказов (ВО)?

- Дайте определение интенсивности отказов (ИО) и поясните ее смысл при оценке надежности объекта?

- По результатам испытаний N=100 однотипных элементов определить показатели безотказности для заданных наработок ti, если известно, что число отказавших элементов n(ti) к моментам наработки составляет:

| t1 = 100 ч t2 = 150 ч t3 = 200 ч t4 = 250 ч t5 = 300 ч | n( t1 ) = 5 n( t2 ) = 8 n( t3 ) = 11 n( t4 ) = 15 n( t5 ) = 21 |
| --- | --- |

Построить графики расчетных показателей

Лекция 2

ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАРАБОТКИ   ДО ОТКАЗА

### НОРМАЛЬНЫЙ ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАРАБОТКИ ДО ОТКАЗА

1. Классическое нормальное распределение

Нормальное распределение или распределение Гаусса является наиболее универсальным, удобным и широко применяемым.

Считается, что наработка подчинена нормальному распределению (нормально распределена), если плотность распределения отказов (ПРО) описывается выражением:

|  | (1) |
| --- | --- |

где a и b – параметры распределения, соответственно, МО и СКО, которые по результатам испытаний принимаются:

где 0 , - оценки средней наработки и дисперсии.

Графики изменения показателей безотказности при нормальном распределении приведены на рис. 1.

Выясним смысл параметров Т0 и S нормального распределения. Из графика f(t) видно, чтоТ0 является центром симметрии распределения, поскольку при изменении знака разности (t - T0) выражение (1) не меняется. При t = Т0 ПРО достигает своего максимума

Рис. 1

При сдвиге  Т0  влево/вправо по оси абсцисс, кривая f(t) смещается в ту же сторону, не изменяя своей формы. Таким образом, Т0  является центром рассеивания случайной величины T, т. е. МО.

Параметр S характеризует форму кривой f(t), т. е. рассеивание случайной величины T. Кривая ПРО f(t) тем выше и острее, чем меньше S.

Изменение графиков P(t) и (t) при различных СКО наработок (S1 < S2 < S3) и Т0 = const приведено на рис. 2.

Рис. 2

Используя полученные ранее) соотношения между показателями надежности, можно было бы записать выражения для P(t); Q(t) и (t) по известному выражению (1) для f(t). Не надо обладать богатой фантазией, чтобы представить громоздкость этих интегральных выражений, поэтому для практического расчета показателей надежности вычисление интегралов заменим использованием таблиц.

С этой целью перейдем от случайной величины T  к некоей случайной величине

|  | (2) |
| --- | --- |

распределенной нормально с параметрами, соответственно, МО и СКО M{X} = 0 и  S{X} = 1 и плотностью распределения

|  | (3) |
| --- | --- |

Выражение (3)  описывает плотность так называемого нормированного нормального распределения (рис. 3).

Рис. 3

Функция распределения случайной величины X запишется

|  | (4) |
| --- | --- |

а из симметрии кривой f(x) относительно МО M{X} = 0, следует, что   f(-x) = f(x), откуда F(-x) = 1 - F(x) .

В справочной литературе приведены расчетные значения функций f(x) и F(x)  для различных   x = (t - Т0)/S.

Показатели безотказности объекта через табличные значения f(x) и F(x)  определяются по выражениям:

|  | f(t) = f(x)/S; | (5) |
| --- | --- | --- |
|  | Q(t) = F(x); | (6) |
|  | P(t) = 1 - F(x); | (7) |
|  | (t) = f(x)/S(1 - F(x)). | (8) |

В практических расчетах часто вместо функции F(x) пользуются функцией Лапласа, представляющей распределение положительных значений случайной величины X  в виде:

|  | (9) |
| --- | --- |

Очевидно, что F(x) связана с (x) следующим образом:

|  | (10) |
| --- | --- |

Как и всякая функция распределения, функция (x) обладает свойствами:

(x)(- ) = -0,5; (x)() = 0,5; (x)(-x) = - (x) .

В литературе могут встретиться и другие выражения для (x), поэтому, какой записью (x) пользоваться – это дело вкуса.

Показатели надежности объекта можно определить через (x), используя выражения (5) –  (8) и (10):

|  | Q(t) = 0,5 + (x) ; | (11) |
| --- | --- | --- |
|  | P(t) = 0,5 - (x) ; | (12) |
|  | (t) = f(x)/S(0,5 - (x)) . | (13) |

Чаще всего при оценке надежности объекта приходится решать прямую задачу – при заданных параметрах Т0 и S нормально распределенной наработки до отказа определяется тот или иной показатель безотказности (например, ВБР) к интересующему значению наработки t.

Но в ходе проектных работ приходится решать и обратную задачу – определение наработки, требуемой по техническому заданию, ВБР объекта.

Для решения подобных задач используют квантили нормированного нормального распределения.

Квантиль – значение случайной величины, соответствующее заданной вероятности.

Обозначим:

tp– значение наработки, соответствующее ВБР P;

xp – значение случайной величины X, соответствующее вероятности P.

Тогда из уравнения связи x и t:

при x = xp ; t = tp, получаем

tp= Т0 + xp S.

tp, xp – ненормированные и нормированные квантили нормального распределения, соответствующие вероятности P.

Значения квантилей xp приводятся в справочной литературе для P 0,5.

При заданной вероятности P < 0,5 используется соотношение

xp = - x1-p .

Например, при  P = 0,3

x0,3 = -

Вероятность попадания случайной величины наработки T в заданный интервал [t1, t2] наработки определяется:

|  | (14) |
| --- | --- |

где x1 = (t1 - Т0)/S , x2 = (t2 - Т0)/S .

Отметим, что наработка до отказа всегда положительна, а кривая ПРО f(t), в общем случае, начинается от t = - и распространяется до t =  .

Это не является существенным недостатком, если Т0 >> S, поскольку по (14) нетрудно подсчитать, что вероятность попадания случайной величины T в интервал P{Т0 - 3S < T < Т0 + 3S} 1,0 с точностью до 1%. А это означает, что все возможные значения (с погрешностью не выше 1%) нормально распределенной случайной величины с соотношением характеристик Т0 > 3S, находятся на участке Т0 ± 3S.

При большем разбросе значений случайной величины T область возможных значений ограничивается слева (0, ) и используется усеченное нормальное распределение.

2. Усеченное нормальное распределение

Известно, что корректность использования классического нормального распределения наработки, достигается при Т0 3S.

При малых значениях Т0  и большом S, может возникать ситуация, когда ПРО f(t) «покрывает» своей левой ветвью область отрицательных наработок (рис. 4).

Рис. 4

Таким образом, нормальное распределение являясь общим случаем распределения случайной величины в диапазоне (- ; ), лишь в частности (при определенных условиях) может быть использовано для моделей надежности.

Усеченным нормальным распределением называется распределение, получаемое из классического нормального, при ограничении интервала возможных значений наработки до отказа.

В общем случае усечение может быть:

- левым – (0; );

- двусторонним – (t1 , t2).

Смысл усеченного нормального распределения (УНР) рассмотрен для случая ограничения случайной величины наработки интервалом (t1 , t2).

Плотность УНР (t) = c f(t) ,

где

c – нормирующий множитель, определяемый из условия, что площадь под кривой (t) равна 1, т. е.

Откуда

где

Применяя переход от случайной величины Т = {t} к величине  X = {x}:

x2 = (t2 – Т0)/S ;                    x1 = (t1 – Т0)/S ,

получается

поэтому нормирующий множитель c равен:

Поскольку [(x)(x2) - (x)(x1)] < 1, то c > 1, поэтому (t)> f(t). Кривая (t) выше, чем f(t), т. к. площади под кривыми (t) и f(t) одинаковы и равны 1 (рис. 5).

Показатели безотказности для УНР в диапазоне (t1 , t2):

УНР для положительной наработки до отказа – диапазон (0; ) имеет ПРО

(t) = c0 f(t) ,

где c0 – нормирующий множитель определяется из условия:

и равен (аналогично предыдущему):

Показатели безотказности УНР (0; )

Рис. 5

Изменение нормирующего множителя c0  в зависимости от отношения Т0 /S приведено на рис. 6.

Рис. 6.

При     Т0 = S,            Т0 / S = 1        c0 = max ( 1,2) .

При     Т0 / S 2,5      c0 = 1,0, т.е. (t)(t) =  f(t) .

Контрольные вопросы и задачи:

- Объясните почему распределение Гаусса называется нормальным?

- Поясните на изменении кривой плотности распределения отказов влияние параметров распределения: матожидания и дисперсии?

- Приведите расчетные выражения для показателей безотказности, определенные через табличные функции: f(x), F(x) и  (x)?

- При каких условиях корректно использовать классическое нормальное распределение, и в каких случаях целесообразно применять усеченные нормальные распределения?

- Приведите расчетные выражения показателей безотказности для усеченного «слева» нормального распределения?

- Наработка до отказа серийно выпускаемой детали распределена нормально с параметрами: Т0 = M(T) = 104 час, S = S (T) = 250 час. Определить:

1) вероятность того, что при монтаже прибора в него будут поставлены детали, наработка до отказа которых будет находиться в интервале [5000, 9000 час];

2) вероятность того, что при монтаже прибора в него будут поставлены детали, наработка до отказа которых будет находиться в интервале [Т0 - 3S, Т0 + 3S];

3) вероятность того, что безотказно проработав до момента времени 5000 час, деталь безотказно проработает и до 9000 час?

Ответы: 1) 0.00003, 2) 0.9974, 3) 0.99997.

- Комплектующая деталь, используемая при изготовлении устройства, по данным поставщика этой детали имеет нормальное распределение наработки с параметрами:

Т0 = 4 · 103 час, S = 800 час. Определить интересующую конструктора прибора:

1) наработку до отказа, соответствующую 90% надежности детали;

2) вероятность того, что при монтаже деталь имеет наработку, лежащую в интервале [2.5 · 103, 3 · 103];

3) вероятность того, что при монтаже деталь имеет наработку, большую, чем 2.5 103 час?

Ответы: 1) 2974.4, 2) 0.0755, 3) 0.9699.

3. Экспоненциальное распределение

Экспоненциальное распределение описывает наработку до отказа объектов, у которых в результате сдаточных испытаний (выходного контроля) отсутствует период приработки, а назначенный ресурс установлен до окончания периода нормальной эксплуатации.

Эти объекты можно отнести к «не стареющим», поскольку они работают только на участке с (t) = = const. Круг таких объектов широк: сложные технические системы с множеством компонентов, средства вычислительной техники и системы автоматического регулирования и т. п. Экспоненциальное распределение широко применяется для оценки надежности энергетических объектов.

Считается, что случайная величина наработки объекта до отказа подчинена экспоненциальному распределению, если ПРО описывается выражением:

| f(t) = exp( - t), | (1) |
| --- | --- |

где – параметр распределения, который по результатам испытаний принимается равным

1 / 0 ,

где 0 – оценка средней наработки до отказа.

Остальные показатели безотказности при известной f(t), определяются:

| - вероятность безотказной работы (ВБР): | P(t) = exp ( - t), | (2) |
| --- | --- | --- |
| - вероятность отказа (ВО): | Q(t) = 1 - exp ( - t), | (3) |
| - интенсивность отказов (ИО): | (t) = exp ( -t) / exp ( - t) = . | (4) |

Из (4) следует, что ИО является постоянной величиной, не зависящей от времени, и обратно пропорциональной оценке средней наработки (t) = = 1/ 0 .

Числовые характеристики наработки до отказа определяются:

- средняя наработка (МО наработки) до отказа

|  | (5) |
| --- | --- |

- дисперсия наработки до отказа

|  | (6) |
| --- | --- |

Графики изменения показателей безотказности при экспоненциальном распределении приведены на рис. 1.

Рис. 1

Следует отметить, что при t < < 1, т. е. при наработке t много меньшей, чем средняя наработка T0, выражения (1) – (4) можно упростить, заменив e-t двумя первыми членами разложения e-t в степенной ряд.

Например, выражение для ВБР примет вид:

при этом погрешность вычисления P(t) не превышает 0,5 (t)2.

Все рассмотренные далее законы распределения наработки до отказа используются на практике для описания надежности «стареющих» объектов, подверженных износовым отказам.

4. Логарифмически нормальное (логнормальное) распределение

При логарифмически нормальном распределении нормально распределенным является логарифм (lg t) случайной величины T, а не сама эта величина.

Логарифмически нормальное распределение во многом более точно, чем нормальное описывает наработку до отказа тех объектов, у которых отказ возникает вследствие усталости, например, подшипников качения, электронных ламп и пр.

Если величина lg t имеет нормальное распределение с параметрами: МО U и СКО V, то величина T считается логарифмически нормально распределенной с ПРО, описываемой:

|  | (7) |
| --- | --- |

Параметры U и V по результатам испытаний принимаются:

|  | (8) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (9) |  |

где и - оценки параметров U и V.

Показатели надежности можно рассчитать по приведенным в лекции 6 выражениям, пользуясь табулированными функциями f(x) и, соответственно, F(x) и (x) для нормального распределения при x = (lg t - U) / V.

Графики изменения показателей надежности при логарифмически нормальном распределении приведены на рис. 2.

Числовые характеристики наработки до отказа:

- средняя наработка (МО наработки) до отказа

|  | (10) |
| --- | --- |

- дисперсия наработки до отказа

|  | (11) |
| --- | --- |

Рис. 2

5. Гамма–распределение

Случайная величина наработки до отказа T имеет гамма-распределение с параметрами (масштабный параметр) и (параметр формы), где , > 0, причем – целое число, если ее ПРО описывается выражением:

|  | (12) |
| --- | --- |

где Г() = ( - 1)! – гамма-функция Эйлера. Очевидно, что при = 1 выражение (12) упрощается до вида (1), соответствующего экспоненциальному распределению.

Гамма-распределение наиболее хорошо описывает распределение суммы независимых случайных величин, каждая из которых распределена по экспоненциальному закону.

При больших гамма-распределение сходится к нормальному распределению с параметрами: a = · , b = · 2.

Графики изменения показателей надежности при гамма-распределении приведены на рис. 3.

Числовые характеристики наработки до отказа:

- средняя наработка (МО наработки) до отказа

| T0 = / , (13) | (13) |
| --- | --- |

- дисперсия наработки до отказа

| D = D{T} = / 2 . | (14) |
| --- | --- |

Рис. 3

Помимо рассмотренных законов распределения, в качестве моделей надежности объектов могут использоваться и другие, например: распределение Вейбулла, хорошо описывающее наработку объектов до отказа по усталостным разрушениям, распределение Релея, распределение Эрланга и т. п.

Контрольные вопросы и задачи:

- Как описывается изменение плотности распределения отказов при экспоненциальном распределении наработки до отказа?

- Получите расчетное выражение для ВБР, ВО и ИО при экспоненциальном распределении наработки до отказа?

- Как связаны числовые характеристики наработки до отказа с интенсивностью отказов при экспоненциальном распределении наработки до отказа?

- Для описания надежности каких объектов используется логарифмически-нормальное распределение?

- Какой из параметров в выражении плотности распределения отказов при гамма-распределении наработки является параметром формы и параметром масштаба?Известно, что серийно выпускаемая деталь имеет экспоненциальное распределение наработки до отказа с параметром = 10 -5 час-1. Деталь используется конструктором при разработке нового прибора. Назначенный ресурс прибора предполагается Tн = 10 4 час. Определить интересующую конструктора:

1) среднюю полезную наработку детали к моменту Tн;

2) вероятность того, что деталь безотказно проработает в интервале наработки [0, Tн];

3)вероятность того, что деталь безотказно проработает в интервале наработки [10 3, 10 4 час]?

Ответы: 1) 9.5 · 10 3 час, 2) 0.905, 3) 0.914.

- На сборку прибора поступила деталь, прошедшая испытания на надежность. Известно, что наработка до отказа детали подчиняется экспоненциальному распределению с параметром = 5 · 10 -5 час -1. Определить вероятность того, что при монтаже прибора в него будут поставлены детали, наработка до отказа которых будет находиться в интервале [10 3, 10 4час]?

Ответ: 0.345.

Лекция 3

### МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

1. Общие понятия о моделях надежности

Для решения задач по оценке надежности и прогнозированию работоспособности объекта необходимо иметь математическую модель, которая представлена аналитическими выражениями одного из показателей P(t) или f(t) или (t). Основной путь для получения модели состоит в проведении испытаний, вычислении статистических оценок и их аппроксимации аналитическими функциями.

В последующих лекциях будут рассмотрены модели, используемые в теории надежности.

Выясним, как изменяется безотказность объектов при их эксплуатации, что позволит классифицировать модели и определить возможности их применения.

Опыт эксплуатации показывает, что изменение ИО (t) подавляющего большинства объектов описывается U – образной кривой (рис. 1).

Рис

Кривую можно условно разделить на три характерных участка:

первый – период приработки,

второй – период нормальной эксплуатации,

третий – период старения объекта.

Период приработки объекта имеет повышенную ИО, вызванную приработочными отказами, обусловленными дефектами производства, монтажа, наладки. Иногда с окончанием этого периода связывают гарантийное обслуживание объекта, когда устранение отказов производится изготовителем.

В период нормальной эксплуатации ИО уменьшается и практически остается постоянной, при этом отказы носят случайный характер и появляются внезапно, прежде всего из-за несоблюдения условий эксплуатации, случайных изменений нагрузки, неблагоприятных внешних факторов и т. п. Именно этот период соответствует основному времени эксплуатации объекта.

Возрастание ИО относится к периоду старения объекта и вызвано увеличением числа отказов от износа, старения и других причин, связанных с длительной эксплуатацией.

Вид аналитической функции, описывающей изменение показателей надежности P(t), f(t) или (t), определяет закон распределения случайной величины, который выбирается в зависимости от свойств объекта, его условий работы и характера отказов.

2. Статистическая обработка результатов испытаний и определение

2.1. Постановка задачи

По результатам испытаний N невосстанавливаемых одинаковых объектов получена статистическая выборка – массив наработки (в любых единицах измерения) до отказа каждого из N испытывавшихся объектов. Выборка характеризует случайную величину наработки до отказа объекта T = {t}.

Необходимо выбрать закон распределения случайной величины T и проверить правильность выбора по соответствующему критерию.

Подбор закона распределения осуществляется на основе аппроксимации (сглаживания) экспериментальных данных о наработке до отказа, которые должны быть представлены в наиболее компактном графическом виде. Выбор той или иной аппроксимирующей функции носит характер гипотезы, которую выдвигает исследователь. Экспериментальные данные могут с большим или меньшим правдоподобием подтверждать или не подтверждать справедливость той или иной гипотезы. Поэтому исследователь должен получить ответ на вопрос: согласуются ли результаты эксперимента с гипотезой о том, что случайная величина наработки подчинена выбранному им закону распределения? Ответ на этот вопрос дается в результате расчета специальных критериев.

2.2. Алгоритм обработки результатов  и расчета показателей надежности

2.2.1. Формирование статистического ряда

При большом числе испытываемых объектов полученный массив наработок {…, ti, …} является громоздкой и мало наглядной формой записи случайной величины T. Поэтому для компактности и наглядности выборка представляется в графическом изображении статистического ряда – гистограмме наработки до отказа. Для этого необходимо:

- установить интервал наработки [tmin, tmax] и его длину , где

- разбить интервал наработки [tmin, tmax] на k интервалов равной ширины t – шаг гистограммы

- подсчитать частоты появления отказов во всех k интервалах

где n(ti, ti + t) – число объектов, отказавших в интервале [ti, ti + t].

Очевидно, что

- полученный статистический ряд представляется в виде гистограммы, которая строится следующим образом. По оси абсцисс (t) откладываются интервалы t, на каждом из которых, как на основании, строится прямоугольник, высота которого пропорциональна (в выбранном масштабе) соответствующей частоте . Возможный вид гистограммы приведен на рис. 2.

Рис. 2

2.2.2. Расчет эмпирических функций

Используя данные сформированного статистического ряда, определяются статистические оценки показателей надежности, т. е. эмпирические функции:

- функция распределения отказов (оценка ВО)

- функция надежности (оценка ВБР)

Рис. 3

- плотность распределения отказов (оценка ПРО)

- интенсивность отказов (оценка ИО)

Рис. 4

Рис. 5

На рис. 3, 4, 5 приведены соответственно графики статистических оценок (t),

Правила построения графиков ясны из приведенных выше расчетных формул. Каждый из графиков имеет свой масштаб.

2.2.3. Расчет статистических оценок числовых характеристик

Для расчета статистических оценок числовых характеристик можно воспользоваться данными сформированного статистического ряда.

Оценки характеристик определяются:

- оценка средней наработки до отказа (статистическое среднее наработки):

- оценка дисперсии наработки до отказа (эмпирическая дисперсия наработки):

где – середина i-го интервала наработки, т. е. среднее значение наработки в интервале.

Оценка СКО

Целесообразно рассчитать оценки и некоторых вспомогательных характеристик рассеивания случайной величины T:

- выборочный коэффициент асимметрии наработки до отказа

- выборочный эксцесс наработки до отказа

Эти характеристики используются для выбора аппроксимирующей функции.

Так коэффициент асимметрии является характеристикой «скошенности» распределения,

например, если распределение симметрично относительно МО, то A = 0.

На рис. 6, а распределение f2(t) имеет положительную асимметрию A > 0, а  f3(t) – отрицательную A < 0.

Эксцесс характеризует «крутость» (остро- или плосковершинность) распределения.

Для нормального распределения E = 0.

Кривые f(t), более островершинные по сравнению с нормальной, имеют E > 0, а наоборот – более плосковершинные, E < 0 (рис.6, б).

Рис. 6

2.2.4. Выбор закона распределения

Выбор закона распределения состоит в подборе аналитической функции наилучшим образом аппроксимирующей эмпирические функции надежности.

Выбор, в значительной мере, процедура неопределенная и во многом субъективная, при этом многое зависит от априорных знаний об объекте и его свойствах, условиях работы, а также анализа вида графиков (t),  (t),(t).

Очевидно, что выбор распределения будет зависеть, прежде всего, от вида эмпирической функции ПРО (t), а также от вида - (t). Так коэффициентИтак, выбор закона распределения носит характер принятия той или иной гипотезы.

Предположим, что по тем или иным соображениям, выбран гипотетический закон распределения, заданный теоретической ПРО

где a, b, c, … - неизвестные параметры распределения.

Требуется подобрать эти параметры так, чтобы функция f(t) наилучшим образом сглаживала ступенчатый график (t). При этом используется следующий прием: параметры a, b, c, … выбираются с таким расчетом, чтобы несколько важнейших числовых характеристик теоретического распределения были равны соответствующим статистическим оценкам.

На графике вместе с(t) строится теоретическая ПРО f(t), что позволяет визуально оценить результаты аппроксимации (расхождения между (t) и f(t). Поскольку эти расхождения неизбежны, то возникает вопрос: объясняются ли они случайными обстоятельствами, связанными с тем, что теоретическое распределение выбрано ошибочным? Ответ на этот вопрос дает расчет критерия согласия.

2.2.5. Расчет критерия согласия

Критерий согласия – это критерий проверки гипотезы о том, что случайная величина T, представленная своей выборкой, имеет распределение предполагаемого типа.

Проверка состоит в следующем. Рассчитывается критерий, как некоторая мера расхождения теоретического и эмпирического распределений, причем эта мера является случайной величиной.

Чем больше мера расхождения, тем хуже согласованность эмпирического распределения с теоретическим, т. е. меньше мала, то гипотезу о выборе закона распределения следует отвергнуть, как мало правдоподобную.

В противном случае – экспериментальные данные не противоречат принятому распределению.

Из известных критериев наиболее применяемый критерий согласия 2 (хи-квадрат) Пирсона.

Проверка согласованности распределений по критерию 2 производится следующим образом:

- рассчитывается критерий 2 (мера расхождения)

где – теоретическая частота (вероятность) попадания случайной величины в интервал [ti, ti + t];

- определяется число степеней свободы R = k – L ,

где L – число независимых условий, наложенных на частоты i , например:

а) условие ;

б) условие совпадения ;

в) условие совпадения = D и т. д.

Чаще всего L = 3. Чем больше число степеней свободы, тем больше случайная величина 2 подчиняется распределению Пирсона;

- по рассчитанным 2 и R определяется вероятность P того, что величина, имеющая распределение Пирсона с R степенями свободы, превзойдет рассчитанное значение 2.

Ответ на вопрос: насколько мала должна быть вероятность P, чтобы отбросить гипотезу о выборе того или иного закона распределения – во многом неопределенный.

На практике, если P < 0,1, то рекомендуется подыскать другой закон распределения.

В целом, с помощью критерия согласия, можно опровергнуть выбранную гипотезу, если же P достаточно велика, то это не может служить доказательством правильности гипотезы, а указывает лишь на то, что гипотеза не противоречит данным эксперимента.

Контрольные вопросы:

- Что представляет математическая модель, и для каких целей она используется в задачах надежности?

- Из каких условий выбирается закон распределения наработки до отказа объекта?

- В чем заключается постановка задачи при испытаниях объектов на надежность?

- Что представляет собой процедура формирования статистического ряда по результатам испытаний?

- Какие эмпирические функции рассчитываются при обработке результатов испытаний?

- В чем заключается выбор закона распределения наработки до отказа по результатам испытаний?

- Что представляет собой критерий согласия?

### Лекция 4

### НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМ. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Основы расчета надежности систем. Общие понятия

Задача расчета надежности: определение показателей безотказности системы, состоящей из невосстанавливаемых элементов, по данным о надежности элементов и связях между ними.

Цель расчета надежности:

- обосновать выбор того или иного конструктивного решения;

- выяснить возможность и целесообразность резервирования;

- выяснить, достижима ли требуемая надежность при существующей технологии разработки и производства.

Расчет надежности состоит из следующих этапов:

1. Определение состава рассчитываемых показателей надежности.

2. Составление (синтез) структурной логической схемы надежности (структуры системы), основанное на анализе функционирования системы (какие блоки включены, в чем состоит их работа, перечень свойств исправной системы и т. п.), и выбор метода расчета надежности.

3. Составление математической модели, связывающей рассчитываемые показатели системы с показателями надежности элементов.

4.Выполнение расчета, анализ полученных результатов, корректировка расчетной модели.

Состав рассчитываемых показателей:

| Системы с невосстанавливаемыми элементами | - cредняя наработка до отказа (T0с); |
| --- | --- |
|  | - ВБР к заданной наработке Pс(t); |
|  | - ИО к заданной наработке с(t); |
|  | - ПРО к заданной наработке fс(t). |
| Системы с восстанавливаемыми элементами | - T0с; Pс(t); коэффициент готовности, коэффициент оперативной готовности, параметр потока отказов. |

Структура системы – логическая схема взаимодействия элементов, определяющая работоспособность системы или иначе графическое отображение элементов системы, позволяющее однозначно определить состояние системы (работоспособное/неработоспособное) по состоянию (работоспособное/ неработоспособное) элементов.

По структуре системы могут быть:

- система без резервирования (основная система);

- системы с резервированием.

Для одних и тех же систем могут быть составлены различные структурные схемы надежности в зависимости от вида отказов элементов (см. таблицу).

Математическая модель надежности – формальные преобразования, позволяющие получить расчетные формулы.

Модели могут быть реализованы с помощью:

- метода интегральных и дифференциальных уравнений;

- на основе графа возможных состояний системы;

- на основе логико-вероятностных методов;

- на основе дедуктивного метода (дерево отказов).

Наиболее важным этапом расчета надежности является составление структуры системы и определение показателей надежности составляющих ее элементов.

Во-первых, классифицируется понятие (вид) отказов, который существенным образом влияет на работоспособность системы.

Во-вторых, в состав системы в виде отдельных элементов могут входить электрические соединения пайкой, сжатием или сваркой, а также другие соединения (штепсельные и пр.), поскольку на их долю приходится 10-50% общего числа отказов.

В-третьих, имеется неполная информация о показателях надежности элементов, поэтому приходится либо интерполировать показатели, либо использовать показатели аналогов.

Практически расчет надежности производится в несколько этапов:

1. На стадии составления технического задания на проектируемую систему, когда ее структура не определена, производится предварительная оценка надежности, исходя из априорной информации о надежности близких по характеру систем и надежности комплектующих элементов.

2. Составляется структурная схема с показателями надежности элементов, заданными при нормальных (номинальных) условиях эксплуатации.

3. Окончательный (коэффициентный) расчет надежности проводится на стадии завершения технического проекта, когда произведена эксплуатация опытных образцов и известны все возможные условия эксплуатации. При этом корректируются показатели надежности элементов, часто в сторону их уменьшения, вносятся изменения в структуру – выбирается резервирование.

2. Системы с резервированием. Общие понятия

Работоспособность систем без резервирования требует работоспособности всех элементов системы. В сложных технических устройствах без резервирования никогда не удается достичь высокой надежности даже, если использовать элементы с высокими показателями безотказности.

Система с резервированием – это система с избыточностью элементов, т. е. с резервными составляющими, избыточными по отношению к минимально необходимой (основной) структуре и выполняющими те же функции, что и основные элементы.

В системах с резервированием работоспособность обеспечивается до тех пор, пока для замены отказавших основных элементов имеются в наличии резервные.

Структурное резервирование может быть:

По виду резервирование подразделяют на:

- пассивное (нагруженное) – резервные элементы функционируют наравне с основными (постоянно включены в работу);

- активное (ненагруженное) – резервные элементы вводятся в работу только после отказа основных элементов (резервирование замещением).

При нагруженном резервировании резервные элементы расходуют свой ресурс, имеют одинаковое распределение наработок до отказа и интенсивность отказов основных о и резервных н элементов одинакова (о = н).

При нагруженном резервировании различие между основными и резервными элементами часто условное. Для обеспечения нормальной работы (сохранения работоспособности) необходимо, чтобы число работоспособных элементов не становилось меньше минимально необходимого.

Разновидностью нагруженного резервирования является резервирование с облегченным резервом, т. е. резервные элементы также находятся под нагрузкой, но меньшей, чем основные. Интенсивность отказов резервных элементов об ниже, чем у основных о, т. е. о > об.

При нагруженном резервировании резервные элементы не подвергаются нагрузке, их показатели надежности не изменяются и они не могут отказать за время нахождения в резерве, т. е. интенсивность отказов резервных элементов х = 0.

Примеры ненагруженного резервирования:

Резервные элементы включаются в работу только после отказа основных элементов. Переключение производится вручную или автоматически (автоматически – включение резервных машин и элементов в энергетике, в бортовых сетях судов и самолетов и т. д.; вручную – замена инструмента или оснастки при производстве, включение эскалаторов в метро в часы «пик» и т. д.).

Разновидностью ненагруженного резервирования является скользящее резервирование, когда один и тот же резервный элемент может быть использован для замены любого из элементов основной системы.

Если рассмотреть два характерных вида резервирования:

то очевидно, что при равенстве числа основных и резервных элементов ненагруженный резерв обеспечивает большую надежность. Но это справедливо только тогда, когда перевод резервного элемента в работу происходит абсолютно надежно (т. е. ВБР переключателя должна быть равна 1,0). Выполнение этого условия связано со значительными техническими трудностями или является иногда нецелесообразным по экономическим или техническим причинам.

Обозначим:

n – число однотипных элементов в системе;

r – число элементов, необходимых для функционирования системы.

Кратность резервирования – это соотношение между общим числом однотипных элементов и элементов, необходимых для работы системы:

k = (n - r)/r.

Кратность резервирования может быть целой, если r = 1, или дробной, если r > 1.

Например:

|  |  | r = 1 , k = (3 - 1)/1 = 2. |
| --- | --- | --- |

Контрольные вопросы:

- Основные цели и задачи расчета показателей надежности систем?

- Определите состав рассчитываемых показателей безотказности системы?

- Перечислите  и поясните основные этапы расчета надежности систем?

- Что такое структура надежности?

- Что такое математическая модель расчета надежности?

- Какие виды резервирования существуют. В чем отличие нагруженного и ненагруженного резервирования?

- Что такое кратность резервирования и в чем отличие целой и д

### НАДЕЖНОСТЬ ОСНОВНОЙ СИСТЕМЫ

Основные системы (ОС) являются простейшими техническими системами, в которых отказ одного элемента приводит к отказу всей системы.

Работоспособность основной системы обеспечивается при условии, когда все n элементов системы находятся в работоспособном состоянии.

Поскольку события, заключающиеся в работоспособности элементов  системы, являются независимыми, то

| вероятность безотказной работы (ВБР) ОС: |  |
| --- | --- |
| вероятность отказа (ВО) ОС: |  |

При идентичных элементах ОС P1(t) = … = Pn(t) = P(t):

| ВБР: | Pс(t) = P n(t) ; | ВО: | Qс(t) = 1 - P n(t) . |
| --- | --- | --- | --- |

Поскольку на участке нормальной эксплуатации наработку до отказа можно описать экспоненциальным распределением каждого элемента

Pi(t) = exp( -i · t),

где i = const, то

| ВБР ОС: |  |
| --- | --- |

Используя  уравнение связи показателей безотказности, выражающее ВБР любого объекта, в том числе и системы

и полагая

получаем, что интенсивность отказов (ИО) ОС равна сумме ИО  элементов:

В общем случае, для любого распределения наработки ИО системы равна:

Для n идентичных элементов 1(t) = … = n(t) = (t):

При экспоненциальном распределении наработки до отказа каждого из  n элементов ОС Pi(t) = exp( -i · t), где i = const показатели безотказности ОС определяются:

|  | Неидентичные элементы 1 = … = n = | Идентичные элементы 1 = … = n = |
| --- | --- | --- |
| ВБР: |  |  |
| ВО: |  |  |
| ИО: |  |  |
| МО наработки до отказа: |  |  |

Выражения для МО наработки до отказа  получены из формулы:

| ПРО: | fс(t) = - d Pс(t)/ dt = с exp( - t · с ); | fс(t) = n · · exp( - n · t · ) . |
| --- | --- | --- |

Таким образом, при экспоненциальной наработке до отказа каждого из n элементов, распределение наработки до отказа ОС также подчиняется экспоненциальному распределению.

Для ОС надежность меньше надежности каждого из элементов. С увеличением числа элементов надежность ОС уменьшается.

Например, при n = 1000, Pi(t) = 0,99, Pс(t) < 10 - 4 и средняя наработка до отказа системы в 1000 раз меньше средней наработки каждого из элементов.

Распределение норм надежности основной системы по элементам.

Рассмотренные модели позволяют определить показатели безотказности ОС  по известным показателям надежности элементов – так решается задача  при завершении технического проекта, после испытаний опытных образцов системы и составляющих элементов.

Иначе: значения Pi(t) i–х элементов хорошо известны и лишь уточняется  значение Pс(t) и сравнивается с заданным в ТЗ на проект. При этом, если Pс(t) получается меньшей, чем в ТЗ, то принимаются меры по ее повышению (резервирование, использование более надежных элементов и т. п.).

На начальной стадии проектирования в ТЗ указывается лишь ВБР проектируемой системы. При проектировании используются как элементы с известной надежностью, так и элементы, о надежности которых можно судить лишь по их аналогам (прототипам). При этом необходима предварительная оценка надежности элементов, которая, в дальнейшем, уточняется в ходе испытания опытных образцов системы и элементов.

Существуют различные способы распределения норм надежности:

- по принципу равнонадежности элементов;

- с учетом данных об аналогах элементов;

- с учетом перспектив совершенствования элементов.

Выбор того или иного способа зависит от имеющейся информации о проектируемой системе.

1. Распределение  надежности по принципу равнонадежности элементов:

Задано: по техническому заданию Pс(t); n – число элементов системы.

Распределение наработки до отказа элементов – экспоненциальное.

При идентичных  (равнонадежных) элементах  (1 = … = i = … = n= ):

интенсивность отказа i–го элемента:   ln Pс(t) = - n · · t.

2. Распределение  надежности с учетом данных о надежности аналогов.

Задано: по техническому заданию ТЗ Pс(t); n – число элементов системы;

интенсивности отказов аналогов – аi ,.

Определяется доля отказов системы из-за отказов i–го элемента:

ki = аi / ас,

где – ИО системы по данным об аналогах.

Определяется ИО проектируемой системы: Pс(t) = exp( - с  · t )

с = - ln Pс(t) / t (с > 0; ln P(t) < 0),

и ИО составляющих элементов:

i = ki · с .

3. Распределение надежности с учетом перспектив совершенствования элементов.

Задано: по техническому заданию ТЗ Pс(t); n – число элементов системы;

Изменение ИО аналогов за временной период [19XY по 200Z] годы, аппроксимировано выражением аi = (аi , 19 XY),

где аi – ИО i–го аналога в 19XY году.

По выражению аi = (аi , 19 XY) экстраполируется ИО элементов – аналогов к нынешнему году (году проектирования системы), получаются: а1(94),…, аi(94), ….

Определяется доля отказов системы из-за отказов i–го элемента:

и ИО элементов системы:

i = ki · с = ki ·(- ln Pс(t) / t).

Принципы распределения показателей надежности по 2 и 3 способам отличаются лишь экстраполяцией значений на год проектирования.

Контрольные вопросы и задачи:

- Что такое основная система и в чем состоит условие ее безотказной работы?

- Как определяются показатели безотказности основной системы: ВБР и ИО?

- Как определяются показатели безотказности основной системы: ПРО и МО наработки до отказа?

- Какой закон распределения наработки до отказа будет иметь основная система, если законы распределения наработки до отказа элементов являются экспоненциальными (привести доказательство)?

- В чем заключается необходимость распределения норм надежности между элементами основной системы?

- Какие существуют способы распределения норм надежности между элементами основной системы, и чем они отличаются?

- Структура проектируемой системы представляется основной системой, состоящей из 10 элементов «A», 15 элементов «B», 32 элементов «D» и 8 элементов «F». Интенсивности отказов элементов известны и равны: A = 2 · 10 -6 час -1 , B = 4 · 10 -6 час -1, D = 2.5 · 10 -6 час -1, F = 5 · 10 -6 час -1. Определить среднюю наработку до отказа T0с и ВБР системы за наработки t1 = 100 час, t2 = 1000 час и в интервале указанных наработок? Определить плотность распределения отказов системы при наработке    t2 = 1000 час?

Ответ: T0с = 5 · 10 3 час, P(t1 ) = 0.98, P(t2 ) = 0.819, Pс(t1 , t2 ) = 0.836,  f(t2 ) = 1.64 · 10 - 4 час -1.

### Лекция 5-6

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ

Надёжность сложных систем.

Под элементом будем понимать составную часть сложной системы, которая может характеризоваться самостоятельными входными и выходными параметрами.

Двухступенчатый зубчатый редуктор.

Если причина выхода из строя элемента т.о. связана только с внезапными отказами, которые подчинены экспоненциальному закону, то:

;

,

где .

Резервирование ненадёжных элементов.

Для повышения надёжности сложных систем можно применять резервирование, т.е. создавать дублирующие элементы.

При выходе из строя одного из элементов, дублёр выполняет его функции , элемент, таким образом не прекращает работу.

При постоянно нагруженном резерве резервные элементы находятся в одинаковом режиме работы с основным элементом.

Схема расчета вероятности безотказной работы

Пусть  – вероятность появления отказа каждого из элементов за время T.

Отказ всей системы – сложное событие, которое будет иметь место при условии отказа всех элементов системы.

Вероятность совместного появления всех отказов F(t) по теореме умножения вероятностей будет:

Тогда вероятность безотказной работы всей системы с параллельно резервированными элементами будет равна:

P(t)=1-(1-0,9)2=1-0,01=0,99

При        m=2         P(t)=0,99

m=3         P(t)=0,999

m=4         P(t)=0,9999

Возможно создание ненагруженного резервирования (резервирования замещением), когда резервные цепи находятся в отключенном состоянии и включаются лишь в том случае, если основной элемент отказывает.

Для нагруженного резерва надёжность резервных элементов не зависит от того, в какой момент времени они включились на место основного.

Ненагруженные резервные элементы не работают до момента их включения вместо основного элемента. В этот период их отказ невозможен.

Резервирование систем.

Резервирование бывает общим или раздельным.

Общее резервирование означает, что при выходе из строя любого элемента, включается резервная цепь, которая полностью заменяет данную.

Раздельное резервирование обеспечивает возможность включения резервного элемента при выходе из строя любого элемента системы.

Рассмотрим более подробно две эти схемы.

Общее резервирование.

– вероятность безотказной работы одного элемента

Первая цепь ; вторая цепь

Вероятность безотказной работы всей системы:

Раздельное резервирование.

Та же цепь, но каждый элемент имеет свой резерв.

Это резервирование является наиболее эффективным.

В соответствии с государственными стандартами показатели системы нормируются.

| Класс надёжности | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P(t) | <0,19 | 0,19 | 0,99 | 0,999 | 0,9999 | 1 |

### НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМ С НАГРУЖЕННЫМ РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ

Рассматривается система, состоящая из одного основного и (n - 1) резервных элементов.

При условии, что отказы элементов независимы, отказ системы происходит только при отказе всех n элементов.

Структура системы

Случайная наработка до отказа:

(система работоспособна до тех пор, пока работоспособен хотя бы один элемент).

Поскольку отказ системы есть событие, которое заключается в одновременном появлении событий – отказах всех элементов, то

- вероятность отказа (ВО):

- вероятность безотказной работы (ВБР):

- математическое ожидание (МО) наработки до отказа:

При идентичных элементах системы, т. е. P1(t) = … = Pn(t)

- ВБР:

- ВО:

- МО наработки до отказа:

Для системы с экспоненциальной наработкой до отказа каждого из n элементов:

Pi(t) = exp(- i t),

где  i = const показатели безотказности:

Таким образом, при нагруженном резервировании экспоненциальное распределение наработки до отказа не сохраняется.

При идентичных n элементах системы МО наработки до отказа:

При большом n (n ), T0с 1/ ·( ln n + c), где c = 0.577….

При  неидентичных элементах:

Для системы с n идентичными элементами P1(t) = … = Pn(t) решаются задачи оптимизации (в различных постановках).

1. Определение числа n элементов системы, при котором вероятность отказа (ВО) системы Qс(t) не будет превосходить заданной Qс.

Поскольку Qс(t) = Qin(t), то условие задачи

Qin(t) Qс(t).

Из приведенного неравенства определяется минимально необходимое число элементов:

2. Определение надежности n элементов системы из условия, чтобы ВО не превышала заданную Qс.

Из условия Qin(t) Qс(t), находим ВО I и ВБР Pi(t) 1 - Qi(t).

Надежность систем с ограничением по нагрузке

Для некоторых систем условия работы таковы, что для работоспособности системы необходимо, чтобы по меньшей мере r элементов из n были работоспособны.

Т. е. число необходимых рабочих элементов – r, резервных – (n - r).

Отказ системы наступает при условии отказа (n – r + 1) элементов.

Если при изменении числа находящихся в работе элементов не наблюдается перегрузки, влияющей на возможность возникновения отказа, то отказы можно считать независимыми.

ВБР такой системы определяется с помощью биномиального распределения.

Для системы, сохраняющей работоспособность при функционировании r из n элементов, ВБР определяется как сумма r, (r + 1), … , (n – r) элементов:

где

Для идентичных элементов с экспоненциальной наработкой Pi(t) = exp(- i t),      i = const (1 = … = i = … = n) ВБР:

Зависимость надежности системы от кратности резервирования

При целой кратности k (r = 1, n = k + 1) для системы с идентичными элементами и экспоненциальной наработкой до отказа:

- ВБР системы:

Pс(t) = 1 – (1 - exp(- t))k+1;

- ПРО системы:

fс(t) =  - dPс(t)/ dt = (k + 1) (1 - exp(- t))k exp(- t);

- ИО системы:

Полагая элементы системы высоконадежными, т. е. t << 1 (P(t) 1 - t), получены упрощенные выражения:

- ВБР системы:

Pс(t) 1 – ( t))k+1;

- ПРО системы:

fс(t) (k + 1) k+1 tk;

- ИО системы:

но поскольку t << 1, то (t)k+1 0, поэтому ИО системы:

с (t)  (k + 1) k+1 tk = n · n · tn-1,

где n = k + 1.

Полученное выражение с (t) свидетельствует о том, что при = const элементов, ИО системы зависит от наработки, т. е. распределение наработки до отказа системы не подчиняется экспоненциальному распределению.

На рис. 1 приведены зависимости изменения Pс( t) и с / ( t) из которых следует, что:

- увеличение кратности резервирования k повышает надежность (Pс возрастает, с / 0);

- резервирование наиболее эффективно на начальном участке работы системы (при t T0), т. е.

Рис. 1

Из графика с / ( t) видно, что при t = (3 4)T0 = (34) 1/ , с приближается к .

Поскольку средняя наработка до отказа системы при идентичных элементах      ( = const):

то выигрыш в средней наработке T0с снижается по мере увеличения кратности резервирования.

Например,

при k = 1

T0с = T0 ·(1 + 1/2) = 3/2T0

(увеличение T0с на 50%);

при k = 2

T0с= T0 ·(1 + 1/2 + 1/3) = 11/6T0

(увеличение T0с на 83%);

при k = 3

T0с= 25/12T0

(увеличение T0сна 108%).

Таким образом, динамика роста T0с составляет: 50, 33 и 25%, т. е. уменьшается.

Контрольные вопросы:

- Чем отличаются системы с нагруженным резервированием с целой и дробной кратностью? Привести расчетные выражения показателей безотказности?

- Какой закон распределения наработки до отказа будет у системы с нагруженным резервированием, если законы распределения наработки до отказа составляющих ее элементов – экспоненциальные?

- Какие задачи оптимизации решаются и в чем они состоят для систем с нагруженным резервом?

- Как определяется вероятность безотказной работы системы с нагруженным резервированием и дробной кратностью?

- При каких условиях наиболее эффективно применение нагруженного резервирования?

### НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ С НЕНАГРУЖЕННЫМ  РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ

Общий анализ надежности приведен для системы, состоящей из одного основного (рабочего) и (n - 1) резервных элементов.

Допущения:

1. Время замены отказавшего элемента резервным равно 0 (t3 0).

2. Переключающее устройство подключения резервного элемента вместо отказавшего основного – абсолютно надежно.

При ненагруженном резервировании резервный элемент не может отказать, находясь в отключенном состоянии, и его показатели надежности не изменяются.

Исходные данные для расчета надежности:

- вероятность безотказной работы (ВБР) i-го элемента Pi(t).

- интенсивность отказов (ИО) i-го элемента i(t).

- математическое ожидание (МО) наработки до отказа i-го элемента T0i.

Анализ случайной наработки до отказа системы с ненагруженным  резервом (рис. 1):

МО наработки до отказа системы:

где T0i =  M(Ti ) – МО наработки до отказа i-го элемента системы.

Рассмотрим систему, состоящую из основного элемента (ОЭ) и одного резервного (РЭ). ОЭ и РЭ являются невосстанавливаемыми объектами.

События, соответствующие работоспособности системы за наработку (0, t):

A = {безотказная работа (БР) системы за наработку (0, t)};

A1 = {БР ОЭ за наработку (0, t)};

A2 = {отказ ОЭ в момент t >, включение (t3 = 0) РЭ и БР РЭ на интервале (t – )}.

Событие A = A1 A2, поэтому ВБР системы к наработке t (за наработку (0, t)), определяется:

P(A) = P(A1 ) + P(A2 ) ,

где P(A) = Pс(t);

P(A1 ) – ВБР ОЭ к наработке t,  P(A1 ) = P1 (t);

P(A2 ) = Pр (t) – вероятность отказа ОЭ и БР РЭ после отказа ОЭ.

Рис. 1

Рис. 2

При известном законе распределения наработка до отказа ОЭ вычисление P1 (t) не представляет сложности.

Событие A2 является «сложным» событием, включающим в себя  простые:

A21 = {отказ ОЭ при <  t (вблизи рассматриваемого момента  )};

A22 = {БР РЭ с момента   до t, т. е. в интервале (t - )}.

Событие A2 осуществляется при одновременном выполнении событий A21 и A22:

A2 = A21   A22 .

События  A21 и A22 являются зависимыми, поэтому вероятность события A2

P(A2 ) = P(A21 ) · P(A22| A21 ) .

Соответствующие вероятности:

1) P(A22| A21 ) = P2 (t - ) – ВБР РЭ в интервале (t - ),

где P2 (t) – ВБР РЭ к наработке t.

2) для определения P(A21 ) рассмотрен малый интервал ( , + d), для которого вероятность отказа ОЭ равна:

f1() d

Для получения ВО ОЭ к моменту  интегрируем полученное выражение по от 0 до t.

Поскольку ВО, как функция распределения случайной наработки до отказа,

равнато

где

Вероятность события A2:

Тогда ВБР  рассмотренной системы с ненагруженным резервом равна:

|  | (1) |
| --- | --- |

Аналогично, для системы с одним ОЭ и (n -1) РЭ, получается рекуррентное выражение:

|  | (2) |
| --- | --- |

где индекс (n - 1) означает, что соответствующие характеристики (ВБР и ПРО) относятся к системе, в которой включается в работу последний n-й элемент.

Выражение (2) приведено для состояния, когда к моменту отказал предпоследний     (n -1) элемент системы и остался лишь один (последний) работоспособный элемент.

Принимая для рассмотриваемой системы, что наработки до отказа ОЭ и РЭ подчиняются экспоненциальному распределению с параметрами 1 и 2:

| P1 (t) = exp ( -1 t); | P2 (t) = exp ( -2 t), |
| --- | --- |

выражение (1) после интегрирования имеет вид:

|  | (3) |
| --- | --- |

Плотность распределения наработки до отказа системы, равна:

|  | (4) |
| --- | --- |

При кратностях резервирования k > 5 распределение наработки до отказа системы с ненагруженным резервом становится близким к нормальному независимо от законов распределения наработки, составляющих систему элементов.

При идентичных ОЭ и (n -1) РЭ и экспоненциальном распределении наработки элементов для ВБР системы с ненагруженным резервом и целой кратностью резервирования k = (n - m)/m, где m = 1:

|  | (5) |
| --- | --- |

где n – число элементов системы;

k = (n - 1)/1 = (n - 1) – кратность резервирования, при m = 1 .

ВО системы:

|  | (6) |
| --- | --- |

ПРО системы:

ИО системы:

Таким образом, распределение наработки до отказа таких систем подчиняется распределению Эрланга (гамма-распределение при целых n).

Согласно, выражению (5) проанализируем, как изменяется ВБР системы при различной кратности резервирования:

Сравнение ненагруженного и нагруженного резервирований проведено по графику Pс(t) для системы с идентичными элементами () и кратностью резервирования k = 2.

Наибольшая эффективность от использования системы с ненагруженным резервом будет при продолжительности работы РЭ не менее 1.5 T0.

При ненагруженном резерве с дробной кратностью (при m > 1) и экспоненциальном распределении наработки до отказа идентичных элементов (ИО ) расчетное выражение для Pс(t):

где k* = n – m.

Ниже рассмотрены показатели безотказности системы с ненагруженным резервированием, когда случайная наработка до отказа элементов системы  подчиняется нормальному распределению с ПРО

где - число элементов системы.

Поскольку случайная наработка до отказа системы

а Ti  являются независимыми случайными величинами наработки, то сумма (композиция) независимых случайных величин, каждая из которых распределена нормально, также имеет нормальное распределение с параметрами:

- математическое ожидание наработки до отказа

- дисперсия наработки до отказа

Среднее квадратичное отклонение наработки до отказа системы, определяется:

Плотность распределения случайной наработки до отказа системы при целой кратности резервирования

Показатели безотказности определяются с использованием функций f(x) и (x) для

и имеют вид:

Pс(t) = 0,5 - (x) ;                                Qс(t) = 0,5 + (x) .

Для системы с элементами наработка на отказ которых подчиняется экспоненциальному распределению Pi (t) = exp(-i t), можно принять Pi(t) 1 -i t, поэтому выражения ВО и ВБР:

При ненагруженном резерве ВО системы в n! раз меньше, чем при нагруженном.

Контрольные вопросы:

- Что представляет собой ненагруженное резервирование и как случайная наработка до отказа системы связана со случайными наработками составляющих систему элементов?

- Основные допущения, принятые при расчете системы с ненагруженным резервированием?

- К какому закону распределения стремится наработка до отказа системы при больших значениях кратности резервирования?

- Проанализируйте, как изменяется вероятность безотказной работы системы с увеличением кратности резервирования?

- При каких условиях ненагруженное резервирование становится значительно эффективнее нагруженного?

- Какой закон распределения наработки до отказа будет у системы с ненагруженным резервированием, если законы распределения наработки до отказа элементов являются нормальными?

- Приведите расчетные формулы показателей безотказности для системы с нормальным распределением наработки элементов?

Лекция 7

### НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМ С ОБЛЕГЧЕННЫМ И СО СКОЛЬЗЯЩИМ РЕЗЕРВОМ

1. Надежность систем с облегченным резервом

Как отмечалось в предыдущих лекциях, ненагруженный резерв  более эффективен, чем нагруженный, и количественно показатели эффективности зависят от законов распределения наработки до отказа отдельных элементов резервированной системы.

Основным моментом, который может сказаться на оценке надежности является то, что предположение = const является довольно условным, поскольку, особенно при отсутствии технического обслуживания, очередной работающий элемент эксплуатируется до полного износа (физически должна возрастать). Поэтому принятое экспоненциальное распределение наработки элементов, переходящих из резервных в рабочие, использовалось только с целью упрощения расчетов.

Ненагруженный резерв в рамках принятых допущений не всегда осуществим. Например, в авиа- и судовых системах как основные, так и резервные элементы подвержены вибрации, ударам, повторно-статическим нагрузкам, перепадам температур и т. п. Поэтому не включенные в работу резервные элементы будут иметь некоторую  0, то есть они также изнашиваются, но менее интенсивно.

Поэтому, в ряде практических случаев, уместно применять облегченный резерв:

( подключение резервных элементов (РЭ) к цепям питания для прогрева и удержания требуемых значений параметров;

( внешние нагрузки и воздействия, приводящие к изменению свойств материалов, рабочих параметров и т. п.

При этом, РЭ  будут иметь некоторую интенсивность отказов р 0 .

Рассмотрим систему, состоящую из равнонадежных основного (ОЭ) и резервного (РЭ) элементов. Элементы невосстанавливаемые.

События, обеспечивающие безотказную работу (БР) системы за наработку (0, t ):

A = {БР системы за наработку (0, t )};

A1 = {БР ОЭ за наработку (0, t )};

A2 = {отказ ОЭ в момент < t, включение РЭ и БР его на интервале (t - )}.

Событие A представляет сумму событий A1 и  A2

A = A1 A2

ВБР системы за наработку (0, t ), т.е. к  наработке t равна сумме вероятностей событий A1 и  A2:

P(A) = P( A1 ) + P( A2 ) ,

где P(A) = Pс( t ) – ВБР системы к наработке t;

P(A) = P0 ( t ) – ВБР ОЭ к наработке t (за интервал (0, t ));

P(A) = Pр ( t ) – ВБР РЭ к наработке t, при условии, что ОЭ отказал.

При известном законе распределения наработки ОЭ вычисление P0 ( t ) не составляет труда, подробнее рассмотрено определение Pр ( t ).

Для этого событие A2 раскладывается на составляющие:

A21 = {отказ ОЭ при наработке < t};

A22 = {БР РЭ до наработки – момент включения его в работу};

A23 = {БР РЭ от до t, т.е. за интервал (t - )}.

Очевидно, событие A2 выполнится при одновременном выполнении всех событий:

A2 = A21 A22  A23 ;

События A21,  A22,  A23 являются зависимыми, но поскольку они представляют ВБР или ВО элементов, наработки до отказа которых описываются своими законами распределения, то вероятность события A2 равна произведению вероятностей событий:

P( A2 ) = P( A21 ) ·  P( A22 ) ·  P( A23 ) .

Соответствующие вероятности определяются:

Выделяется бесконечно малый интервал [, +  d] и определяется вероятность отказа ОЭ в интервале [, +  d]:

f0 ( ) = - dP0 ( ) / d       – ПРО ОЭ.

ВБР РЭ до момента отказа ОЭ

Pр ( ) = P( A22 )

ВБР РЭ от момента включения в работу до t

Pр (t - ) = P( A23 ) .

Тогда ВБР ОЭ в течение наработки [, +  d] при условии, что ОЭ отказал, равна:

Pр ( ) · Pр (t - ) · f0 ( ) d .

Полученное выражение не равно P( A2 ), поскольку выражает ВБР за выделенный бесконечно малый интервал наработки вблизи .

Поскольку < t, то из полученного выражения искомая вероятность Pр ( t ) = P( A2 ), получена интегрированием выражения по всем от 0 до t.

Окончательно:

Тогда ВБР резервируемой системы с облегченным резервом:

Аналогично, ВБР системы, состоящей из n равнонадежных элементов:

где индекс (n-1)с означает, что ВБР и ПРО относятся к системе, при отказе которой включается рассматриваемый n –й элемент.

При экспоненциальном распределении наработки до отказа элементов составляющие расчетного выражения принимают вид:

|  | Pр ( ) = exp(- p ); |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pр (t - ) = exp { - раб (t - )}; |  |
|  | f0 ( ) = раб exp ( - раб · ); |  |
|  | P0 ( t ) = exp ( - раб · t ), |  |

где раб – ИО элементов в рабочем режиме; p – ИО элементов в режиме резерва.

При наличии одного ОЭ и одного РЭ (n = 2), ВБР определяется:

окончательно:

Pс ( t ) = exp ( - раб · t )[1 + раб {1 - exp ( - pt )} / p] .

Для системы из n элементов с экспоненциальной наработкой до отказа

где

Расчеты для систем с облегченным резервом имеют объективные трудности, поскольку  очень трудно учесть как влияет нагрузка, внешние воздействия на характеристики надежности.

Средняя наработка до отказа системы из n элементов:

Для практических расчетов систем с облегченным резервированием в случае, если ОЭ имеет распределением наработки P0 ( t ) = exp ( - раб · t ) и идентичные резервные элементы (РЭ)

Pр ( t ) = exp (- pt ) – для( n - 1 ) резервных элементов,

ВБР системы может быть приближенно определена по выражению:

где n – общее число элементов системы.

Например, при n = 2 (k = 1, m = 1)

при n = 3 (k = 2, m = 1)

2. Скользящее резервирование

При скользящем резервировании резервный элемент может быть включен взамен  любого из отказавших элементов основной системы.

Структура скользящего резервирования:

Основная система – n элементов.

Резервная группа – m элементов.

Обычно m < n, т. е. число резервных элементов (РЭ) меньше числа основных (ОЭ), поэтому скользящее резервирование считается активным с дробной кратностью.

Отказ системы наступает в случае, когда число отказавших основных элементов превысит число резервных.

Примером может служить организация линий связи, когда имеется одна резервная линия на несколько основных (в практике, трех).

Рассмотрен случай определения ВБР системы с одним резервным элементом на n элементов основной системы.

Допущение: РЭ и элементов основной системы равнонадежны и РЭ не может отказать до момента его включения в работу.

Известны:  Pi ( t ) = P ( t ); Pn ( t ); Pp ( t ).

Получение расчетного выражения для ВБР системы аналогично тому, что было приведено для облегченного резерва:

- выделение возможных состояний системы, при которых она продолжает безотказно работать;

- вычисление вероятностей этих состояний.

События, обеспечивающие безотказную работу (БР) системы в течение (0, t ):

A = {БР системы за наработку (0, t )};

A1 = {БР всех  элементов основной системы за наработку (0, t )};

A2 = {БР при условии, что отказал один элемент из при < t, переключающее устройство работоспособно – включение РЭ и БР его на интервале (t - )}.

Событие A выполняется в результате выполнения одного из событий A1 или A2

A = A1   A2.

Работа резервного элемента

ВБР системы за наработку (0, t ) равна:

P( A ) = P( A1 ) + P( A2 ) ,

где P( A ) = Pс ( t );

P( A1 ) = P1 ( t ) = P0c ( t ) = Pn ( t ) – ВБР основной системы (ОС) к моменту t, где P1 (t) = … = Pn ( t ) = P ( t ) – ВБР каждого из   элементов;

P( A2 ) = P2 ( t ) – ВБР для события A2.

Для определения вероятности P( A2 ), рассмотрим событие A2:

A121 = {отказ одного (первого) из   элементов ОС при  < t};

A122 = {БР переключающего устройства (ПУ) до наработки – момента включения РЭ};

A123 = {БР РЭ после включения его в работу, т. е. на интервале (t - )}.

Очевидно, что

A12 = A121   A122   A123,

поэтому

P(A12) = P(A121) · P(A122) · P(A123) .

Индекс 1 – отказ 1 элемента ОС.

Соответствующие вероятности:

1. Выделяется бесконечно малый интервал [, + d] и определяется ВО ОЭ в интервале [, + d]:

f( )d = - dP( ) / d .

2. ВБР ПУ до момента отказа одного из элементов ОС равна  Pп();

3. ВБР РЭ с момента его включения, т. е. за интервал (t - ): Pр ( t - ).

Тогда ВБР системы в течение наработки [, + d] при отказе первого элемента ОС, равна:

f( ) d · Pп ( ) · Pр ( t - )

Интегрируя по всем от 0 до t, определяется ВБР системы при условии, что первый из элементов ОС отказал:

Аналогичные рассуждения можно провести для каждого из n элементов ОС. После отказа одного из элементов, n –1 элементов должны остаться работоспособными.

Поскольку событие A2, заключающееся в БР системы, подразумевает БР при отказе любого из n элементов ОС, то его можно рассматривать, как

где .

An – 1 – событие, заключающееся в БР оставшихся (n – 1) элементов ОС;

Ai2 – БР системы при отказе i-го элемента (не только первого) ОС.

где P(An – 1) = Pn – 1( t ) .

Поэтому ВБР системы при отказе элемента ОС выражается:

Тогда ВБР системы со скользящим резервом определяется:

При экспоненциальном распределении наработки до отказа основных и резервных элементов P( t ) = exp ( - j t ), а также переключающего устройства (ПУ), ВБР системы:

Pс(t ) = [ 1 + n · 0 / п (1 – exp ( - пt ))] exp ( - n 0t ),

где 0 – ИО основного и резервного элементов;

п – ИО переключающего устройства.

Показатель эффективности резервирования:

Bр = Pс(t ) / P0с(t ) = 1 + n · 0 / п (1 – exp ( - пt )) ,

где P0 с(t ) = exp ( - n 0 t ) – ВБР основной системы.

При большем числе резервных элементов (m > 1) при определении Pс(t) рассматриваются четыре несовместных события (для m = 2), при которых возможна БР системы и т. п.

Контрольные вопросы:

- Что в надежности представляет облегченный резерв и видом какого  резервирования он является?

- Сформулируйте условие работоспособности системы с облегченным резервом?

- Приведите логическую цепь вывода выражения ВБР системы с облегченным резервом?

- Что представляет собой скользящее резервирование в надежности, и видом какого резервирования оно является?

- Сформулируйте условия работоспособности системы со скользящим резервированием и приведите логическую цепь вывода выражения ВБР системы?

Пример1. Определение вероятности безотказной работы привода, состоящего из электродвигателя, упругой муфты и двухступенчатого зубчатого редуктора.

Дано:

P1 = 0,99 – вероятность безотказной работы ЭД

P2=0,9973 – вероятность безотказной работы муфты

P3,6,9 = 0,999 - вероятность безотказной работы валов

Р4,7,10 = 0,99 - вероятность безотказной работы подшипников

Р5,8 = 0,9973 - вероятность безотказной работы зубчатых передач

РМ = 0,9999 - вероятность безотказной работы масла

Расчёт: составляем структурную схему вероятностного расчёта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

Пример 2. Определение вероятности безотказной работы привода, состоящего из электродвигателя, упругой муфты, двухступенчатого зубчатого редуктора, выполненного по соосной схеме с резервированием на полную мощность. Исходные данные применяются как в примере 1.

Расчёт: составляем структурную схему вероятностного расчёта.

2

3

4

1

6

8

10

12

5

7

9

11

13

14

15

Примечание: Несмотря на то, что  надёжность привода с резервированием выше на 5,5%, чем без резервирования, она так же невелика, что является следствием увеличения числа подшипников, вероятность безотказной работы которых принята весьма низкой из-за отсутствия методов расчёта на вероятность, большую чем 0,99.

Лекция 8

### НАДЕЖНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ

1. Постановка задачи. Общая расчетная модель

При расчете показателей надежности восстанавливаемых объектов и систем наиболее распространено допущение:

- экспоненциальное распределение наработки между отказами;

- экспоненциальное распределение времени восстановления.

Допущение во многом справедливо, поскольку во-первых, экспоненциальное распределение наработки описывает функционирование системы на участке нормальной эксплуатации, во-вторых, экспоненциальное распределение описывает процесс без «предыстории».

Применение экспоненциального распределения для описания процесса восстановления позволяет при ординарных независимых отказах представить анализируемые системы в виде марковских систем.

При экспоненциальном распределении наработки между отказами и времени восстановления, для расчета надежности используют метод дифференциальных уравнений для вероятностей состояний (уравнений Колмогорова-Чепмена).

Случайный процесс в какой либо физической системе S, называется марковским, если он обладает следующим свойством: для любого момента t0 вероятность состояния системы в будущем (t > t0) зависит только от состояния в настоящем (t  = t0) и не зависит от того, когда и каким образом система пришла в это состояние (иначе: при фиксированном настоящем будущее не зависит от предыстории процесса - прошлого).

| t < t0 | t > t0 |
| --- | --- |

Для марковского процесса «будущее» зависит от  «прошлого» только через «настоящее», т. е. будущее протекание процесса зависит только от тех прошедших событий, которые повлияли на состояние процесса в настоящий момент.

Марковский процесс, как процесс без последействия, не означает полной независимости от прошлого, поскольку оно проявляется в настоящем.

При использовании метода, в общем случае, для системы S, необходимо иметь математическую модель в виде множества состояний системы S1 , S2 , … , Sn , в которых она может находиться при отказах и восстановлениях элементов.

Для рассмотрения принципа составления модели введены допущения:

- отказавшие элементы системы (или сам рассматриваемый объект) немедленно восстанавливаются (начало восстановления совпадает с моментом отказа);

- отсутствуют ограничения на число восстановлений;

- если все потоки событий, переводящих систему (объект) из состояния в состояние, являются пуассоновскими (простейшими), то случайный процесс переходов будет марковским процессом с непрерывным временем и дискретными состояниями  S1 , S2 , … , Sn .

Основные правила составления модели:

1. Математическую модель изображают в виде графа состояний.

Элементы графа:

а) кружки (вершины графа S1 , S2 , … , Sn ) – возможные состояния системы S, возникающие при отказах элементов;

б) стрелки – возможные направления переходов из одного состояния Si в другое Sj.

Над/под стрелками указываются интенсивности переходов.

Примеры графа:

S0 – работоспособное состояние;

S1 – состояние отказа.

«Петлей» обозначаются задержки в том или ином состоянии S0 и S1 соответствующие:

- исправное состояние продолжается;

- состояние отказа продолжается (в дальнейшем петли на графах не рассматриваем).

Граф состояний отражает конечное (дискретное) число возможных состояний системы S1 , S2 , … , Sn . Каждая из вершин графа соответствует одному из состояний.

2. Для описания случайного процесса перехода состояний (отказ/ восстановление) применяют вероятности состояний

P1(t), P2(t), … , Pi(t), … , Pn(t),

где Pi(t) – вероятность нахождения системы в момент t в i-м состоянии, т. е.

Pi(t) = P{S(t) = si}.

Очевидно, что для любого t

|  | (1) |
| --- | --- |

(нормировочное условие, поскольку иных состояний, кроме S1 , S2 , … , Sn нет).

3. По графу состояний составляется система обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка (уравнений Колмогорова-Чепмена), имеющих вид:

|  | (2) |
| --- | --- |

В общем случае, интенсивности потоков ij и ij могут зависеть от времени t.

При составлении дифференциальных уравнений пользуются простым мнемоническим правилом:

а)  в левой части – производная по времени t от Pi(t);

б) число членов в правой части равно числу стрелок, соединяющих рассматриваемое состояние с другими состояниями;

в) каждый член правой части равен произведению интенсивности перехода на вероятность того состояния, из которого выходит стрелка;

г) знак произведения положителен, если стрелка входит (направлена острием) в рассматриваемое состояние, и отрицателен, если стрелка выходит из него.

Проверкой правильности составления уравнений является равенство нулю суммы правых частей уравнений.

4. Чтобы решить систему дифференциальных уравнений для вероятностей состояний  P1(t), Pi(t), … , Pn(t) необходимо задать начальное значение вероятностей

P1(0), Pi(0), … , Pn(0),   при  t = 0,

сумма которых равна единице:

Если в начальный момент t = 0 состояние системы известно, например, S(t=0) = Si, то Pi(0) = 1, а остальные равны нулю.

2. Показатели надежности восстанавливаемых систем

Все состояния системы S можно разделить на подмножества:

SK S – подмножество состояний j = , в которых система работоспособна;

SM S – подмножество состояний z = , в которых система неработоспособна.

S = SK SM ,

SK SM = 0.

1. Функция готовности Г(t) системы определяет вероятность нахождения системы в работоспособном состоянии в момент t

где Pj(t) – вероятность нахождения системы в работоспособном j-м состоянии;

Pz(t) – вероятность нахождения системы в неработоспособном z-м состоянии.

2. Функция простоя П(t) системы

3. Коэффициент готовности kг.с. системы определяется при установившемся режиме эксплуатации (при t ). При  t устанавливается предельный стационарный режим, в ходе которого система переходит из состояния в состояние, но вероятности состояний уже не меняются

Коэффициент готовности kг.с. можно рассчитать по системе (2) дифференциальных уравнений, приравнивая нулю их  левые части   dPi(t)/dt = 0, т.к.    Pi = const при t . Тогда система уравнений (2) превращается в систему алгебраических уравнений вида:

|  | (3) |
| --- | --- |

и коэффициент готовности:

есть предельное значение функции готовности при установившемся режиме t .

4.  Параметр потока отказов  системы

|  | (4) |
| --- | --- |

где jz – интенсивности (обобщенное обозначение) переходов из работоспособного состояния в неработоспособное.

5. Функция потока отказов

|  | (5) |
| --- | --- |

6. Средняя наработка между отказами на интервале t

|  | (6) |
| --- | --- |

Примечание:             При t , когда Pj(t = ) = Pj( ) = Pj , средняя наработка между отказами

T0= kг.с./ ,

где  () = .

В качестве примера вычисления показателей надежности, рассмотрен восстанавливаемый объект, у которого поток отказов простейший (пуассоновский) с параметром потока

= = 1/ T0,

а распределение времени восстановления подчиняется экспоненциальному распределению с интенсивностью восстановления

= 1/ TВ ,

где T0 – средняя наработка  между отказами;

TВ – среднее время восстановления.

P0(t) – вероятность работоспособного состояния при t;

P1(t) – вероятность неработоспособного состояния при t.

Система дифференциальных уравнений:

|  | (7) |
| --- | --- |

Начальные условия: при t = 0 P0(t = 0) = P0(0) = 1; P1(0) = 0, поскольку состояния S0 и S1 представляют полную группу событий, то

| P0(t) + P1(t) = 1. | (8) |
| --- | --- |

Выражая P0(t) = 1 - P1(t), и подставляя в (7) получается одно дифференциальное уравнение относительно P1(t):

| dP1(t)/dt = (1 – P1(t)) - P1(t). | (9) |
| --- | --- |

Решение уравнения (9) производится с использованием преобразования Лапласа.

Преобразование Лапласа для вероятностей состояния Pi(t):

т. е. Pi(S) = L{Pi(t)} – изображение вероятности Pi(t).

Преобразование Лапласа для производной dPi(t)/dt:

После применения преобразования Лапласа к левой и правой частям уравнения, получено уравнение изображений:

|  | (9) |
| --- | --- |

где L{} = L{1} = /S .

При P1(0) = 0

SP1(S) + P1(S)( +  ) = /S.

P1(S)( S + +  ) = /S,

откуда изображение вероятности нахождения объекта в неработоспособном состоянии:

|  | (10) |
| --- | --- |

Разложение дроби на элементарные составляющие приводит к:

Применяя  обратное преобразование Лапласа, с учетом:

L{f(t)} = 1/S, то f(t) = 1;

L{f(t)} = 1/( S + a), то f(t) = e-at,

вероятность нахождения объекта в неработоспособном состоянии определяется:

|  | (11) |
| --- | --- |

Тогда вероятность нахождения в работоспособном состоянии P0(t) = 1 - P1(t), равна

|  | (12) |
| --- | --- |

С помощью полученных выражений можно рассчитать вероятность работоспособного состояния и отказа восстанавливаемого объекта в любой момент t.

Коэффициент готовности системы kг.с.. определяется при установившемся режиме t , при этом Pi(t) = Pi = const, поэтому составляется система алгебраических уравнений с нулевыми левыми частями, поскольку

dPi(t)/dt = 0.

Так как kг.с есть вероятность того, что система окажется работоспособной в момент t при t , то из полученной системы уравнений определяется P0 = kг.с .

При t алгебраические уравнения имеют вид:

|  | (13) |
| --- | --- |

Дополнительное уравнение: P0 + P1 = 1.

Выражая P1 = 1 - P0 , получаем 0 =   P0   -  (1 - P0 ), или = P0 ( +  ), откуда

|  | (14) |
| --- | --- |

Остальные показатели надежности восстанавливаемого элемента:

- функция готовности Г(t), функция простоя  П(t)

Г(t) = P0 (t);         П(t) = 1 - Г(t) = P1(t).

- параметр потока отказов (t) по (4)

(t) = P0(t) = Г(t).

При t (стационарный установившийся режим восстановления)

(t) = () = = P0 = kг.с.

- ведущая функция потока отказов (t )

- средняя наработка между отказами (t )

t0= kг.с./ = kг.с./ kг = 1/ .

На рис. приведено изменение вероятности нахождения объекта в работоспособном состоянии.

Рис. 1

Анализ изменения P0(t) позволяет сделать выводы:

1) При мгновенном (автоматическом) восстановлении работоспособности          (= )

/ = 0  и   P0(t) = 1.

2) При отсутствии восстановления ( = 0)

/ =   и   P0(t) = e-t,

и вероятность работоспособного состояния объекта равна ВБР невосстанавливаемого элемента.

Некоторые дополнения по применению метода дифференциальных уравнений для оценки надежности.

Метод дифференциальных уравнений может быть использован для расчета показателей надежности и невосстанавливаемых объектов (систем).

В этом случае неработоспособные состояния системы являются «поглощающими» и интенсивности выхода из этих состояний исключаются.

Для невосстанавливаемого объекта граф состояний имеет вид:

Система дифференциальных уравнений:

Начальные условия: P0 (0) = 1; P1(0) = 0.

Изображение по Лапласу первого уравнения системы:

После группировки:

откуда

Используя обратное преобразование Лапласа, оригинал вероятности нахождения в работоспособном состоянии, т. е. ВБР к наработке t:

3. Связь логической схемы надежности с графом состояний

Переход от логической схемы к графу состояний необходим:

1)при смене методов расчета надежности и сравнении результатов;

2) для оценки выигрыша в надежности при переходе от невосстанавливаемой системы к восстанавливаемой.

Рассмотрим типовые логические структуры надежности. Типовые соединения рассмотрены для невосстанавливаемых систем (граф – однонаправленный, переходы характеризуются ИО ).

Для восстанавливаемых систем в графах состояний добавляются обратные стрелки, соответствующие интенсивностям восстановлений .

Контрольные вопросы:

- В чем особенности марковского случайного процесса, на основе которого строится расчетная модель для восстанавливаемых объектов и систем?

- Основные этапы составления расчетной модели?

- Что представляет собой система дифференциальных уравнений Колмогорова-Чепмена? Объясните смысл каждого из составляющих в дифференциальном уравнении?

- Поясните мнемоническое правило составления дифференциального уравнения вероятностей состояния ( уравнение Колмогорова - Чепмена)?

- Дайте определение  и поясните смысл показателей надежности восстанавливаемых объектов и систем?

- Поясните, как изменяются показатели надежности восстанавливаемого объекта при изменении интенсивности восстановления?

- Особенности применения метода дифференциальных уравнений для расчета надежности невосстанавливаемых объектов?

- На любом из примеров поясните связь графа состояний с логической структурой надежности?

### Лекция 9

МЕТОДЫ РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ

Для расчета надежности радиоэлектронной аппаратуры в зависимости от ее надежности (не восстанавливаемость и восстанавливаемость),  все зависит от режима обслуживания, от условий хранения, от структуры использования различных методов расчета надежности.

### Различные методы для расчета надежности системы с учетом восстановления и без учета восстановления.

Для расчета надежности без учета восстановления используется два метода: графовероятностный и логико-вероятностный. Прежде всего, необходимо определить критерии отказа сбоя систем.

Критерии отказа систем являются нарушением способности этой системы выполнять свое назначение, при этом могут не соответствовать выходные параметры и будут применены какие от действия по известным нормам.

При создании математической модели структуры технической системы выявятся ее критерии, при которых определяется состояние элементов составляющих данную систему. В этом случае каждый из элементов может находиться в  двух состояниях работоспособном и неработоспособном. Второе состояние выражает отказ системы. Состояние системы определяется совокупностью состояния ее элементов. Критерии отказа позволяют все множество элементов разделить на два подмножества

- Характеризует состояние работоспособности системы.

- Состояние отказа.

Для сложной структуры анализ надежности системы сводится к представлению системы в виде некоторого элемента.

Графовероятностный метод. Основывается на представлении схемы расчета надежности в виде связного двухполюсного графа, имеющего два полюса: входной и выходной. Физически это можно представить как определение возможности прохождение некоторого сигнала от входа некоторой системы характерной сетевой структуры, к выходу.

Схемы распределения надежности различают по критерию работоспособности или отказа. Всевозможные структуры систем можно свести к последовательным и комбинированным.

Последовательные системы называются системы, которые работоспособны тогда, когда работоспособны все ее элементы. Если говорить о состоянии отказа, то последовательные системы отказывают, если отказывает хотя бы один ее элемент.

Обозначим: n – число элементов в последовательной системе, а событие состояний в работоспособной 8 – го элемента через х8, а событие состояний  работоспособность всей системы через s, тогда схема расчета надежности  по критерию работоспособности и отказа и по дереву работоспособности и отказа будут иметь следующий вид: в дереве работоспособности базисное событие, определяемое работоспособность элементов х8, связано между собой логическими звеньями, а в дереве отказов базисное событие, определяемое, отказами элементов х8 связано между собой логическими звеньями или (v)  схема расчета по критерию работоспособности изображена ниже:

E

Х1

Х2

…

Хn

Хn-1

a)

S

Схема распределения по критерию отказа.     Схема расчета по дереву работоспособности.

з



X1

в)

X1

X2

XN-1

XN

Х1

Хn

Х2

Хn-1

.

.

.

Е

б)

Схема расчета по дереву отказа.

з

V

X1

г)

X1

X2

XN-1

XN

На рисунках соединены исходный узел А узлом Е расчеты, на схеме расчет надежности существует тогда, когда работоспособны все ее элементы. Из рисунка б) видно, что система отказывает, если хотя бы 1 элемент, поэтому начальные и конечные сигналы всех веток должны совпадать с начальным узлом системы А и конечным Е. Все события на рисунках представляют схему со включенными элементами.

Надежность последовательной системной оценки определяется формулой: Pt=i=1nPit;

Где Pi(t) коэффициент надежности. I – его элементная система.

Параллельные системы.

Называется такая система, которая работоспособна, если работоспособен хотя бы 1 из ее элементов, т.е. система отказывает тогда, когда отказывают все элементы. События состоят в том, что восьмой элемент работоспособен обозначим его как х8 где х8 = 1, 2…, n, n – число в системе. События состояния отказа s, тогда схема работоспособна и расчет по критерию работоспособности и отказа будет иметь следующий вид:

Схема расчета по критерию работоспособности.

Схема расчета по критерию отказа.

Х1

Х2

…

E

Хn

б)

А

а)

Х1

Хn

Х2

Хn-1

…

Е

А

Схема расчета по дереву работы.

s

V

X1

в)

X1

X2

XN-1

XN

Отказ.

s



X1

г)

X1

X2

XN-1

XN

Pt=i=1n1−Pit;Pt=1−1−ptn;

где Pi(t) –надежность i- того элемента.

Вторая формула пригодна для равно наделенных элементов.

Надежность системы с последовательно параллельной структурой.

Для последовательно параллельной структуры эффективным является метод свертки. Он основан на поэтапном преобразовании этой структуры в последовательные структуры.

3

8

11

10

8

9

12

13

1

2

4

6

7

9

10

11

Р11=1−1−Р11−Р2Р12=1−1−Р31−Р41−Р5; Р21=Р12⋅Р13;

Метод свертки.

Схема мажоритарного регулирования

11

10

22

21

Р0

0

y

x

11

10

31

P31 = 1 –(1 – P2)(1 – P22) ==>

P = (P11  P31  P10)

E

x2

x1

x1

x2

x3

x3

A

E

A

x2

x1

x1

x1

x3

На выходе получается тот же сигнал большинство которых Р0. Если РР0 =1 то: получим две схемы.

P=11−P2⋅1−1−P21−P;

Не все схемы надежности можно представить в виде комбинации последовательной и параллельной. Поэтому для расчета схем используют приближенные методы.

Метод минимальных путей и сечений.

х5

x1

X2

х3

х4

E

A

х6

Минимальным путем называется такой j - минимальный путь, который состоит из min совокупности m подсистем, необходимый для безотказной работы системы независимо от состояния остальных подсистем.

В структуре системы есть несколько min путей. Характерным признаком min пути является то, что отказ хотя бы одной подсистемы (если работоспособна только подсистема одного пути) влечет за собой отказ системы.

Минимальное сечение это такое сечение k – min сечения, которое состоит из минимальной совокупности подсистемы Nk, чей одновременный отказ влечет за собой отказ системы независимо от состояния остальных подсистем.

Характерный сбой min сечения является то, что восстановлен хотя бы первая подсистема в min сечении (если остальные подсистемы работают) влечет за собой восстановление подсистемы.

Min сечения: 513, 524, 5164.

По методу min путей и сечений можно получить только оценки PH и РВ т.е. вероятности безотказной работы системы соответствует снизу и сверху

РН  РС  РВ.

Вероятность РН выражается как вероятность безотказной работы вспомогательной системы, составленной из последней включенной группы подсистем соответственно min сечениями системы.

Каждая группа состоит  параллельно включенных подсистем соответственно min сечения. Вероятность выражений, как вероятность безотказной работы вспомогательных систем, составленной из последней включенной  группы подсистем соответственно, если min путям системы.

Каждая группа состоит из последовательных включенных подсистем соответственного минимального пути.

Эквивалентная схема min пути

A

по критерию работоспособности.

х5

хБ

x1

х3

х2

х4

E

A

х6

х5

x1

х4

х5

x1

х6

х3

Эквивалентная схема min сечения по критерию работы.

х5

x1

X2

х3

х6

E

х4

х1

х6

х3

х4

х2

Минимальный путь определяет РВ, минимального сечения – РН.

A

х5

х3

х3

х5

x1

х2

х1

х5

х4

х4

Эквивалентна схеме РН

E

E

х4

x1

x2

x3

х5

A

Min пути: 14,25, 135, 234;

Min сечения: 12, 45, 135, 432;

РН = [1 – (1 – P)2] [1 – (1 – P)3]2  0,97814 Если Р = 0,9.

x1

X2

х2

х3

E

х1

х3

A

х2

х4

х4

х5

РВ = 1 – (1 – Р2)2 (1 – Р3)2 = 0,9974

0,97814  РС  0,9974

Методы исключения элементов.

A

х4

x1

x2

x3

х5

Р = 0,9

E

Сущность этого метода заключается в том, из структурной схемы выбрасывается 1 или несколько элементов и затем производится расчет показателя надежности для 2-х крайних случаев. В одном случае предполагается, что выбрасываемые элементы надежны (Р = 1), во 2 – м не надежны (Р = 0).

В 1 – м случае 2 – е точки схемы, к которым подключены элементы, которые соединяются постоянной связью, во втором связь м/д этими точками отсутствует.

Для этих двух вырожденных структур определить вероятность безотказной работы соответствует Pmax и Pmin, затем определяем взвешенность значений вероятности безотказной работы исключаемых элементов: Рср=Pin; Pi – вероятность безотказной работы i – го элемента. n – число исключенных элементов.

Окончательная вероятность безотказной работы структурной схемы определяется по следующим формулам:

(надежность системы) РС = Рmin + (Pmax – Pmin) Pср.

Если Рср = 1(надежный элемент), то Рс = Рmax

Если Рср = 0(не надежный элемент), то Рс = Рmix

A

E

A

х4

x1

x2

х5

х4

x1

x2

х5

Pmin = 1 – (1 – P2)2 = 1 – (1 – 0,81)2 = 0,9619.

Pmzx = [1 – (1 – P)2]2 = [1 – (1 –0,9)2]2 = 0,9801 Pср = 0,9   РС = 0,9619 + (0,9801 – 0,9619) 0,9 = 0,9783.

E

Логико-вероятностный метод.

Он состоит из представления состояния каждого компонента изделия в виде булевой переменной. Одни компоненты работоспособны, а другие в состоянии отказа.

Для работоспособного изделия в целом строится таблица истинности, которая состоит из 2n строк, где n – число компонентов изделия. Из таблицы истинности записывается булевская функция работоспособности в СДНФ.

Следующим этапом является переход (запись булевской функции как вероятностную), т.е. из СДНФ можно перейти к вероятностной.f=ab∇bcPC=PaPB+(1−PB)PA.

Существуют несколько форм преобразования форм функции из СДНФ  либо ОДНФ (нормальная ортогональная дизъюнктивная форма), либо в ДНФ. Из этих форм можно сразу переходить к вероятностям.

ОДНФ является такой формой ДНФ, члены которой попарно ортогональны.  Каждую пару элементарной конъюнкции zi и zj всегда входят некоторые ха, причем в одну из конечных инверсий, а в другую без инверсий.

ОДНФ: (х) = х1х2 v х1х2х3 v х1х2х4  не ОДНФ: (х) = х1х2 v х1х3х4 Повторной формой булевой функции называется такое ее представление, когда элементарная конъюнкция булевской функции не содержит одноименных переменных.

Функция х = (х1х2vх3)х4vх5 задана дизъюнктивной бесповторной формой. Используя правило Де Моргана можно получить конъюнктивной бесповоротной формы:

х = х1х2х3х4х5.

Логико-вероятностный метод является точным методом оценки надежности в отличии от графического.

Логико-вероятностный метод.

x1

x2

х4

х3

х5

φ(x)=x1x2x3xx5vx1x2x3x4x5vx1x2x3x4x5vx1x2x3x4x5vx1x2x3x4x5vx1x2x3x4x5vx1x2x3x4x5vx1x2x3x4x5vx1x2x3x4x5vx1x2x3x4x5vx1x2x3x4x5vx1x2x3x4x5vx1x2x3x4x5vx1x2x3x4x5vx1x2x3x4x5vx1x2x3x4x5P=p5+51−pp4+81−p2⋅p3+21−p3⋅p2прир=0,9Р=0,97848

| х1 | х2 | х3 | х4 | х5 | (х) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Методы расчета надежности для систем с восстановлением.

Метод расчета надежности с использованием теории Марковских процессов.

Пусть имеется некоторая система s. Говорят, что в  s происходит случайный процесс, если он к стечением времени под влиянием случайных факторов (например, отказов и восстановлений отдельных компонентов) переходит из одного состояния в другое.

Такая система называется с дискретным состоянием, если она имеет конечное количество возможных состояний и переход из одного состояния в другое осуществляется скачком. Для описания случайного процесса, проистекающего в системе пользователя вероятностями состояний Р0(t), P1(t) …Pk(t) где Pi(t) (i=0,…k) – вероятность того, что система в момент t находится в состоянии si. i=0kPit=1

Случайный процесс, протекающий в s называется процессом в дискретном времени, если переходы из одного состояния возможны в определенные периоды времени. Если переходы возможны в любой момент времени, то процесс называется непрерывным.

Случайный процесс называется Марковским (если процесс без последствия) если все Р. процесса в будущем зависят от того, в котором состоянии находится процесс настоящем, и не зависят от того, каким образом этот процесс протекал в прошлом.

Марковский процесс представляет собой Марковскую цепь с k – различным  состоянием и может быть предоставлен матрицей значений переходных вероятностей.

P=Pij=P11P12...P1n

Марковская цепь в состоянии i на очередном шаге перейдет в состояние j. Переход вероятности  не зависит от номера шага, т.е. процесс перехода стационарен во времени то есть Марковская цепь является дискретным случайным процессом с дискретным временем из которого переход осуществляется через некоторый интервал времени  t из одного состояния в другое счетное число состояний. Длительность пребывания в состоянии si является случайной величиной для которого Fk(t) состояний. Все распределения Fk(t) подчинены экспоненциальному закону.

Марковский процесс обладает характерными свойствами, определенными в первую очередь экспоненциальными распределениями времени пребывания в каждом состоянии.

- Марковский процесс обладает свойством стационарного перехода в другую вероятность и длительность пребывания в том или ином состоянии не зависит от того в какой момент времени рассматривается этот процесс.

- Свойство оригинальности - за бесконечный промежуток времени не может произойти более одного перехода из одноного состояния в другое.

- Обладает свойством последствия.

Марковский процесс удобно описывать ориентировочно графом переходов вершины которого, представляют собой состояние, а) веса ребер соответствующих интенсивности перехода из одного состояния в другое. Зная переходную вероятность Pij и параметр i распределение времени пребывания процесса в i состоянии можно легко найти веса по формуле: ij = Pij  i.

Если при описании процесса перехода система из одного состояния в состояние сохраняет Марковское  свойство, то пребывание Fk(t) подчиняется произвольному, не экспоненциальному закону, то такой процесс называется полумарковским или неоднородным Марковским процессом.

На основании графических переходов можно составить дифференциальные уравнения для нахождения вероятности пребывания Марковского процесса в состоянии Pi.

- Производная по t от пребывания системы в момент t в состоянии Pi равна сумме произведений интенсивности переходов на составляющую вероятность. При этом слагаемым которые, соответствуют выходящим из одного состояния стрелки в другое приписывается знак “–”, а остальные состояния  “+”. Общее число слагаемых равно числу входящих и выходящих.

Система дифференциальных уравнений содержит k – уравнений, но они зависимы, поэтому нужно дополнить их уравнением нормировки, которое показывает, что   сумма событий полную группу равна 1.

Различают два типа случайных процессов:

а) при первом попадании в нерабочее состояние процесс прекращается (процесс с поглощающим экраном).

в) система находится в стационарном режиме отказов (с отражающим экраном).

Первый случай для не восстановимого изделия, а второй для изделия которое можно восстановить.

P1(t) – состояние работоспособности изделия.

Р2(t) – состояние отказов

 и  интенсивность отказа и его восстановление.

P1(t)

Р2(t)

dP1tdt=−λP1t+μP2tdP2tdt=+λP1t−μP2t;





Пусть Р1(0) = 1P1t=μλ+μ+λλ+μeλ+μt

В стационарном режиме при t   значение производной = 0. В результате получаем систему линейных алгоритмических уравнений. Это справедливо только для системы с отражающим экраном.

P1(t)

Р2(t)

Р0(t)

Р3(t)









Задана система дублирования с  восстановлением:





P1(t)

Р2(t)

dP0tdt=μP1t+μP2t+μP3t−λP0t−P0t;dP1tdt=λP0t−μP1t−λP1t;dP2tdt=λP0t−μP2t−λP2t;dP3tdt=λP2t+λP1t−μP3t;P0t+P1t+P2t+P3t=1;0=μP1+μP2+μP3−λP0−λP0;0=λP0−μP1−λP1;0=λP0−μP2−λP2;0=λP2+λP1−μP3;P0=1μλ+μ+2λμ+λ;P1=λλ+μμλ+μ2λμ+2λ2;Р0+Р1+Р2+Р3 = 1

Pi = lim Pi(t) t  

i = 0, 1, 2, 3.

P3=1−3λ+μλ+μμλ+μ+2λμ+2λ2.      k = P0 + P1 + P2.

Для системы с поглощающим экраном стационарный режим не существует и с ростом времени вероятность для такой системы попасть в поглощающее состояние  1.

P1(t)

Р2(t)

Р0(t)

Р3(t)

dP0tdt=−λP0t−λP0tdP1tdt=λP0t−λP1t;  dP2tdt=λP0t−λP2tdP3tdt=λP2t+λP1t;  P0t+P1t+P2t+P3t=1P0t=e−2λt⋅P1t=e−λt−e−2λtP2t=e−λt−e−2λt⋅P3t=1−2e−λt+e−2λtkt=P0t+P1t+P2t=2e−λt−e−2λt

P0 = 1

P1 = 0

P2 = 0

P3 = 0

### Лекция 10-11

### НАДЕЖНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ПРИ ПОСТЕПЕННЫХ ОТКАЗАХ. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ

Если отказы происходят из-за случайных изменений параметров объекта во времени t (в общем случае в функции любой монотонно возрастающей величины - наработки), то эти отказы называются постепенными или параметрическими.

Надежность определяется вероятностью безотказной работы (ВБР) P(t), которая является функционалом некоторого случайного процесса (t), характеризующего изменение параметров объекта во времени. ВБР объекта на отрезке времени [t0, t] равна вероятности нахождения процесса (t) в заданной допустимой области в течение этого отрезка времени:

|  | (1) |
| --- | --- |

Объект является работоспособным, пока изменяющаяся во времени величина не достигает границы допустимой рабочей области .

1. Постановка задачи. Основные понятия и определения

Постановка задачи: рассмотрение моделей процессов развития отказов для задач типа "нагрузка - прочность" и "параметр - поле допуска". Кроме решения основной задачи надежности - нахождения распределения наработки до отказа, определяется момент времени, в который объект должен быть подвергнут ремонту, профилактике или регулировке в целях сохранения работоспособности.

Рассматриваемые расчетные модели универсальны и могут использоваться для прогнозирования отказов различных объектов (механических, электромеханических и электронных), поэтому основные технические параметры, характеризующие работоспособность объекта и являющиеся его мерой качества, назовем определяющими параметрами (ОП).

При решении конкретной задачи в качестве ОП Х могут выступать величины деформации или механического напряжения, электрические или геометрические параметры (характеристики) объекта.

В общем случае ОП может быть вектором, т.е. иметь несколько составляющих. Предельные значения, устанавливаемые на каждый ОП объекта, являются допустимыми значениями ОП, которые ограничивают  рабочую область (поле допуска).

Пока значения векторного ОП объекта находятся внутри многомерной рабочей области, объект считается работоспособным. Однако с течением времени под влиянием факторов, связанных со старением, изнашиванием или разрегулированием конец вектора Х(t) может достичь границы рабочей области. При этом объект теряет работоспособность (происходит отказ). Из-за случайного характера внешних и внутренних факторов, влияющих на процесс приближения объекта к отказам, характер изменения ОП во времени и время достижения каждым ОП своей границы также являются случайными. Поэтому наиболее полно случайный процесс возникновения постепенных отказов объекта по каждому ОП описываетя соответствующей плотностью распределения времени пересечения ОП границы рабочей области, иначе - плотностью распределения времени до отказа.

В практике эксплуатации объекта важнее знать не плотность распределения времени до отказа, а конкретное  время сохранения работоспособности, в течение которого ОП не достигнет границы рабочей области.

В общей постановке задачи границу рабочей области можно рассматривать как систему случайных величин или векторный случайный процесс.

Рассмотрим характер случайного процесса приближения к отказу на примере объекта, работоспособность которого определяется скалярным ОП (одной координатой векторного ОП). При этом пространство ОП Х будет одномерным, а рабочая область ограничена отрезком прямой (предельное значение ОП Xп). Пусть имеется множество j = , одинаковых объектов, одновременно включенных в работу (при t = 0), и ОП каждого объекта измеряется в одни и те же моменты времени ti   (i = ).

Процесс изменения ОП одинаковых объектов при эксплуатации будем рассматривать как случайную функцию Х(t) времени. Для каждого j-го объекта   ( j =  )   изменение ОП является реализацией (составляющей) Хj (t) случайной функции Х(t). Точки пересечения реализаций Хj (t) случайного процесса с границей Xп  рабочей области (поля  допуска) соответствуют моментам времени отказов j-х объектов. Поэтому случайный характер возникновения постепенных отказов при эксплуатации одинаковых объектов описывается плотностью распределения f{X(t)} времени пересечения ОП границы  Xп, т.е. плотностью распределения времени до отказа.

Если с момента включения в работу (при t =  0) путем измерений с одинаковой t = ti +1 - ti = ti - ti -1 или различной периодичностью (интервалом) t   контролировать значения ОП   j =    объектов, то можно предсказать (экстраполировать) дальнейшее изменения ОП и, следовательно, момент наступления отказа. Это позволит организовать техническое обслуживание группы объектов, т.е. обеспечить упреждающий вывод в текущий или капитальный ремонт или на регулировку. Интервал времени от начала эксплуатации объекта t=0  до момента, когда выход отдельных реализаций   Хj (t)  случайного процесса Х(t)  за границу  Xп   рабочей области становится частым явлением, называется временем сохранения работоспособности tс. Правый конец интервала  tс  определяется абсциссой характерной точки кривой плотности f{X(t)} распределения времени до отказа, начиная с которой наблюдается резкий рост кривой.

Таким образом, определяя с помощью средств технического контроля  в фиксированные моменты времени  t1,..., tk tс значения ОП  j =    однотипных объектов, можно получить реализации  Хj (t) реального процесса изменения ОП. При этом измеренные  в ti ,      i =   моменты времени значения ОП являются случайной величиной Хi = Х(t)i = {x1, x2,..., xN}ti , характеризуемой  плотностью распределения f(X)i и  оценками числовых характеристик - средним (математическим  ожиданием)   mXi и  дисперсией  DXi. Cлучайную величину {X}i назовем значением реализаций ОП при  i-м  контроле.

Итак, располагая информацией о реальном процессе изменения ОП для времени   tk < tс на  этапе эксплуатации  или имея ту же информацию об аналогах  проектируемого объекта на стадии проектирования, возможно аналитически рассчитать время сохранения работоспособности объекта, т.е. сделать обоснованный прогноз о работоспособности в будущем. Это позволит своевременно предупредить отказ, а также управлять состоянием сложных объектов  путем замены их элементов резервными, либо путем изменения рабочих режимов объектов.

2.  Анализ случайных процессов изменения ОП объектов

Случайный процесс изменения ОП Х(t) в общем случае может быть представлен суммой случайных процессов:

|  | (2) |
| --- | --- |

Стационарный случайный процесс (t)  обратимых изменений параметров при изменении внешних условий, приводит к перемежающимся (появляются / исчезают) отказам.

Нестационарный случайный процесс  (t),  характеризует долговременные необратимые изменения параметров в результате изнашивания, старения или разрегулирования. Процесс (t) является основной причиной отказов, и в дальнейшем будем называть его процессом изнашивания.

Отметим, что возможность возникновения обратимых изменений параметров стараются предусмотреть при конструировании объектов. Поэтому отказы по причине процесса  (t)  сравнительно редкое явление и рассматриваться нами не будут. Безусловно также, что при получении реального процесса Х(t) в результате измерения

ОП на ход процесса будет оказывать влияние и  стационарный случайный процесс (t)  ошибок измерений. Причем процессы  (t)  и (t) не всегда удается разделить,т.е. отделить действительные обратимые изменения ОП от кажущихся, вызванных ошибками измерений. Поэтому случайный процесс изменения ОП Х(t)  будем представлять только процессом изнашивания Х(t) =  (t).

Для случайных процессов изнашивания типичны весьма жесткие связи между значениями параметра в последовательные моменты времени. На вид реализации процесса Х(t) большое влияние оказывает физико-химическая структура материала и технология изготовления  объекта. Однотипные объекты дают близкие по форме кривые износа, но с различными значениями скорости изнашивания. Поэтому модели процессов изнашивания должны иметь функциональную зависимость от времени, а их случайный характер обусловливается случайными параметрами, не зависящими от времени. Подобные случайные процессы иногда называют детерминизированными  или полуслучайными.

Случайный процесс Х(t)  изнашивания можно рассматривать

|  | (3) |
| --- | --- |

Х0 - начальное (заводское) значение ОП; В(t) - полуслучайный процесс изменения скорости изнашивания.

Начальное значение Х0 ОП является случайной величиной, иногда имеющей усеченное (из-за заводского допуска) распределение, но не зависящей от времени t.  Интеграл

|  | (4) |
| --- | --- |

характеризует     накопление    необратимых    изменений   в    результате      старения, изнашивания или разрегулирования.  Это слагаемое в (3)  может быть очень большим.

Следует отметить, что в практике эксплуатации даже при наличии встроенных или переносных средств контроля не всегда удается часто измерять значения ОП отдельных объектов. Поэтому реализации Хj (t), построенные по экспериментальным данным для моментов ti ( i =  ), имеют вид ломаных линий и можно лишь предполагать по данным ограниченного числа вертикальных сечений, каков в действительности случайный процесс Х(t). Для этого необходимо иметь гипотезу о характерном виде кривых износа, которая базируется как на данных эксперимента, так и априорной информации о процессах изнашивания аналогичных объектов. При этом для наугад взятого j - го объекта скорость изнашивания случайна  для каждого объекта - своя.

Изменение ОП в зависимости от времени или наработки можно в общем случае представить тремя периодами (рис. 1).

Первый период - приработка объекта. К концу этого периода скорость износа становится постоянной. Обычно в процессе приработки происходит уменьшение скорости износа, однако, хотя и реже, встречаются случаи возрастания скорости до стационарного значения. Серьезные фирмы-производители для повышения надежности и конкурентоспособности изделий осуществляют приработку на заводах, поэтому объект может иметь постоянную скорость износа с начала эксплуатации.

Второй период характеризует основной период эксплуатации, при этом достигнутая к концу приработки скорость износа сохраняется примерно постоянной.

Третий период - период "старения" объекта. Возможности существования объекта исчерпываются. Скорость изменения ОП катастрофически растет.

Соотношение скорости износа при приработке и основной работе может служить показателем эффективности производства или качества материалов.

Рис. 1

3. Модели процессов приближения объекта к отказам

3.1. Основные классы  моделей

Как отмечалось ранее, основой случайных процессов изменения ОП являются необратимые случайные изменения ОП,  вызванные старением, износом или разрегулированием и имеющие определенную зависимость от времени. При этом случайный характер таких изменений обусловлен случайными параметрами, не зависящими от времени. Следовательно, модели реального изменения ОП объекта должны представлять случайные функции, аргументами которых являются постоянные во времени случайные величины и само время.

Рассмотрим наиболее распространенные модели (классы моделей) нестационарных случайных процессов приближения к отказам.

3.1.1. Линейные случайные функции

При линеаризации реального процесса износа объекта каждая реализация Хj (t) процесса заменяется прямой, т.е. реальный процесс изменения ОП Х(t) аппроксимируется случайной функцией вида

|  | (5) |
| --- | --- |

где Х0 = Х(t=0) = {x}0 - случайное начальное значение ОП (при t = 0), имеющее математическое ожидание (МО)  mxo = M{Х0} и среднее квадратичное отклонение (СКО)   Sxo  = ; V{v} - случайная нормально распределенная скорость изменения ОП во времени, обладающая МО  mv = M{V} и CКО    S v = .

3.1.2. Нелинейные случайные функции

Для многих объектов типична некоторая постоянная относительная скорость изменения ОП

что соответствует нелинейному случайному процессу Х(t), аппроксимируемому случайной функцией вида

|  | (6) |
| --- | --- |

где Х0 = Х(t=0) = {x}0 - как и ранее, случайное начальное значение ОП;  V'   - случайная, нормально распределенная скорость изменения натурального логарифма ОП во времени, имеющая МО  mv = M{V }  и СКО  Sv = .

В моделях обоих классов (5) и (6) знаки "+"  и  "-"   используются для аппроксимации соответственно возрастающих и убывающих во времени процессов. Cлучайная величина Х0 в моделях (5), (6) является постоянной во времени, как и случайная величина скорости V изменения ОП в модели (5). В модели (6) постоянной во времени является скорость изменения логарифма ОП, сам же ОП имеет переменную во времени скорость изменения.

В дальнейшем  для простоты обозначения будем полагать, что

Для удобства дальнейшего рассмотрения моделей  только в линейном варианте модель (6) путем логарифмирования преобразуем к линейной модели изменения логарифма ОП:

|  | (7) |
| --- | --- |

Обозначая натуральный логарифм ОП случайной функцией Y(t)

|  | (8) |
| --- | --- |

выражение (7) можно представить в виде

|  | (9) |
| --- | --- |

подобном модели (5).

Рассмотрим раздельно каждый тип линейных случайных моделей, аппроксимирующих случайный процесс изменения ОП  Х(t) или его логарифма  Y(t).

3.2. Основные типы моделей

Из различных модификаций линейных возрастающих случайных функций изменения ОП Х(t) или ln X(t) наиболее часто процесс приближения объекта к отказам аппроксимируется следующими типами моделей:

а) веерной с ненулевым начальным рассеиванием  (рис. 2a);

б) веерной с нулевым начальным рассеиванием  (рис. 2б);

в) равномерной (рис. 2в).

Тип модели линейной функции Х(t) или ln X(t) зависит от числа случайных аргументов, определяющих ее случайный характер.

Веерная функция с ненулевым начальным рассеиванием описывается:

- для процесса X(t)

|  | (10) |
| --- | --- |

- для процесса  ln X(t)

|  | (11) |
| --- | --- |

При  t = 0 значения функций (12) и (13) представляют собой случайную величину, соответственно

|  | (12) |
| --- | --- |

и

|  | (13) |
| --- | --- |

причем V = V' . С учетом (12) и (13) модели (10), (11) легко представляются в виде (5) и (9). Случайный характер рассмотренной модели определяется двумя случайными аргументами:  X0  или ln X0  - случайное начальное значение ОП или его логарифма; V или V' - случайная скорость изменения ОП или его логарифма.

Как следует из рис. 2a,  все  реализации веерной линейной случайной функции с ненулевым начальным рассеиванием проходят через общую неслучайную точку - "полюс".

Аргумент рассмотренной модели - случайная скорость изменения ОП (V) или логарифма ОП (V ) - имеет нормальное распределение с плотностью распределения соответственно:

|  | (14) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (15) |  |

Линейно зависящая от V случайная функция Х(t) (10) во всех   сечениях будет распределена нормально с плотностью

и параметрами распределения:

|  | (16) |
| --- | --- |

- матожидание mXi = M{Xi};

- среднее квадратичное отклонение

- Численные характеристики - матожидание mx(t) и СКО Sx(t), самой случайной функции (10) выражаются через числовые характеристики  mv и  Sv  случайной скорости:

|  |  | (17) |
| --- | --- | --- |
|  | (18) |  |

Cлучайное начальное значение ОП  X0 соответствует сечению функции Х(t) (10) при t =0, поэтому также имеет нормальное распределение по (16) при i = 0 с параметрами  mx(t = 0) = mx0  и  СКО  Sx(t = 0) = Sx0 , определяемыми из  (17) и (18) при t=0:

|  | (19) |
| --- | --- |

|  | (20) |
| --- | --- |

С учетом (19) и (20) выражения (17), (18) для числовых характеристик случайной функции (10) изменения ОП Х(t) примут вид:

|  | (21) |
| --- | --- |
|  | (22) |

В соответствие с (11) нормальное распределение скорости V' приводит к тому, что линейно зависящий от V' логарифм ОП   ln X(t) = Y(t) также будет распределен нормально во всех    - сечениях  с плотностью распределения

|  | (23) |
| --- | --- |

Cам же ОП при этом будет иметь логарифмически нормальное распределение, плотность которого:

|  | (24) |
| --- | --- |

В выражениях (23), (24)

myi = M{lnXi},

-  соответственно, матожидание и СКО логарифма ОП в   сечениях случайной функции (11).

Матожидание my(t)  и СКО  Sy(t) линеаризованной путем логарифмирования функции (11) можно получить, используя числовые характеристики случайной  скорости  V :  mv'   и  Sv'.  Проводя аналогичные, как для функции (10), преобразования, получаем числовые характеристики модели (11) изменения логарифма  ОП  lnX(t) = Y(t):

|  |  | (25) |
| --- | --- | --- |
|  | (26) |  |

Веерная функция с нулевым начальным рассеиванием является частным случаем модели (5), (9) и может быть получена из указанных выражений путем замены в них, соответственно, случайных начальных значений ОП  Х0  или   его логарифма  lnX0  = Y0 некоторым неслучайным значением K0 или  lnK0.

Поскольку веерная модель с ненулевым начальным рассеиванием является

частным случаем моделей (10), (11), то ее свойства определяются свойствами указанных моделей, поэтому  числовые характеристики определяются (без вывода):

- для функции Х(t) = K0 + Vt  изменения ОП     из  (21), (22)

|  |  | (27) |
| --- | --- | --- |
|  | (28) |  |

- для функции Y(t) = lnX(t) = lnK0 + V't  изменения ОП     из (25), (26)

|  |  | (29) |
| --- | --- | --- |
|  | (30) |  |

Равномерная функция также является частным случаем моделей (5), (9) и может быть получена из последних путем замены в них соответственно случайных скоростей изменения  ОП  V или его логарифма V' на неслучайные (постоянные) скорости   или '.

Числовые характеристики случайных функций определяются (без вывода):

- для функции изменения ОП   Х(t) = X0 + t  из  (21), (22)

|  | (31) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (32) |

- для функции   Y(t) = lnX(t) = Y0 +'t   из  (25), (26)

|  | (33) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (34) |

Рассмотренные линейные модели удобны для аппроксимации случайных процессов изменения ОП тем, что позволяют характеризовать эти процессы ограниченным числом аргументов модели, для определения которых требуется минимальный объем экспериментальных данных.

Контрольные вопросы:

- Поясните смысл и природу постепенных отказов?

- Что называется определяющим параметром, и в чем заключается условие работоспособности объекта?

- Что представляет собой время сохранения работоспособности?

- Из каких составляющих состоит случайный процесс изменения определяющего параметра? Дайте характеристику каждой составляющей?

- Как изменяется определяющий параметр в зависимости от наработки объекта?

- Перечислите основные классы моделей приближения объекта к отказам, в чем их принципиальное отличие?

- Перечислите основные типы моделей приближения объекта к отказам, в чем их принципиальное отличие?

### НАДЕЖНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ПРИ ПОСТЕПЕННЫХ ОТКАЗАХ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ СОХРАНЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

1. Состав рассчитываемых показателей

Как отмечалось ранее (лекция 14), при выходе значений ОП  Х(t)  за границу Xп   рабочей области происходит отказ объекта. Для характеристики надежности объекта при постепенных отказах, связанных со случайным процессом  изменения  ОП  Х(t), могут вычисляться показатели двух типов:

1)  вероятность нахождения объекта в работоспособном состоянии (доля работоспособных объектов), т.е. ВБР к наработке (времени)  ti  P(ti)  =  P{X(ti) < Xп}. При этом рассматривается случайная величина - значение ОП в момент времени (наработки)  ti;

2)    показатели наработки (времени) до появления   постепенного отказа  -  пересечение ОП границы  Xп  поля допуска. Для оценки надежности в этом случае могут использоваться: плотность распределения наработки до отказа  f(t) = f[X(t)], функция надежности (ВБР)  P(t) = P{T > t}, интенсивность отказов (t).

Рассмотрим модели расчета представленных типов показателей. Считаем, что объект работоспособен, если значения его ОП будут меньше границы Xп поля допуска.

1.1. Вероятность нахождения в работоспособном состоянии

Для  фиксированного момента времени ti  вероятность  того, что объект работоспособен, равна

|  | (1) |
| --- | --- |

где  f(X)i  - плотность распределения значений ОП при t = ti , т.е. в   i- м сечении  случайного процесса  Х(t).

В частном случае при нормальном распределении ОП вероятность  P(ti) определяется

|  | (2) |
| --- | --- |

где  mxi , Sxi  - указанные ранее параметры (числовые характеристики) распределения случайного  ОП   Хi  =  {X}i .

Переходя к случайной величине

|  | (3) |
| --- | --- |

имеющей нормальное распределение с параметрами, соответственно, МО и СКО   M{Z} = 0,   S{Z} = 1  и плотностью распределения

|  | (4) |
| --- | --- |

выражение (2) можно записать через функцию Лапласа  Ф(z)

|  | (5) |
| --- | --- |

где Ф(z) определяется по выражению

|  | (6) |
| --- | --- |

и является табулированной.

1.2. Плотность распределения наработки до отказа

При случайном процессе изменения ОП, имеющем монотонные реализации, плотность распределения времени выхода ОП  за границу    Xп рабочей области (плотность распределения времени до отказа) для момента ti равна

| f (ti) = - dP(t)/dt¦t=ti = dQ(t)/dt¦t=ti | (7) |
| --- | --- |

где Q(ti)  -  вероятность нахождения объекта в неработоспособном состоянии, определяемая через известную по (1)  P(ti)

| Q(ti) = P{X(ti) Xп} = 1 - P(ti). | (8) |
| --- | --- |

С учетом выражений (1) и (8) вероятность нахождения объекта в неработоспособном состоянии

|  | (9) |
| --- | --- |

а с учетом функции Лапласа Ф(z) при нормальном распределении ОП  в ti,   сечениях

| Q(ti) = 0.5 - Ф(z). | (10) |
| --- | --- |

2. Общие модели расчета плотности распределения наработки до отказа

На практике вычисление плотности распределения наработки до постепенного отказа объекта при случайном изменении  ОП проводится двумя путями, использование каждого из которых зависит от вида случайного процесса Х(t).

2.1. Случайный процесс Х(t) отличен от линейного. Для каждого интервала наработки ti  =  ti+1  -  ti   определяется среднее на этом интервале значение плотности распределения наработки до отказа путем деления приращения вероятности того, что объект находится в неработоспособном состоянии, на длину интервала

|  | (11) |
| --- | --- |

По полученным значениям [fi]ср , в  сечениях строится гистограмма распределения времени до отказа, которая сглаживается непрерывной кривой. При этом возможно подобрать закон распределения с проверкой непротиворечия расчетным данным по критерию Пирсона.

Для вычисления [fi]ср, соответствующего интервалу ti, необходимо знать закон распределения  ОП  в начале  (ti)  и конце  ti+1 =  ti + ti  этого интервала.

2.2. Случайный процесс Х(t) линеен.   Формально в этом случае можно использовать первый путь. Поскольку распределение ОП  f(X)i во всех сечениях нормально, то среднее значение плотности  [fi]ср , с учетом выражений  (5) и (10)  определяется по (11) через функцию Лапласа

|  | (12) |
| --- | --- |

Для нормально распределенной случайной функции Х(t) при построении гистограммы средних значений  [fi]ср  достаточно знать лишь ее числовые характеристики  mx(t)  и Sx(t), по которым находятся значения Sx , Sxi, mxi, mx, соответствующие началу  ti и концу ti+1  каждого из интервалов  ti, необходимые для определения аргументов функции Лапласа:

Для линейных случайных процессов законы распределения наработки до отказа можно получить аналитически из выражения (7).

3. Определение времени сохранения работоспособности

Из рассмотренных показателей надежности объектов при постепенных отказах, вызванных случайным изменением ОП, наиболее важными являются: вероятность нахождения объекта в работоспособном состоянии и плотность f(t) распределения времени (наработки) до отказа. Последнюю можно также определить как плотность распределения времени достижения ОП границы Xп рабочей области и обозначить f [ X(t) ] = f(t).

Для практических целей организации технического обслуживания объектов и прогнозирования работоспособности при периодическом контроле ОП важно знать конкретное время сохранения работоспособности.

На примере приведенных ранее линейных моделей изменения ОП  Х(t)  или его логарифма ln X(t) = Y(t) (лекция 14) получим распределение f [ X(t) ] и расчетные выражения для определения времени сохранения работоспособности объекта. Ниже будут рассматриваться только модели изменения ОП Х(t). Для линеаризованных путем логарифмирования моделей ln X(t) = Y(t) расчетные выражения будут аналогичными.

3.1. Веерные модели изменения ОП

Для объектов, случайный процесс изменения ОП которых можно представить веерными моделями, случайная величина времени достижения ОП Х(t) границы   Xп  рабочей области

|  | (13) |
| --- | --- |

будет являться функцией случайной величины  -  скорости  V изменения ОП, закон распределения которой нормальный.

Плотность распределения времени достижения ОП границы Xп  рабочей области определяется по известному из теории вероятностей правилу получения законов распределения функций случайных аргументов:

|  | (14) |
| --- | --- |

Для веерной функции с нулевым начальным рассеиванием при Х0 = K0 = const, т.е. mx0  = X0 , Sx0 = 0 плотность распределения f [X(t)], определенная по выражению (14), имеет вид

|  | (15) |
| --- | --- |

с параметрами

|  | (16) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (17) |

где   можно считать неким относительным запасом долговечности объекта, имеющим размерность времени;     -  относительная средняя скорость изменения  ОП (параметр    безразмерен).

Для веерной модели с ненулевым начальным рассеиванием (для получения   плотности распределения f [X(t)]  выражаем скорость изменения ОП при условии достижения процессом Х(t) границы Xп  рабочей области, т.е. Х(t) = Xп :

|  | (18) |
| --- | --- |

Плотность распределения времени пересечения ОП границы рабочей области, определенная по (14), имеет вид

|  | (19) |
| --- | --- |

в котором параметр распределения определяется по (17), а параметр запаса долговечности 1  учитывает смещение "полюса" функции и выражается

|  | (20) |
| --- | --- |

т.е. по виду схож с параметром распределения (15).

Законы распределения времени до отказа, выраженные плотностями распределения (15) и (19),  получили название альфа-распределение.

Абсциссы, имеющие размерность времени, характерных точек кривой плотности распределения f [X(t)], определяемой (15) или (19), позволяют определить искомое время tс сохранения работоспособности  объекта.

Ниже приведены (без вывода) расчетные выражения для определения времени tс сохранения работоспособности объекта при следующих моделях X(t) изменения определяющего параметра (ОП).

Для веерной модели Х(t) с нулевым начальным рассеиванием при рассчитанных по (16), (17) параметрах   и  момент времени   tн, равный  tс, определяется:

|  | (21) |
| --- | --- |

Для веерной модели Х(t)  с ненулевым начальным рассеиванием время сохранения работоспособности также определяется из (21) при замене  на 1 по (20):

|  | (22) |
| --- | --- |

Координаты ( , )  "полюса" функции, от которых зависит определение tс по выражению (22), после подстановки в него (20)  определяются:

|  | (23) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (24) |

3.2. Равномерная модель изменения ОП

Для равномерной линейной модели (лекция 14), когда случайный процесс ОП Х(t) с постоянными аргументами  Sx(t) = Sx0  и    приближается к границе Xп , закон распределения ОП в каждом из сечений     нормален и  плотность распределения времени пересечения ОП границы рабочей области определяется

|  | (25) |
| --- | --- |

Выражение (25) плотности f[X(t)]  свидетельствует о нормальном законе распределения наработки объекта до постепенного отказа с параметрами распределения:

|  | (26) |
| --- | --- |

|  | (27) |
| --- | --- |

Время сохранения работоспособности  tс после преобразования принимает вид

| tс = mt - St . | (28) |
| --- | --- |

4. Частные вопросы оценки параметрической надежности объектов

4.1. Оценка надежности объектов при разрегулировании

Помимо рассмотренных параметров, определяющих работоспособность объектов, во многих технических устройствах имеются характеристики, которые можно периодически регулировать, т.е. устанавливать равными номинальным значениям. Среди нескольких регулируемых характеристик объекта можно выбрать основную, которая является мерой его качества и  определяет необходимость проведения профилактических работ. По аналогии с нерегулируемым  ОП  назовем эту характеристику регулируемым ОП (РОП).

При проведении технического обслуживания  РОП в момент времени t01 устанавливается равным некоторому неслучайному номинальному значению  R0. При дальнейшей эксплуатации объекта РОП случайно изменяется, что можно представить полюсной случайной функцией времени R(t), все реализации  которой проходят через одну неслучайную точку - "полюс"  ( R0,  t01). При очередном техническом обслуживании  в момент времени   t02 у всех эксплуатируемых объектов опять устанавливается начальное значение параметра R0 и случайный процесс разрегулирования  повторяется вновь (см. рис.).

Рассмотренный процесс разрегулирования аппроксимируется известной веерной функцией с нулевым начальным рассеиванием

R(t) = R0 + Qt (29)

где  Q  - случайная скорость разрегулирования;  t  -  время, отсчитываемое от момента проведения t0i последнего технического обслуживания.

Линеаризация процесса разрегулирования осуществляется таким же образом, как и линеаризация процесса износа. Для определения оценок характеристик mq и  Sq,  описывающих процесс разрегулирования, необходимо хотя бы в один момент времени измерить значение  РОП    однотипных объектов. Кроме того, необходимо знать момент проведения  (t0)  и результат  (R0) предыдущей регулировки при техническом обслуживании. Отметим, что на номинальные значения  РОП R0  в  большинстве своем устанавливаются допуски

поэтому начальные значения R0 при  i-х регулировках могут отличаться в пределах допусков.

Как свидетельствует практика, значения случайной скорости изменения РОП ограничены нижним  qн  и верхним  qв  пределами:

В этом случае аргумент Q модели (29) будет иметь усеченное нормальное распределение, плотность которого имеет вид

|  | (30) |
| --- | --- |

где f(q) - плотность нормального распределения (неусеченного), с - нормирующий множитель, определяемый из условия, чтобы площадь под кривой плотности распределения была равна единице, т.е.

|  | (31) |
| --- | --- |

Посредством подстановки

|  | (32) |
| --- | --- |

где mq ,  Sq  -  соответственно матожидание  и  СКО  неусеченного нормального распределения скорости изменения  РОП, после преобразования получаем

|  | (33) |
| --- | --- |

где

|  | (34) |
| --- | --- |

Ф(z)  -  нормированная функция Лапласа, определенная по (6).

Для  РОП также устанавливается некоторое критическое значение  Rп, при достижении которого нарушается работоспособность объекта. Случайное время достижения РОП R(t) значения  Rп определяется аналогично (13):

|  | (35) |
| --- | --- |

Плотность распределения времени достижения РОП значения Rп при усеченном нормальном распределении (30) скорости  Q с использованием (14) имеет вид, аналогичный (15):

|  | (36) |
| --- | --- |

при t1 t t2 , где

|  | (37) |
| --- | --- |

являются границами изменения времени T = {t} выхода РОП за значение Rп при возможных пределах изменения скорости Q.

Плотность распределения f[R(t)] по (36) соответствует рассмотренному ранее альфа-распределению, параметры которого по аналогии с (16), (17) следующие:

|  |  | (38) |
| --- | --- | --- |
|  | (39) |  |

а нормирующий множитель с определяется согласно (33), при этом

|  | (40) |
| --- | --- |

Идентичность рассматриваемой модели в принятой постановке с моделью оценки времени работоспособности позволяет определить время сохранения работоспособности  tс= tР как интервал от момента последней регулировки РОП (принято t0i = 0)  до потери работоспособности. Оценив значение tР, можно установить оптимальный, с точки зрения надежности, период технического обслуживания, связанный с регулировкой РОП. Безусловно, это лишь один аспект назначения сроков проведения профилактических работ для исследуемых объектов, поскольку на практике необходимо учитывать еще целый ряд факторов: организационных, экономических и пр.

При существующем техническом обслуживании, ориентированном на календарное время, измеряя в момент проведения профилактической работы значения РОП однотипных объектов, можно проверить, не превышает ли установленный период времени tпр до следующей регулировки расчетного значения  tР. Если это имеет место, то следует ограничить период tпр (принять  tпр tр).

Контрольные вопросы:

- Определите состав рассчитываемых показателей надежности объекта при постепенных отказах?

- Поясните определение вероятности нахождения объекта в работоспособном состоянии?

- Как определяется плотность распределения наработки до отказа? Что представляют общие модели расчета плотности распределения?

- Поясните принцип расчета времени сохранения работоспособности объекта при веерных моделях изменения ОП?

- Поясните принцип расчета времени сохранения работоспособности объекта при равномерной модели изменения ОП?

- В чем заключается оценка надежности объекта при разрегулировании? Что такое регулируемый ОП?

Лекция 12

НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИБОРНЫХ СИСТЕМ

1.Надёжность подшипников качения.

Вероятность безотказной работы отождествляется с вероятностью выполнения известного условия

где P – приведенная нагрузка на подшипник:

L – заданный ресурс:  (млн. об.)

Р – показатель степени:

Р = 3 для шарикоподшипников

Р=10/3 для роликоподшипников

В отличие от обычных расчётов, Р рассматривают  как случайную величину, 90% динамического и грузоподъемного значения  которой приводятся в каталогах и обозначается как С90

Среднее значение динамической грузоподъемности:

= 1,46С90  – для роликоподшипников

=1,52С90  – для шарикоподшипников

Полагаем, что приведенная нагрузка Р и динамическая грузоподъемность С распределены по нормальному закону.

Тогда вероятность безотказной работы определяем по квантили нормированного нормального распределения.

, т.е.  и

– коэффициент запаса по средним нагрузкам;

– среднее значение динамической грузоподъемности;

-среднее значение приведенной нагрузки;

– коэффициенты вариации динамической грузоподъемности  и приведенной нагрузки.

Среднее значение приведенной нагрузки  вычисляют по обычным зависимостям, в которые представляют средние значения радиальной и осевой нагрузок, действующих на подшипник.

Коэффициент вариации приведенной нагрузки  принимают равным коэффициенту вариации внешней нагрузки, действующей на подшипник, ввиду их линейной зависимости.

Коэффициент вариации динамической грузоподъемности VС принимают равным

VС = 0,25 - для роликоподшипников

VС = 0,27 - для шарикоподшипников

Распределение ресурса подшипников подчиняется закону Вейбулла. В соответствии с этим законом связь между вероятностью безотказной работы  и ресурсом  L выражается зависимостью

где L90 —  90% ресурс

 = 1,5 — параметр формы кривой распределения Вейбулла, связанный с распределением ресурса.

В расчётах подшипников качения отношение  называют коэффициентом надёжности , который определяется по формуле, вытекающей из предыдущего выражения:

Учитывая, что между ресурсом L и динамической грузоподъёмностью C  существует соотношение получаем

P = 3 – шарикоподшипниковый

P = 10/3 – роликоподшипниковый

Среднее значение грузоподъёмности

Среднеквадратическое отклонение динамической грузоподъёмности:

Коэффициент вариации динамической грузоподъёмности

Средний ресурс:

a1 – коэффициент надёжности;

a2 – коэффициент материала;

a3 – коэффициент смазки;

Р =  3 – шарикоподшипниковый;

Р = 10/3 – роликоподшипниковый;

Пример расчёта: определить вероятность безотказной работы роликоподшипника № 2207, нагруженного случайной радиальной силой, коэффициент вариации которой , частота вращения внутреннего кольца подшипника n = 300мин-1, требуемый ресурс = 3500 час. Среднее значение приведённой нагрузки  = 4500 Н

Решение:

1. По каталогу-справочнику определяем 90% динамической грузоподъёмности:

С90 = 25600Н

2. Вычисляем заданный ресурс:

3. Находим среднее значение динамической грузоподъёмности:

Н

4. Определим коэффициент запаса по средним значениям:

5. Коэффициент вариации эквивалентной динамической нагрузки принимаем равным коэффициенту вариации внешней нагрузки: Vp = VF = 0,12

6. Квантиль нормированного нормального распределения определяется по формуле:

7. По таблицам нормального распределения в зависимости от полученной

находим, что вероятность безотказной работы рассчитываемого подшипника

2. Надёжность зубчатых передач.

Вероятность безотказной работы по критерию сопротивления контактной усталости определяем как вероятность того, что контактное напряжение H не превышает предела контактной выносливости (предельного значения расчетного параметра) :

Контактное напряжение , действующее в полюсе зацепления:

— коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей;

— межосевое расстояние, мм;

— рабочая ширина венца, мм;

U — передаточное число;

— крутящий момент на шестерне при работе в номинальном режиме (номинальный момент),

– коэффициент нагрузки

— коэффициент внешней нагрузки;

KH — коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца;

KHV — коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении;

KH — коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями;

Номинальный момент   и другие параметры в формуле для H считаем детерминированными величинами.

Полагаем, что KА, KH, KH, KH не коррелированны (не взаимосвязаны), тогда коэффициент вариации равен равен:

VА, VH, VHV, VH - коэффициенты вариации соответствующих величин KА, KH, KHV, KH .

VА выбирается по таблице

при H > HB 350

при H  HB 350

— предельная величина, зависящая от коэффициента перекрытия;

a — разность шагов зацепления;

– коэффициент вариации разности шагов зацепления:

Обычно принимают

; ;

— коэффициент вариации контактного напряжения :

Коэффициент вариации предела контактной выносливости принимается несколько больше, чем для базового образца:

– коэффициент вариации для базового образца

Вероятность безотказной работы по критерию сопротивления контактной усталости  определяется по таблице в зависимости от величины квантили :

– коэффициент запаса прочности по средним напряжениям, равный:

Пример расчёта: для цилиндрической прямозубой передачи рассчитать вероятность безотказной работы по критерию сопротивления контактной усталости. Среднее значение контактного напряжения МПа.

Средние значения частных коэффициентов

Коэффициент вариации VА = 0,1

Среднее значение предела выносливости  = 780 МПа

Решение:

1. Oпределяем коэффициент вариации частных коэффициентов напряжения

VH = 0,05

2. Определить коэффициент вариации нагрузки

3. Находим коэффициент вариации контактного напряжения

= 0,50,116 = 0,058

4. Принимаем коэффициент вариации базового образца  = 0,09 и определяем коэффициент вариации зубчатого колеса

5. Коэффициент запаса прочности по средним напряжениям равен:

6. Квантиль нормального распределения равен

7. По таблицам зависимости от  определим вероятность безотказной работы по критерию сопротивления контактной усталости .

Лекция 13

МЕТОДЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ

Жизненный цикл объекта состоит из этапов производства и  эксплуатации. Производственная проверка непригодности объекта (на этапе производства), которая должна подтвердить его непригодность.

На этапе эксплуатации проверяется работоспособность объекта. После проверки могут остаться необнаруженными неисправности, не препятствующие работе прибора. Например, резервированный объект может быть работоспособным, несмотря на наличие неисправности в резервируемых компонентах. На этапе эксплуатации часто необходимо проверить правильность функционирования, т.е. выявить неисправности объекта, нарушающие его работу.

Проверка правильности функционирования позволяет убедиться в том, что объект правильно функционирует в данном режиме в данный момент. Однако в правильно функционируемом объекте возможны неисправности, которые могут быть причиной неисправной работы объекта в других режимах. Для определения неисправности объекта используется средства технического диагностирования.

Классификация средств диагностирования.

Средства

диагностирования

Аппаратные

данные

Программно-аппаратные

данные

Программы

Данные

Автоматы

Рабочие

программы

Использ.

Программы

Методы взаимодействия.

По характеру диагноза различают функциональные и тестовые диагностики.

Функциональное диагностирование: это диагностика или решение задач диагностики происходящих, по своему прямому назначению.

Тестовое диагностирование: производится в эпизодическом режиме, и при этом на объект воздействуют специальные сигналы.

Методы функционального и тестового диагностирования характерны обнаружением дефектов и глубиной поиска, который задается (узлом). Элементом с точностью, до которой определяет метод дефекта.

Для устройств ЭВМ три основных способа:

- Аппаратный контроль.

- Программный контроль.

- Программно-аппаратный контроль.

Аппаратный контроль: контроль предусматривает функциональную убыточность  и позволяет контролировать операцию.

Недостатки: дополнительные затраты на оборудование среди них есть: контроль по модулю методы контроля с помощником аппаратного резервирования.

Контур.

схема

Схема

контроля

РО.

x

y

Схема аппаратного резерва.

Контролируемая схема: - (схема контроля и решающий орган) могут быть встроенными непосредственно, являться составными устройствами, либо внешними и подключены к устройству через специальные точки. Автоматизация контроля использует внешние точки.

Программный контроль: состоит из дополнительных программ, определяющих исходные данные о наличии неисправностей. Программный контроль требует временной избыточности, но почти не требует аппаратуры. Программные способы контроля делятся на тестовые и программные.

Тестовый контроль: контролирует осуществление тестовых программ, позволяющих определить вероятность определения неисправности.

Блок-схема тестового контроля.

Генератор

тестов

Испт. Контрольная

схема

Анализатор

тестов

ЗУ.

эталонов

Схема

управления

Программно-логический контроль.

Программно-логический контроль: осуществляется путем введения в работу программ дополнительного контроля операций. В результате их выполнения получается информация, которую можно использовать для обнаружения ошибок.

- Двукратное повторение программ и сравнение результатов.

- Решение функциональной задачи по основному управляющему алгоритму и сравнение результатов.

- Введение функциональной задачи с дополнительными переменными, на которую накладывается ряд контрольных условий в ходе ведения задачи.

- Проверка основных переменных значений вычисленных ранее.

Программно-логические методы широко применяются для защиты логическими методами от остановов.

- Контроль длительного выполнения программ.

На этапе эксплуатации в основных рабочих режимах используется аппаратный контроль, а так же программно-логический, тестовый и программно-логический в дежурных режимах программы.

Методы отказоустойчивости.

С целью повышения надежности широко применяют методы отказоустойчивости. При этом необходимо учитывать характер работы исходного устройства, т.е. работу  в реальном или не в реальном режиме времени.

Устройства 1 типа имеющего случайный поток информации, ее потеря не может быть восстановлена каким либо способом. Переключение резервов, требующих на это время, в таких устройствах исключено.

К устройствам второго типа относятся устройства имеющие возможность накапливать в ЗУ информацию, такие машины могут работать по производственным программам (ЭВМ).

Для устройств работающих в реальном масштабе времени применяют:

- Простое резервирование.

- Мажоритарное резервирование.

- Резервирование путем замещения.

- Избыточная структура с чередованием свойств.

1

2

…

а)

к+1

…

…

.

.

.

.

в)

…

.

.

.

б)

1

2

q+1

Введем понятие кратности резервирования. Кратность резервирования   равна числу блоков, включенных в последовательное соединенное устройство.

d(0, d) d(d0, 0) d(d0, d).

Резервирование: состояние, в котором элементы жестко соединены с исходными элементами и в течение всего времени находятся, с соединенными элементами в одном режиме называется, горячим или пассивным резервированием.

Если резервируемые элементы подключены только при выходе исходящего элемента, то такое резервирование называется активным.

а)Pt=i=1k+1Pit;б)P(t)=Pk+1(t)P(t)=1−b+1[1−Pi(t)]P(t)=1−P(t)]g+1в)P(t)=1−[1−i=1k+1Pi(t)]g+1г)P(t)=[1−i=1g+1[1−Pi(t)]g+1]k+1

Чем выше уровень, на котором происходит резервирование, тем выше надежность в избыточной схеме. Достоинством простого резервирования на нижнем уровне является:

- Высокий уровень надежности.

- Большая универсальность.

- Возможность использования схем.

Поэтому резервирование незаменимо при построении каскадов.

Недостатки: резкое увеличение оборудования, снижение нагрузочной способности схем.

- Метод контрольных функций.

- Контроль гладкости.

Контроль длительного выполнения: основан на том, что для каждой программы каждой программы есть контроль длительного выполнения. Всякое число, которое превышает этот контроль, приведет к зацикливанию программы, останову и не правильному выполнению программы. Превышением длительности выполнения может служить сбой в этой программе. Поэтому есть контроль сравнения номеров подпрограмм.

Метод контрольных функций.

Основан на том, что результаты, в программе должны быть проверены определенным функциональным соотношением. Например, решение системы дифференциальных уравнений может быть проверено по критерию, образованному в виде суммы удовлетворяющих исходному решению.

Контроль гладкости.

Основан на том, что если ряд вычислений представляет собой более или менее гладкую функцию, все это свидетельствует об ошибке.

Программно аппаратное комбинирование.

Контроль использует рационально объединенное программирование и поддержку аппаратных средств, что позволяет определить их недостатки. При использовании этого метода аппаратные средства могут служить для обнаружения ошибок и их устранения, а программные средства анализируют или могут указывать ошибки на этапе производства и использовать программные методы, которые позволяют, в том числе их использовать.

Мажоритарное резервирование.

Мажоритарное резервирование это к параллельно подключенным идентичным схемам, выходы которых соединены со входом решающего органа, реализующего по пороговую функцию с реальными весами по входам (можно построить решающий орган с разными весами по входам).

Исходная

схема

Р0

Исходная

схема

Исх.

Оч.

Y

u1

u2

uk+1

X

Решающий орган реализует пороговую логическую функцию с равными весами по входам.

V=F(u1,u2,...uk,uk+1)=1i=1k+1ui−ρ≥0

ui – функция резервного регулирования схемой.

k – кратность резервирования.

 - порог реализующего органа.

Решающий орган реализует функцию большинства, т.е. выдает сигнал логической 1 или 0 в зависимости  от того, каких сигналов на его входах было больше. РО – в такой структурной схеме называют так же мажоритарным органом.

Порог мажоритарной схемы ρ=k+22

Лекция 14

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ

Существует ограниченное число методов повышения надежности АС, которые можно разделить на четыре группы.

- Введение       избыточности       (внутриэлементной,       структурной,
информационной,   алгоритмической)  системы.   Структурная  избыточность
(фактически - резервирование) позволяет создать надежные АС из ненадежных
элементов.

- Применение более надежных компонентов. Т.е. при разработке АС
применяются элементы, которые выполняют требуемые функции в заданных
условиях,   но  при  сопоставлении,  имеют  более  высокие  показателями
надежности.

- Улучшение условий эксплуатации системы. Т.е. в процессе установки
системы должна быть правильно выбрана компоновка элементов системы в
блоках и обеспечен отвод тепла, выделяющегося при работе.

- Организация интенсивного профилактического обслуживания системы и
отдельных ее элементов.

Первые две группы реализуются на этапе разработки системы, а другие две - на этапе эксплуатации [1].

При сопоставлении показателей надежности ряда элементов, выполняющих требуемые функции в заданных условиях эксплуатации, выбираются элементы с более высокими показателями надежности. Это является наиболее эффективным способом повышения надежности всей системы.

Отдельно решается вопрос надежности систем при переходе от структурного к алгоритмическому принципу построения АС. Это приводит и к необходимости обеспечения надежности программных средств АС.

ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

ПОВЕРКА

Основные термины и определения

Единица физической величины - физическая величина, которой по определению придано значение, равное единице. Ссылаясь еще раз на Леонарда Эйлера: «Невозможно определить или измерить одну величину иначе, как приняв в качестве известной другую величину этого же рода и указав соотношение, в котором она находится к ней». Другими словами, для того чтобы охарактеризовать какую-либо физическую величину, нужно произвольно выбрать в качестве единицы измерения какую-либо другую величину того же рода.

Мера - носитель размера единицы физической величины, т. е. средство измерения, предназначенное для воспроизведения физической величины данного размера. Типичными примерами мер являются гири, рулетки, линейки. В других видах измерений меры могут иметь вид призмы, вещества с известными свойствами и т. д. При рассмотрении отдельных видов измерения мы будем специально останавливаться на проблеме создания мер.

Измерение - познавательный процесс, заключающийся в сравнении данной величины с известной величиной, принятой за единицу. Измерения подразделяют на прямые, косвенные, совокупные и совместные.

Прямые измерения - процесс, при котором искомое значение величины находят непосредственно из опытных данных. Простейшие случаи прямых измерений - измерения длины линейкой, температуры - термометром, напряжения - вольтметром и т. п.

Косвенные измерения - вид измерения, результат которых определяют из прямых измерений, связанных с измеряемой величиной известной зависимостью. Например, площадь можно измерить как произведение результатов двух линейных измерений координат, объем - как результат трех линейных измерений. Так же сопротивление электрической цепи или мощность электрической цепи можно измерить по значениям разности потенциалов и силы тока.

Совокупные измерения - это измерения, в которых результат находят по данным повторных измерений одной или нескольких одноименных величин при различных сочетаниях мер или этих величин. Например, совокупными являются измерения, при которых массу отдельных гирь набора находят по известной массе одной из них и по результатам прямых сравнений масс различных сочетаний гирь.

Совместными измерениями называют производимые прямые или косвенные измерения двух или нескольких неодноименных величин. Целью таких измерений является установление функциональной зависимости между величинами. Например, совместными будут измерения температуры, давления и объема, занимаемого газом, измерения длины тела в зависимости от температуры и т. д.

Средство измерения - техническое средство, используемое при измерениях и имеющие нормированные метрологические характеристики. В число средств измерений входят меры, измерительные приборы, измерительные установки, измерительные системы и преобразователи, стандартные образцы состава и свойств различных веществ и материалов. По временным характеристикам измерения подразделяются на:

- статические, при которых измеряемая величина остается неизменной во времени;

- динамические, в процессе которых измеряемая величина изменяется. По способу выражения результатов измерения подразделяются на:

  - абсолютные, которые основаны на прямых или косвенных измерениях нескольких величин и на использовании констант и в результате которых получается абсолютное значение величины в соответствующих единицах;

  - относительные измерения, которые не позволяют непосредственно выразить результат в узаконенных единицах, но позволяют найти отношение результата измерения к какой-либо одноименной величине с неизвестным в ряде случаев значением. Например, это может быть относительная влажность, относительное давление, удлинение и т. д.

Основными характеристиками измерений являются: принцип измерения, метод измерения, погрешность, точность, достоверность и правильность измерений.

Принцип измерений - физическое явление или их совокупность, положенные в основу измерений. Например, масса может быть измерена опираясь на гравитацию, а может быть измерена на основе инерционных свойств. Температура может быть измерена по тепловому излучению тела или по ее воздействию на объем какой-либо жидкости в термометре и т. д.

Метод измерений - совокупность принципов и средств измерений. В у помянутом выше примере с измерением температуры измерения по тепловому излучению относят к неконтактному методу термометрии, измерения термометром есть контактный метод термометрии.

Погрешность измерений - разность между полученным при измерении значением величины и ее истинным значением. Погрешность измерений связана с несовершенством методов и средств измерений, с недостаточным опытом наблюдателя, с посторонними влияниями на результат измерения. Подробно причины погрешностей и способы их устранения или минимизации рассмотрены в специальной главе, поскольку оценка и учет погрешностей измерений являются одним из самых важных разделов метрологии.

Точность измерений - характеристика измерения, отражающая близость их результатов к истинному значению измеряемой величины. Количественно точность выражается величиной, обратной модулю относительной погрешности, т. е.

(1.1)

где Q - истинное значение измеряемой величины,  - погрешность измерения, равная

(1.2)

где Х - результат измерения. Если, например, относительная погрешность измерения равна 10-2%, то точность будет равна 104.

Правильность измерений - качество измерений, отражающее близость к нулю систематических погрешностей, т. е. погрешностей, которые остаются постоянными или закономерно изменяются в процессе измерения. Правильность измерений зависит от того, насколько верно (правильно) были выбраны методы и средства измерений.

Достоверность измерений - характеристика качества измерений, разделяющая все результаты на достоверные и недостоверные в зависимости оттого, известны или неизвестны вероятностные характеристики их отклонений от истинных значений соответствующих величин. Результаты измерений, достоверность которых неизвестна, могут служить источником дезинформации.

При выполнении различных работ по метрологическому обеспечению измерений используются специфические категории, которые тоже нуждаются в определении. Эти категории следующие:

Аттестация - проверка метрологических характеристик (погрешности измерений, точности, достоверности, правильности) реального средства измерения.

Сертификация - проверка соответствия средства измерения стандартам данной страны, данной отрасли с выдачей документа-сертификата соответствия. При сертификации кроме метрологических характеристик проверке подлежат все пункты, содержащиеся в научно-технической документации на данное средство измерения. Это могут быть требования по электробезопасности, по экологической безопасности, по влиянию изменений климатических параметров. Обязательным является наличие методов и средств поверки данного средства измерения.

Поверка - периодический контроль погрешностей показаний средств измерения по средствам измерения более высокого класса точности (образцовым приборам или образцовой мере). Как правило, поверка заканчивается выдачей свидетельства о поверке или клеймлением измерительного прибора или поверяемой меры.

Градуировка - нанесение отметок на шкалу прибора или получение зависимости показаний цифрового индикатора от значения измеряемой физической величины. Часто в технических измерениях под градуировкой понимают периодический контроль работоспособности прибора по мерам, не имеющим метрологического статуса или по встроенным в прибор специальным устройствам. Иногда такую процедуру называют калибровкой и это слово пишется на рабочей панели прибора.

Этот термин на самом деле в метрологии занят, и калибровкой согласно стандартам называют несколько иную процедуру.

Калибровка меры или набора мер - поверка совокупности однозначных мер или многозначной меры на различных отметках шкалы. Другими словами, калибровка - это поверка меры посредством совокупных измерений. Иногда термин «калибровка» употребляют как синоним поверки, однако калибровкой можно называть только такую поверку, при которой сравниваются несколько мер или деления шкалы между собой в различных сочетаниях.

Воспроизведение и передача размера единиц физических величин. Эталоны и образцовые средства измерений

Рис. 01.01. Обобщенный вид поверочной схемы

После выбора основных единиц системы единиц и выбора производных единиц возникает проблема создания эталонов единиц физической величины и специальной измерительной аппаратуры для поверки рабочих средств измерений, получивших название образцовых средств измерений. Эталоны, как правило, предназначены для воспроизведения размера единицы физической величины. Главная палата мер и весов России традиционно находится в Санкт-Петербурге и именно там находится большинство эталонов РФ.

Образцовые средства измерений представляют собой меры и измерительные приборы, предназначенные для поверки и градуировки других средств измерений. На такие приборы выдаются свидетельства на право проведения поверки. Образцовые средства измерений особенно необходимы в массовых видах измерений. Метрологические правила предписывают поверять средство измерения другим средством, погрешность показаний которого в 2-3 раза ниже, чем у поверяемого прибора.

Метрологическая цепь передачи размера единицы от эталона к рабочим средствам измерения, принятая сначала в СССР, а теперь в России, получила название поверочной схемы. Обобщенный вида поверочной схемы приведен на рис. 1.1.

Несколько лет назад поверочная схема на средства измерений имела законодательный характер. В настоящее время многие поверочные схемы составляются как документ рекомендательный.

Структура поверочной схемы состоит из нескольких полей, соответствующих ступеням передачи размера единиц. В верхнем поле указывают название эталона. В этом же поле помещают название вторичных эталонов, специальных эталонов, рабочих эталонов. Подполем эталонов располагают поле образцовых средств измерений различных разрядов. Под полем образцовых средств располагается поле рабочих средств измерений. Наименование средств измерений и эталонов указывают на поверочной схеме в прямоугольниках. Метод передачи размера единицы от эталона через образцовые средства к рабочим приборам указывают на поверочной схеме между полями в овалах или кружках.

В период существования СССР в нашей стране поверочные схемы имели статус государственного стандарта, т. е. были обязательными к исполнению по всей территории. В отсутствие рыночного регулирования качества продукции, в том числе и измерительной техники, такая мера были и оправдана и необходима. На самом деле такая практика обладала целым рядом недостатков. Самый главный из них - это создание препятствий на пути внедрения новой техники. Если создавался какой-либо измерительный прибор высокого класса точности, то применение его затруднялось до внесения его в поверочную схему. Поскольку эта процедура непростая и занимает много времени, часто хорошие приборы долгое время оказывались как бы вне закона, т. е. их использование и поверка были затруднены.

Еще один недостаток жесткой системы соблюдения предписаний поверочной схемы - это необходимость иметь во всех центрах поверки большое количество образцовых приборов. Нельзя, например, было поверять рабочие приборы непосредственно по рабочим эталонам.

С другой стороны, практика использования поверочных схем у нас в стране и в странах СЭВ сыграла и большую положительную роль в метрологии. При составлении поверочных схем тщательно анализировались различные методы и средства измерения какой-либо физической величины, а результат представлялся в лаконичной доступной форме.

Средства измерения высшей точности - эталоны - подразделяются на несколько категорий. Эталон, воспроизводящий единицу с наивысшей в стране точностью, называется государственным первичным эталоном. Для воспроизведения единицы в особых условиях, в которых прямая передача размера единицы от существующих эталонов технически неосуществима с требуемой точностью, создаются специальные эталоны. Это могут быть измерения в условиях повышенного или пониженного давления, высокой влажности, измерения в крайних областях диапазона, например оптические измерения в инфракрасной и ультрафиолетовой областях, и т.д.

В метрологической практике широко используются вторичные эталоны, рабочие эталоны и эталоны-копии. Эти эталоны создаются и утверждаются в тех случаях, когда это необходимо для организации поверочных работ, а также для обеспечения сохранности и наименьшего износа государственного первичного эталона. Существуют также следующие категории эталонов:

- эталон сравнения - вторичный эталон, применяемый для сличения эталонов, которые по каким-либо причинам не могут быть сличаемыми друге другом;

- эталон-свидетель - вторичный эталон, применяемый для проверки сохранности государственного эталона или для его замены в случае порчи или утраты.

Эталон-копия представляет собой вторичный эталон, предназначенный для передачи размера рабочим эталонам. Он не всегда может быть точной физической копией государственного эталона. Рабочий эталон - это вторичный эталон, применяемый для хранения единицы и передачи ее размера образцовым средствам или наиболее точным рабочим средствам измерений.

Рабочие эталоны могут быть реализованы в виде одиночного эталона (или одиночной меры), в виде группового эталона, в виде комплекса средств измерений и в виде эталонного набора. Пример одиночного эталона - эталон массы в виде платино-иридиевой гири. Пример группового эталона - эталон-копия вольта, состоящая из 20 нормальных элементов.

Пример комплекса средств измерений - эталон единицы молярной доли концентрации компонентов в газовых смесях. В этом виде измерений различные компоненты, различные диапазоны концентраций, различные газы-разбавители создают огромное количество измерительных задач с одной общей идеологией. По этой причине один эталон состоит из нескольких десятков измерительных установок. И, наконец, пример эталонного набора - набор средств измерения плотности жидкостей для различных участков диапазона.

По мере рассмотрения различных видов измерений мы не раз будем сталкиваться с той или иной разновидностью общего определения категорий и понятий, так как метрологический терминологический набор достаточно жестко определен, а в технике иногда пренебрегают требованиями к терминам.

В международной метрологической практике такого широкого набора разновидностей эталонов не обозначено. Международные эталоны, хранящиеся в Международном бюро по мерам и весам, воспроизводят ограниченное число единиц физических величин. Обычно это либо основные единицы системы СИ, либо единицы, которые могут быть воспроизведены на уровне точности, равной или даже превосходящей точность эталона основной единицы. Пример такого эталона - эталон Вольта на эффекте Джозефсона. Меньшее в сравнении с отечественным число международных эталонов объясняется тем, что во многих странах понятие эталон и образцовое средство измерения не имеют четкого разграничения. Существует емкое понятие - стандарт (standart) - что по смыслу может быть переведено как вторичный стандарт (образцовое средство измерения) или как эталон (исходное образцовое средство измерения).

Лекция

Измерительные приборы и установки

Измерения физических величин выполняются с помощью устройств, называемых измерительными приборами или измерительными установками.

Измерительным прибором называют измерительное устройство, представляющее собой более или менее единое целое и градуированное по большей части непосредственно в единицах измеряемой физической величины. Измерительная установка обычно включает в себя несколько приборов и вспомогательных устройств. Четкую грань между прибором и установкой провести трудно. Так, если температура измеряется при помощи термопары и вольтметра, можно говорить о термоэлектрической установке, а можно то же самое назвать электрическим термометром.

Кроме измерительных приборов и вспомогательных устройств в состав измерительных установок часто входят меры или наборы мер. Сюда относятся гири, катушки, магазины сопротивлений и индуктивностей, нормальные гальванические элементы и т. д. К специфическим мерам относят стандартные образцы свойств и состава веществ и материалов.

Измерительные приборы и установки характеризуются пределами измерений, чувствительностью, ценой деления и точностью.

Чувствительность. Всякое измерение есть последовательность действий оператора и физических процессов в установке, результатом которых является перемещение какого-либо указателя на шкале. Такая форма сигнала, пропорциональная измеряемой физической величине, называется аналоговой. В более современных приборах аналоговая форма выходного сигнала преобразуется в цифровую форму и результат высвечивается на цифровом табло. И наконец, у приборов современного поколения часто имеются каналы сочленения с компьютером. В этом случае измерительная информация может быть представлена в графическом виде.

Чувствительностью прибора называют отношение перемещения указателя или изменения показания цифрового табло к вызвавшему его изменению измеряемой величины X. Перемещение обычно измеряется в единицах длины, в делениях шкалы, нанесенной на приборе. Иногда бывает полезно вводить вместо линейного перемещения угол поворота указателя. Особенно часто это имеет место в электроизмерительных приборах. Согласно определениям чувствительность определяется как

(1.25)

Иногда понятие чувствительности трактуют иначе, определяя ее как отношение сигналов на входе и на выходе преобразователя. В зависимости от вида функции I = F(x) чувствительность может быть либо постоянной величиной, либо величиной, зависящей от х. В первом случае говорят, что прибор имеет линейную шкалу, во втором случае - нелинейную. Уместно указать сразу, что линейность шкалы зависит не только от характеристик преобразователя, но и от выбора единиц физических величин .

Наряду с чувствительностью при многих видах измерений важное значение имеет порог чувствительности, т. е. минимальное изменение измеряемой величины, которое может быть отмечено данным прибором. Порог чувствительности тем ниже, чем больше чувствительность, но он зависит еще и от конкретных условий наблюдения, например возможности различать малые отклонения, стабильности показаний, величины застойного трения и т. д.

Цена деления шкалы для приборов, шкала которых градуирована в произвольных делениях, например в миллиметрах или в градусах, есть величина, обратная чувствительности Е, т. е.

(1.26)

где I и φ есть линейное и угловое перемещения.

Приборы, имеющие нелинейную зависимость отсчета от измеряемой величины, часто снабжаются неравномерной шкалой, деления которой пропорциональны х. Эта шкала может быть оцифрована непосредственно в единицах х или в каких-либо произвольных единицах.

Точность прибора. Характеристика прибора, отражающая погрешность измерений, которую можно обеспечить с пользованием данного прибора. Часто в метрологии используется понятие «класс точности» прибора или меры. Во многих случаях приборы градуируются так, чтобы цена деления шкалы несколько превышала максимальную погрешность градуировки. В этом смысле между точностью и чувствительностью существует определенное соответствие. Однако, этого принципа градуировки придерживаются не всегда, и поэтому путать точность и чувствительность прибора не следует.

В зависимости от класса точности приборы разделяются на классы: первый, второй и т.д. Допускаемые погрешности для разных типов приборов регламентируются государственными стандартами.

Градуировка прибора чаще всего производится на заводе изготовителе. Однако часто пользователю приходится самостоятельно переградуировать прибор. Как правило, такая необходимость возникает, если мы хотим провести более точные измерения, чем это гарантировано паспортными данными, или когда используется какое-либо дополнительное оборудование, влияющее на показания прибора. Например, в спектрофотометре на пропускание может быть установлена приставка, позволяющая работать на отражение. Такая приставка может повлиять на метрологические характеристики спектрофотометра, поэтому проверка градуировки прибора оказывается необходимой.

При градуировке показания прибора сравнивают с показаниями другого более точного прибора или используют меру соответствующего класса точности. Результаты градуировки обычно представляют в одной из следующих форм:

- градуировочный график - зависимость истинного значения измеряемой величины от отсчета по шкале прибора. График должен строиться в масштабе, позволяющим находить истинное значение без потери точности;

- график поправок к показаниям прибора удобен, если прибор уже проградуирован в единицах измеряемой величины. Особенно этот метод удобен для неградуированных приборов. В этом случае определяют нулевой отсчет α0 и коэффициент пропорциональности С для перерасчета отсчетов α в значения измеряемой величины: ;

- таблицы поправок или значений измеряемой величины в зависимости от показаний прибора в делениях его шкалы. Шаг таблицы должен быть достаточно малым, чтобы промежуточные значения без потери точности можно было бы находить линейной интерполяцией.

Измерительные приборы в большинстве своем состоят из датчика (измерительного преобразователя), преобразователя сигнала в аналоговую или цифровую форму и отсчетного устройства. В современных приборах, кроме того, используются различные запоминающие устройства - самописцы или магнитные накопители, а также устройства сочленения прибора с компьютером. В последнем случае появляются дополнительные возможности у пользователя, например статистическая обработка результатов, возможность проведения измерений в динамическом режиме, а также многие сервисные возможности в зависимости от программного обеспечения процедуры измерений. Компьютер может также управлять процессом измерений.

На первичных преобразователях, датчиках имеет смысл останавливаться при рассмотрении конкретных видов измерения. Это могут быть термопары, датчики давления, температуры, влажности, концентрационно чувствительные датчики, фотоприемники различных типов, микрофоны.

Преобразователи сигналов, также как и датчики, весьма разнообразны по принципу действия и по назначению. Это могут быть усилители, катодные повторители, амплитудно-частотные преобразователи, согласующие устройства и т. д. Соответствующие вопросы описаны в специальной литературе, посвященной электронной и усилительной технике. То же самое относится к возможностям использования компьютеров.

Здесь мы останавливаем внимание читателя на аспектах чисто метрологического плана, обычно не затрагиваемых в технической литературе.

Методы измерений и измерительные приборы очень разнообразны, т. к. разнообразны сами физические величины, разнообразны диапазоны измеряемых величин, разнообразны классы точности, условия проведения измерений и предъявляемые к ним требования. Но во всем этом многообразии существуют общие принципы, которые позволяют оценить качество или класс точности измерений.

Методы измерений

Во многих случаях процесс измерения сводится к простому считыванию результата по шкале или с цифрового индикатора. Такие методы называют методами непосредственной оценки, а приборы такого типа называют приборами прямого действия. Эти методы наиболее просты и занимают минимальное время. Однако их точность ниже, чем у других более трудоемких методов измерения.

Значительно более точными, но и более трудоемкими являются методы компарирования (сравнения) измеряемой величины с мерой. Такие методы называют иногда нулевыми методами, т. к. при их использовании фиксируется разность между измеряемыми величинами. Соответственно, при высокой чувствительности прибора точность измерения на нем будет определяться классом точности меры. При рассмотрении поверочных схем указывалось, что при передаче размера единицы от образцовой меры или прибора к рабочему средству измерения точность уменьшается в 2-3 раза. Это относится к приборам прямого действия. При компарировании передача размера единицы может проводиться практически без потери точности. В качестве примера метода компарирования можно указать взвешивание на весах с коромыслом, двухлучевую фотометрию, измерение электрических величин мостиковыми схемами и т. д.

Несколько более удобной разновидностью метода компарирования является дифференциальный метод. В этом методе добиваются приближенного уравновешивания противоположных воздействий, а их малая разность измеряется методом непосредственной оценки. Например, при взвешивании часть груза можно уравновесить гирями, а часть измерить по отклонению стрелки коромысла от нуля. Такой метод несколько менее точен, чем чистое компарирование, но зато можно получить значительный выигрыш во времени измерения.

Нулевой и дифференциальный методы обеспечивают снижение случайной погрешности. Для борьбы с систематическими погрешностями полезна другая разновидность компарирования – метод замещения. Так, измеряя сопротивление можно включить в цепь амперметр и вольтметр, а затем, сняв их показания, заменить измеряемое сопротивление магазином эталонных сопротивлений так, чтобы получить те же отсчеты амперметра и вольтметра. Очевидно, что погрешность в градуировке амперметра и вольтметра уже никак не скажутся на результате измерения сопротивления. Метод замещения часто применяют в сочетании с нулевым или дифференциальным методами.

Интересной разновидностью компарирования является метод совпадений, применяемый к периодическим во времени или в пространстве процессам. Если, например, необходимо измерить частоту ν, имея генератор стандартной частоты ν0, то метод совпадений означает регистрацию совпадения n1 номера частоты ν с n0 номером частоты ν0. Тогда процесс измерения частоты сводится к измерению номеров периодических процессов. Если эталонная частота ν0 хорошо известна, то с той же практически точностью измеряются частота . Особенно такой метод полезен при измерениях атомных структур, например времен жизни возбужденных состояний атомов.

Меры

Мерой в метрологии называют средство измерения в виде какого-либо тела, вещества или устройства, предназначенное для воспроизведения единицы физической величины, хранения единицы и передачи ее размера от одного измерительного прибора к другому. Мера воспроизводит величину, значение которой связано с принятой единицей определенным известным соотношением. В отличие от эталона мера воспроизводит не только единицу, но и дольные и кратные значения последней. Например, концевой мерой длины является не только метровый стержень, но и набор концевых мер различного размера, называемых плитками Иогансона.

Меры массы - это не только эталонные килограммовые гири и их копии, но так называемые разновесы, т. е. меры массы других размеров.

Поскольку метрология постоянно опирается на процесс передачи размера единицы от одного прибора к другому, меры являются основой измерений, одной из основ метрологии. Во многих странах, в том числе и в России, создавались специальные хранилища мер, в функции которых входило наряду с другими функциями сличение государственных мер с международными. В России такое хранилище было образовано в 1842 г. как Депо образцовых мер, а в 1893 г. была учреждена Главная палата мер и весов под руководством Д.И. Менделеева.

Меры как средства измерений могут изготавливаться различных классов точности, которые регламентируются соответствующими ГОСТами и поверочными схемами.

Особый класс мер представляют собой так называемые стандартные образцы.

Стандартный образец - мера в виде вещества, при помощи которой размер единицы физической величины воспроизводится как свойство или как состав вещества, из которого изготовлен стандартный образец. Примером стандартного образца, в котором метрологи используют свойства вещества, является фолиевая кислота. При сжигании определенной массы фолиевой кислоты выделяется строго определенное количество теплоты.

Процесс воспроизведения единицы количества теплоты может быть реализован сжиганием навески фолиевой кислоты в каком-либо замкнутом объеме. Многочисленные примеры стандартных образцов состава - различные вещества, например металлы и сплавы с точно определенным составом по большому числу примесей. Для отечественных стандартных образцов состав анализируется в нескольких аналитических лабораториях, и в том случае, когда результаты анализа сходятся, составляется паспорт на стандартный образец и он заносится в Госреестр стандартных образцов.

Стандартные образцы, также как другие меры, периодически сличаются, хранятся в метрологических предприятиях или участках. В Российской Федерации ведется Государственный Реестр стандартных образцов в специальном институте в Екатеринбурге.

Особое место в системе мер занимают специфические стандартные образцы состава - поверочные газовые смеси. Эти стандартные образцы по многим показателям отличаются от стандартных образцов в виде твердых объектов или жидкостей. Самое главное отличие такой меры от других типов мер является то, что поверочная газовая смесь в процессе измерения расходуется. При этом состав газовой смеси может измениться. С этим связано второе отличие поверочной газовой смеси (ПГС) от других мер - невозможно хранить ту смесь, которая анализируется. Поэтому обычно готовится партия сосудов под давлением (баллонов) с какой-либо ПГС. Затем выборочно несколько баллонов анализируется на приборах. Если при этом получается хорошая сходимость результатов, то остальным баллонам из этой партии приписывается состав, полученный при анализе состава выбранных баллонов.

Определив содержание таких понятий, как измеряемый прибор и мера, можно определить различные типы поверки измерительных приборов.

Типы поверки

Первый тип поверки - использование образцовой меры, аттестованной в соответствии со стандартами. Такая поверка может выполняться любой службой, в том числе и ведомственной.

Второй тип поверки - сличение показаний прибора с показаниями образцового прибора или образцовой установки. Такой тип поверки обычно проводится в специальных заведениях- центрах стандартизации и метрологии. Это связано с тем, что образцовая аппаратура имеет более высокий класс точности и, соответственно, имеет высокую стоимость. Иметь такие приборы на предприятиях и ведомствах иногда нецелесообразно.

Третий тип поверки - поэлементно-эквивалентный метод. Это самый трудоемкий тип поверки. Сущность его заключается в том, что если прибор имеет, например, первичный преобразователь, усилитель, аналогово-цифровой преобразователь и какие-либо вспомогательные устройства, то работоспособность и погрешности определяют для всех составных частей, не поверяя прибор как целое. В этом случае в зависимости от типа составляющих они могут поверяться как приборы, измеряющие физические величины, отличные от тех, для измерения которых предназначен прибор. Например, анализатор какого-либо экзотического вещества типа сероводорода или паров синильной кислоты может иметь оптический датчик, электроизмерительный преобразователь и частотомер. В таком приборе можно поверять отдельно оптическую, электрическую и частотную части и делать выводы о работоспособности и классе точности прибора как измерителя концентрации. В ряде задач, особенно для измерения новых величин либо по их характеру, либо по диапазону, поэлементно-эквивалентный метод поверки оказывается самым подходящим, а иногда и единственно возможным.

В заключении рассмотрения мер и особенностей их использования упомянем возможные экзотические меры, которые иногда используются в обеспечении единства измерений. Например, при метрологическом обеспечении фотометров использовался свет определенной звезды на небосводе. Было тщательно измерено относительное спектральное распределение энергии в спектре этой звезды, наблюдаемое в различных точках нашей страны. После того как установили факт постоянства энергетических характеристик излучения звезды, соответствующая методика была узаконена для поверки ультрафиолетовых фотометров.

Для поверки некоторых типов приборов не нужны ни меры, ни образцовые приборы, так как их показания можно контролировать по таблицам, называемым в метрологии стандартным и справочными данными. Это очень важный раздел метрологии, на котором стоит остановиться отдельно.

## Государственные и отраслевые поверочные схемы

В основе обеспечения единообразия средств измерений лежит система передачи размера единицы измеряемой величины. Технической формой надзора за единообразием средств измерений является государственная (ведомственная) поверка средств измерений, устанавливающая их метрологическую исправность.

Достоверная передача размера единиц во всех звеньях метрологической цепи от эталонов или от исходного образцового средства измерений к рабочим средствам измерений производится в определенном порядке, приведенном в поверочных схемах. Поверочная схема – это утвержденный в установленном порядке документ, регламентирующий средства, методы и точность передачи размера единицы физической величины от государственного эталона или исходного образцового средства измерений рабочим средствам.

Различают государственные, ведомственные и локальные поверочные схемы органов государственной или ведомственных метрологических служб.

Государственная поверочная схема распространяется на все СИ данной ФВ, применяемые в стране, например, на средства измерений электрического напряжения в определенном диапазоне частот. Устанавливая много-ступенчатый порядок передачи размера единицы ФВ от государственного эталона, требования к средствам и методам поверки, государственная поверочная схема представляет собой как бы структуру МО определенного вида измерений в стране. Эти схемы разрабатываются главными центрами эталонов и оформляются одним ГОСТом ГСИ.

Ведомственная поверочная схема разрабатывается органом ведомственной метрологической службы, согласовывается с главным центром эталонов – разработчиком государственной поверочной схемы средств измерений данной ФВ и распространяется только на СИ, подлежащие внутриведомственной поверке.

Локальные поверочные схемы распространяются на РСИ, подлежащие поверке в данном метрологическом подразделении на предприятии, имеющем право поверки средств измерений и оформляются в виде стандарта предприятия. Ведомственные и локальные поверочные схемы не должны противоречить государственным и должны учитывать их требования применительно к специфике конкретного министерства или предприятия.

## Виды поверок и способы их выполнения

Одной из главных форм государственного метрологического надзора и ведомственного контроля, направленных на обеспечение единства измерений в стране, как указывалось ранее, является поверка СИ. Поверке подвергаются СИ, выпускаемые из производства и ремонта, получаемые из-за рубежа, а также находящиеся в эксплуатации и хранении. Основные требования к организации и порядку проведения поверки СИ установлены ГОСТ “ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения”. Термин “поверка” введен ГОСТ “ГСИ. Метрология. Термины и определения” как “определение метрологическим органом погрешностей средства измерений и установление его пригодности к применению”. В отдельных случаях при поверке вместо определения значений погрешностей проверяют, находится ли погрешность в допустимых пределах. Таким образом, поверку СИ проводят для установления их пригодности к применению. Пригодным к применению в течение определенного межповерочного интервала времени признают те СИ, поверка которых подтверждает их соответствие метрологическим и техническим требованиям к данному СИ. Средства измерений подвергают первичной, периодической, внеочередной, инспекционной и экспертной поверкам.

Первичной поверке подвергаются СИ при выпуске из производства или ремонта, а также СИ, поступающие по импорту.

Периодической поверке подлежат СИ, находящиеся в эксплуатации или на хранении через определенные межповерочные интервалы, установленные с расчетом обеспечения пригодности к применению СИ на период между поверками.

Инспекционную поверку производят для выявления пригодности к применению СИ при осуществлении госнадзора и ведомственного метрологического контроля за состоянием и применением СИ.

Экспертную поверку выполняют при возникновении спорных вопросов по метрологическим характеристикам (MX), исправности СИ и пригодности их к применению.

Метрологическая аттестация – это комплекс мероприятий по исследованию метрологических характеристик и свойств средства измерения с целью принятия решения о пригодности его применения в качестве образцового. Обычно для метрологической аттестации составляют специальную программу работ, основными этапами которых являются: экспериментальное определение метрологических характеристик; анализ причин отказов; установление межповерочного интервала и др. Метрологическую аттестацию средств измерений, применяемых в качестве образцовых, производят перед вводом в эксплуатацию, после ремонта и при необходимости изменения разряда образцового средства измерений. Результаты метрологической аттестации оформляют соответствующими документами (протоколами, свидетельствами, извещениями о непригодности средства измерений).

Особенности применяемых видов средств измерений определяют методы их поверки. В практике поверочных лабораторий известны разнообразные методы поверки средств измерений, которые для унификации сводятся к следующим:

- непосредственное сличение при помощи компаратора (т.е. при помощи средств сравнения);

- метод прямых измерений;

- метод косвенных измерений;

- метод независимой поверки (т.е. поверки средств измерений относительных величин, не требующий передачи размеров единиц).

Средства измерений, состоящие из нескольких частей (элементов), можно поверять поэлементно или комплектно. При поэлементной поверке погрешности средства измерений определяют по погрешности составных частей. Этот вид поверки является расчетно-экспериментальным и, как правило, применяется для сложных приборов, для которых отсутствуют образцовые средства измерений, позволяющие определять погрешность во всем диапазоне измерений. Например, поэлементная поверка практикуется для различных измерительных магазинов, измерительных линий, информационных измерительных систем и т. д.

При комплектной поверке определяют погрешности средства измерений в целом для всего измерительного прибора или измерительной системы. Этот вид поверки является более информативным и достоверным. Его целесообразно применять для средств измерений, в которых влияние взаимодействия составных компонентов на метрологические характеристики трудно оценить заранее.

Метрологические службы

Поверку измерительных систем проводят государственные метрологические органы, называемые Государственной метрологической службой.

Деятельность Государственной метрологической службы направлена на решение научно-технических проблем метрологии и осуществление необходимых законодательных и контрольных функций, таких как: установление допущенных к применению единиц физических величин; создание образцовых средств измерений, методов и средств измерений высшей точности; разработка общесоюзных поверочных схем; определение физических констант; разработка теории измерений, методов оценки погрешностей и другие.

Задачи, стоящие перед Государственной метрологической службой, решаются с помощью Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ).

Государственная система обеспечения единства измерений является нормативно-правовой основой метрологического обеспечения научной и практической деятельности в части оценки и обеспечения точности измерений. Она представляет собой комплекс нормативно-технических документов, устанавливающих единую номенклатуру, способы представления и оценки метрологических характеристик средств измерений, правила стандартизации и аттестации выполнения измерений, оформления их результатов, требования к проведению государственных испытаний, поверки и экспертизы средств измерений.

Основными нормативно-техническими документами государственной системы обеспечения единства измерений являются государственные стандарты. На основе этих базовых стандартов разрабатываются нормативно-технические документы, конкретизирующие общие требования базовых стандартов к различным производствам, областям измерений и методикам выполнения измерений.

## Достоверность поверки

Совершенство системы метрологического надзора за единством средств измерений определяется качеством поверки. Одной из важнейших характеристик качества поверки является достоверность. Эта характеристика процесса измерительного контроля отражает степень доверия к полученным после поверки результатам. На ее формирование влияет большое количество факторов. Наиболее существенными из них являются точность измерительного контроля, полнота контроля поверяемых параметров, временные
показатели поверки, надежность поверяемых и образцовых средств измерений, методика операций поверки, способы регистрации и обработки измерительной информации, наличие системы самоконтроля.

Для решения задачи обеспечения достоверности поверки созданы комплексы правил, регламентирующих порядок подготовки, выполнения и обработки результатов измерений, а также эталонная база и комплекс образцовых средств измерений.

## Государственные испытания средств измерений

Все средства измерений, предназначенные для серийного производства, ввоза из-за границы, подвергаются со стороны органов Государственной метрологической службы обязательным государственным испытаниям, под которыми понимается экспертиза технической документации на средства измерений и их экспериментальные исследования для определения степени соответствия установленным нормам, потребностям народного хозяйства и современному уровню развития приборостроения, а также целесообразности их производства.

Установлены два вида государственных испытаний:

- приемочные испытания опытных образцов средств измерений новых типов, намеченных к серийному производству или импорту в РФ (государственные приемочные испытания);

- контрольные испытания образцов из установочной серии и серийно выпускаемых средств измерений (государственные контрольные испытания).

- Государственные приемочные испытания проводятся метрологическими органами Госстандарта или специальными государственными комиссиями, состоящими из представителей метрологических институтов, организаций-разработчиков, изготовителей и заказчиков.

В процессе государственных приемочных испытаний опытных образцов средств измерений проверяется соответствие средства измерений современному техническому уровню, а также требованиям технического задания, проекта технических условий и государственных стандартов. Проверке подлежат также нормированные метрологические характеристики и возможность их контроля при производстве, после ремонта и при эксплуатации, возможность проведения поверки и ремонтопригодность испытуемых средств измерений.

Государственная приемочная комиссия на основании изучения и анализа представленных на испытание образцов средств измерений и технической документации принимает рекомендацию о целесообразности (или нецелесообразности) выпуска средства измерения данного типа.

Госстандарт рассматривает материалы государственных испытаний и принимает решение об утверждении типа средств измерения к выпуску в обращение в стране. После утверждения тип средств измерения вносится в Государственный реестр средств измерений.

Государственные контрольные испытания проводятся территориальными организациями Госстандарта. Их цель – проверка соответствия выпускаемых из производства или ввозимых из-за границы средств измерений требованиям стандартов и технических условий.

Контрольные испытания средств измерений серийного производства проводятся: при выпуске установочной серии, при наличии сведений об ухудшении качества средств измерений, выпускаемых предприятием-изготовителем; при внесении изменений в конструкцию и технологию изготовления средств измерений, влияющих на их нормируемые метрологические характеристики, а также в порядке государственного надзора за качеством выпускаемых средств измерений в сроки, устанавливаемые Госстандартом.

Контрольные испытания проводятся периодически в течение всего времени производства (или импорта) средств измерений данного типа на испытательной базе предприятия-изготовителя. По окончании испытаний составляется акт о контрольных испытаниях, содержащий результаты испытаний, замечания, предложения и выводы. На основании акта контрольных испытаний организация, проводившая их, принимает решение о разрешении продолжения выпуска в обращение данных средств измерений, или об устранении недостатков, обнаруженных при контрольных испытаниях, или о запрещении их выпуска в обращение.

## Регулировка и градуировка средств измерений

Используя методы теории точности, всегда можно найти такие допуски на параметры элементов измерительного прибора, соблюдение которых гарантировало бы и без регулировки получение их с погрешностями, меньшими допустимых пределов. Однако во многих случаях эти допуски оказываются настолько малы, что изготовление прибора с заданными пределами допускаемых погрешностей становится технологически неосуществимым. Выйти из положения можно двумя путями: во-первых, расширить допуски на параметры некоторых элементов приборов и ввести в его конструкцию дополнительные регулировочные узлы, способные компенсировать влияние отклонений этих параметров от их номинальных значений, а во-вторых, осуществить специальную градуировку измерительного прибора.

В большинстве случаев в измерительном приборе можно найти или предусмотреть такие элементы, вариация параметров которых наиболее заметно сказывается на его систематической погрешности, главным образом погрешности схемы, аддитивной и мультипликативной погрешностях.

В общем случае в конструкции измерительного прибора должны быть предусмотрены два регулировочных узла: регулировка нуля и регулировка чувствительности. Регулировкой нуля уменьшают влияние аддитивной погрешности, постоянной для каждой точки шкалы, а регулировкой чувствительности уменьшают мультипликативные погрешности, меняющиеся линейно с изменением измеряемой величины. При правильной регулировке нуля и чувствительности уменьшается влияние погрешности схемы прибора. Кроме того, некоторые приборы снабжаются устройствами для регулировки погрешности схемы.

После регулировки нуля, т.е. устранения аддитивной погрешности, систематическая погрешность обращается в нуль на нижнем пределе измерения, а в диапазоне измерения принимает значения, являющиеся случайной функцией измеряемой величины.

Более высокими метрологическими характеристиками обладают измерительные приборы, имеющие узел регулировки чувствительности. Наличие такой регулировки позволяет поворачивать статическую характеристику, что открывает большие возможности для снижения погрешности схемы и, главным образом, мультипликативной погрешности. Так, одновременной регулировкой нуля и чувствительности можно свести систематическую погрешность к нулю сразу в нескольких точках шкалы прибора. От правильности выбора таких точек зависят значения оставшихся после регулировки систематических погрешностей в других точках шкалы.

Теория регулировки должна дать ответ на вопрос, какие точки шкалы следует выбрать в качестве точек регулировки. Однако общего решения этой задачи еще не найдено. Трудность решения усугубляется тем, что положение этих точек на шкале определяется не только схемой и конструкцией прибора, но и технологией изготовления его элементов и узлов.

На практике в качестве точек регулировки принимают начальное и конечное, среднее и конечное или начальное, среднее и конечное значения измеряемой величины в диапазоне измерения. При этом значения систематической погрешности близки к минимально возможным, поскольку в действительности точки регулировки часто располагаются близко к началу, середине или концу шкалы.

Таким образом, под регулировкой средств измерения понимается совокупность операций, имеющих целью уменьшить основную погрешность до значений, соответствующих пределам ее допускаемых значений путем компенсации систематической составляющей погрешности средств измерений, т.е. погрешности схемы, мультипликативной и аддитивной погрешностей.

Градуировкой называется процесс нанесения отметок на шкалы средств измерений, а также определение значений измеряемой величины, соответствующих уже нанесенным отметкам для составления градуировочных кривых или таблиц.

Различают следующие способы градуировки.

1. Использование типовых шкал. Для подавляющего большинства рабочих и многих образцовых приборов используют типовые шкалы, которые изготовляются заранее в соответствии с уравнением статической характеристики идеального прибора. Если статическая характеристика линейна, то шкала оказывается равномерной. При регулировке параметрам элементов прибора экспериментально придают такие значения, при которых погрешность в точках регулировки становится равной нулю.

2. Индивидуальная градуировка шкал. Индивидуальную градуировку шкал осуществляют в тех случаях, когда статическая характеристика прибора нелинейна или близка к линейной, но характер изменения систематической погрешности в диапазоне измерения случайным образом меняется от прибора к прибору данного типа (например, вследствие разброса нелинейности характеристик чувствительного элемента) так, что регулировка не позволяет уменьшить основную погрешность до пределов ее допускаемых значений.

Индивидуальную градуировку проводят в следующем порядке.

На предварительно отрегулированном приборе устанавливают циферблат с еще не нанесенными отметками. К измерительному прибору подводят последовательно измеряемые величины нескольких, наперед заданных или выбранных значений. На циферблате наносят отметки, соответствующие положениям указателя при этих значениях измеряемой величины, а расстояния между отметками делят на равные части.

При индивидуальной градуировке систематическая погрешность уменьшается во всем диапазоне измерения, а в точках, полученных при градуировке она достигает значения, равного погрешности обратного хода.

3. Градуировка условной шкалы. Условной называется шкала, снабженная некоторыми условными равномерно нанесенными делениями, например, через миллиметр или угловой градус. Градуировка шкалы состоит в определении при помощи образцовых мер или измерительных приборов значений измеряемой величины. В результате определяют зависимость числа делений шкалы, пройденных указателем от значений измеряемой величины. Эту зависимость представляют в виде таблицы или графика. Если необходимо избавиться и от погрешности обратного хода, градуировку осуществляют раздельно при прямом и обратном ходе.

## Калибровка средств измерений

По мере продвижения вверх по поверочной схеме oт paбочих мер и измерительных приборов к эталонам неизбежно сокращается число мер, различных по номинальному значению. Поэтому на некоторой ступени поверочной схемы иногда разность номинальных значений поверяемой и ближайшей к ней по разряду исходной меры превышает диапазон измерения измерительного прибора соответствующей данному разряду точности. B этих случаях поверка осуществляется способом калибровки.

Калибровка - способ поверки измерительных средств, заключающийся в сравнении различных мер, их сочетаний или отметок шкал в различных комбинациях и вычислении по результатам сравнений значений отдельных мер или отметок шкалы исходя из известного значения одной из них.

В результате сравнения получают систему уравнений, решив которую находят действительные значения мер. Если число уравнений равно числу поверяемых мер, то действительные значения мер и погрешности их аттестации находят с помощью методов обработки результатов косвенных измерений. Однако для повышения точности аттестации мер стремятся увеличить число уравнений, и тогда действительные значения мер определяют по схеме обработки результатов совокупных измерений.

Для иллюстрации способа калибровки рассмотрим следующий пример.

Пример. Граммовые наборы ГН1 и ГН2, состоящие из гирь массой 500, 200, 200*, 100, 50, 20, 20*, 10, 5, 2, 2*, 1 г (звездочкой отмечены вторые гири набора того же номинала), сличают с рабочим эталоном массой в 1 кг по следующей схеме:

а) рабочий эталон 1 кг = 1000 г сличают одним из методов точного взвешивания на весах 1-го разряда повышенной точности с гирями массой 500, 200, 200*, 100 г:

1000 – (500+200+200*+100) = , где – разность между массой рабочего эталона и массой суммы гирь;

б) гири 500 г набора сличают с суммой гирь массой 200, 200* и 100 г, в результате чего получают уравнение

500 – (200 +200* +100) = , где – результат второго сличения;

в) аналогично проводят остальные сличения и получают уравнения:

200 – (100 + 50 + 20 + 20* + 10) = ,

100 – (50 + 20+ 20* + 10) = ,

50 – (20+20*+10) =,

20 – (10+5+2+2*+1) = ,

20 – (10+5+2+2*+1) =,

10 – (5+2+2*+1) =,

5 – (2+2*+1) = ,

2 – ( l+1*)* = ,

2 – ( l+1*) = ,

l – 1* = .

В результате тринадцати проведенных сличений получили систему из тринадцати уравнений с тринадцатью неизвестными. Решив эту систему, найдем действительные значения масс гирь набора. Погрешности определения действительных значений могут быть вычислены способами обработки результатов косвенных измерений.

Лекция 15

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ПРИБОРОВ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ

На завершающей стадии производства готовые медицинские изделия подвергают серии разнообразных  испытаний для определения их качества и надежности при воздействии различных внешних факторов. В процессе проведения испытаний эти факторы имитируют с помощью специально предназначенных для этих целей установок. Все воздействующие факторы подразделяются на четыре группы: электрические (напряжения и токи источников питания и входных сигналов, статические и динамические помехи, электрическая нагрузка, электрические и магнитные поля); механические (вибрационные, ударные и линейные (центробежные) нагрузки); климатические (повышенная и пониженная температура, влажность, давление, морской туман, плесневые грибки); радиационные (космические и ядерные излучения).

С целью обеспечения единства измерений, установления рациональной номенклатуры и эффективного использования парка медицинской техники, постановки на производство и выпуска в обращение такой медицинской техники, которая по своему техническому уровню и качеству соответствует лучшим отечественным и зарубежным образцам или превосходит их, проводятся государственные испытания медицинских аппаратов и систем.

5.1 Виды государственных испытаний

Установлено два вида государственных испытаний: приемочные и контрольные.

Государственным приемочным испытаниям подвергаются: опытные образцы медицинской техники новых типов, предназначенные для серийного производства; образцы из установочной партии; образцы медицинской техники, подлежащие ввозу из-за границы партиями. На приемочные испытания организации-разработчики предствляют три образца медицинской техники и документацию на них: утвержденное техническое задание, проект технических условий, эксплуатационную документацию, проект нормативного документа на методы и средства поверки, сборочный чертеж, протокол предварительных тспытаний опытных образцов с приложением программы и методики испытаний, проект описания типа вновь разработанных образцов с актом экспертизы о возможности опубликования этого описания в открытой печати, эксплуатационная документация на вновь разработанные образцовые средства измерений, проект программы или заключение метрологического института Госстандарта России о возможности проведения испытаний по типовой программе. Государственные приемочные испытания проводятся государственными комиссиями по испытаниям, в состав которых входят представители: метрологического института  или центра метрологиии; территориального органа Госстандарта России; заказчика; предприятия-разработчика; предприятия-изготовителя; министерств здравоохранения и т.д.  При проведении приемочных испытаний проверяют: соответствие технического уровня и назначения приборов медицинской техники техническому заданию на разработку; соответствие приборов медицинской техники проекту технических условий или стандарту на приборы данного типа; правильность нормирования метрологических характеристик и возможность их контроля в процессе производства, эксплуатации, после ремонта; ремонтопригодность; соответствие нормированных показателей надежности и методов их контроля, указанных в проекте технических условий, требованиям нормативно-технической документации; расчетную и рекомендуемую периодичность поверки; возможность проведения поверки в соответствии с нормативно-техническими документами на методы и средства поверки или их проектам. Акт государственных приемочных испытаний вместе со всеми материалами преставляют в метрологический институт Госстандарта России, утвердивший программу испытаний. Метрологический институт Госстандарта России направляет этот акт в Госстандарт России и научно-исследовательский институт метрологии и стандартизации. По результатам приемочных испытаний Госстандарт России утверждает новый тип прибора медицинской техники, вносит его в Государственный реестр средств измерений, выдает разрешение на серийное производство и выпуск в обращение в России, а для импортных - на ввоз в Россию.  На утвержденные приборы медицинской техники предприятием - изготовителем наносится знак Государственного реестра, а если этого не позволяет конструкция, подбный знак ставится на эксплуатационные документы данного прибора.

Государственным контрольным испытаниям  подлежат образцы медицинской техники, серийно выпускаемые или вывозимые из-за границы партиями. Контрольные испытания проводятся в следующих случаях: при внесении в схему, конструкцию прибора или технологию изготовления изменений, влияющих на нормированные метрологические характеристики; при поступлении сведений об ухудшении качества приборов; не реже 1 раза в три года - для установления соответствия выпускаемых или ввозимых  из-за границы периодически приборов установленным типам и требованиям эксплуатационной документации на них. Контрольные испытания приборов медицинской техники проводят территориальные органы Госстандарта России, которые привлекают к участию в испытаниях головные и базовые организации метрологических служб министерств (ведомств) и другие заинтересованные организации. Контрольные испытания могут проводиться одновременно с периодическими испытаниями на предприятии-изготовителе. Образцы приборов медицинской техники для контрольных испытаний отбираются  из числа принятых техническим контролем. На государственных контрольных испытаниях проверяют: соответствие медицинских приборов типу, утвержденному Госстандартом России, требованиям стандартов и технических условий; соответствие современному техническому уровню; метрологическое обеспечение производства и эксплуатации приборов медицинской техники, обеспеченность их ремонтом. Положительные результаты государственных контрольных испытаний служат основанием для продолжения серийного выпуска медицинских приборов данного типа. При отрицательных результатах государственных контрольных испытаний территориальные органы Госстандарта России запрещают выпуск приборов данного типа в обращение  в России.

5.2. Категории контрольных испытаний в зависимости от цели и назначения испытания: испытания контроля качества и испытания на надежность.

Испытания контроля качества проводят для оценки соответствия изготовленных изделий требования технических условий.Эти испытания позволяют определить пригодность выпускаемых изделий к работе, выявить явные или скрытые дефекты технологии их изготовления или конструкции, которые не были обнаружены ранее, установить наличие отклонений или нарушений в технологическом процессе, приводящих к увеличению процента бракованной продукции.

Испытания на надежность проводят для оценки соответствия уровня надежности выпускаемых изделий требованиям технических условий и получения данных о количественных показателях надежности: вероятности безотказной работы, интенсивности отказов в зависимости от времени наработки, воздействующих факторов внешней среды и нагрузки.

5.3. Типы  испытаний контроля качества

Контрольные испытания подразделяются на квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, сертификационные, типовые и технологические. Они проводятся по заранее разработанным планам, устанавливающим их объем, порядок выполнения и критерии прекращения. На основании этих планов составляют программы испытаний, в которой указывается объем выборки, состав, последовательность и методика проведения испытаний.

Квалификационные испытания  проводятся на предприятии-изготовителе во время приемки установочной партии. При квалификационных испытаниях проверются: внешний вид, маркировка, электрические параметры изделий; теплостойкость, холодостойкость изделий, их стойкость к воздействию линейных ускорений; ударная прочность, вибростойкость, влагостойкость изделий, их стойкость к воздействию термоциклов; проверка наработки изделий при длительных и кратковременных испытаниях; масса и габаритные размеры изделий; механическая прочность выводов, способность к монтажу и т.д. При неудовлетворительных результатах квалификационных испытаний принимаются меры по повышению качества изделий и назначаются новые испытания.

Приемо-сдаточные испытания проводятся при передаче партии изделий от изготовителя потребителю. При приемо-сдаточных испытаниях проверяется внешний вид, маркировка и технические параметры изделий. Партия изделий, не выдержавшая приемо-сдаточных испытаний приемке не подлежит. Такие изделия подвергают 100% - ной перепроверке, удаляя забракованные. Затем составляются новые партии, формируются новые выборки и проводятся повторные испытания. При отрицательных результатах повторных испытаний партию изделий бракуют окончательно без права дальнейшего предъявления.

Периодические испытания  проводят один раз в квартал для первого года производства и в дальнейшем один раз в полугодие. Периодическим испытаниям подвергаются изделия одного типа, распространяя результаты на всю серию. Выборку комплектуют их разных партий изделий, прошедших приемо-сдаточные испытания. При периодических испытаниях проверяют: технические характеристики; тепло- и холодостойкость; стойкость к воздействию линейных ускорений; ударную прочность; вибростойкость; вибропрочность; влагостойкость; стойкость к термоциклам;  наработка изделий при кратковременных испытаниях; габаритные и присоединительные размеры. При неудовлетворительных результатах испытаний назначают новые периодические испытания.

Сертификационные испытания проводятся при получении сертификата на данный тип изделия. При сертификационных испытаниях проводятся  государственные контрольные испытания и выдается сертификат, позволяющий производить или продавать приборы данного типа.

Типовые испытания назначаются при внесении изменений в конструкцию, материалы и технологию изготовления изделий, которые могут повлиять на их качество. В типовые испытания входят отдельные виды квалификационных испытаний, а также сравнительные испытания, проводимые для сопоставления изделий различных типов по надежности.

Технологические испытания имеют цель своевременного выявления дефектных изделий на всех этапах технологического процесса их изготовления.  Подобные испытания включают проверку на: термоциклирование; вибропрочность, высокотемпературное старение, герметичность, воздействие линейных ускорений.  Технологические испытания проводят в процессе изготовления изделий и на готовых изделиях.

5.4. Типы испытаний на надежность

Испытания на надежность подразделяются на контрольные и определительные.

Контрольные испытания на надежность проводят для проверки количественных показателей надежности медицинской аппаратуры требованиям стандартов или технических условий. Для оценки или контроля этих показателей выполняются испытания на безотказность, долговечность и сохраняемость.

Испытания на безотказность позволяет выявить дефекты, приводящие к отказам.

Испытания на долговечность позволяет определить  время минимальной наработки на отказ.

Испытания на  сохраняемость позволяет определить  время, при котором изделие сохраняет свои технические характеристики в процессе хранения.

Определительные испытания на надежность проводят для установления фактических количественных показателей надежности изделий одного типа. При определительных испытаниях проверяют закономерность распределения отказов изделий данного типа. К этому виду испытаний относятся ресурсные (определение процентного ресурса работоспособности изделий), специальные (для определения интенсивности отказов каждого типа изделий), граничные (для определения запасов устойчивости изделий к воздействию механических, тепловых и электрических нагрузок, а также запаса прочности изделий).

Ресурсные испытания проводятся для определения процентного ресурса работоспособности изделий.

Специальные испытания проводятся для определения интенсивности отказов каждого типа изделий.

Граничные испытания проводятся для определения запасов устойчивости изделий к воздействию механических, тепловых и электрических нагрузок,  а также запаса прочности изделий.

5.5. Условия окружающей среды при проведении испытаний

Температура окружающего воздуха (205) С. Относительная влажность (6015)% , атмосферное давление (101,34) кПа. Отклонение напряжения питания от номинального значения 2 %.

5.6 Методы испытаний

Работоспособность в требуемом режиме проверяется путем выполнения последовательных наработок заданной продолжительности с регламентированным перерывом, состоящем из отдельных циклов, выполняемых в требуемом режиме: непрерывном, повторно-кратковременном и т.д. После проведения испытаний изделие должно быть работоспособно.

Работоспособность при отклонениях напряжения и частоты переменного тока должна быть проверена при помощи соответствующих регулируемых источников питания или преобразователей. Погрешность регулирования не должна превышать 30 % допускаемого напряжения и частоты переменного тока. Для изделий с потребляемой мощностью более 5кВт порядок проведения подобных испытаний указан в стандартах или технических условиях на изделие.

Масса переносных изделий проверяется взвешиванием на весах с допускаемой погрешностью, указанной в стандартах или технических условиях на изделие.

Качество защитно-декоративных покрытий проверяется согласно ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302.

Проверка уровня радиопомех производится по ГОСТ 16842, ГОСТ23450, ГОСТ 23511.

Проверка устойчивости изделий к электромагнитным полям и помехам в сети  производится согласно стандартам или техническим условиям на изделие.

Испытания на механические воздействия, к которым относятся следующие испытания на: вибропрочность, виброустойчивость, ударопрочность, удароустойчивость, проводятся при жестком креплении изделия к столу испытательного стенда в положении нормальной эксплуатации.

Испытания на вибропрочность и виброустойчивость проводятся изменением частоты от низшей к высшей и обратно в диапазоне частот, указанных в таблице        , устанавливая соответствующую амплитуду виброперемещения в контрольных точках. За контрольные точки принимают частоты 10, 20, 30, 40, 55 Гц. Испытательный режим устанавливают в контрольной точке по показаниям рабочих средств измерений с допустимыми отклонениями по частоте  10 %, по амплитуде 20 % .  При испытаниях скорость изменения частоты 1 - 2 октавы в минуту, продолжительность испытаний на вибропрочность - 2 цикла, на виброустойчивость - в течение времени, установленного технической документацией, но не менее 2 циклов. При испытании на вибропрочность образец должен находиться в нерабочем состоянии, а при испытании на виброустойчивость - в рабочем состоянии. Изделия группы 2 и 4 должны обладать виброропрочностью, а изделия групп 3 и 5 - вибророустойчивостью в режимах, указанных в таблице    . Результаты испытаний считаются положительными, если изделия групп 2 и 4 по окончании испытаний, а групп 3 и 5 в процессе испытаний исправно, а в процессе испытаний не наблюдаличсь отклонения параметров, указанных в документации на изделие. в противном случае изделие считается не выдержавшим испытания.

Таблица        . Режимы  проверки изделий на вибро- и ударопрочность, вибро- и удароустойчивость.

| Номер | Условия проверки на вибро-прочность и виброустойчивость |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| группы изделий | Диапазон частот, Гц | Амплитуда перемещения, мм |  |
| 1 | не проверяется |  |  |
| 2 | 10-55 | 0,15 |  |
| 3,4,5 | 10-55 | 0,35 | Нагрузки ударные с пиковым ускоре-нием 10 м/с2, дли-тельность ударно-го ускорения 16мс. |

Испытания на ударопрочность и удароустойчивость проводятся путем воздействия на образец механических ударов многократного действия в режимах, установленных в таблице       . Испытательный режим устанавливают по показаниям рабочих средств измерений с допустимым отклонением пикового ударного ускорения в контрольной точке  20 %, длительности действия ударного ускорения  30 %. Испытания проводятся при частоте следования ударов 40 - 120 в минуту. Продолжительность ударов устанавливается в технической документации на изделие, но их число  должно быть не менее 100 ударов для изделий группы 3 и 1000 ударов для изделий групп 4 и5. При испытаниях на ударопрочность и удароустойчивость образец должен находиться в работающем состоянии. Результаты испытаний считаются положительными, если изделие группы 4 после испытаний, а изделия групп 3 и 5 в процессе испытаний исправны.

Испытания электродов электромедицинской аппаратуры  на устойчивость к воздействию свободного падения  описаны в п.

Испытания переносной и передвижной  медицинской аппаратуры на устойчивость к воздействиям, вызванным грубым обращением, описаны в  п.	Испытания изделий на тепло- и холодоустойчивость при эксплуатации проверяют в камерах тепла и холода. Температура в камере устанавливается равной соответствено верхнему или нижнему номинальному значению температуры при эксплуатации согласно техническим требованиям на изделие. Допустимое отклонение температуры от нормированных значений при испытании на воздействие повышенной температуры  2С, при испытании на воздействие пониженной температуры  3 С. Испытания на теплоустойчивость проводят в камере при работающем состоянии изделия, а испытания на холодоустойчивость проводят в камере при неработающем состоянии изделия. Изделия выдерживаются в камере при заданной температуре до достижения теплового равновесия в течение времени, установленного в технической документации на изделие, но не менее 2 ч с момента достижения параметров испытательного режима. Результаты испытаний в камере считаются положительными, если во время и сразу по окончании каждого вида испытаний изделие исправно.

Испытания изделий на тепло- и холодоустойчивость при транспортировании и хранении	также проверяются в камерах тепла и холода в транспортной упаковке. Изделия выдерживаются в камере при заданной температуре до достижения теплового равновесия в течение времени, установленного в технической документации на изделие, но не менее 2 ч с момента достижения параметров испытательного режима.  Изделия выдерживают в нормальных климатических условиях в течение времени, установленного в технической документации на изделие, но не менее 24 ч.  Результаты испытаний в камере считаются положительными, если во время и сразу по окончании каждого вида испытаний изделие может быть приведено в работоспособное состояние.

Устойчивость к воздействию изменения температуры  проверяется одним из следующих методов.

Первый метод - метод  быстрого изменения температуры , проводится в двух камерах. Этим методом испытываются изделия, которые в условиях эксплуатации подвергаются быстрому изменению температур. При испытании этим методом изделия находятся в неработающем состоянии и подвергаются воздействию трех непрерывно следующих друг за другом циклов. Каждый цикл состоит из следующих этапов:

1) изделие помещают в камеру холода, температура в которой заранеее доводится до нижнего значения номинальной температуры при эксплуатации и выдерживают при этой температуре в течение времени, выбираемого из ряда: 0,5;1;2;3 ч, установленного в технической документации на изделие;

2) Затем в течение 2-3 мин. изделие переносят в камеру тепла, температура в которой заранеее доводится до верхнего значения номинальной температуры при эксплуатации и выдерживают при этой температуре в течение времени, выбираемого из ряда: 0,5;1;2;3 ч, установленного в технической документации на изделие.

После окончания последнего цикла изделия извлекают из камеры и выдерживают в нормальных климатических условиях в течение времени, указанного в технической документации на изделие. Результаты испытаний считают положительными, если по окончании испытаний изделие исправно.

Второй метод - метод быстрого изменения температуры , проводится в термокамере. Этим методом также испытываются изделия, которые в условиях эксплуатации подвергаются быстрому изменению температур. При испытании этим методом изделие находится в неработающем состоянии. Изделия подвергаютвоздействию двух непрерывно следующих друг за другом циклов, каждый из которых состоит из следующих этапов:

1) изделие помещают в термокамеру , температура в которой доводится до нижнего значения номинальной температуры при эксплуатации и выдерживают при этой температуре в течение времени, выбираемого из ряда: 0,5;1;2;3 ч, установленного в технической документации на изделие;

2) Затем температура в камере доводится до верхнего значения номинальной температуры при эксплуатации и выдерживают при этой температуре в течение времени, выбираемого из ряда: 0,5;1;2;3 ч, установленного в технической документации на изделие.

После окончания последнего цикла изделия извлекают из камеры и выдерживают в нормальных климатических условиях в течение времени, указанного в технической документации на изделие. Результаты испытаний считают положительными, если по окончании испытаний изделие исправно.

При испытаниях скорость охлаждения и нагрева камеры, усредненные за период не более 5 мин, рекомендуется выбирать из ряда (10.2) или  (51)С/мин и устанавливать в технической документации на изделие.

Испытания изделий на устойчивость к воздействию коррозионннактивных агентов, пониженного и повышенного атмосферного давления, на герметичность, на устойчивость к воздействию биологических жижкостей, воды, экссудатов указываются в технической документации на изделие.

Влагоустойчивость при эксплуатации проверяется в камере влаги с допустимыми отклонениями относительной влажности 3 % и отклонениями температуры от нормированных значений при испытании на воздействие повышенной температуры  2С, при испытании на воздействие пониженной температуры  3 С. Испытания могут проводиться одним из методов: методом циклического режима (для изделий видов климатического исполнения У1; У2; У5; Т1; Т2; Т5) и методом постоянного режима (без конденсации влаги для изделий видов климатического исполнения У1.1; У3; Т1.1; Т3; О4.2). Изделия испытывают в неработающем состоянии. Режимы испытаний выдерживают согласно указанным в технической документации на изделие.  Параметры изделий проверяют в конце выдержки изделия в заданных режимах  без извлечения его из  камеры влаги. Не допускается проводить проверку параметров при наличии на изделии конденсированной влаги.

При испытании методом циклического режима изделие устанавливают в камеру влаги и подвергают воздействию непрерывно действующих друг за другом циклов. Каждый из циклов состоит из двух частей:

1) изделие в течение 16 ч подвергают воздействию относительной влажности 93% при температуре, указанной в таблице    ;

2) изделие в камере охлаждают в течение 8 ч до температуры не менее чем на 5  ниже указанной в таблице        . Относительная влажность в камере при этом должна быть 94-100 %. Продолжительность выдержки выбирается из таблицы     в зависимости от вида климатического исполнения изделия.

При испытании методом постоянного режима изделие устанавливают в камеру влаги, температуру в которой повышают до значения, выбираемого из таблицы   , в зависимости от зависимости от вида климатического исполнения изделия и выдерживают при этой температуре не менее 1 ч. Относительную влажность повышают до 93%, после чего температуру и влажность в камере поддерживают постоянными в течение всего времени выдержки. Продолжительность выдержки выбирается из таблицы     в зависимости от вида климатического исполнения изделия.

Влагоустойчивость при транспортировании и хранении проверяется в камере влажности.

Изделия климатических исполнений У и УХЛ испытывают в транспортной упаковке по циклическому режиму; изделия климатических исполнений Т и О испытывают в транспортной упаковке по циклическому режиму для вида климатического исполнения Т1. Результаты испытаний считают положительными, если после извлечения изделия из камеры влаги и выдержки его в нормальных климатических условиях в течение суток, изделие исправно.

Испытания изделий категорий 3 и 4.2 на влагоустойчивость при транспортировании и хранении проводятся без упаковки или в потребительской таре при относительной влажности не менее 95 % и температуре 25 С в течение 6 ч. Результаты испытаний считают положительными, если после извлечения изделия из камеры влаги и включении его в порядке, предусмотренном технической документацией, изделие исправно.

Таблица       .

|  | Вид климатического исполнения изделия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика испытания | У1; У2; У5; О4.2 | Т1.1; Т3 | Т1; Т2; Т5 |
| Общая продол-жительность вы- держки, сутки (число испыта-тельных циклов) Продолжитель- ность одного цикла - 24 ч. | 4 | 9 | 21 |
| Температура в первой части цикла, С | 40 | 40 | 40 |

Таблица       .

|  | Вид климатического исполнения изделия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика испытания | У1.1; У3 | У1; У2; У5; О4.2 | Т1.1; Т3 | Т1, Т2, Т3 |
| Общая продол-жительность вы- держки, сутки | 4 | 10 | 21 | 50 |
| Температура, С | 25 | 40 | 40 | 40 |

Устойчивость к воздействию солнечной радиации  проверяют в камере солнечной радиации с допустимыми  отклонениями температуры от нормированных значений при испытании на воздействие повышенной температуры  2С, при испытании на воздействие пониженной температуры  3 С. Влажность в камере не нормируется.  Изделия помещают в камеру, включают источники излучения, затем температуру в камере (в тени) устанавливают 40 С для изделий климатического исполнения У и 55 С для изделий климатического исполнения Т. Интегральная поверхностная плотность излучения должна быть равна 1120 Вт/м2 ( в том числе поверхностная плотность потока ультрафиолетовой части спектра 68 Вт/м2). Спектральное распределение должно соответствовать указанному в таблице      .  Изделия подвергают циклическому облучению с 8 - ти часовым облучением и 16 -ти часовым затемнением. Температура периода затемнения 25  С. Продолжительность испытания 5 сут - для изделий категории 1 и 3 и 3 сут - для изделий категории 1.1. Затем изделия извлекают из камеры и проверяют параметры, указанные в технической документации на изделие. Контролю подвергаются те параметры, изделий, стабильность которых зависит от состояния деталей и сборочных единиц, изготовленных из органических материалов или покрытых органическими материалами, т.к. именно они подвергаются непосредственному облучению.

Таблица     .

| Характеристика | Область спектра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| излучения | Ультрафиолетовая |  | Видимая |  |  | Инфра-красная |
| Ширина полосы, мкм | Св.0,27 до 0,32 | Св.0,32 до 0,40 | Св.0,40 до 0,52 | Св.0,52 до 0,64 | Св.0,64 до 0,78 | Св.0,78 до 3,60 |
| Поверхностная плотность потока излучения, Вт/м | 5 | 63 | 200 | 186 | 174 | 492 |
| Допускаемое отк- лонение поверх-ностнойплотности потокаизлучения, Вт/м | 35 | 25 | 10 | 10 | 10 | 20 |

Устойчивость к воздействию соляного тумана определяют одним из двух методов: выдержкой изделий в соляном тумане с периодическим распылением соляного раствора и выдержкой изделий в соляном тумане при непрерывном  распылении соляного раствора с последующей выдержкой в чистой влажной атмосфере при повышенной температуре.

Испытания первым методом проводят в камере соляного тумана, конструкция которой позволяет создать в ней однородные условия и циркуляцию тумана вокруг изделий. Соляной туман образуется распылением соляного раствора, приготовленного путем растворения в дистиллированной воде по ГОСТ 6709 хлористого натрия по ГОСТ4233 в количестве (303) г/дм3. Соляной туман должен распыляться с помощью аэрозольного аппарата или форсунки. Туман должен обладать дисперсностью 1-10 мкм (95% капель) и такой водностью, чтобы средний объем раствора, собираемого коллектором за время не менее 24 ч, составил в среднем 0,1 - 0,3 см 3 за час работы камеры. При испытаниях аэрозоль не должна попадать непосредственно на изделие, для контроля параметров тумана в камере устанавливают не менее двух коллекторов: один в непосредственной близости от распыляющего устройства, другой - на наибольшем расстоянии от него. Коллектор - измерительный цилиндр по ГОСТ 1770 с вставленной в него стеклянной воронкой типа ВСП ПО гост 25336. Изделия помещают в камеру соляного тумана, температура в которой 27 С, и подвергают воздействию соляного тумана. Соляный раствор распыляют в течение 15 мин через каждые 45 мин испытания. Общее время испытаний - 2 сут - для изделий климатического исполнения У и УХЛ и 7 сут - - для изделий климатического исполнения Т.  Затем изделия извлекают из камеры, протирают и просушивают в течение 2 ч при нормальных климатических условиях испытаний. Изделие промывают в дистиллированной воде и просушивают струей сжатого воздуха, если это оговорено в технической документации. Затем производится проверка параметров изделия согласно технической документации.

При испытании вторым методом, изделия подвергают испытаниям последовательно в камере соляного тумана и в камере влаги. Сначела изделия помещают в камеру соляного тумана, температура в которой 27 С для изделий климатического исполнения У и 35 С для изделий климатического исполнения Т, затем в течение 2 ч изделия подвергают воздействию соляного раствора, приготовленного в соответствии с требованиями, установленными для первого метода. Водородный показатель (рН) раствора должен быть 6,5 - 7,2 с допустимой погрешностью 0,1.Параметры тумана контролируются так же, как и в первом методе. Коллектор должен собирать от 0,75 до 1,5 см3 раствора в час.  При испытаниях не допускается использовать соляной раствор повторно. Затем изделия переносятся в камеру влаги, в которой установлена температура 40С и относительная влажность 95 % и выдерживают в течение 22 ч. Время переноса из камеры в камеру не должно превышать 5 мин. Общее время испытаний - 3 сут - для изделий климатического исполнения У и 6 сут  - для изделий климатического исполнения Т.  Затем изделия извлекают из камеры, протирают и просушивают в течение 2 ч при нормальных климатических условиях испытаний. Изделие промывают в дистиллированной воде и просушивают струей сжатого воздуха, если это оговорено в технической документации. Затем производится проверка параметров изделия согласно технической документации.

Устойчивость к воздействию пыли, дождя проверяют по ГОСТ 15151, грибоустойчивость - по ГОСТ 9.048.

Устойчивость к дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации проверяют пятикратной обработкой изделия или их частей агентами и методами, указанными в технической документации на изделие. Результаты тспытаний считают положительными, если по их окончании изделие соответствует всем требованиям технической документации.

Испытания на надежность  проводятся согласно методике, описанной в РД 50-707