МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Приборостроение и биомедицинская инженерия»

ДИАГНОСТИКА И НАДЕЖНОСТЬ ПРИБОРНЫХ СИСТЕМ

ПРАКТИКУМ

Ростов-на-Дону

ДГТУ

2023

УДК  621.192

Составители: канд. техн. наук, доцент  Н.В. Авилова,

канд. техн. Наук, доцент А.В. Авилов

ст. преподаватель Р.Х. Хубиев

Диагностика и надежность приборных систем: задания и методические указания к практическим занятиям. – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2023. – 26 с.

УДК  621.192

Приведены задания и методические указания к практическим занятиям  по дисциплинам «Надежность приборных систем», «Диагностика и надежность приборных систем», «Точность и надежность измерительных систем», «Основы технической диагностики», «Поверка, безопасность и надежность медицинских приборов (техники).

Предназначены для бакалавров направлений подготовки 12.03.01 Приборостроение и 12.03.04 Биотехнические системы и технологии всех форм обучения.

УДК  621.192

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Донского государственного технического университета

Научный редактор канд. техн. наук И.К. Цыбрий

Ответственный за выпуск зав. кафедрой «Приборостроение и биомедицинская инженерия»  канд. техн. наук И.К. Цыбрий

___________________________________________

В печать  ______._______.20____ г.

Формат 6084/16. Объем _____ усл.п.л.

Тираж_______ экз.  Заказ № _________.

___________________________________________ Издательский центр    ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

©   Донской  государственный

технический университет

ВВЕДЕНИЕ

Надежность - свойство системы сохранять во времени и в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность системы выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях эксплуатации. Надежность – важнейший показатель качества изделий, который должен обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла изделия (проектирование – изготовление – эксплуатация). От надежности зависят такие основные показатели, как качество, эффективность и безопасность. Техника может работать хорошо лишь при условии, что она достаточно надежна.

Надежность технического оборудования зависит от его проектирования и производства. Чтобы создать надежную техническую систему, нужно правильно рассчитать ее надежность в момент проектирования, знать методы и программы расчета и обеспечения высокой надежности. Необходимо также доказать на практике, что показатели полученной надежности технической системы не ниже заданных показателей.

Техническая диагностика изучает и устанавливающая признаки дефектов технических объектов, а также методы и средства обнаружения и поиска (указания местоположения) дефектов.

Целью практикума является приобретение навыков применения методов по обеспечению надежности и безопасности приборных систем, методов их расчета, поверки и аттестации, навыков определения диагностических признаков и последовательность технического обслуивания с целью создания высоконадежных, безопасных конкурентноспособных приборов, систем и комплексов.

Тема 1

Расчет количественных показателей надежности по результатам ресурсных испытаний

Цель занятия: приобрести практические навыки расчета показателей надежности по результатам ресурсных испытаний.

Оборудование: компьютер с программным обеспечением (Microsoft Excel).

Последовательность выполнения индивидуального задания.

- Получить вариант задания у преподавателя.

- Решить задачу согласно полученному варианту.

- Построить графики зависимости P(t), (t), a(t).

- Определить значение функции (t), при котором =сonst.

- Сделать выводы.

Задача 1

На испытании в течение времени t находилось N образцов неремонтируемой аппаратуры. Число отказов n(t) фиксировалось через каждые t  часов работы. Данные об отказах в каждом интервале времени приведены в таблице 1. Вычислить количественные характеристики надежности и построить графики зависимостей вычисленных характеристик от времени.

Методические указания по решению задачи

Вероятность безотказной работы по статистическим данным об отказах оценивается выражением:

P(t)=1−n(t)N,

где N- число изделий вначале испытаний; n(t) - число отказавших изделий за время t.

Частота отказов по статистическим данным об отказах равна

a(t)=n(Δt)N⋅Δt,

где n(Δt)- число отказавших изделий в рассматриваемом интервале времениΔt.

Интенсивность отказов по статистическим данным об отказах

λ(t)=n(Δt)Ncр⋅Δt,

где Ncр- среднее число исправно работающих изделий в интервале времени Δt, т.е.

Ncрi=Niн+Niк2,

где Niн- число изделий исправно работающих в начале каждого интервала Δt; Niк- число изделий исправно работающих в конце каждого  интервала Δt.

Средняя наработка до первого отказа

Tср=i=1mn(Δt)i⋅ΔtcрiNотк,

где n(Δt)i- количество отказавших элементов в каждом i- том интервале времени; Nотк- суммарное число отказавших изделий к концу испытаний; m- число интервалов времени, на которое разбито время испытаний; tcрi- среднее значение времени интервала.

Таблица 1 – Исходные данные к задаче 1

|  | ##### Порядковый номер в списке группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t | 2000 | 1800 | 1890 | 1600 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 1800 |  |
|  t | 100 | 60 | 90 | 80 | 100 | 20 | 40 | 50 | 150 | 60 |  |
| N | 1000 | 800 | 900 | 500 | 300 | 400 | 600 | 700 | 1500 | 1200 |  |
| Номер интервала | n ( t) в каждом интервале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15 | 30 | 24 | 38 | 20 | 15 | 22 | 28 | 40 | 16 |  |
| 2 | 14 | 25 | 22 | 35 | 18 | 13 | 21 | 27 | 30 | 15 |  |
| 3 | 13 | 21 | 20 | 32 | 16 | 11 | 20 | 26 | 25 | 14 |  |
| 4 | 12 | 16 | 17 | 28 | 14 | 10 | 19 | 24 | 23 | 13 |  |
| 5 | 11 | 12 | 15 | 25 | 8 | 8 | 17 | 22 | 20 | 12 |  |
| 6 | 10 | 10 | 14 | 22 | 4 | 7 | 16 | 20 | 18 | 11 |  |
| 7 | 8 | 8 | 13 | 19 | 3 | 6 | 14 | 18 | 16 | 10 |  |
| 8 | 6 | 6 | 12 | 17 | 2 | 5 | 12 | 17 | 14 | 11 |  |
| 9 | 5 | 5 | 11 | 15 | 1 | 4 | 11 | 16 | 12 | 10 |  |
| 10 | 6 | 4 | 10 | 13 | 2 | 5 | 10 | 15 | 10 | 9 |  |
| 11 | 7 | 5 | 9 | 12 | 1 | 4 | 9 | 14 | 8 | 9 |  |
| 12 | 6 | 4 | 8 | 11 | 2 | 3 | 8 | 13 | 9 | 10 |  |
| 13 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 4 | 9 | 12 | 8 | 9 |  |
| 14 | 6 | 5 | 7 | 11 | 3 | 3 | 7 | 11 | 9 | 10 |  |
| 15 | 5 | 4 | 8 | 10 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 9 |  |
| 16 | 6 | 5 | 7 | 11 |  | 3 | 5 | 11 | 9 | 11 |  |
| 17 | 7 | 4 | 8 | 10 |  | 4 | 6 | 10 | 8 | 10 |  |
| 18 | 8 | 6 | 7 | 11 |  | 5 | 5 | 11 | 10 |  | 9 |
| 19 | 9 | 4 | 10 | 12 |  | 6 | 6 | 10 | 12 |  | 10 |
| 20 | 11 | 5 | 13 | 15 |  | 7 | 5 | 9 | 15 |  | 11 |
| 21 |  | 4 | 14 |  |  | 8 | 6 | 10 |  |  | 9 |
| 22 |  | 5 |  |  |  | 10 | 7 | 9 |  |  | 10 |
| 23 |  | 6 |  |  |  | 11 | 8 | 10 |  |  | 9 |
| 24 |  | 7 |  |  |  | 12 | 9 | 9 |  |  | 11 |
| 25 |  | 8 |  |  |  | 13 | 10 | 10 |  |  | 12 |
| 26 |  | 9 |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 13 |
| 27 |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 14 |
| 28 |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 15 |
| 29 |  | 18 |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 16 |
| 30 |  | 25 |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 17 |

Продолжение таблицы 1

|  | ##### Порядковый номер в списке группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t | 2000 | 1800 | 1890 | 1600 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 1800 |  |
|  t | 100 | 60 | 90 | 80 | 100 | 20 | 40 | 50 | 150 | 60 |  |
| N | 1000 | 800 | 900 | 500 | 300 | 400 | 600 | 700 | 1500 | 1200 |  |
| Номер интервала | n ( t) в каждом интервале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16 | 33 | 22 | 33 | 24 | 13 | 26 | 27 | 38 | 18 |  |
| 2 | 10 | 27 | 20 | 31 | 19 | 11 | 24 | 25 | 34 | 14 |  |
| 3 | 12 | 20 | 19 | 30 | 14 | 10 | 22 | 23 | 28 | 13 |  |
| 4 | 11 | 14 | 14 | 26 | 13 | 9 | 19 | 22 | 23 | 12 |  |
| 5 | 12 | 11 | 15 | 23 | 8 | 8 | 17 | 21 | 20 | 10 |  |
| 6 | 9 | 9 | 14 | 20 | 6 | 7 | 16 | 20 | 18 | 9 |  |
| 7 | 6 | 8 | 13 | 17 | 4 | 6 | 14 | 18 | 16 | 8 |  |
| 8 | 5 | 5 | 12 | 17 | 3 | 5 | 12 | 17 | 14 | 9 |  |
| 9 | 4 | 4 | 11 | 15 | 1 | 4 | 11 | 15 | 11 | 10 |  |
| 10 | 5 | 3 | 10 | 13 | 2 | 3 | 9 | 13 | 9 | 9 |  |
| 11 | 4 | 5 | 8 | 12 | 1 | 4 | 7 | 14 | 8 | 8 |  |
| 12 | 5 | 4 | 6 | 11 | 2 | 2 | 6 | 13 | 6 | 9 |  |
| 13 | 5 | 5 | 8 | 10 | 9 | 4 | 5 | 12 | 4 | 8 |  |
| 14 | 3 | 6 | 7 | 9 | 16 | 2 | 7 | 11 | 9 | 10 |  |
| 15 | 4 | 4 | 8 | 8 | 19 | 4 | 6 | 10 | 8 | 9 |  |
| 16 | 5 | 5 | 6 | 10 |  | 3 | 5 | 11 | 9 | 11 |  |
| 17 | 6 | 4 | 8 | 11 |  | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 |  |
| 18 | 9 | 6 | 9 | 12 |  | 6 | 5 | 11 | 13 |  | 9 |
| 19 | 11 | 4 | 12 | 14 |  | 8 | 6 | 10 | 15 |  | 10 |
| 20 | 13 | 5 | 14 | 15 |  | 9 | 5 | 8 | 18 |  | 11 |
| 21 |  | 4 | 16 |  |  | 11 | 6 | 9 |  |  | 9 |
| 22 |  | 5 |  |  |  | 12 | 10 | 8 |  |  | 10 |
| 23 |  | 8 |  |  |  | 13 | 13 | 9 |  |  | 9 |
| 24 |  | 9 |  |  |  | 15 | 15 | 8 |  |  | 11 |
| 25 |  | 12 |  |  |  | 17 | 18 | 10 |  |  | 16 |
| 26 |  | 13 |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 18 |
| 27 |  | 14 |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 24 |
| 28 |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 25 |
| 29 |  | 18 |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 26 |
| 30 |  | 23 |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 27 |

Окончание таблицы 1

|  | ##### Порядковый номер в списке группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t | 2000 | 1800 | 1890 | 1600 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 1800 |  |
|  t | 100 | 60 | 90 | 80 | 100 | 20 | 40 | 50 | 150 | 60 |  |
| N | 1000 | 800 | 900 | 500 | 300 | 400 | 600 | 700 | 1500 | 1200 |  |
| Номер интервала | n ( t) в каждом интервале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 25 | 20 | 34 | 28 | 40 | 25 | 42 | 38 | 30 | 26 |  |
| 2 | 24 | 15 | 32 | 25 | 38 | 23 | 41 | 37 | 20 | 25 |  |
| 3 | 23 | 11 | 30 | 22 | 36 | 21 | 40 | 36 | 15 | 24 |  |
| 4 | 22 | 6 | 27 | 18 | 34 | 10 | 29 | 34 | 13 | 23 |  |
| 5 | 21 | 2 | 25 | 15 | 28 | 8 | 27 | 32 | 10 | 22 |  |
| 6 | 20 | 4 | 24 | 12 | 24 | 7 | 16 | 30 | 8 | 21 |  |
| 7 | 18 | 3 | 23 | 9 | 13 | 6 | 14 | 28 | 6 | 20 |  |
| 8 | 16 | 4 | 22 | 7 | 8 | 5 | 12 | 27 | 4 | 21 |  |
| 9 | 15 | 3 | 21 | 5 | 5 | 4 | 11 | 26 | 2 | 20 |  |
| 10 | 16 | 4 | 20 | 3 | 2 | 5 | 10 | 25 | 1 | 19 |  |
| 11 | 17 | 5 | 19 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | 3 | 9 |  |
| 12 | 16 | 4 | 18 | 1 | 9 | 3 | 8 | 13 | 4 | 10 |  |
| 13 | 15 | 6 | 18 | 2 | 11 | 4 | 9 | 12 | 5 | 9 |  |
| 14 | 16 | 5 | 17 | 1 | 23 | 3 | 7 | 11 | 9 | 10 |  |
| 15 | 15 | 4 | 18 | 2 | 35 | 4 | 6 | 10 | 11 | 9 |  |
| 16 | 16 | 5 | 17 | 6 |  | 3 | 5 | 11 | 13 | 11 |  |
| 17 | 17 | 4 | 18 | 10 |  | 4 | 6 | 10 | 14 | 10 |  |
| 18 | 18 | 6 | 17 | 12 |  | 9 | 5 | 11 | 16 |  | 9 |
| 19 | 19 | 4 | 20 | 18 |  | 12 | 6 | 10 | 19 |  | 10 |
| 20 | 26 | 5 | 23 | 25 |  | 17 | 15 | 9 | 25 |  | 11 |
| 21 |  | 4 | 24 |  |  | 18 | 19 | 10 |  |  | 9 |
| 22 |  | 5 |  |  |  | 20 | 27 | 9 |  |  | 10 |
| 23 |  | 6 |  |  |  | 21 | 28 | 10 |  |  | 9 |
| 24 |  | 7 |  |  |  | 22 | 29 | 9 |  |  | 12 |
| 25 |  | 10 |  |  |  | 23 | 30 | 18 |  |  | 14 |
| 26 |  | 13 |  |  |  |  |  | 21 |  |  | 15 |
| 27 |  | 16 |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 17 |
| 28 |  | 17 |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 18 |
| 29 |  | 18 |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 19 |
| 30 |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 27 |

Тема 2

Ориентировочный расчет надежности невосстанавливаемых систем при внезапных отказах

Цель занятия: приобрести практические навыки расчета показателей надежности невосстанавливаемых систем при внезапных отказах.

Оборудование: компьютер с программным обеспечением (Microsoft Excel).

Последовательность выполнения индивидуального задания.

- Получить вариант задания у преподавателя.

- Решить задачу согласно полученному варианту.

- Построить график зависимости P(t).

- Сделать выводы.

Задача 2

Выполнить ориентировочный расчет надежности системы, состоящей из N элементов различного типа. Наименование элементов системы и их число приведены в таблице 2. Условия эксплуатации и поправочные коэффициенты указаны в таблице 3. Вычислить вероятность безотказной работы системы в течение 1000 часов.  При определении исходных данных к задаче 2 необходимо знать порядковый номер в списке группы.

Методические указания по решению задачи

Интенсивность отказов всей системы вычисляется по формуле:

λрс=Кλi=1mni⋅λi

где:	ni - число элементов в группе типовых элементов;λi- интенсивность отказов i-того типового элемента; m- количество однотипных элементов в каждой группе; Кλ - коэффициент, учитывающий условия эксплуатации системы.

Время работы системы до первого отказа:

Tрс=1λpc.

Вероятность безотказной работы системы

Pрс=e−λpct.

Таблица 2 . Исходные данные к задаче 2

| № | Элементы приборного устройства | Номинальная интенсивность отказов одного элемента, i, 1/ч |  | Количество элементов приборного устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Порядковый номер в списке группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |
| 1 | Резисторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | постоянные | 0,0410 -6 |  | 30 | 45 | 25 | 20 | 25 | 15 |  | 17 |  |  | 16 |  | 23 | 24 |  | 18 |  | 21 | 18 |  | 28 |  | 19 |  |  |
|  | переменные | 0,310 -6 |  | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 1 |  |  |
|  | проволоч-ные | 0,0910 -6 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 2 | Конденсаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бумажные |  | 0,0510 -6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | керамические |  | 0,1510 -6 | 20 | 10 | 15 | 16 | 21 | 15 |  | 14 |  |  | 12 |  | 18 | 19 |  | 22 |  | 21 | 24 |  | 28 |  | 32 |  |  |
|  | слюдяные |  | 0,0810 -6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |
|  | масляные |  | 0,310 -6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |
|  | электролити-ческие |  | 0,0410 -6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 3 | Диоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | германиевые |  | 0,1610 -6 | 16 |  | 12 |  | 14 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  | 18 |  |  | 12 |  |  |  | 16 |  |  |
|  | кремниевые |  | 0,210 -6 |  | 20 |  | 18 |  | 12 |  |  |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  |  | 12 |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 4 | Транзисторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | германиевые |  | 0,910 -6 | 10 |  | 18 | 18 | 16 | 10 |  |  |  |  | 12 |  |  | 18 |  |  |  | 16 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | кремниевые |  | 0,510 -6 |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  | 10 |  |  |  |  | 16 |  | 18 |  |  |
| 5 | Трансформаторы, катушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | силовые |  | 0,310 -6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | выходные |  | 1,0410-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | входные |  | 1,0910-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 6 | Дроссели |  | 0,3410-6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 | 1 |  | 2 |  | 3 | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 1 |  |
| 7 | Катушки индуктивности |  | 0,0210-6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 2 |  | 3 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |
| 8 | Катушки соленоидные |  | 0,0410-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 9 | Электрические машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | постоянного тока |  | 9,3710-6 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | асинхронные |  | 8,610-6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Прочие элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реле |  | 0,0410-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 2 |  |
| 11 | Предохрани-тели плавкие |  | 0,510-6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |
| 12 | Провода соединитель-ные |  | 0,01510-6 | 26 | 18 | 16 | 30 | 28 | 20 | 10 |  |  | 25 |  |  | 24 |  | 32 |  | 28 | 22 |  | 18 | 18 |  |  | 22 |  |
| 13 | Переключате-ли кнопочные |  | 0,0710-6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 4 |  | 3 | 4 |  |  | 3 |  |
| 14 | Разъемы |  | 0,0610-6 на 1 шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |

Продолжение таблицы 2

| № | Элементы приборного устройства | Номинальная интенсивность отказов одного элемента, i, 1/ч |  |  |  |  |  |  | Количество элементов приборного устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Порядковый номер в списке группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 17 | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  | 30 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  | 18 |  |  |
| 1 | Резисторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | постоянные |  | 0,0410-6 |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 45 |  |  |  | 25 |  |  |  | 20 |  |  |  | 25 |  |  |  | 15 |  |  | 17 |  |  |  | 16 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 18 |  |  | 21 |  |  | 18 |  | 28 |  | 19 |  |
| 2 | Конденсаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | керамические |  |  |  | 0,1510-6 |  |  |  | 20 |  |  | 10 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 21 |  |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  |  | 12 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 22 |  |  | 21 |  |  | 24 |  | 28 |  | 32 |  |
| 3 | Диоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | германиевые |  |  | 0,1610-6 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 16 |  |  |
|  | кремниевые |  |  | 0,210-6 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 4 | Транзисторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | германиевые |  |  | 0,910-6 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 16 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | кремниевые |  |  | 0,510-6 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 18 |  |  |
| 5 | Трансформаторы, катушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | силовые |  |  | 0,310-6 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 6 | дроссели |  |  | 0,3410-6 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 1 |
| 7 | Катушки индуктивности |  |  | 0,0210-6 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 2 |
| 8 | Электрические машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | постоянного тока |  |  | 9,3710-6 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | асинхронные |  |  | 8,610-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Прочие элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реле |  |  |  |  | 0,0410-6 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 2 |
| 10 | Предохрани-тели плавкие |  |  |  |  | 0,510-6 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 11 | Провода соединительные |  |  |  |  | 0,01510-6 | 26 |  |  | 18 |  |  |  | 16 |  |  |  | 30 |  |  |  | 28 |  |  |  | 20 |  |  |  | 10 |  |  | 25 |  |  |  | 24 |  |  |  | 32 |  |  | 28 |  | 22 |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  | 22 |
| 12 | Переключате-ли кнопочные |  |  |  |  | 0,0710-6 | 3 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 4 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 3 |
| 13 | Разъемы на 50 контактов |  |  |  |  | 0,0610-6на 1 контакт. | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 14 | Зубчатые колеса, шкивы |  |  |  |  | 0,110-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Корпус |  |  |  |  | 0,0610-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Пружина |  |  |  |  | 810-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Приводной ремень |  |  |  |  | 3,610-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Подшипники шариковые |  |  |  |  | 0,6510-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Валы, оси |  |  |  |  | 0,3510-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Измерительные преобразователи |  |  |  |  | 1510-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Индикаторы настройки |  |  |  |  | 0,610-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Поправочный коэффициент Кλ

| Порядковый номер в списке группы | Условия эксплуатации | Поправочный коэффициент Кλ |
| --- | --- | --- |
| 1, 8, 15, 22, 29 | ###### Лабораторные условия | 1 |
| 2, 9, 16, 23, 30 | Стационарные наземные устройства | 10 |
| 3, 10, 17, 24 | Защищенные отсеки кораблей | 17 |
| 4, 11, 18, 25 | Автотранспорт | 25 |
| 5, 12, 19, 26 | Железнодорожные платформы | 30 |
| 6, 13, 20, 27 | Условия высокогорья | 80 |
| 7, 14, 21, 28 | Летательные аппараты | 120 |

Тема 3

Расчет надежности резервированных систем при внезапных отказах

Цель занятия: приобрести практические навыки расчета показателей надежности резервированных систем при внезапных отказах.

Оборудование: компьютер с программным обеспечением (Microsoft Excel).

Последовательность выполнения индивидуального задания.

- Получить вариант задания у преподавателя.

- Решить задачу согласно полученному варианту.

- Сделать выводы.

Задача 3

Для повышения надежности приборной системы некоторые элементы дублированы. Предполагается, что элементы подвержены одному виду отказов и последействие отказов отсутствует. Определить вероятность безотказной работы системы в течение времени t. Определить среднее время работы резервированной системы до первого отказа и интенсивность отказов системы через время работы системы t. Схемы расчета приведены в таблице 4. Значения интенсивностей отказов элементов и время работы системы приведены  в таблице 5 . Основные элементы помечены на схеме буквой «о», резервные «р». В задаче при определении времени работы системы до первого отказа следует воспользоваться следующими формулами интегралов:

0∞ebtdt=−1b;      0∞tebtdt=1b2;      0∞t2ebtdt=−2b3, и т.д.,

а при определении интенсивности отказов – формулами производных:

eat′=aeat;             UV′=U'⋅V+U⋅V'.

Номер схемы расчета соответствует порядковому номеру в списке группы.

Методические указания по решению задачи

Для определения безотказной работы системы необходимо разбить сложную структуру системы на простые подсистемы, при этом стремитесь уменьшить число элементов подсистемы путем их объединения.

### Для раздельного резервирования с постоянно включенным резервом вероятность безотказной работы подсистемы

P(t)=1−1−i=1nPi(t)m+1,

где Pi(t)=e−λit- вероятность безотказной работы основного элемента  подсистемы; n – число элементов основной цепи подсистемы; m – число резервных элементов.

### Для резервирования с замещением

P(t)=e−λ0ti=1m(λ0t)ii!,

где λ0– интенсивность отказов нерезервированной (основной) системы.

Вероятность безотказной работы всей системы как произведение вероятностей безотказной работы подсистем.

Рсt=i=1pPit,

где p- число подсистем, на которые разбита система.

Готовой формулы для средней наработки до первого отказа системы в рассматриваемом случае нет. Поэтому необходимо воспользоваться соотношением:

T=0∞P(t)dt;

Интенсивность отказов системы

λ=−P'(t)P(t).

Таблица 4

| o 1 p o o p 1 1 2 3 о о о р р 2 o o o 1 2 3 p p p 1 1 2 1 3 1 1 2 3 о о о p p 3 1 2 3 о 1 3 о о p p 4 1 1 о о о 2 2 3 3 p p p 5 2 о 1 2 3 p p p 1 3 о о 6 7 1 1 1 о о о 2 3 3 p p p 1 1 2 2 3 3 3 о о о p p p p 8 1 1 2 3 4 3 о о о о p p 9 1 1 2 2 3 3 4 4 о о о о p p p p 10 1 1 1 2 2 2 3 о о о p p p p 11 1 1 1 2 2 2 о p p 12 1 2 3 о о о p 1 2 3 p p 13 14 1 1 2 3 3 4 4 о о о о p p p |  |
| --- | --- |

Продолжение таблицы 4

1

3

| o 1 p o o p 1 2 3 о о о р 16 15 о 1 3 p p 1 1 1 2 2 2 1 2 20 1 2 3 о о 19 1 1 2 2 о о p 18 2 2 1 1 3 о о p p 1 2 3 3 о о p 23 о 3 о 1 2 о 1 1 2 о 1 p 26 2 1 3 о p 4 1 2 3 о 25 3 2 1 о о p о 2 1 3 4 1 о о 28 2 p 2 1 1 3 3 4 4 о о о о о p p p 1 30 о 2 2 1 3 3 4 4 о о о о p p p p 2 p 22 4 1 3 о о о |  |  |  | 2 о о о |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 о p p p |  |  |  |  |  |  |
| 21 о p |  |  |  |  |  |  |
| 24 p |  |  |  |  |  |  |
| 27 о |  |  | 5 |  |  |  |
| 29 о p |  |  | 5 |  |  |  |

Таблица 5

| 1, 1/ч | 2, 1/ч | 3, 1/ч | 4, 1/ч | 5, 1/ч | t,ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5510-6 | 1.110-6 | 2,510-6 | 0,110-6 | 3,110-6 | 1000 |

Тема 4

Определение показателей надежности восстанавливаемых систем

Цель занятия: приобрести практические навыки расчета показателей надежности восстанавливаемых систем.

Оборудование: компьютер с программным обеспечением (Microsoft Excel).

Последовательность выполнения индивидуального задания.

- Получить вариант задания у преподавателя.

- Решить задачу согласно полученному варианту.

- Построить граф состояний системы, составить дифференциальные уравнения функционирования системы.

- Определить коэффициент готовности системы.

- Сделать выводы.

Задача 4

Длительность безотказной работы резервированной системы и длительность ее восстановления подчиняются экспоненциальному закону распределений. Схема системы приведена в таблице 6. Интенсивности отказов  и восстановлений  элементов системы приведены в таблице 7. Построить граф состояний системы, считая, что восстановление отказавших элементов начинается сразу после отказа. Определить коэффициент готовности системы.

Схемы расчета приведены ниже.

Методические указания по решению задачи

Задача 4  решается в следующей последовательности:

1. По условию задачи составить граф состояний системы с восстановлением. При изображении графа состояний стремитесь уменьшить число узлов системы путем их объединения.

2. По графу состояний системы составить систему дифференциальных и линейных уравнений, описывающих поведение системы с восстановлением.

3. Определить численные выражения вероятностей безотказной работы системы в каждом из состояний.

4. Рассчитать коэффициент готовности системы с восстановлением как сумму вероятностей нахождения системы в работоспособном состоянии.

При составлении системы дифференциальных уравнений, воспользуемся следующим правилом. Производная dPidt вероятности пребывания системы в состоянии  Xi  равна алгебраической сумме нескольких членов; число членов этой суммы равно числу стрелок на графе состояний системы, соединяющих состояние Xi с другими состояниями. Если стрелка направлена в состояние Xi, то член берется со знаком “+”, если стрелка направлена из состояния Xi, то член берется со знаком “-”. Каждый член суммы равен произведению вероятности того состояния, из которого направлена стрелка, на интенсивность потока событий, переводящего систему по этой стрелке. Число отрицательных членов равно числу стрелок, направленных из состояния Xi, число положительных членов равно числу стрелок, направленных в состояние Xi.

Исследование характеристик надежности систем, формируемых под воздействием потоков отказов и восстановлений, позволяют сделать вывод о том, что сравнительно быстро наступает период установившегося режима, когда вероятности состояний системы становятся постоянными. Это дает возможность принять при расчетах значения dPidt равными нулю. Тогда система дифференциальных уравнений становится системой алгебраических уравнений.

Система уравнений дополняется условием нормировки

i=0nPi=1,

где n-число состояний системы.

Коэффициент готовности системы определяется как сумма вероятностей нахождения системы в работоспособных состояниях.

Таблица 6

о

о

о

о

| 1 ,  ,  2, 2 p о | 2 о о ,  ,  ,  p о |  |  |  |  | 3 ,  ,  p |  |  | 4 ,  ,  ,  о p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 6 ,  ,  ,  p p | ,  ,  ,  p p p |  |  |  |  | 7 о о ,  ,  ,  ,  о p p |  |  | 8 ,  ,  ,  о о p |
| 9 3,3  о ,  ,  ,  p | 11 10 о ,  ,  ,  p |  |  |  |  | 12 ,  ,  ,  ,  p |  |  | ,  ,  ,  ,  о о p p |
| 13 о о о ,  ,  ,  p ,  |  |  | 15 14 о о о о p ,  ,  ,  ,  ,  |  |  |  |  | ,  ,  ,  ,  ,  о о о о p |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение таблицы 6 |  |
| 16 о ,  ,  ,  p p |  | 17 о ,  21 ,  ,  p p p |  |  |  | 18 ,  ,  ,  ,  ,  о о p |  |  | 19 ,  ,  ,  ,  о p p p |
| 20 ,  о ,  ,  p 3, 3 |  |  |  | о о ,  ,  ,  ,  p p |  |  | 22 o о о о p p ,  ,  ,  ,  ,  |  |  |
| 24 23 о о о o o о о о p p р р 26 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  p |  |  |  | 25 р ,  ,  ,  р о |  |  | o o ,  ,  ,  p p ,  p ,  ,  |  |  |
|  |  |  |  |  | 27 о о о p p ,  ,  ,  ,  ,  |  |  |  |  |

о

| 28           p p p p | 29 о о о    2   p p p       | 30 ,  ,  о p |
| --- | --- | --- |

Таблица 7

| схемы 1 - 30 | , 1/ч | , 1/ч |
| --- | --- | --- |
|  | 2,610-6 | 0,5 |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Что вы понимаете под термином «отказ»?

2. Перечислите виды отказов. Что такое повреждение, сбой?

3. Какие законы распределения времени между отказами вы знаете?

4. Перечислите и дайте характеристику  видам состояний системы.

5.Какие количественные показатели надежности вы знаете?

6. Два вида часто встречающихся отказов приборных систем. Резервирование систем с учетом двух видов отказов.

7.Что такое резервирование? Виды и методы резервирования. Кратность резервирования. Последовательное и параллельное соединения элементов расчета.

8. Общее, поэлементное и смешанное резервирование. Постоянное включение резерва. Включение резерва замещением.  Резервирование способом скольжения.

9. Виды резервирования по  нагруженности резерва. Резервирование с дробной кратностью.

10. Составьте математическую модель процесса функционирования приборной системы с восстановлением.

11. Определение коэффициента готовности медико-биологической системы методом дифференциальных уравнений.

12. Каков порядок расчета надежности невосстанавливаемых и восстанавливаемых  систем при постепенных отказах.

13. Каков порядок расчета надежности невосстанавливаемых и восстанавливаемых систем при внезапных отказах.

14.Категории контрольных испытаний приборных систем. Типы испытаний контроля качества. Типы испытаний на надежность.

15. Какие методы и способы повышения надежности приборных систем вы знаете?

ЛИТЕРАТУРА

- Зубарев, Ю.М. Основы надежности машин и сложных систем [Электронный ресурс] / Ю. М. Зубарев. - 1-е изд. - : Лань, 2017. - 180 с. - Книга находится в ЭБС Издательства Лань.

- Надежность систем и средств управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. Прокопец [и др.]; О.В. Куликова; С.В. Мартемьянов; В.В. Ольшанский. - Ростов-на-Дону : Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиал «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2016. - 113 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.

- Малафеев, С.И. Надежность технических систем. Примеры и задачи [Электронный ресурс] / С. И. Малафеев, А. И. Копейкин; - 2-е изд., стер. - : Лань, 2016. - 316 с. - Книга находится в ЭБС Издательства Лань.

- Антонов Александр Владимирович. Теория надежности. Статистические модели: Учебное пособие / Антонов Александр Владимирович, Никулин Михаил Степанович. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 528 с. - Книга находится в ЭБС Znanium.com.

- Горелик, А.В. Практикум по основам теории надежности [Электронный ресурс]: практикум / А. В. Горелик, О. П. Ермакова. - Практикум по основам теории надежности; 2018-11-29. - Москва : Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013. - 133 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.

- Гуськов, А.В. Надежность технических систем и техногенный риск [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Гуськов, К. Е. Милевский. - Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2012. - 425 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.

- Корчагин, А.Б. Надёжность технических систем и техногенный риск. В 2 ч. : учеб. пособие . Ч.2 : Практикум / А. Б. Корчагин, В. С. Сердюк, А. И. Бокарев. - Омск : Изд-во ОмГТУ, 2011. - 139 с. : ил. - Рек. Сибир. регион. учеб.-метод. центром.

- Корчагин, А.Б. Надёжность технических систем и техногенный риск. В 2 ч. : учеб. пособие . Ч.1 : Основы теории / А. Б. Корчагин, В. С. Сердюк, А. И. Бокарев. - Омск : Изд-во ОмГТУ, 2011. - 227 с. - Рек. Сибир. регион. учеб.-метод. центром.

- Шишмарев, В.Ю. Надежность технических систем : учебник для вузов / В. Ю. Шишмарев. - М. : ACADEMIA, 2010. - 304 с.

- Каштанов Виктор Алексеевич. Теория надежности сложных систем /Каштанов Виктор Алексеевич, Медведев Алексей Иванович. - Москва: Издательская фирма "Физико-математическая литература" (ФИЗМАТЛИТ), 2010. - 608 с. - Книга находится в ЭБС Znanium.com.

- Острейковский, В.А.Теория надежности : учеб. для вузов / В. А. Острейковский. - 2-е изд., испр. - М. : Высш. шк., 2008. - 462 с. : ил. - Рек. УМО.

- Обеспечение надежности сложных технических систем [Электронный ресурс] /А. Н. Дорохов [и др.]; Дорохов А. Н.,Керножицкий В. А.,Миронов А. Н.,Шестопалова О. Л.,. - 3-е изд., стер. - : Лань, 2017. - 352 с. - Книга находится в ЭБС Издательства Лань.

- Нетес, В.А. Основы теории надежности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Нетес; В.А. Нетес. - Основы теории надежности; 2022-04-04. - Москва: Московский технический университет связи и информатики, 2014. - 73 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.

- Машошин О.Ф., Хрустиков С.Г. Техническая диагностика: пособие по изучению дисциплины и выполнению контрольного домашнего задания. – М.: МГТУ ГА, 2017. – 44 с.