«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Радиоэлектроника» Дисциплина «Радиотехнические, радиоэлектронные и электротехнические измерения»

Лекция № 5

Тема: Измерение напряжения и силы тока

Цель лекции:

изучить основные методы и средства измерения силы тока и напряжения в радиотехнических цепях

Вопросы:

- Общие сведения. Классификация вольтметров и амперметров.

- Общие сведения об электромеханических приборах

- Общие сведения об электронных вольтметрах

Литература по дисциплине:

Основная: 1. Метрология и радиоизмерения: Учебник для вузов./.И. Нефедов, В.И. Хахин, В.К. Битюков и др./ Под ред. проф. Нефедова. – М.: Высш. шк., 2006. – 526с.

Литература по теме лекции: [1], с. 176-214

Вопрос 1.

Измерение напряжения и силы тока наиболее часто применяют в практике метрологии и электрорадиоизмерений. При этом преобладающее значение имеет измерение напряжения, так как чаще всего этой величиной принято характеризовать режимы работы различных радиотехнических цепей и устройств. К тому же параллельный метод подключения вольтметра к участку цепи, как правило, не приводит к нарушению электрических процессов в ней, поскольку его входное сопротивление выбирается достаточно большим. При измерениях же тока приходится размыкать исследуемую цепь и в ее разрыв последовательно включать амперметр, внутреннее сопротивление которого отлично от нуля. Однако в ряде случаев необходимы прямые или косвенные измерения силы тока, поэтому вопросы измерения напряжения и силы тока рассматриваются совместно.

Измерение постоянных напряжения и силы тока заключается в нахождении их значения (величины) и полярности. Целью измерения переменных напряжения и силы тока является определение какого-либо их параметра.

Поскольку напряжение и ток связаны прямо пропорциональной зависимостью, чаще проводят измерение напряжения и по его значению аналитически вычисляют силу тока.

В настоящее время метрологическая техника позволяет измерять напряжения в диапазоне 10-10...106 B и токи в диапазоне 10-18...105 A. Вместе с тем данные измерения должны осуществляться в очень широкой полосе частот — от постоянного тока и инфранизких частот (сотые доли герца) до сверхвысоких частот (1 ГГц и более). Поэтому такие крайние значения величин требуют уникальных методов измерения.

Как уже отмечалось, приборы, измеряющие параметры сигналов с частотами до 104 Гц, являются низкочастотными, до 108 — высокочастотными, свыше — диапазон сверхвысоких частот, требующий специальных измерительных методов.

Измерение параметров напряжения переменного тока — довольно сложная метрологическая задача, связанная с обеспечением требуемого частотного диапазона и учетом формы кривой измеряемого сигнала. Переменное напряжение характеризуется несколькими параметрами, и его уровень может быть определен по амплитудному, действующему (среднеквадратическому, эффективному) или средневыпрямленному (постоянному) значению. Напомним некоторые характеристики и параметры напряжения переменного тока.

Напряжение постоянного тока и  постоянный ток характеризуются величиной и полярностью.

Переменный ток и напряжение промышленной частоты имеют синусоидальную форму

it=Im⋅sinωt+ϕ, ut=Um⋅sinωt+ϕ и характеризуются следующими значениями:

- Мгновенным значением u(t),i(t).

- Максимальным (амплитудным, пиковым) значением Um,Im.

- Постоянной составляющей U0,I0.

- Средневыпрямленным значением Uср.в.,Iср.в..

- Среднеквадратическим (действующим, эффективным) значением Uск, Iск.

Мгновенное значение тока (напряжения) – это значение сигнала в заданный момент времени Оно  может наблюдаться на осциллографе и быть вычислено по осциллограмме для каждого момента времени.

Максимальным значением напряжения (тока) называют наибольшее мгновенное значение напряжения на протяжении периода Т.

t

Um+

0                                              Um-

Пиковое отклонение “вверх” и “вниз” – это соответственно наибольшее и наименьшее мгновенные значения переменной составляющей сигнала на протяжении заданного периода Т.

Т

t

0

Разность между максимальным и минимальным значениями сигнала на протяжении заданного периода называется "размахом" напряжения Uраз=Um+−Um−

Постоянная составляющая (среднее значение) напряжения (тока) является среднеарифметическим мгновенных значений на протяжении периода Т.

U0=1T0Tu(t)dt.			            	(3)

Величину постоянной составляющей сигнала за период можно найти и графически. Для этого необходимо из площади, находящейся над осью абсцисс S1, вычесть площадь под осью абсцисс S2 и полученную разность разделить на период. Иначе: ось времени надо переместить так, чтобы площади, занимаемые кривой напряжения над и под осью абсцисс, были равными.

t

0

Отсюда следует, что у всех электрических сигналов, симметричных относительно оси абсцисс ( например, синусоидальный сигнал), постоянная составляющая равна 0.

Пример 1. Определить постоянную составляющую сигнала (напряжения), приведенного на рисунке:

t

а) используем графический способ: размах амплиту-

ды сигнала составит Uраз=8−(−4)=12B. Учитывая,

что для "синуса"  размах Uраз=2Um, получимUm=6B,

Следовательно  постоянная составляющая  сигнала

равна U0=2B, а функция имеет  вид:

0				      4В				u(t)=2+6sinωt.

б) определим U0 расчётным путём:

U0=1T0Tu(t)dt=1T0T(2+6sinωt)dt=1T0T2dt+1T0T6sinωt⋅dt,

т.к. интеграл от синуса любого угла за период равен нулю, получим

U0=1T2t|0T=1T2T=2B.

Средневыпрямленное значение – определяется как среднее арифметическое из модуля мгновенных значений

Uср.в.=1T0Tu(t)dt.						(4)

При однополярных напряжениях постоянная составляющая равна средневыпрямленному значению (см. ф-лы 3 и 4). Для  разнополярных напряжений эти два параметра различны. Так известно, что для гармонического напряжения U0=0. Рассчитаем Uср.в для такого сигнала:

Uср.в.=1T0TUmsinωtdt=1T2Um0T2sinωtdt=1T2Um1ω−cosωt|0T2=1T2Um1ω+1T2Um1ω=4TUm1ω=4T⋅Um2π⋅T=2Umπ=0,637⋅Um

t

T

Следовательно, для гармонического сигнала  при

двухполупериодном выпрямлении   Uср.в.≈0,637Um.

Среднеквадратическим (действующим) значением напряжения является корень квадратный из среднего значения квадрата мгновенных значений

Uск=1T0Tu2(t)dt	.					(5)

Подставляя u(t)=Umsinωt в формулу (5)  и используя подстановку sin2ωt=1−cos2ωt2 можно получить для гармонического сигнала Uск=Um2=Um1,41=0,707⋅Um.

Связь между амплитудой (максимальным значением) и среднеквадратическим значением  при любой форме изменения мгновенных значений определяется формулой

Uск=UmKa,						(6)

где Ka=UmUck - коэффициент амплитуды. Для синусоидального напряжения Ka=2=1,41.

Между среднеквадратическим и  средневыпрямленным значениями  напряжения существует связь:

Uср.в.=UckKф						(7)

Kф=UckUср.в. - коэффициент формы. Для синусоидального напряжения можно получить

Kф=Um20,637⋅Um=Um2⋅0,637⋅Um=1,11

Подставляя в формулу (7) формулу (6) получим зависимость между амплитудным и средневыпрямленными значениями гармонического сигнала

Uср.в.=UmKф⋅Ka=Um1,41⋅1,11=0,636Um				  (8)

При определении среднеквадратического напряжения для сигналов несинусоидальной формы пользуются той же формулой (5) подставляя в качестве подынтегральной функции заданную форму напряжения.

Однако, для определения среднеквадратичного значения можно заданное напряжение разложить в ряд Фурье, определив среднеквадратическое значение каждой гармоники Ui и постоянную составляющую U0. Тогда среднеквадратическое значение несинусоидального напряжения Uск составит

Uск=U02+U12+U22+…+Un2.

Средневыпрямленное значение находят по формуле (4), а максимальное значение по формулам (6) и (8).

Для некоторых часто встречающихся форм напряжения известны  и табулированы их значения Ка и Кф. Например, для напряжения пилообразной формы можно получить при подстановке  u(t)=UmTсt:

Ucр

Ka=3=1,73; Kф=1,16

0             Тс

Um

0

Пример 2. Рассмотрим определение значений Uск, U0,Uср.в. для импульсных напряжений:

Uск=1T0TU2(t)dt=1T0tuUm2dt=1TUm2tu=Um2Q=UmQ, где Q=Ttu - скважность импульсов.

U0=1T0TU(t)dt=1T0tuUmdt=UmQ, подставляя  Um=UскQ, получим U0=UскQQ=UскQ.

U0=UmQ

U0=UскQ

Следовательно, постоянная составляющая равна                        или                  .

Uср.в.=1T0TU(t)⋅dt=1T0tuUmdt=UmQ.

Uср.в.=U0.

Для импульсных однополярных сигналов

Классифицировать электронные вольтметры можно по нескольким признакам:

- По назначению:

- вольтметры постоянного напряжения,

- вольтметры переменного напряжения;

- вольтметры импульсного напряжения,

- фазочувствительные,

- селективные,

- универсальные;

- По способу измерения:

- приборы непосредственной оценки;

- приборы сравнения;

- По характеру измеряемого значения напряжения:

- амплитудные (пиковые),

- действующего значения,

- средневыпрямленного значения;

- По частотному диапазону:

- низкочастотные,

- высокочастотные,

- сверхвысокочастотные.

При необходимости измерения силы тока электронным вольтметром, ток преобразуется в напряжение по формуле

IхRo = Uх.

Электронные приборы для измерения силы тока (подгруппа А) согласно ГОСТ 15094-86 делятся на следующие виды:

- А2 Амперметры постоянного тока (приборы для измерения силы постоянного тока);

- А3 Амперметры переменного тока (приборы для измерения силы переменного тока);

- А9 Преобразователи тока (средства измерений для преобразования информативного параметра силы тока в другую электрическую величину и (или) кодированные сигналы).

Электронные приборы приборы для измерения напряжения (подгруппа В) согласно ГОСТ 15098-86 делятся на следующие виды:

- В1 Установки или приборы для поверки вольтметров

- В2 Вольтметры постоянного напряжения (приборы для измерения значений постоянного напряжения);

- В3 Вольтметры переменного напряжения (приборы для измерения средних и (или) среднеквадратических значений переменного напряжения);

- В4 Вольтметры импульсного напряжения (приборы для измерения максимального значения напряжения видео- и (или) радиоимпульсов);

- В6 Вольтметры селективные (приборы для измерения средних и (или) среднеквадратических значений переменного напряжения в известной полосе частот, ширина и положение которой могут изменяться в диапазоне частот);

- В7 Вольтметры универсальные (приборы для измерения значений постоянного и переменного напряжения, силы постоянного и переменного тока, сопротивления);

- В8 Измерители отношения и (или) разности напряжений, измерители нестабильности напряжений (приборы для измерения нестабильности напряжений, отношения напряжений и (или) разности напряжений);

- В9 Преобразователи напряжения (средства измерений для преобразования информативного параметра напряжения в другую электрическую величину и (или) кодированные сигналы).

Вопрос 2.

## Общие сведения об электромеханических приборах

Измерение напряжения или силы тока может осуществляться приборами непосредственной оценки или приборами, использующими метод сравнения (компенсаторами). По структурным схемам все приборы, измеряющие напряжение и силу тока, могут быть разделены на:

- электромеханические;

- электронные аналоговые;

- электронные цифровые.

Любой электромеханический прибор состоит из 2х узлов - из измерительного преобразователя и измерительного механизма.

Измерительный

преобразователь

Измерительный механизм

х

α

Измерительный преобразователь преобразует измеряемую величину Х в некоторую промежуточную электрическую величину Y , связанную с Х известной функциональной зависимостью Y=f1(X).

Измерительный механизм является преобразователем подведённой к нему электрической энергии в механическую, необходимую для перемещения его подвижной части относительно неподвижной α=f2(Y).

В зависимости от вида преобразователя различают приборы, которые условно обозначают следующим образом:

- магнитоэлектрическая система

- электромагнитная система

- электродинамическая система

- электростатическая система.

Любой механизм измерительной системы состоит из подвижной и неподвижной части, на которые действуют механические силы, пропорционально измеряемой величине. Эти силы создают вращающий момент М, поворачивающий подвижную систему в сторону возрастающих показаний указателя (стрелки).

М=∂Wэ∂α,

где  Wэ – полная энергия, сосредоточенная в измерительном механизме,

α - угол отклонения стрелки.

В общем случае

Wэ=L⋅I22+C⋅U22.

Под действием вращающего момента М стрелка отклоняется. Для того, чтобы каждому значению измеряемой величины соответствовало лишь одно значение указателя в измерительном механизме создаётся противодействующий момент, направленный навстречу вращательному моменту. Противодействующий момент можно получить за счёт механических (обычно это специальные  спиральные пружинки, служащие так же в качестве токоподвода) или электрических сил.

Механический противодействующий момент равен

Mα=W⋅α,

где W – удельный противодействующий момент, зависящий от свойств упругого элемента.

Стрелка прибора прекращает своё движение когда  наступает равенство моментов М=Мα. В некоторых приборах Мα - создаётся за счёт сил электрического происхождения, такие приборы называют логометрами.

В любом измерительном приборе имеется ещё устройство, предназначенное для ускорения процесса затухания колебаний подвижной части прибора. Это устройство создаёт момент ускорения:

Мy=pdαdt,

где р – коэффициент успокоения, зависящий от типа и конструкции успокоителя,

dαdt - угловая скорость перемещения подвижной части.

Наиболее распространёнными на практике являются воздушные, жидкостные и индукционные успокоители.

Для оценки качеств электроизмерительных приборов вводят следующие параметры:

- Чувствительность прибора – это способность прибора реагировать на изменение измеряемой величины. Она оценивается отношением изменения величины на выходе прибора к изменению величины Х на входе:

S=dαdx.

Если шкала равномерная, то S=αx=const. Различают чувствительность по току, SI=ммА, по напряжению SU=ммB и  по мощности SP=ммBт. Величина обратная чувствительности прибора называется постоянной прибора С.

С=1S	 или	C=Amaxn,

где n – число делений шкалы прибора.

- Точность прибора характеризуется величинами ΔА(абсолютная погрешность), δ(относительная погрешность), γпр(приведенная погрешность), К (класс точности).

- Собственное потребление энергии – это параметр, характеризующий способность прибора потреблять мощность от источника измеряемого сигнала. На практике эта мощность находится в пределах от 10-11 до 10-5 Вт.

- Время упокоения – это время от момента включения измеряемой величины до момента, когда колебания стрелки указателя не будут превышать значение абсолютной погрешности. Для всех приборов ty≤4c.

#### Приборы магнитоэлектрической системы

Приборы магнитоэлектрической (МЭ) системы основаны на взаимодействии поля постоянного магнита с полем контура с током.

Они могут быть двух типов:

- - с подвижной рамкой

- - с подвижным магнитом

Первые обладают лучшей точностью и большей чувствительностью. Вторые - проще надёжнее и дешевле. На практике большее распространение получили приборы МЭ системы с подвижной рамкой (рис.5).

N

S

3

4

1

2

5

6

7

8

9

10

Pиc. 1. Maгнитoэлeктричecкий измеpитeльный мexaнизм c пoдвижнoй paмкoй и внeшним мaгнитoм: 1 – мaгнит, 2 – магнитопровод,

3 – пoлюcные нaкoнeчники, 4 – cepдeчник,

5 - paмкa, 6 – полуоси, 7 – cтpeлкa,

8 – противовесы, 9 – пpyжины, 10 – зaжимы

Рис.5.

Полная энергия Wэ, сосредоточенная в измерительном механизме состоит из энергии поля постоянного магнита Wм, энергии катушки с током и энергии взаимодействия поля магнита с катушкой с током ΨI, где Ψ - потокосцепление, равное произведению числа силовых линий, пересекаемых обеими сторонами катушки при её повороте на угол α, на число её витков n:

Ψ=B⋅S⋅n⋅α ,

где В – магнитная индукция (Тл),  S – площадь обеих сторон катушки (м2). Таким образом, полная энергия механизма  будет равна

Wэ=Wn+L⋅I22+B⋅S⋅n⋅α⋅I.                                                 (9)

Ранее было показано, что вращающий момент равен М=∂Wэ∂α. Дифференцируя (9), получим М=В·s·n·I. Также уже было отмечено, что подвижная система поворачивается до тех пор пока не наступит равенство вращающих и противодействующих моментов   М=Мα. Рассмотрим три случая.

- Через прибор протекает постоянный ток.

Учитывая, что противодействующий момент Мα=α⋅W, получим α⋅W=B⋅S⋅n⋅I0. Решая это равенство относительно угла поворота стрелки α можно определить уравнение шкалы прибора МЭ системы

α=Si⋅I0,

гдеSi=B⋅S⋅nW - чувствительность прибора по току

Отсюда видно, что шкала прибора равномерная, а отклонение указателя зависит от направления протекания тока.

Для регулирования угла отклонения механизма применяют магнитный шунт.

пластинка

вид снизу

Пластинка, через которую проходит часть магнитного потока, изготовлена из магнитомягкого материала. Перемещая её можно регулировать ответвляющийся в магнитный шунт поток и тем самым менять индукцию в воздушном зазоре прибора.

Успокоение подвижной системы МЭ приборов магнитоиндукционное, без применения специальных устройств. Момент магнитоиндукционного успокоения возникает в результате взаимовоздействия магнитного потока с токами Фуко, возникающими в алюминиевом каркасе катушки.

- Рассмотрим второй случай, когда измеряемый ток имеет синусоидальную форму i(t)=Im⋅sinωt.

В этом случае мгновенное значение вращающего момента

M(t)=Ψ0⋅Im⋅sinωt.

Среднее же значение вращающего момента за период равно

Mср=1T0TΨ0⋅Im⋅sinωtdt=0.

Следовательно, приборы МЭ системы при включении их в цепь синусоидального тока показывают нуль.

- Случай когда к прибору подводят сложный переменный сигнал, содержащий постоянную составляющую:  i(t)=I0+i=1nImi⋅sinωit.

Мср=1T0TM(t)dt=1T0TΨ0⋅i(t)dt=1T0TΨ0(I0+i=1nImi⋅sinωit)dt=Ψ0⋅I0

При подведении к прибору МЭ системы переменного сигнала прибор измеряет постоянную составляющую этого сигнала (или среднее значение).

Приборы МЭ системы являются интеграторами, т.к. выполняют операцию усреднения:

М=1T0TM(t)dt.

Достоинства приборов МЭ системы:

- Высокая чувствительность (до 3⋅10-11А).

- Высокая точность (до  класса точности  0,05).

- Хорошая защищённость от внешних магнитных полей, т.к. собственная индуктивность между  близко расположенными полюсами постоянного магнита велика и составляет 0,15 – 0,3 Тл.

- Малое потребление мощности от измеряемой цепи (10-5-10-6 Вт) .

- Малые габариты.

К недостаткам приборов МЭ системы можно отнести:

- Прибор не защищен от перегрузок.

- Измеряет только постоянную составляющую сигнала (среднее значение), и  не позволяет измерять переменные сигналы.

- Повышенная чувствительность к температуре окружающей среды.

Область применения.

Амперметры и вольтметры для измерения тока и напряжения в цепях постоянного тока. В сочетании с различными преобразователями могут работать и в цепях переменного тока. На базе МЭ системы создаются омметры, образцовые лабораторные и рабочие средства измерения. высокочувствительные гальванометры.

#### Приборы электромагнитной системы

Приборы электромагнитной (ЭМ) системы основаны на взаимодействии магнитного поля соленоида или катушки с подвижным сердечником из ферромагнитного материала.

I				Теория работы -  выполнение условие равновесия М=Мα,

где Мα=W⋅α - противодействующий момент. Энергия ме-

ханизма Wэ=L⋅I22. Как и в предыдущем случае рассмотрим   .                                несколько вариантов.

Рис.6

- Измерение постоянного тока  I0. В этом случае имеем вращающий момент равен M=∂Wэ∂α=12⋅∂L∂α⋅I02, а противодействующий - Wα=12⋅∂L∂α⋅I02.  Отсюда можно получить уравнение шкалы прибора

α=12W⋅∂L∂α⋅I02≈K⋅I02.

Шкала прибора квадратичная, причём направление тока значение не имеет.

- Подводимый ток синусоидальной формы i(t)=Im⋅sinωt.

В этом  случае подвижная часть прибора вследствии своей инерционности будет реагировать на среднее значение. Тогда:

Мср=1T0TM(t)dt=1T0TK⋅Im2⋅sin2ωtdt=K⋅Im22=K⋅I2,

где I –  среднеквадратичное значение тока.

Приборы ЭМ системы реагируют на среднеквадратичное значение и градуируются также в среднеквадратических значениях. Поэтому показания таких приборов не зависят от формы измеряемых сигналов.

Достоинства.

- Простота конструкции и надежность.

- Показания не зависят от формы сигнала.

- Устойчивость к токовым перегрузкам.

- Пригодность для работы на постоянном и переменном токах.

Недостатки.

- Неравномерность шкалы ( в начале сжата, в конце растянута).

- Малая чувствительность.

- Большая потребляемая мощность от измеряемой цепи (до 1Вт).

- Низкая точность (вариация показаний, влияние температуры, частоты измеряемого тока).

- Плохая защищённость от внешних магнитных полей из-за слабого внутреннего магнитного поля. Для защиты от внешних полей применяют два метода:

- экранирование магнитомягким железом (уменьшает влияние внешнего магнитного поля).

- астатирование. Идея метода состоит в применении 2х одинаковых узлов, создающих вращающий момент. Катушки узлов соединены последовательно, поэтому их магнитные поля противоположны. Внешний магнитный поток Ф складывается с магнитным потоком Ф1 первой катушки и вычитается из потока Ф2 второй катушки. В результате суммарный вращающий момент остаётся неизменным.

Область применения

Вследствие простоты, дешевизны  они широко применяются для измерения токов и напряжений промышленной частоты (50 и 400Гц) с классом точности 1,5- 2,5. Наибольший класс точности достигаемый в лабораторных образцах составляет 0,5.

#### Приборы электродинамической системы

Принцип действия основан на взаимодействии магнитных полей неподвижной и подвижной катушек, по которым протекают измеряемые токи.

I1

+

+

+

+

I2

I2

I1

Рис.7

Уравнение шкалы выводится аналогичным образом из условия равновесия М=Мα.

M=∂Wэ∂α;	Wэ=L1⋅I122+L2⋅I222+m1,2⋅I1⋅I2, где m1,2 - взаимная индуктивность между катушками. Рассмотрим несколько случаев.

- Оба протекающих тока являются постоянными, т.е. I1и I2 - const. Тогда M=∂m1,2∂α⋅I1⋅I2, а Mα=Wα. Отсюда можно получить уравнение шкалы прибора

α=1W⋅∂m1,2∂α⋅I1⋅I2≈K⋅I1⋅I2.

Таким образом, характер шкалы прибора электродинамической системы неравномерный при I1≠I2. При I1=I2 характер шкалы квадратичный.

- При измерении в цепях переменного тока i1(t)=Im1⋅sinωt и i2(t)=Im2⋅sinωt+ϕ подвижная часть прибора будет реагировать на среднее значение вращающего момента

Mср=1T0TK⋅Im1⋅sinωt⋅Im2⋅sinωt+ϕ=K⋅I1⋅I2cosϕ.

Из формул следует, что показания приборов ЭД системы пропорциональны произведению токов, а градуировка шкалы справедлива как для постоянных величин, так и для переменных.

Достоинства

- Могут иметь высокий класс точности (до 0,2).

- Обеспечивают перемножение измеряемых величин, т.е. при последовательно-параллельном включении можно измерять мощность.

P=U⋅I⋅cosϕ

Недостатки

- Малая чувствительность.

- Нелинейность шкалы.

- Большие габариты и сложность конструкции.

- Плохая защищённость от влияния внешних магнитных полей , температуры, частоты.

- Недопустимость перегрузок.

- Низкий частотный диапазон (1,5  3кГц).

Область применения

Используются в качестве амперметров (до 200А), вольтметров (до600В), ваттметров (до 1,5кВт). Могут служить образцовыми приборами при градуировке рабочих приборов. Для увеличения чувствительности неподвижная катушка заключается в магнитомягкий магнитопровод. Такой прибор называется прибором ферродинамической системы и обозначается             .

#### Приборы электростатической системы

Принцип действия приборов ЭС системы  основан на взаимодействии двух электрически заряженных тел, представляющих собой подвижную и неподвижную пластины, к которым прикладывается измеряемое напряжение. На практике получили распространение два типа механизма.

- Изменение ёмкости осуществляется за счёт изменения активной площади электродов (рис.8).

- Электрическая емкость меняется за счёт изменения расстояния между электродами. Энергия, сосредоточенная в подвижной части прибора  Wэ=C⋅U22. Тогда вращающий и противодействующий моменты соответственно равны M=12⋅∂C∂α⋅U2 и Mα=αW. Приравнивая эти величины, получим уравнение шкалы прибора ЭС системы

α=12W⋅∂C∂α⋅U2≈K⋅U2.

+

+

+

-

-

-

+

-

Рис.8

Отсюда следует, что приборы ЭС системы являются вольтметрами, пригодными для измерения напряжения как постоянного, так и переменного тока. При измерении синусоидальных напряжений они откликаются на среднеквадратическое значение сигнала.

Достоинства

- При измерении напряжения постоянного  тока являются идеальными вольтметрами с Rвх→∞ (мощность от источника сигнала не потребляется).

- При измерении синусоидального сигнала имеют ёмкостное сопротивление (очень большое), поэтому работают на частотах до 10  30 МГц.

- Могут быть выполнены самого высокого класса точности.

- Так как изолятором в приборах служит воздух, то приборы могут быть использованы для изменения напряжения до (102 – 103) кВ.

Недостатки

- Малая чувствительность ( Umin  около 10В).

- Нестабильность (изменение емкости, влияние температуры и внешних электрических полей). Для защиты используется экранирование.

- Нелинейность характеристики.

- Низкая надежность.

Применение

Используются для измерений в цепях постоянного и переменного токов с частотой от 20Гц до 30МГц. Могут использоваться как образцовые вольтметры для измерения высоких напряжений (класс точности до 0,5).

В заключение приведем сводную таблицу уравнений шкал измерительных механизмов различных систем.

| Система прибора | Уравнение шкалы | Значение сигнала, измеряемое прибором (отклик). |
| --- | --- | --- |
|  | K⋅I0 | Постоянная составляющая |
|  | K⋅I2 | Среднеквадратическое |
|  | K⋅I1⋅I2, если I1=I2=I то K⋅I2 | Среднеквадратическое |
|  | K⋅U2 | Среднеквадратическое |

## Измерение тока и напряжения в цепях постоянного тока и тока промышленной частоты

#### Измерения в цепях постоянного тока

Измерение I и U в цепях постоянного тока выполняются чаще всего приборами магнитоэлектрической системы с током полного отклонения (20-50)мА. Внутреннее сопротивление таких приборов обычноRвх=1000  2000 Ом.

Для расширения пределов измерений амперметров используются шунты.

Rпр                Ix

Rш=Rпрn−1

Здесь  n = Ix\Iпр- коэффициент шунтирования.

Rш     Iш

Шунты делятся на  внутренние (позволяющие измерять токи до 30 А) и наружные (для измерения токов более 30 А). Их можно так же подразделить на индивидуальные (применяются только с тем механизмом с которым градуируются) и калиброванные (рассчитанные на номинальные токи и пригодные для любой измерительной системы).

Для расширения пределов вольтметров применяют добавочные сопротивления.

Rдоб=Rпр(m−1)

Здесьm=UxUпр- коэффициент расширения предела.

Расчет проведен по аналогичному алгоритму. Учитывая, чтоIпр=Iдоб	получим UпрRпр=UдобRдоб	. Откуда	Rдоб=Rпр⋅UдобUпр=Rпр⋅Uх−UпрUпр=Rпр⋅(m−1).

Добавочные сопротивления подразделяются на виды, аналогично шунтам.

#### Измерение напряжения и тока в цепях промышленной частоты

Для этих целей используют приборы электромагнитной, электродинамической и электростатической систем.

- при использовании для измерения тока  катушка прибора ЭМ системы включается в цепь последовательно;

- приборы ЭД системы в качестве амперметра включаются последовательно при токах до 0,5А, при больших токах  катушки включаются параллельно. У вольтметров катушки и добавочные сопротивления включаются последовательно;

- приборы ЭС системы используются только для измерения напряжения. На постоянном токе расширяют пределы с помощью добавочных сопротивлений, на переменном токе- с помощью конденсаторов.

Из рассмотренного выше материала следует, что наиболее высокими метрологическими и эксплуатационными характеристиками обладают приборы МЭ системы. Это и обусловило их доминирующее применение в области электрических (радиотехнических) измерений. Однако следует  еще раз отметить их основной недостаток- недопустимость даже кратковременных перегрузок ( перегорают и деформируются токоподводящие пружинки, нити растяжек и подвесов).

## Измерение тока и напряжения приборами с преобразователями

Измерение переменного тока приборами МЭ системы требует осуществления специальной операции – преобразования переменного напряжения в постоянное с дальнейшим измерением его прибором магнитоэлектрической системы.

Если в качестве преобразователей используются полупроводниковые элементы, то в этом случае прибор называется выпрямительным. В качестве преобразователя могут использоваться так же термопреобразователи – в этом случае имеем  термоэлектрический вольтметр. Термоэлектрические приборы используются в диапазоне низких и высоких частот.

#### Выпрямительные вольтметры

По выпрямительной схеме они подразделяются на однополупериодные и двухполупериодные. Вариант схемы однополупериодного выпрямителя показан на рис.9.

D1

0

U(t)

D2

Rпр

Ry

МЭ

прибор

-

+

i(t)

а)                                                                    б)

Рис.9.

В этом случае при подаче на вход гармонического напряжения, через прибор будет проходить пульсирующий ток i(t). Учитывая, что показание прибора МЭ системы пропорционально среднему значению получим

Iср=1T0T2Im⋅sinωtdt=0,318⋅Im.

Выпрямительные приборы градуируются в среднеквадратических значениях синусоидального тока. Коэффициент градуировки С, связывающий отклик прибора с его показаниями, является коэффициентом формы Кф (С=Кф), который может быть выражен через средневыпрямленное и среднеквадратическое значения тока Кф=UскUср.в..

Показание прибора или отсчёт по шкале равен

Uшк=Uср.в⋅Kф,

где Uср.в определяется по известной формуле: Uср.в=1T0TU(t)dt.

При однополупериодном выпрямлении К1ф = 2,22,  а при двухполупериодном - Кф2= 1,11.

Таким образом, в выпрямительных приборах отклик и градуировка не совпадают, поэтому их показания справедливы только для синусоидального сигнала. Если форма кривой измеряемого тока (напряжения) отлична от синусоидальной, то появляется погрешность измерения.

Пусть измеряется несинусоидальное напряжение и показание выпрямительного прибора равно Uшк. Тогда средневыпрямленное значение измеряемого напряжения можно рассчитать по формуле

Uср.в=UшкC=UшкKф.

Если известна форма кривой измеряемого напряжения или его Кфх, то среднеквадратическое значение измеряемого напряжения можно определить следующим образом:

Uск=Uср.в⋅Kфх=KфхKф⋅Uшк.

Как видно значения Uск и Uшк для несинусоидального напряжения не совпадают. Относительная погрешность между искомым значением напряжения несинусоидального тока Uиск и отсчётом по шкале Uшк равно

δU=Uшк−UискUиск.

Чтобы определить показания вольтметра при данной кривой тока (напряжения) необходимо проделать следующее:

- Зная форму измеряемого напряжения определить форму тока, протекающего через измерительный механизм.

- Определить величину средневыпрямленного напряжения по формуле

Uср.в=1T0TU(t)dt.

- Вычислить показания приборов по формулам:

Uшк=Uср.в⋅2,22- однополупериодное выпрямление,

Uшк=Uср.в⋅1,11- двухполупериодное выпрямление.

Пример3. Определить ток через измерительный прибор при подаче напряжения пилообразной формы

u(t)

t

10

-10

T

0

Определяем на выходе выпрямителя Uср.в=2T0T210T2⋅tdt=2T⋅20T⋅t22|0T2=5B. Показания на шкале прибора с учетом градуировки Uшк=Uср.в⋅1,11=5,55.

Среднеквадратическое  значение напряжения для данного сигнала можно рассчитать по  формуле Uск=2T0T210T2⋅t2dt=103=5,8B.      Тогда погрешность измерения составит 	δU=5,8−5,555,8⋅100%=4,3%

Достоинства

- Простота схемной реализации.

- Высокая надёжность.

- Возможность работы с высокочастотными сигналами.

Недостатки

- Нелинейные  ВАХ диодов и их разброс.

- Влияние  температуры окружающей среды.

- Частотные погрешности из-за наличия ёмкости р-n перехода диодов.

Для устранения последних двух недостатков применяют схемы частотной и тепловой компенсации.

Область применения

Используются в комбинированных приборах для измерения тока и напряжения в сочетании с омметрами, например в приборах серии Ц  (Ц20, Ц4117, Ц4353)	.

#### Термоэлектрические вольтметры

Это сочетание  милли- или микроамперметра МЭ системы с одной или несколькими термопарами (термопреобразователями).

Протекание измеряемого тока Ix через нагреватель ( нихромовая или константановая проволока) приводит к его разогреву. К нагревателю подсоединен контакт термопары (золото – палладий, платина - платинородий, хромель - капель и пр.).

Под действием тепла в термопаре возникает термоток I1=ETR, который и отклоняет указатель прибора. В установившемся режиме вследствие тепловой инерции  температура нагревателя постоянна и определяется рассеиваемой на нем мощностью.

мА

Ix

Приборы реагируют на среднеквадратичное значение и в этих же значениях градуируются, поэтому показания не зависят от формы измеряемого сигнала.

Достоинства

- Независимость показаний от формы сигнала

- Высокая точность измерения

- Возможность измерения на  высоких частотах.

Недостатки

- Низкая чувствительность

- Влияние температуры окружающей среды

- Недолговечность работы даже при нормальных условиях  эксплуатации

- Небольшая перегрузочная способность.

Большая потребляемая

Вопрос 3.

Электронные аналоговые вольтметры.

При использовании метода непосредственной оценки вольтметр подключается параллельно тому участку цепи, на котором измеряется напряжение. Для уменьшения методической погрешности измерения напряжения мощность потребления вольтметра должна быть мала, а его входное сопротивление велико (R→∞). Поэтому в радиотехнических схемах при измерении в маломощных цепях предпочтительно использование электронных вольтметров.

Электронные вольтметры представляют собой сочетание электронного преобразователя и магнитоэлектрического измерительного прибора (аналоговые электронные вольтметры) или сочетание электронного преобразователя и цифрового измерительного прибора (цифровые электронные вольтметры). Они в основном выполняются по двум структурным схемам:

- входное устройство — усилитель переменного тока — преобразователь переменного напряжения в постоянное (детектор) — измеритель постоянного напряжения (рис. 3, а) или

- входное устройство — преобразователь переменного напряжения в постоянное — усилитель постоянного тока (УПТ) — измеритель (рис. 3,б).

Входное

устройство

Усилитель

~ I

Детектор

Измеритель

а)

Входное

устройство

Детектор

Усилитель

= I (упт)

Измеритель

б)

Рис. 3. Структурные схемы электронных аналоговых вольтметров

Вольтметры первой группы характеризуются высокой чувствительностью, но сравнительно узким диапазоном частот вследствие сложности разработки широкополосных усилителей. Известны вольтметры, построенные по этой структурной схеме, с диапазоном частот 2 Гц - 100 МГц.

Вольтметры второй группы характеризуются широким частотным диапазоном (20 Гц — 1000 МГц), но недостаточно высокой чувствительностью.

Элементная база, используемая при создании вольтметров переменного тока, определяется существующим на момент создания вольтметра уровнем техники (от полупроводниковых образцов до микроинтегрального исполнения), однако функциональное назначение блоков идентично. При этом особенно важную функцию несут преобразователи переменного напряжения в постоянное (детекторы).

Детекторы можно классифицировать по функции преобразования входного напряжения в выходное на следующие типы:

- амплитудные (пиковые),

- действующего значения;

- средневыпрямленного значения.

Тип детектора во многом определяет свойства прибора: так вольтметры с амплитудными детекторами являются самыми высокочастотными; вольтметры с детекторами действующего значения позволяют измерять напряжение любой формы; вольтметры средневыпрямленного значения пригодны только для измерения гармонического сигнала, но являются самыми простыми, надежными и дешевыми.

Электронные цифровые вольтметры.

ВУ

АЦП

ЦОУ

Uх

Uх/

Код

N

УУ

Цифровые вольтметры (ЦВ) являются наиболее распространенными цифровыми приборами. Упрощенная структурная схема цифрового вольтметра представлена на рис. 4.

Рис. 4. Упрощенная структурная схема цифрового вольтметра

Входное устройство (ВУ) содержит делитель напряжения; в вольтметрах переменного тока оно включает в себя также преобразователь переменного тока в постоянный.

АЦП преобразует аналоговый сигнал в цифровой, представленный цифровом кодом. Использование в АЦП двоично-десятичного кода облегчает обратное преобразование цифрового кода в десятичное число, отражаемое цифровым отсчетным устройством (ЦОУ). Узлы схемы соединены с управляющим устройством (УУ).

По типу АЦП цифровые вольтметры могут быть разделены на четыре группы:

- кодоимпульсные (с поразрядным уравновешиванием);

- времяимпульсные;

- частотно-импульсные;

- пространственного кодирования.

В настоящее время цифровые вольтметры строятся чаще на основе кодоимпульсного и времяимпульсного преобразования.

Кодоимпульсные вольтметры.

В кодоимпульсных цифровых вольтметрах реализуется принцип компенсационного метода измерения напряжения. Упрощенная структурная схема такого вольтметра представлена на рис. 5.

Измеряемое напряжение Uх/, полученное с входного устройства, сравнивается с компенсирующим напряжением Uк, вырабатываемым прецизионным делителем. Компенсирующее напряжение имеет несколько уровней, квантованных в соответствии с двоично-десятичной системой счисления. Например, двухразрядный цифровой вольтметр, предназначенный для измерения напряжений до 100 В, может включать следующие уровни: 80,40, 20,10 и 8, 4, 2,1 В.

Сравнение по величине двух напряжений (измеряемого Uх/ и компенсирующего Uк) производится последовательно по команде с управляющего устройства. Процесс сравнения показан на рис. 6. Управляющие импульсы Uy через определенные промежутки времени переключают сопротивления точного делителя таким образом, что на выходе делителя возникает последовательно сигнал: 80, 40, 20, 10, 8, 4, 2, 1 В; одновременно к соответствующему выходу прецизионного делителя подключается устройство сравнения.

ВУ

Устройство сравнения

Прецизионный делитель

Uх

Uх/

U0

ИОН

ЦОУ

УУ

Uкод

Uу

Uк

Uср

Рис. 5. Упрощенная структурная схема кодоимпульсного вольтметра

Если соотношение напряжений Uк > Uх/, то с устройства сравнения поступает сигнал Ucp на отключение в делителе соответствующего звена так, чтобы снять сигнал Uк. Если Uк < Uх/, то сигнал с устройства сравнения не поступает. После окончания процесса сравнения полученный сигнал Uкод положения ключей прецизионного делителя и является тем кодом, который считывается отсчетным устройством.

На рис. 6. показан процесс кодирования аналогового напряжения 63 В, из которого видно, что код, соответствующий этому сигналу, будет таким: 01100011.

Рис. 6. Графики, поясняющие работу кодоимпульсного вольтметра

Процесс измерения напряжения в кодоимпульсном приборе напоминает взвешивание на весах, поэтому приборы иногда называют поразрядно-уравновешивающими. Точность кодоимпульсного прибора зависит от стабильности источника опорного напряжения, точности изготовления делителя, порога срабатывания сравнивающего устройства. Для создания нормальной помехозащищенности на входе приборов ставится фильтр. В целом такой цифровой прибор обладает хорошими техническими характеристиками и используется как лабораторный. Первые цифровые приборы создавались по методу взвешивания, но сейчас более широкое распространение получили приборы времяимпульсного типа

Вольтметры с времяимпульсным преобразованием. В цифровых вольтметрах времяимпульсного (временного) типа содержатся АЦП с промежуточным преобразованием измеряемого напряжения в пропорциональный интервал времени, который заполняется импульсами следующими с известной частотой. В результате такого преобразования дискретный сигнал измерительной информации на выходе преобразователя имеет вид пачки счетных импульсов, число которых пропорционально измеряемому напряжению.

Погрешность измерений времяимпульсных вольтметров определяется рядом следующих факторов:

- погрешностью дискретизации измеряемого сигнала;

- нестабильностью частоты счетных импульсов;

- наличием порога чувствительности у схемы сравнения;

- нелинейностью пилообразного напряжения, поступающего на схему сравнения.

Существует несколько специфичных схемотехнических решений, используемых при создании времяимпульсных вольтметров. Ниже рассматриваются две, наиболее часто используемые в измерительной технике схемы.

Времяимпульсный вольтметр с генератором линейно изменяющегося напряжения.

Структурная схема цифрового вольтметра и временные диаграммы, поясняющие ее работу, представлены на рис.7.

ВУ

Устройство сравнения 2

T

Uх

Uх/

Схема И

Генератор счет. импульсов

Счетчик импульсов

ЦОУ

ГЛИН

Устройство сравнения 1

N

2

1

2

а)

б)

Рис. 7. Цифровой вольтметр постоянного тока с ГЛИН:

а — структурная схема; б — временные диаграммы

Данный тип цифрового вольтметра времяимпульсного преобразования включает:

АЦП с промежуточным преобразованием измеряемого напряжения в пропорциональный интервал времени, расположенный во входном устройстве;

- генератор линейно-изменяющегося напряжения (ГЛИН);

- два устройства сравнения;

- триггер Т;

- схему И;

- генератор счетных импульсов;

- счетчик импульсов;

- цифровое отсчетное устройство.

Дискретный сигнал измерительной информации на выходе преобразователя имеет вид пачки счетных импульсов, число которых N пропорционально величине входного напряжения Uх/ (т.е. Uх). Линейно изменяющееся во времени напряжение Uглин с ГЛИН поступает на входы 1 двух сравнивающих устройств. Другой вход устройства сравнения 1 соединен с корпусом.

В момент равенства напряжения Uглин = 0 на входах устройства сравнения 1 на его выходе возникает импульс (так фиксируется нулевой уровень входного сигнала). Этот импульс, подаваемый на единичный вход триггера Т, вызывает появление сигнала на его выходе. Возвращается триггер в исходное состояние импульсом, поступающим с выхода сравнивающего устройства 2. Этот сигнал возникает в момент равенства измеряемого Uх/ и линейно изменяющегося напряжения Uглин. Сформированный таким образом сигнал Uт длительностью Δt = Uх/ S (S — коэффициент преобразования) подается на вход схемы И, на второй вход которой поступает сигнал Uгси с генератора счетных импульсов, следующих с частотой f0 = 1/T0. На выходе схемы И импульсный сигнал Uсч, появляется только тогда, когда есть импульсы на обоих входах, т.е. счетные импульсы проходят тогда, когда присутствует сигнал на выходе триггера.

Количество прошедших импульсов N ≈ Δt/Т0 (с учетом коэффициента преобразования S) подсчитывается счетчиком и отображается на индикаторе цифрового отсчетного устройства прибора. Полученная формула

Uх/ = N/(f0S),

не учитывает погрешности дискретности из-за несовпадения появления счетных импульсов с началом и концом интервала Δt. Однако еще большую погрешность вносит фактор нелинейности коэффициента преобразования S. Поэтому вольтметры, построенные по данной схеме, являются наименее точными в ряду цифровых. Иногда вольтметры такого типа выполняются как щитовые. К недостаткам вольтметров с ГЛИН относится также необходимость применения фильтров для подавления помех, так как приборы не являются интегрирующими.

Цифровые вольтметры наивысшего класса точности создаются комбинированными: в схемах сочетаются методы поразрядного уравновешивания и времяимпульсного интегрирующего преобразования.

Большинство серийных цифровых вольтметров переменного тока строятся с применением преобразователей переменного тока в постоянный (детекторов) средневыпрямленного и действующего значения. И как было отмечено ранее, свойства этих приборов будут во многом определяться детекторами.

Цифровые мультиметры.

Включение в структурную схему цифрового вольтметра микропроцессора и дополнительных преобразователей позволяет превратить его в универсальный измерительный прибор — мультиметр. Цифровые мультиметры измеряют постоянное и переменное напряжение, силу тока, сопротивления резисторов, частоту электрических колебаний и т.д. При совместном использовании с осциллографом мультиметры позволяют измерять временные интервалы (период, длительность импульсов и т.д.). Наличие в схеме вольтметра микропроцессора позволяет осуществлять автоматическую коррекцию погрешностей, автокалибровку и диагностику отказов.

Основными устройствами вольтметра являются:

- микропроцессор,

- АЦП,

- блок нормализации сигналов;

- блок управления.

Блок нормализации сигналов с помощью соответствующих преобразователей приводит входные измеряемые параметры (напряжения переменного и постоянного тока, сопротивления постоянному току и пр.) к унифицированному сигналу (u=), который подается на вход АЦП. Последний действует обычно по методу двойного интегрирования. Блок управления обеспечивает выбор режима работы для заданного вида измерений. Кроме того, он создает нужную конфигурацию системы измерения.

Основой блока управления является микропроцессор. Управление микропроцессором осуществляется с помощью клавиатуры, расположенной на панели управления или через стандартный интерфейс (блок сопряжения; стык) подключаемого канала связи. Программа работы микропроцессора хранится в постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ) и обеспечивается с помощью оперативного запоминающего устройства (ОЗУ).

Все импульсные и цифровые устройства синхронизируются сигналами генератора тактовых импульсов.