«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Радиоэлектроника» Дисциплина «Радиотехнические, радиоэлектронные и электротехнические измерения»

Раздел №1 Метрология

ЛЕКЦИЯ №3

| Тема: | Средство измерений и его метрологические характеристики |
| --- | --- |
| Учебные вопросы: | - Понятие о средствах измерений. Классификация средств измерений. - Классификация погрешностей. Основные факторы, вызывающие погрешность результатов измерения. - Предельно допустимая погрешность. Класс точности средств измерений. |

Литература:

Метрология и радиоизмерения: Учебник для вузов./.И. Нефедов, В.И. Хахин, В.К. Битюков и др./ Под ред. проф. Нефедова. – М.: Высш. шк., 2003. – 526с.

Вопрос №1

Понятие "средство измерений" является одним из важнейших в теоретической Метрологии. ГОСТ 16263-70 определяет средство измерений как техническое средство, используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические свойства. Такое определение представляется слишком кратким и не раскрывает все стороны этого многогранного понятия.

Более удачным является другое: средство измерений — это техническое средство (или их комплекс), предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени.

Виды средств измерений:

Мера физической величины (мера величины) - средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической величины одного или нескольких заданных размеров, значения которых выражены в установленных единицах и известны с необходимой точностью.

Мера представляет собой простейшее средство измерений в виде тела или устройства. Например, гиря, плоскопараллельная концевая мера длины, линейка с делениями, катушка электрического сопротивления, нормальный элемент.

Различают разновидности мер:

- однозначная мера - мера, воспроизводящая физическую величину одного размера. Например, гиря, конденсатор, резистор:

- многозначная мера - мера, воспроизводящая ряд одноименных величин различного размера. Например, линейка с миллиметровыми делениями, конденсатор переменной емкости;

- набор мер - комплект мер разного размера одной и той же физической величины, предназначенных для применения как в отдельности, так и в различных сочетаниях. Например, набор концевых мер длины;

- магазин мер - набор мер, конструктивно объединенный в единое устройство, в котором имеются приспособления для их соединения в различных комбинациях. Например, магазин электрических сопротивлений.

К мерам относятся также калибры, стандартные образцы и образцовые вещества.

Калибры - меры, предназначенные для контроля размеров или формы изделий, или взаимного положения их частей.

Стандартные образцы и образцовые вещества представляют собой меры в виде тела или вещества определенного и строго регламентированного содержания (образцы шероховатости, твердости, чистых металлов и т. д.).

Стандартный образец - это образец вещества (материала) с установленным в результате метрологической аттестации значением одной или более величин, характеризующих свойства или состав этого вещества (материала).

Измерительный преобразователь - средство измерений, служащее для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки или хранения, но неподдающейся непосредственному восприятию наблюдателем.

Измерительные преобразователи - это конструктивно обособленные элементы, однако, самостоятельного значения для проведения измерений не имеют. Они являются составными частями измерительных приборов, систем автоматического контроля, управления и регулирования.

По месту, занимаемому в приборе, преобразователи подразделяются на первичные, промежуточные и передающие. Преобразуемая физическая величина называется входной, а результат преобразования - выходной величиной. Связь между выходной и входной величинами устанавливается функцией преобразования.

Измерительный прибор - это средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации о величине, подлежащей измерению, в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем.

Измерительный прибор в отличие от меры не воспроизводит известное значение величины, а она должна подводиться к нему извне, воздействовать на него тем или иным способом. В ряде случаев измеряемая величина подводится к прибору через измерительный преобразователь. В этом случае на прибор воздействует преобразованная величина.

Наиболее распространены приборы прямого действия, в которых сигнал измерительной информации один или несколько раз преобразуется в одном направлении.

Измерительная установка - это совокупность функционально объединенных средств измерений (мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей) и вспомогательных устройств, предназначенных для выработки сигналов измерительной информации в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем, и расположенных в одном месте (например, весовая, для испытания материалов, диагностическая установки).

Измерительная система отличается от измерительной установки тем, что она предназначена для выработки сигналов измерительной информации в форме, удобной не только для восприятия наблюдателем, но и для автоматической обработки результатов измерений, передачи на расстояние или использования в автоматических системах управления, при этом средства измерений и вспомогательные устройства, входящие в систему, территориально разобщены, но объединены линиями связи.

Вопрос №2

Погрешность измерения  есть “отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины”.

Классификация погрешностей

По способу математического выражения различают:

абсолютную  погрешность, относительную погрешность и приведенную погрешность.

Абсолютная погрешность есть “погрешность измерения, выраженная в единицах измеряемой величины”. Ее значение определяется формулой:

Δ=А−х,						(3.1)

где А - значение, полученное при измерении; х - истинное значение измеряемой величины.

Относительная погрешность есть “отношение абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой величины”:

δ=Δх.                                                   (3.2)

Так как А и х различаются незначительно, то в эту формулу обычно подставляют А:

δ=ΔА                                                     (3.3)

Термины “абсолютная погрешность” и “относительная погрешность” могут применяться как для характеристики измерений, так и для характеристики средств измерений. Термин “приведенная погрешность” применяют только для характеристики средств измерений.

Приведенная  погрешность измерительного прибора есть “отношение абсолютной погрешности измерительного прибора к нормирующему значению”:

γ=ΔL  .                                                             (3.4)

Приведенную погрешность почти всегда выражают в процентах:

γ=ΔL⋅100,%.                                                       (3.5)

В формуле (3.5) нормирующее значение  L есть “условно принятое значение, могущее быть равным верхнему пределу измерений, диапазону измерений, длине шкалы и др.” Выбор L  определяется только видом шкалы измерительного прибора и жестко регламентирован.

Нормирующее значение чаще всего принимается равным диапазону измерений, под которым понимается область значений измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые погрешности средства измерений. Для примера на рис. 3.1 приведено несколько типичных шкал измерительных приборов.

# Рис. 3.1.  Типичные шкалы измерительных приборов:

а - с нулем в начале шкалы;

б - с  нулем  вне  шкалы;

в - с  нулем  в  середине шкалы;

г - с нормированной погрешностью в части шкалы (10…50 единиц);

д - с резко неравномерной шкалой.

Формулы (3.3), (3.5) позволяют при необходимости выполнять взаимный пересчет величин D, d, g.  Имеется особенность определения D по заданному значению  g , состоящая в том, что из формулы (5.5) значение  D получается в миллиметрах:

Δ(мм)=L(мм)γ(%)100(%).                                          (3.6)

Но, по определению, абсолютная погрешность обязательно выражается в единицах измеряемой величины, что обеспечивается применением формулы

D (ед. измеряемой величины) = K × D (мм),

где коэффициент пропорциональности К имеет размерность (ед. изм. вел./мм).

На рис. 5.1.д  поясняется его определение

K=|A2−A1|Δl,(ед.изм.вел.мм)

где  A1, A2  -  значения физической величины, соответствующие делениям шкалы, ближайшим к указателю; Δl - расстояние между этими делениями.

По источнику возникновения погрешности  различают:

методическую погрешность, инструментальную погрешность, внешние погрешности, субъективные (личные) погрешности.

Методическая  погрешность объясняется несовершенством метода измерения, не полным соответствием применяемой методики идеальному математическому определению измеряемой величины. Обычно такое несоответствие является следствием принятых допущений при обосновании метода.

Инструментальная погрешность зависит исключительно от погрешностей средств измерений. Причины погрешностей многообразны. Как показано в последующих параграфах данной главы, только некоторые виды погрешностей могут быть устранены или учтены.

Внешние погрешности связаны с условиями производства измерений, т.е. с различными внешними по отношению к измерительному прибору влияниям.

Субъективные погрешности являются следствием неумелых действий, небрежности оператора или связаны с несовершенством органов чувств человека-оператора, ошибками, которые допускаются при интерполяции и т.п.

По условиям применения средств измерений различают:

основную погрешность и дополнительную погрешность.

Основная  погрешность есть “погрешность средства измерений, используемого в нормальных условиях”. Нормальные условия указываются в технических условиях на прибор и всегда приводятся в техническом описании или паспорте.

Дополнительная погрешность связана с отклонением условий эксплуатации от нормальных.

В связи с дополнительной погрешностью в метрологии вводится понятие о влияющей физической величине, под которой понимается любая физическая величина “не являющаяся измеряемой данным средством измерений, но оказывающая влияние на результаты измерений этим средством”.

По характеру поведения измеряемой величины в процессе измерения различают:

статическую  погрешность и погрешность в динамическом режиме.

Статическая погрешность есть “погрешность средства измерений, используемого для измерения постоянной величины”.

Погрешность в динамическом режиме есть “погрешность средства измерений, используемого для измерений  переменной во времени величины”.

Кроме того, в метрологии введено понятие о динамической погрешности  средства измерений, под которой понимается “разность между погрешностью средства измерений в динамическом режиме и его статической погрешностью, соответствующей значению величины в данный момент времени”.

По закономерности проявления  различают погрешности:

Систематические, случайные и грубые.

Систематическая погрешность есть “составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины”.

Случайная погрешность есть “составляющая погрешности измерения, изменяющаяся случайным образом при повторных измерениях одной и той же величины”.

Грубая погрешность измерения есть “погрешность измерения, существенно превышающая ожидаемую при данных условиях погрешность”.

Систематические погрешности по характеру проявления делятся на постоянные и переменные.

Постоянные систематические погрешности не меняют своего знака и величины в течение всего процесса измерения.

## Переменные систематические погрешности могут изменяться во времени.

Для уменьшения влияния систематических погрешностей на результат измерения  применяется ряд методов: метод поправок, метод замещения образцовой мерой, метод двукратного измерения и другие.

Метод поправок базируется на применении поправочных таблиц, формул, графиков, используемых в процессе измерений.

Метод замещения образцовой мерой обеспечивает исключение влияния паразитных емкостей схемы, индуктивности подводящих проводов и т.п. Этот метод является одной из реализаций метода сравнения с мерой.

Метод двукратного измерения заключается в такой постановке опытов, когда каждое измерение получает по результатам двух отсчетов. При этом из теоретических соображений достоверно известно, что в одном отсчете присутствует систематическая погрешность с одним знаком, а в другом отсчете - с другим знаком. Поэтому результат измерения оказывается равным среднему арифметическому двух отсчетов.

Случайные погрешности исключить нельзя.

Грубые погрешности (промахи) являются следствием низкой квалификации оператора,  наличием неучтенных или неожиданных внешних воздействий.

По виду зависимости погрешности от измеряемой величины  различают:

аддитивную  погрешность (Dадд), мультипликативную погрешность  (Dмульт.) и погрешность  нелинейности (D нелин.).

Эти понятия введены  на основе представления функции D (x), которая в общем случае нелинейная,  в виде полинома

Δ(x)=∓(a+bx+cx2+dx3+....),                                   (3.7)

### где x - истинное значение измеряемой величины;

Dадд =∓ a;

Dмульт.= ∓ вх;                                                        (3.8)

D нелин =∓ (сх2+dx3+…).

Вид функции D(x) определяется отклонением реальной функции преобразования  A(x)p от идеальной A(x)ид. Функция преобразования А(х) средства измерения есть зависимость отсчета А от измеряемой величины х.

Идеальное положение функции преобразования в координатах х, А - прямая линия, проходящая через начало координат под углом 450    (прямая 3 на рис. 3.2). Ее уравнение А=х, поскольку в идеальном случае отсчет совпадает с истинным значением измеряемой величины.

График функции преобразования при наличии аддитивной погрешности смещен относительно идеального, но параллелен ему (прямая 1 на рис. 3.2), а при наличии мультипликативной погрешности - развернут на какой-то угол (прямая 2 на рис. 3.2)

При проектировании средств измерений стремятся уменьшить погрешность нелинейности до пренебрежимо малого значения.

Для уменьшения аддитивной погрешности в приборах предусмотрена:

установка нуля, а для уменьшения мультипликативной погрешности – операция  калибровки. Физический смысл этих операций поясняется на рис. 3.2, где прямая I – первоначальное положение функции преобразования, 2 – положение после установки нуля (параллельного смещения функции),  3 – положение после калибровки (поворота функции).

х

0

А

3

1

2

xобр=xк

Рис. 3.2. Физический смысл операций установки нуля и калибровки:

1 – первоначальная функция;

2 – после установки нуля;

3  -  после калибровки.

Операция установки нуля выполняется органом механической коррекции (в электронных приборах).

Операция калибровки производится регулировкой коэффициента передачи измерительного канала до совпадения показания отсчетного устройства со значением образцовой величины (хобр), задаваемой встроенной мерой. Значение  хОБР  обычно равно конечному значению шкалы   хобр  = х к .

Функция D(х)  для электронных приборов чаще всего аппроксимируется выражением

Δ=∓(а+вх).						(3.9)

Для электромеханических и механических измерительных приборов применяется выражение

Δ=∓а. 							(3.10)

Вопрос №3

Предельное значение погрешности

Систематическая и случайная составляющие погрешности измерения индивидуальны для каждого экземпляра приборов данного типа. Однако множество однотипных экземпляров в вероятном смысле может быть охарактеризовано предельным (наибольшим) значением погрешности измерения, которое называется  пределом  допускаемой погрешности.

Предел допускаемой погрешности есть наибольшая (без учета знака) погрешность средства измерений, при которой оно может быть признано годным и допущено к применению.

В технической документации в зависимости от специфики прибора предел допускаемой погрешности задается или для абсолютной (Dп),  или для относительной  (dп),  или для приведенной (gп)  погрешности.

Предел допускаемой  абсолютной  погрешности может быть задан таблицей зависимости   Dп от  значения измеряемой величины А  или одной из следующих  формул:

,								(3.11)

Δ=∓(а+вА),							 (3.12)

Δ=∓(ва+сАк),							 (3.13)

Δ=∓(в%отА+отАк), 				(3.14)

Δn=∓(в%отА+mединицсчета),		 (3.15)

где  а  , в   , с   ,  m    - константы; A - значение измеряемой величины; Ak - конечное  значение шкалы.

Предел допускаемой  относительной  погрешности dk равен  отношению предела допускаемой абсолютной погрешности к измеряемой величине:

δn=∓ΔnA					 (5.16)

Подставив в (5.16) значения Dn из формул  (5.11),  (5.12),  (5.13), получим выражения  для   dn :

,					 (3.17)

δn=∓a+вАА=∓(в+аА),				 (3.18)

δn=∓вА+сАкА=∓(в+сАкА).				 (3.19)

Обозначив: в=g−c   ,  получим:

δn=∓[g+c(AkA−1)]. 				(3.20)

Значение δn может задаваться по этим формулам в относительных единицах или в процентах. При задании δn в процентах  это специально оговаривается.

Из (5.20) следует, что

δn→∞δn→gδngприА→0приА→АкприА→Ак			 (3.21)

Значит, константа g  есть значение  δn  в конечной точке шкалы.

При уменьшении  A  наблюдается увеличение  δn.  На рис. 3.3 показан характер зависимости  δn=j(A). Как видно из графика, предел относительной погрешности уменьшается с приближением к пределу шкалы  Ak.  Поэтому необходимо так выбирать приборы (или шкалы в многопредельных приборах), чтобы отсчет проводился в правой половине шкалы (участок 1 на рис. 3.3). Отсчет в левой половине шкалы (участок 2 на рис. 3.3) выполняется с гораздо большей относительной погрешностью.

#### Рис. 3.3.  Характер зависимости   δп=ϕ(А)

Предел допускаемой  приведенной  погрешности задается формулой:

γn=∓ΔnL⋅100%, 				(3.22)

где L  - нормирующее значение.

Значение  gn применяется  для электромеханических приборов.

Каждый измерительный прибор имеет паспорт, в котором завод-изготовитель указывает предел допускаемой погрешности для данной серии приборов. Новые приборы должны иметь погрешность,  которая не превышает 80% значения, указанного в паспорте.

Классы точности средств измерений

Класс точности средства измерений - это обобщенная характеристика средства измерений, выражаемая пределами его допускаемых основной и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками, влияющими на точность.

Следует подчеркнуть, что класс точности характеризует потенциальные возможности прибора в отношении точности, но не является непосредственным показателем точности.

Числа, используемые для указания класса точности, выбираются из ряда

( 1; 1,5; 2; 2,5; 4; 5; 6) 10n ,

где   n = 1,  0,  - 1, - 2   и  т.д.

Рассмотрим основные варианты условного обозначения класса точности.

А.  Если задан предел допускаемой  относительной  погрешности по формуле (     ),  то класс точности – число в кружке.

Б.  Если задан предел допускаемой  относительной  погрешности по формуле  (   ), то класс точности задается парой чисел, разделенных косой чертой.

В.   Если задан предел допускаемой  приведенной  погрешности, то класс точности указывается одним из чисел ряда  (3.18).

Пример    Условное обозначение класса точности 1,5 означает, что предел допускаемой приведенной погрешности равен 1,5%  (рис.3.6 для шкал постоянного и переменного напряжения и тока).

Пример    Условное обозначение класса точности    обозначает, что предел допускаемой приведенной погрешности равен 1,5% от длины шкалы в единицах длины.

Рис. 3.4. Шкала комбинированного прибора Ц4553 (тестера).

Нанесены классы точности:

- 1,5 – для измерения постоянного напряжения (тока);

 2,5 – для измерения переменного напряжения (тока);

1,5 – для измерения сопротивления; 2,5 – для  измерения  емкости  и уровня  напряжения  в децибеллах, относительно опорного уровня 0,775 В

Для средств измерений, пределы допускаемой основной погрешности которых принято выражать в форме абсолютных погрешностей или относительных погрешностей, причем последние установлены в виде графика, таблицы или формулы, кроме формул (5.16) и (5.20) классы точности следует обозначать в документации прописными буквами латинского алфавита или римскими цифрами.

В необходимых случаях к обозначению класса точности буквами латинского алфавита допускается добавлять индексы в виде арабской цифры. Классам точности, которым соответствуют меньшие пределы допускаемых погрешностей, должны соответствовать буквы, находящиеся ближе к началу алфавита, или цифры, означающие меньшие числа.

Для средств измерений, пределы допускаемой основной погрешности которых принято выражать в форме приведенной погрешности или относительной погрешности в соответствии с формулой (3.16) классы точности в документации следует обозначать числами, которые равны этим пределам, выраженным в процентах.

Для средств измерений, пределы допускаемой основной погрешности которых принято выражать в форме относительных погрешностей в соответствии с формулой (3.20) классы точности в документации следует обозначать числами, c и d разделяя их косой чертой (см. табл.3.1).

В эксплуатационной документации на средство измерений конкретного вида, содержащей обозначение класса точности, должна быть ссылка на стандарт или технические условия, в которых установлен класс точности этого средства измерений.

На циферблаты, щитки и корпуса средств измерений должны быть нанесены условные обозначения классов точности, включающие числа, прописные буквы латинского алфавита или римские цифры, с добавлением знаков, указанных в табл. 3.1.

Таблица 3.1

| Формула для определения пределов допускаемых погрешностей | Примеры пределов допускаемой основной погрешности | Обозначение класса точности |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В документации | На средствах измерения |  |
| Δ=±а | — | Класс точности М | М | — |
| Δ=±(а+bx) | — | Класс точности С | С | — |
| γ=ΔxN=±p | γ=±1,5 | Класс точности 1,5 | 1,5 | Если xn выражено в единицах величины |
|  | γ=±0,5 | Класс точности 0,5 | 0,5 Ú | Если xn Определяется длинной шкалы |
| δ=Δх=±q | δ=0,5 | Класс точности 0,5 | 0,5 | — |
| δ=±c+d(XKx−1) | δ=±0,02+0,01(XKx−1) | Класс точности 0,02/0,01 | 0,02/0,01 | — |

При указании классов точности на измерительных приборах с существенно неравномерной шкалой допускается для информации дополнительно указывать пределы допускаемой основной относительной погрешности для части шкалы, лежащей в пределах, отмеченных специальными знаками (например точками или треугольниками). К значению предела допускаемой относительной погрешности в этом случае добавляют знак процента и помещают в кружок, например  10% . Этот знак не является обозначением класса точности.

Обозначение класса точности допускается не наносить на высокоточные меры, а также на средства измерений, для которых действующими стандартами установлены особые внешние признаки, зависящие от класса точности, например, параллелепипедная и шестигранная форма гирь общего назначения. За исключением технически обоснованных случаев вместе с условным обозначением класса точности на циферблат, щиток или корпус средств измерений должно быть нанесено обозначение стандарта или технических условий, устанавливающих технические требования к этим средствам измерений. На средства измерений, для одного и того же класса точности которых в зависимости от условий эксплуатации установлены различные рабочие области влияющих величин, следует наносить обозначения условий их эксплуатации, предусмотренные в стандартах или технических условиях на эти средства измерений.

Правила построения и примеры обозначения классов точности в документации и на средствах измерений приведены  в таблице 3.1. Средством измерений с двумя или более диапазонами измерений одной и той же физической величины допускается  присваивать два или более класса точности.

Например, электроизмерительному прибору, предназначенному для применения силы постоянного тока в диапазонах 0… 10; 0…20; 0…50А, могут быть для отдельных диапазонов присвоены различные классы точности. Средством измерений, предназначенным для измерений двух или более физических величин, допускается  присваивать различные классы точности для каждой измеряемой величины.