«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Радиоэлектроника» Дисциплина «Радиотехнические, радиоэлектронные и электротехнические измерения»

Лекция № 6

Тема: Измерение электрической мощности

Цель лекции:

изучить основные методы и средства измерения электрической мощности в радиотехнических цепях

Вопросы:

- Общие сведения. Измерение мощности в диапазоне низких и высоких частот.

- Измерение мощности СВЧ – колебаний.

Литература по дисциплине:

1. Метрология и радиоизмерения: Учебник для вузов./.И. Нефедов, В.И. Хахин, В.К. Битюков и др./ Под ред. проф. Нефедова. – М.: Высш. шк., 2006. – 526с.

Литература по теме лекции: [1], с. 312-329

Вопрос 1.

Измерение мощности осуществляется в процессе эксплуатации различной измерительной, электротехнической, радиоприемной и передающей аппаратуры. Диапазон измеряемых мощностей 10-16—10+9 Вт в цепях постоянного и переменного токов высокой частоты, в импульсных цепях.

Методы измерения существенно отличаются друг от друга в зависимости от параметров цепи, в которой производится измерение мощности, предела изменения мощности и частотного диапазона.

В цепях постоянного тока мощность потребления Р нагрузки R определяется произведением тока I в нагрузке на падение напряжения U на ней:

Р=UI=I2R

В цепях переменного тока определяется мгновенное значение мощности потребления

p(t)=u(t)i(t).

Если u(t) и i(t) — периодические функции времени с периодом Т, то среднее значение мощности потребления за период называют мощностью или активной мощностью Р. Мощность Р с мгновенным значением мощности p(i) связана выражением

P=1T0Tp(t)dt=1T0Tuidt.

В цепях однофазного синусоидального тока

измеряют активную Р, реактивную Q и полную S мощности:

P=UIcosϕ=I2R;   Q=UIsinϕ=I2X;   S=UI=I2Z,

где U, I — среднеквадратические значения напряжения и тока в цепи; φ — сдвиг по фазе между напряжением и током в нагрузке; R, X, Z — активное, реактивное, полное сопротивления нагрузки.

Чаще всего ограничиваются измерением активной мощности.

В цепях несинусоидального периодического тока при условии, что функции u(t) и i(t) можно разложить в ряд Фурье, формулы для определения активной и реактивной мощностей будут иметь вид

P=U0I0+k=1nUkIkcosϕk;   Q=k=1nUkIksinϕk;

где u0, I0 — постоянные составляющие напряжения и тока; Uk, Ik — соответственно среднеквадратические значения напряжения и тока k-й гармоники; φk — сдвиг по фазе k-и гармоники.

В цепях, питаемых напряжением в виде периодической последовательности однополярных прямоугольных импульсов, усреднение мощности p(t) осуществляют не только по периоду следования Т, но и по длительности импульса tu. При этом мощность, усредненную по периоду Т следования импульсов, называют средней мощностью

P=1T0tиp(t)dt,

а мощность, усредненную за время длительности импульса — импульсной мощностью:

Pи=1tи0tиp(t)dt.

Значения мощностей Р и Ри связаны между собой соотношением

Pи=1tи0tиp(t)dt=Ttи1Т0tиp(t)dt=ТtиР.

Обычно среднюю мощность измеряют и, зная скважность импульсов, вычисляют импульсную мощность. При импульсах, отличных от прямоугольной формы, мощность определяют по эквивалентному прямоугольному импульсу той же амплитуды, длительность которого равна интервалу времени между точками огибающей импульса на уровне 0,5 ее амплитуды.

Мощность измеряется в абсолютных единицах — ваттах, производных ватта и относительных единицах — децибелваттах (или децибелмилливаттах)

±α = 10lg(P/Р0),

где Р — абсолютное значение мощности в ваттах (или милливаттах), Р0 - нулевой (отсчетный) уровень мощности, равный 1 Вт (или 1 мВт), связанный с абсолютными нулевыми уровнями напряжения U0 и тока I0 через стандартное сопротивление R0 соотношением

Р0=U02/R0=I02R0.

При Р0 = 1 мВт, сопротивлении R0 = 600 Ом напряжение U0 = 0,775 В; α —число децибел со знаком «+», если Р>Р0, и со знаком «—», если Р<Р0.

Для измерения мощности используют прямые и косвенные виды измерения. Прямые измерения осуществляются с помощью электродинамических, ферродинамических и электронных ваттметров, косвенные — сводятся к определению мощности посредством амперметра и вольтметра или осциллографа.

Мощность постоянного тока может быть измерена при помощи амперметра и вольтметра или при помощи одного прибора — ваттметра. В первом случае определение мощности сводится к измерению напряжения Uн, тока Iн приемника rн и вычислению по формуле Рн = Uн Iн. Измерительные приборы, так же как и при измерении сопротивлений, включаются либо по схеме рис. 1,а, либо по схеме рис. 1,б.

Рис. 1

В обоих случаях результат измерения мощности, определенной как произведение показаний вольтметра U и амперметра I

P = U I,						(1)

искажен методическими и инструментальными погрешностями.

При включении приборов по схеме рис. 1,а вольтметр измеряет падение напряжения на сопротивлении rн(U=Uн), а амперметр — сумму токов в нагрузке и вольтметре: I=Iн+IV. Подставляя значение тока I в выражение (1), получим

Р=UнIн+UнIV=Pн+Uн2rV,				(2)

где rV – сопротивление вольтметра.

Таким образом, мощность, вычисленная по показаниям приборов, больше действительной на величину мощности, потребляемой вольтметром.

Относительная методическая погрешность измерения

γМ1=Р−РнРн=UнIVUнIн=rнrV				(3)

оказывается тем меньше, чем меньше сопротивление нагрузки по сравнению с сопротивлением вольтметра.

При включении измерительных приборов по схеме рис. 1,б амперметр измеряет ток нагрузки I = Iн, а вольтметр — сумму падений напряжений на нагрузке и амперметре

U = Uн +Ua. Выражение (1) принимает вид

Р=(Uн+Uа)Iн=Pн+Iн2rа,				(4)

где rа—сопротивление амперметра.

Первый член суммы представляет собой мощность, потребляемую нагрузкой, и второй — мощность, рассеиваемую в амперметре.

Относительная методическая погрешность измерения

γМ2=Р−РнРн=Iн2rаUнIн=rаrн				(5)

уменьшается с увеличением сопротивления нагрузки. Таким образом, схема включения приборов по рис. 1,а предпочтительна при измерениях в низкоомных цепях, а схема рис.1,б — в высоомных цепях (rн >> rа)

Предельные значения инструментальных погрешностей обычно оценивают по допустимым погрешностям измерительных приборов, определяемым их классами точности.

Измерение мощности постоянного тока ваттметром более удобно; так как исключается необходимость производить вычисления. Кроме того, при использовании приборов одного класса точности погрешность измерения мощности ваттметром в общем случае будет в 2 раза меньше, чем при измерении способом двух приборов.

Возможны два варианта включения ваттметра (pис. 2). Эти схемы полностью идентичны схемам (рис. 1). Последовательная обмотка ваттметра аналогична обмотке амперметра, а параллельная обмотка — вольтметру. Поэтому все рассуждения и выводы, сделанные применительно к способу двух приборов, справедливы и в данном случае.

Рис. 2

Обычно с целью исключения перегрузок обмоток ваттметра в измерительную цепь включают также вольтметр и амперметр. При необходимости учета методической погрешности, обусловленной потреблением приборов, амперметр и вольтметр должны включаться таким образом, чтобы по их показаниям можно было определить токи в обмотках ваттметра и вольтметра (рис. 3).

Рис. 3

При расширении пределов измерения ваттметра по напряжению наружное добавочное сопротивление не следует подключать к генераторному зажиму прибора. В противном случае может иметь место пробой изоляции катушек ваттметра, оказавшихся под напряжением, близким к напряжению сети, и, кроме того, между катушками может возникнуть значительное электростатическое силовое взаимодействие и, следовательно, некоторая дополнительная погрешность. На рис. 4 показаны правильное и неправильное подключения наружного добавочного сопротивления.

Рис. 4

Вопрос 2

Большое практическое значение в метрологии имеет измерение мощности на СВЧ.

Различают два основных вида мощности СВЧ-колебаний:

- поглощаемая мощность;

- проходящая мощность.

Под проходящей мощностью Рпр понимают разность мощностей падающей и отраженной электромагнитных волн:

Рпр = Рпад – Р отр,					(11.1)

При измерении поглощаемой мощности измерители сами имеют нагрузку, подключаемую на время измерений взамен реальной нагрузки, например при измерении мощности генератора, отдаваемой в согласованную нагрузку (рис. 11.1, а).

Генератор

Нагрузка –

измеритель

поглощаемой мощности

При измерении проходящей мощности измерители включаются в ответвление фидера и работают в режиме нормального функционирования исследуемого источника сигналов на его реальную нагрузку, например, на антенну, не нарушая процесса передачи (рис. 1, б).

Генератор

Нагрузка

Измеритель проходящей мощности

а)						б)

Рис. 11.1. Способы измерения: а – поглощающей мощности; б – проходящей мощности

Косвенные методы измерения мощности в цепях постоянного тока и переменного тока промышленной частоты, рассмотренные ранее, не находят применения, так как токи и напряжения различны в разных сечениях линии передач (стоячие волны) и подключение измерительного прибора меняет режим работы измерительной цепи. Методы измерения мощности на СВЧ основаны на преобразовании электромагнитных колебаний в другой вид энергии, удобный для измерения и регистрации.

К основными методами измерения поглощаемой мощности относятся:

- метод измерения мощности с помощью терморезисторов;

- метод измерения мощности термопарами;

- калориметрический метод измерения мощности.

К основным методам измерения проходящей мощности относятся:

- метод, основанный на использовании направленного ответвителя;

- метод измерения мощности преобразователями Холла.

Метод измерения мощности с помощью терморезисторов

Основным методом измерения малых мощностей, на котором построены промышленные ваттметры, является метод измерения проводимости терморезистора при рассеянии в нем электромагнитной энергии. В качестве терморезисторов применяются термисторы и болометры.

Термистор — полупроводниковый прибор, сопротивление которого зависит от температуры, а следовательно, от рассеиваемой на нем мощности. Температурная характеристика термистора — отрицательная (рис. 11.2, а). Основным преимуществом термисторов является их высокая чувствительность до 100 Ом/мВт.

Болометр — проволочный или пленочный терморезистор с положительной температурной характеристикой (рис. 2, б). Болометры менее чувствительны, чем терморезисторы, но имеют более стабильные, не зависящие от температуры окружающей среды характеристики.

а)							б)

Рис. 11.2. Температурные характеристики: а – терморезисторов; б – болометров

Термистор или болометр помещают внутрь измерительной головки, состоящей из отрезка волновода или коаксиальной линии. Изменение величины сопротивления терморезистора измеряется обычно с помощью мостовых схем (уравновешенного и неуравновешенного мостов).

Неуравновешенный мост

Схема неуравновешенного моста представлена на рис. 11.3.

Рис. 11.3. Схема неуравновешенного моста

Исходное уравновешивание моста (при отсутствии измеряемой мощности СВЧ) обеспечивают схемой температурной компенсации, состоящей из потенциометра R плавной регулировки и вспомогательного генератора Г с частотой выходных колебаний 50... 100 кГц. При равновесии моста ток в измерительной диагонали и показания гальванометра равны нулю. Измеряемую мощность СВЧ Рвх подают на термистор. Если схема измерителя согласована с генератором, то мощность полностью рассеивается на термисторе. В результате его сопротивление понизится и через гальванометр начнет протекать ток. Шкалу гальванометра градуируют в единицах мощности, используя калиброванный источник постоянного тока Епит.

К преимуществу измерителей электрической мощности с неуравновешенными мостами относится наглядность индикации результата измерений, а к недостатку — сравнительно малая точность. Последнее объясняется двумя основными причинами. Во-первых, неизбежное при измерении мощности свч изменение сопротивления термистора влечет за собой нарушение согласования сопротивлений термисторной камеры и линии передачи электромагнитных колебаний. Вследствие этого возникает частичное отражение электромагнитной волны от нагрузки, а значит, неполное рассеяние измеряемой мощности на термисторе. Кроме того, по мере естественного изменения характеристик термистора (или при его замене) нарушается установленное при градуировке соответствие между показаниями прибора и величиной рассеиваемой мощности.

Уравновешенный мост

Рис. 11.4. Схема уравновешенного моста с терморезистором

Более высокую точность измерений  обеспечивают уравновешенные мосты, в которых измеряемую мощность СВЧ сравнивают с калиброванной мощностью постоянного тока. Пример одной из схем измерительного уравновешенного моста с терморезистором представлен на рис. 11.4.

Терморезистор Rt, находящийся в головке, включают в одно из плеч моста. Остальными плечами моста являются резисторы R1, R2, R3, равные по величине Rt0 — сопротивлению терморезистора в рабочей точке. Напряжение питания на мост подается через резистор R4, сопротивление которого велико. Параллельно мосту включен делитель из сопротивлений R5, R6. Резистор R6 представляет собой реостат, с движком которого связана отсчетная шкала. От сопротивления R6 зависит ток через терморезистор, поскольку ток питания моста Iм = I0 - Iш, а ток через данный резистор, когда мост уравновешен, IRt = 0,5Iм.

До подачи мощности СВЧ мост сбалансирован за счет двух источников питания: постоянного тока и переменного тока генератора Г. При этом положение движка резистора R6 такое, чтобы сопротивление R6 было максимальным, если используется термистор, или минимальным, если используется болометр. При подаче сигнала СВЧ баланс моста нарушается, и его восстанавливают, изменяя ток питания моста (а следовательно, и терморезистора) с помощью сопротивления R6 источника Е. Для термисторов нужно увеличивать шунтирующее действие, т.е. уменьшать R6, а для болометров — наоборот. Шкала движка R6 градуируется в ваттах. Начальная балансировка моста переменным напряжением генератора Г позволяет исключить влияние температуры окружающей среды и сохранить градуировку при старении терморезисторов и их замене.

Промышленные терморезисторные ваттметры имеют общую погрешность порядка 4... 10 %. Погрешности измерения определяются в основном степенью согласованности нагрузки и качеством измерительной головки.

Существенным недостатком термисторных (и болометрических) ваттметров является ограничение максимального значения измеряемой мощности. Известно, что стандартные термисторы способны выдерживать без разрушения мощность, не превышающую нескольких десятков милливатт. Уровень измеряемой мощности может быть несколько увеличен, если перед термисторной камерой поместить калиброванный аттенюатор.

Аттенюатор — устройство, у которого выходная мощность Рвых в заданное число раз меньше входной мощности Рвх. Результат измерения равен показанию прибора, умноженному на коэффициент ослабления аттенюатора koсл = Рвх/Рвых.

Измерение мощности термопарами

Данный метод измерения основан на регистрации значения термоЭДС, возникающей при нагревании термопары энергией СВЧ.

Структурная схема ваттметра состоит из:

- приемного термопреобразователя;

- измерительной части.

Основным элементом преобразователя является блок высокочастотных дифференциальных термопар, одновременно выполняющих функции согласованной нагрузки и дифференциального термометра. В СВЧ-диапазоне чаще применяют термопары в виде тонких металлических пленок, напыленных на диэлектрическую подложку.

Основным элементом измерительной части прибора является вольтметр постоянного тока с цифровым дисплеем.

К преимуществам термоэлектрических ваттметров следует отнести малую зависимость результатов измерения от колебаний температуры окружающей среды и малое время подготовки прибора к работе. Недостатки таких ваттметров: ограниченный верхний уровень динамического диапазона и недостаточная устойчивость к перегрузкам, ограничивающая допустимое значение средней мощности при измерении импульсных сигналов.

Калориметрический метод измерения мощности

Калориметрический метод измерения мощности отличается высокой точностью. Метод является универсальным и используется во всем радиотехническом диапазоне частот, как для малых, так и для больших мощностей. Метод основан на преобразовании энергии электромагнитных колебаний, поглощаемых согласованной нагрузкой, в тепловую.

Калориметрические измерители состоят из двух частей:

- поглощающей нагрузки;

- измерителя температуры.

Наиболее распространены нагрузки с проточной водой. Мощность, поглощаемая в водяной нагрузке с проточной водой, определяется по разности температур Т на выходе и входе нагрузки калориметра и по скорости расхода протекающей воды v. Для определения величины уровня мощности пользуются формулой:

P = 4,17cGdT,					(11.2)

где с — удельная теплоемкость жидкости (для воды с = 1); G — расход воды - объем воды, протекающей через нагрузку, см3/с; d — удельная масса поглощающей нагрузки; T — разность температур на входе и выходе калориметра.

Схема построения калориметрической нагрузки изображена на рис. 11.5. Внутри отрезка волновода 1 закреплен стеклянный конус 2, через который протекает вода. В основание конуса впаяны две трубки 3 и 4. Вода входит в трубку 4, а вытекает через трубку 3. Нагрузка соединяется с источником измеряемой мощности соединительным фланцем 5. Заполненный водой конус представляет собой нагрузку с большим затуханием. Разность температур измеряется термопарами, включенными на входе и выходе воды в нагрузку.

Рис. 11.5. Водяная нагрузка калориметрического ваттметра

Термопары включены встречно, так что индикаторный прибор фиксирует разность температур. Как уже говорилось, калориметрический метод самый точный. Погрешности образцовых калориметров лежат в пределах 1 %, а промышленные калориметры обеспечивают погрешность 5...10%.

Измерение проходящей мощности

Проходящую мощность электромагнитной волны можно измерить рассмотренными ранее методами (ваттметрами), используемыми совместно с приборами, действие которых основано на использовании физических явлений, не требующих полного поглощения измеряемой энергии. К таким приборам относятся:

- направленные ответвители,

- измерители мощности на преобразователях Холла.

Использование направленного ответвителя

В волноводных измерителях мощности разделение падающих и отраженных волн СВЧ-энергии удобно производить волноводным направленным ответвителем, упрощенная структурная схема которого представлена на рис. 6.

Рис. 11.6. Использование направленного ответвителя

Структура классического направленного ответвителя содержит две волноводные линии: главную А и вспомогательную В.

По главной линии распространяется падающая волна от генератора к нагрузке и отраженная от нагрузки к генератору. Вспомогательная линия работает в режиме согласования с обеих сторон. Между главной и вспомогательной линиями имеются общие отверстия в прилегающих стенках. Расстояние между отверстиями равно четверти длины волны, распространяющейся в главной линии. Через отверстия с и d падающая и отраженная волны проникают во вспомогательную линию, но фазовые сдвиги волн, проникших через эти отверстия, таковы, что около отверстия d падающие волны складываются — точка 1, а отраженные — вычитаются и взаимно компенсируются — точка 2. Около отверстия с, наоборот, складываются отраженные волны — точка 3 и взаимно компенсируются падающие - точка 4. В результате падающая волна поступает на ваттметр, а мощность отраженной волны рассеивается на согласованной нагрузке 5. Таким образом, измеряется мощность падающей волны. Измерение мощности отраженной волны, необходимое для определения проходящей мощности, может осуществляться тем же ответвителем, или вторым, развернутым на 180°.

Измерение мощности преобразователями Холла

Прямое перемножение при измерении мощности можно также получить, используя полупроводниковые преобразователи Холла. Если специальную полупроводниковую пластину, по которой течет ток I (показан пунктиром на рис. 11.7, а), возбуждаемый электрическим полем напряженностью Е, поместить в магнитное поле с напряженностью магнитного поля Н (индукцией В), то между ее точками, лежащими на прямой, перпендикулярной направлениям тока и магнитного поля, возникает разность потенциалов (эффект Холла):

Uх = k(EH),						(11.3)

где k — коэффициент пропорциональности.

Рис. 11.7. Эффект Холла: а — возникновение эффекта в электромагнитном поле; б — принцип измерения мощности в волноводе

Согласно известной в физике теоремы Умова-Пойтинга, плотность потока проходящей мощности СВЧ-колебаний в некоторой точке поля определяется векторным произведением электрической и магнитной напряженностей этого поля:

Р = [ЕхН].

Отсюда, если ток I будет функцией электрической напряженности Е, то с помощью датчика Холла можно получить следующую зависимость напряжения от проходящей мощности:

Ux = rР,

где r — постоянный коэффициент, характеризующий образец -  частоту и пр.

Для измерения такой мощности пластину полупроводника (пластинку Холла — ПХ) помещают в волновод, как показано на рис. 11.7, б.

Рассмотренный измеритель проходящей мощности обладает следующими достоинствами:

- может работать при любой нагрузке, а не только при согласованной;

- высокое быстродействие ваттметра дает возможность применять его при измерении импульсной мощности.

Однако практическая реализация ваттметров на эффекте Холла — достаточно сложная задача в силу многих факторов. Тем не менее, существуют ваттметры, измеряющие проходящую импульсную мощность до 100 кВт с погрешностью не более 10%.

Классификация

В соответствии с классификацией видов приборов для измерения мощности разделяют:

M1 - установки или приборы для поверки вольтметров.

М2 - ваттметры проходящей мощности (приборы для измерения мощности сигналов, проходящих в линиях передачи).

МЗ - ваттметры поглощаемой мощности (приборы, включаемые на конце линии передачи для измерения мощности сигналов, поглощаемых на входе прибора).

М5 - преобразователи приемные (головки)

В зависимости от метода измерения мощности различают следующие основные типы ваттметров:

- калориметрические;

- терморезисторные;

- термоэлектрические;

- импульсные.

К основным нормированным характеристикам ваттметров относятся:

- пределы измерения мощности (динамический диапазон),

- рабочий диапазон частот,

- основная погрешность,

- коэффициент эффективности приемного преобразователя,

- входной импеданс.

Пределы измеряемой мощности (динамический диапазон) обычно выражают в децибелах относительно уровня 1 мВт. Ваттметры поглощающего типа имеют динамический диапазон, не превышающий 30 — 40 дБ. Его расширяют с помощью сменных измерительных преобразователей или внешних делителей (аттенюаторов, направленных ответвителей).

Рабочий диапазон частот выражается в гигагерцах. Как правило, ваттметры работают без перестройки по частоте. Расширение частотного диапазона достигается применением измерительных преобразователей, у которых основная погрешность не превышает класса точности, определенного для данного типа ваттметра.

Основная погрешность является важнейшей метрологической характеристикой. Она определяется методом непосредственного сличения с показаниями образцового ваттметра в нормальных условиях или рассчитывается по отдельным составляющим, полученным поэлементной поверкой. В рабочих условиях, отличающихся от нормальных, погрешность ваттметров изменяется под действием окружающей среды. Для учета влияния этих факторов действующие ГОСТ вводят такой параметр, как дополнительная погрешность, обусловленная изменением от температуры, напряжения питающей сети и т. п.

Коэффициент эффективности приемного преобразователя ваттметра характеризует его с точки зрения потерь в стенках отрезка передающей линии, потерь излучения, а также неэквивалентностью замещения мощности СВЧ мощностью постоянного тока непосредственно в чувствительном элементе. Применительно к терморезисторным преобразователям коэффициент эффективности представляет собой отношение замещающей мощности СВЧ к мощности, поглощаемой в приемном преобразователе.

Входной импеданс ваттметров поглощаемой мощности не равен характеристическому сопротивлению линии передачи, поэтому и мощность, рассеиваемая в ваттметре, отличается от номинальной мощности источника, которая отдается в согласованную нагрузку.

Цифровые ваттметры

Широко внедряемая в последние годы в измерительной технике автоматизация процесса измерения распространилась и на средства измерения мощности. Необходимость в автоматизации средств измерения мощности возникла по двум причинам: во-первых, из-за развития автоматических систем контроля и, во-вторых, из-за сложности управления работой, связанной с балансировкой мостовых схем, которые являются основным элементом любого терморезисторного ваттметра.

В цифровых ваттметрах применяют различные типы преобразователей мощности, в том числе и терморезисторные.

Упрощенная структурная схема цифрового ваттметра приведена на рис. 11.9.

Основным элементом схемы является микропроцессор. Усилитель постоянного тока (УПТ) усиливает выходное напряжение термоэлектрического приемного преобразователя до значения, обеспечивающего устойчивую работу блока АЦП. Напряжение, пропорциональное измеряемой мощности, преобразуется с помощью времяимпульсного преобразователя (на схеме не показан) в интервал времени, который заполняется импульсами опорной частоты. Число импульсов, пропорциональное измеряемой мощности, отображается на цифровом отсчетном устройстве (ЦОУ) или может вводиться в специализированное устройство обработки измерительной информации.

Рис. 11.9 Упрощенная структурная схема цифрового ваттметра

Микропроцессор ваттметра содержит элементы автоматического управления режимами работы и дистанционного переключения пределов измерения индикации условного обозначения измеряемой величины. Калибратор мощности переменного тока используется для самокалибровки ваттметра. Калибратор мощности постоянного тока применяется для калибровки цифрового ваттметра, работающего с преобразователями на средних и больших уровнях мощности. Все узлы ваттметра запитываются от встроенного источника питания.

Приемный преобразователь состоит из отрезка коаксиальной линии (или волновода) со стандартным высокочастотным разъемом, поглощающего элемента, термоэлектрического модуля, «образца сравнения». Поглощающий элемент представляет собой тонкопленочный резистор на теплопроводящей (бериллиевой) керамике. Центральным проводником коаксиального тракта является тонкостенная трубка из нержавеющей стали, исключающая тепловое влияние внешней среды на поглощающий элемент. Для уменьшения потерь на СВЧ трубка покрывается медью и серебром. Поглощающий элемент за счет плотной посадки имеет электрический контакт с центральным проводником. Другой его конец впаян в согласующий медный экран с серебряным покрытием. В согласующем экране предусмотрено ступенчатое изменение диаметра, что обеспечивает согласование поглощающего элемента с трактом во всем диапазоне частот.

В цифровом ваттметре благодаря применению микропроцессора осуществляются автоматический выбор пределов измерений, автоматическая установка нуля и самокалибровка; кроме того, предусматривается выход информации на канал общего пользования при его включении в состав измерительной системы.