МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Приборостроение и биомедицинская инженерия»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к курсовой работе на тему:

«Расчет точности кинематических цепей медицинских и 
экологических приборов»

по дисциплине

«Конструирование медицинских и экологических приборов»

Ростов-на-Дону

ДГТУ

2024

УДК 681.5.01

Составители: Коваль Н.С., Кудинова Е.А.

Методические указания к курсовой работе на тему: «Расчет точности кинематических цепей медицинских и экологических приборов»  по дисциплине «Конструирование медицинских и экологических приборов» / сост. Н.С.Коваль, Е.А.Кудинова. – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2024. –16 с.

Предназначен для студентов направления подготовки 12.03.01 «Приборостроение» всех форм обучения.

УДК 681.5.01

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Донского государственного технического университета

Ответственный за выпуск зав. кафедрой
 «Приборостроение и биомедицинская инженерия» 
канд. техн. наук, доцент К.А.Мороз

1.Общие положения

Курсовая работа предназначена для:	
- проверки усвоения студентами теоретического материала;		
- получения навыков проведения расчетов точности кинематических цепей методом максимума-минимума на стадии проектирования медицинских и экологических приборов;	
- получения навыков работы с нормативной документацией;	
-  получения навыков разработки конструкторской документации;

Курсовая работа охватывает все разделы курса «Конструирование медицинских и экологических приборов».	 
 	Вариант курсовой работы соответствует порядковому номеру студента в списке группы. Варианты заданий представлены в таблице 1, а кинематические схемы приводов для расчета приведены на рисунке 1.

Таблица 1 – Варианты заданий

| Вариант | Схема (рис.1) | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | 17 | 33 | 67 | - | - | - | 0,5 |  |  | - | - | - |
| 2 |  | 20 | 24 | 30 | - | - | - | 0,8 |  |  | - | - | - |
| 3 | II | 20 | 30 | 20 | 32 | - | - | 0,5 |  | 0,6 |  | - | - |
| 4 |  | 24 | 32 | 24 | 36 | - | - | 0,7 |  | 0,8 |  | - | - |
| 5 | III | 26 | 32 | 30 | 32 | - | - | 0,8 |  | 0,8 |  | - | - |
| 6 |  | 30 | 34 | 24 | 40 | - | - | 0,9 |  | 0,9 |  | - | - |
| 7 | IV | 20 | 40 | 24 | 34 | 24 | 40 | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 25 | 50 | 26 | 36 | 20 | 32 | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 9 | V | 20 | 20 | 17 | 33 | 67 | - | 0,5 |  | 0,8 |  |  | - |
| 10 |  | 24 | 24 | 20 | 34 | 70 | - | 0,5 |  | 0,9 |  |  | - |
| 11 | I | 24 | 34 | 40 | - | - | - | 0,9 |  |  | - | - | - |
| 12 |  | 26 | 30 | 32 | - | - | - | 0,8 |  |  | - | - | - |
| 13 | II | 20 | 24 | 22 | 30 | - | - | 0,5 |  | 0,6 |  | - | - |
| 14 |  | 22 | 28 | 24 | 32 | - | - | 0,8 |  | 0,9 |  | - | - |
| 15 | III | 24 | 24 | 32 | 40 | - | - | 0,8 |  | 0,5 |  | - | - |
| 16 |  | 32 | 32 | 24 | 48 | - | - | 0,9 |  | 0,6 |  | - | - |
| 17 | IV | 24 | 24 | 30 | 32 | 20 | 30 | 0,5 |  | 0,8 |  |  |  |
| 18 |  | 32 | 32 | 34 | 40 | 20 | 32 | 0,6 |  | 0,9 |  |  |  |
| 19 | V | 24 | 32 | 20 | 24 | 40 | - | 0,5 |  | 0,6 |  |  | - |
| 20 |  | 36 | 40 | 22 | 26 | 24 | - | 0,6 |  | 0,7 |  |  | - |
| 21 | I | 24 | 26 | 30 | - | - | - | 0,7 |  |  | - | - | - |
| 22 |  | 30 | 32 | 36 | - | - | - | 0,6 |  |  | - | - | - |
| 23 | II | 24 | 40 | 22 | 32 | - | - | 0,6 |  | 0,8 |  | - | - |
| 24 |  | 28 | 32 | 24 | 34 | - | - | 0,9 |  | 0,9 |  | - | - |
| 25 | III | 32 | 34 | 24 | 32 | - | - | 0,8 |  | 0,5 |  | - | - |
| 26 |  | 40 | 40 | 28 | 40 | - | - | 0,9 |  | 0,8 |  | - | - |
| 27 | IV | 30 | 30 | 24 | 32 | 20 | 24 | 0,6 |  | 0,8 |  |  |  |
| 28 |  | 40 | 40 | 26 | 30 | 24 | 40 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 29 | V | 30 | 32 | 20 | 26 | 38 | - | 0,5 |  | 0,8 |  |  | - |
| 30 |  | 30 | 34 | 24 | 32 | 40 | - | 0,6 |  | 0,9 |  |  | - |

Рисунок 1 – Кинематические принципиальные схемы приводов медицинских и экологических приборов

Степени точности зубчатых цилиндрических колес принять: схема I – Ст-6-E;  схема II – Ст-7-E;  схема III – Ст-6-F;  схема IV – Ст-7-F; схема V – Ст-7-F;  
 	Степени точности зубчатых конических колес принять: схема III – Ст-7-E;  схема IV – Ст-6-E; схема V – Ст-6-F;  	
 	Параметры передачи винт-гайка принять: схема I – М6-6Н/6g, δtΣ=5мкм, er = 1 мкм, ea = 1 мкм;  схема II – М5-4Н/4g, δtΣ=4мкм, er = 1 мкм, ea = 1 мкм;  схема III – М8-5Н/4g, δtΣ=8мкм, er = 1 мкм, ea = 1 мкм; 
 	Значения радиального и осевого зазора в опорах вращения принять равными Gr = Ga =3 мкм.

2. Методические указания по выполнению курсовой работы

Выполнение курсовой работы предполагается в несколько этапов, содержание которых приведено далее.	 
 	1. Необходимо произвести расчет точности кинематической цепи методом максимума-минимума согласно исходным данным [1]. 
 	2. Необходимо изменить первоначально заданную степень точности передач. Она должна быть увеличена, то есть, если в задании указано Ст-6-D, то следует принять Ст-7-D. Вид сопряжения и иные исходные данные остаются неизменными. Для новых исходных данных необходимо произвести повторный расчет. 	
 	3. Необходимо изменить вид сопряжения передач. Допуски и гарантированные боковые зазоры должны быть уменьшены, то есть, если в задании указано Ст-6-D, то следует принять Ст-6-E (D→E→F→G→H). Степень точности и иные исходные данные остаются неизменными. Для новых исходных данных необходимо произвести повторный расчет. 
 	4. После проведения всех расчетов необходимо построить графики, характеризующие величину кинематической погрешности и мертвого хода цепи для трех вариантов. 	
 	5. Необходимо проанализировать данные и сделать соответствующие выводы о влияния степени точности и вида сопряжения передач на кинематическую погрешность и мертвый ход цепи. 	
 	6. Оформить кинематическую принципиальную схему, предусмотренную вариантом задания, в соответствии с ЕСКД [2, 3, 4]. 	
 	Далее приведена методика расчета точности кинематических цепей приборов. 	
 	Метод максимума-минимума предназначен для проведения расчета точности кинематических цепей, состоящих из нерегулируемых зубчатых, червячных и реечных передач и передачи винт - гайка, без учета упругих деформаций. Анализ точности имеет своей целью определение значений показателей точности кинематических цепей, исходя из известных значений показателей точности составляющих звеньев. Метод максимума-минимума учитывает только предельное отклонение звеньев кинематической цепи и тем самым неблагоприятные их сочетания. Основные расчетные зависимости представлены ниже.

1.1. Передаточный коэффициент погрешности передач:

ξj=iZijZj						(1)

где 	Zi – число зубьев ведущих зубчатых колес;	
 	Zj – число зубьев ведомых зубчатых колес;

1.2. Минимальное значение кинематической погрешности зубчатых передач определяется в зависимости от их типа и степени точности.
Для передач цилиндрических зубчатых:

Fi0min=0,62Ks(Fi1+Fi2)				(2)

где 	Fi – допуск на кинематическую погрешность зубчатого колеса;
 	Ks – коэффициент фазовой компенсации (табл.2);

Для степеней точности 7, 8:

Fi0min=0,71Ks(Fi1+Fi2)				(3)

Для передач конических зубчатых:

Fi0min=0,67Ks(Fi1+Fi2)				(4)

Для степеней точности 7, 8:

Fi0min=0,72Ks(Fi1+Fi2)				(5)

Для передач винт-гайка:

Fi0min=0,62δtΣ					(6)

где δtΣ- накопленная погрешность шага резьбы, мкм.

Таблица 2 – Значение коэффициентов фазовой 	компенсации для зубчатых передач [1]

| Коэффициент фазовой компенсации | Отношение числа зубьев зубчатых колес Z2/Z1 (Z2>Z1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1÷1,5 | 1,5÷2 | 2÷2,5 | 2,5÷3 | 3÷3,5 | 3,5÷4 |
| K | 0,98 | 0,85 | 0,83 | 0,93 | 0,97 | 0,96 |
| Ks | 0,3 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,8 |

Допуск на кинематическую погрешность зубчатых цилиндрических колес назначается в соответствии со стандартами. В общем случае допускается нормировать ее значение с помощью следующей зависимости:

Fi=F+f						(7)

где  - допуск на накопленную погрешность шага зубчатого колеса (табл.3);
       - допуск на погрешность профиля зуба (табл.4).

1.3. Максимальное  значение кинематической погрешности зубчатых цилиндрических и конических передач дополнительно учитывают суммарные приведенные погрешности монтажа:

(8)

Таблица 3 - Допуск на накопленную погрешность шага зубчатых колес  (мкм) [5, 6].

| Степень точности | Делительный (средний делительный) диаметр, d, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 12 | 12÷20 | 20÷32 | 32÷50 | 50÷80 | 80÷125 | 125÷200 |
| 6 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 30 | 36 |
| 7 | 22 | 24 | 26 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| 8 | 32 | 34 | 38 | 42 | 50 | 60 | 70 |

Таблица 4 - Допуск на погрешность профиля зуба зубчатых колес  (мкм) [5, 6].

| Модуль m, мм | Степень точности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мкм |  |  |
|  | 6 | 7 | 8 |
| Цилиндрические зубчатые колеса |  |  |  |
| 0,1÷0,5 | 14 | 20 | 26 |
| 0,5÷1,0 | 16 | 22 | 30 |
| Конические зубчатые колеса |  |  |  |
| 0,1÷0,5 | 11 | 14 | 17 |
| 0,5÷1,0 | 12 | 15 | 20 |

где 	K – коэффициент фазовой компенсации, учитывающий степень изменения кинематической погрешности от начального положения звеньев (табл.2);
         - суммарная приведенная погрешность монтажа;

(9)

где 	- угол исходного профиля колеса;	
 	 - делительный угол наклона линии зуба, для конических зубчатых колес – к образующей начального конуса;	
 	 - монтажное радиальное биение зубчатого колеса;	
 	 - монтажное осевое биение зубчатого колеса;

Для определения угла β конических передач можно воспользоваться формулами:

β2 = arctg (z2/z1)					    (10)

β1 = 900 - β2						(11)

Для расчета монтажного радиального биения зубчатых колес необходимо знать его составляющие. Первичные радиальные биения создаются за счет [7]:	
 	- Fr - допуск на радиальное биение зубчатого венца колеса;	
 	- eп - зазор в посадке колеса на вал, зависящий от конструкции соединения и используемой посадки;	
 	- eв - допуск на радиальное биение посадочной ступени вала под зубчатое колесо относительно цапфы вала;	
 	- Ri - радиальное биение внутреннего кольца собранного подшипника;

Для проводимых в работе расчетов можно принять er = Fr + (10-15)%. Значения Fr необходимо принять из таблицы 5.

Таблица 5 – Допуск на радиальное биение зубчатого венца Fr (мкм) [5, 6].

| Степень точности | Модуль m, мм | Делительный (средний делительный) диаметр, d, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 12 | 12÷20 | 20÷32 | 32÷50 | 50÷80 | 80÷125 | 125÷200 |
| 6 | 0,1÷0,5 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 |
|  | 0,5÷1 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 |
| 7 | 0,1÷0,5 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 36 |
|  | 0,5÷1 | 21 | 22 | 24 | 26 | 30 | 36 | 42 |
| 8 | 0,1÷0,5 | 19 | 21 | 25 | 28 | 32 | 38 | 45 |
|  | 0,5÷1 | 26 | 28 | 30 | 34 | 38 | 45 | 50 |

Монтажное осевое биение ea для цилиндрических зубчатых колес можно не учитывать. Для конических зубчатых колес для расчетов можно принять ea = 5 мкм.	 
  	Максимальное  значение кинематической погрешности передачи винт-гайка определяются с помощью формулы:

(12)

(13)

где 	 - радиальное биение витков винта;	
 	 - осевое биение витков винта;	
 	ψ – угол подъема резьбы;

1.4. Максимальные и минимальные значения кинематической погрешности передач необходимо перевести в угловые единицы. 
Для зубчатых передач:

(14)

где 	d – диаметр делительной окружности ведомого колеса, мм;

Для передач винт-гайка:

(15)

где 	Ph – ход резьбы, мм;

1.5. Координата середины поля рассеяния кинематической погрешности определяется по формуле:

(16)

1.6. Поле рассеяния кинематической погрешности определяется по формуле:

(17)

1.7. Координата середины поля рассеяния кинематической погрешности  цепи определяется по формуле:

(18)

1.8. Значение кинематической погрешности цепи определяется по формуле:

(19)

1.9. Определяется минимальная величина мертвого хода передач. 
Для зубчатых передач:

Jtmin=JnminCosα⋅Cosβ			   		  (20)

где Jtmin- гарантированный боковой зазор;

Для передачи винт-гайка:

Jtmin=b''tgψ  					(21)

где- нижнее предельное отклонение среднего диаметра винта;

Для определения бокового зазора цилиндрических зубчатых колес можно воспользоваться данными таблицы 6, конических – таблицы 7.

Таблица 6 – Норма бокового зазора цилиндрических зубчатых колес (мкм) [5]

| Виды сопряжений | Степень точности | Делительный диаметр, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 12 | 12÷20 | 20÷32 | 32÷50 | 50÷80 | 80÷125 |
| Н | 3-7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| G | 3-6 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 |
|  | 7 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 |
|  | 8 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| F | 3-6 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 |
|  | 7 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 |
|  | 8 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 |
| E | 3-7 | 28 | 32 | 38 | 45 | 53 | 60 |
|  | 8 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 63 |
| D | 3-7 | 40 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|  | 8 | 50 | 55 | 6 | 70 | 80 | 95 |

Значение среднего конусного растояния можно найти из формулы:

R = Re -0,5b 					(22)

где 	Re – внешнее конусное расстояние, мм;	
 	b – ширина зубчатого венца колеса;

Таблица 7 – Норма бокового зазора конических зубчатых колес (мкм) [6]

| Виды сопряжений | Среднее конусное расстояние R, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 12 |  |  | 12÷20 |  |  | 20÷33 |  |  | 32÷50 |  |  |
|  | Угол делительного конуса шестерни δ1, град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До 15 | 15÷25 | Более 25 | До 15 | 15÷25 | Более 25 | До 15 | 15÷25 | Более 25 | До 15 | 15÷25 | Более 25 |
|  | мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 |
| F | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 13 | 13 | 11 | 13 | 16 |
| E | 10 | 12 | 15 | 12 | 15 | 18 | 15 | 21 | 21 | 18 | 21 | 25 |
| D | 14 | 18 | 22 | 18 | 22 | 27 | 22 | 33 | 33 | 27 | 33 | 39 |

Re = 0,5 m (Z12 + Z22)0,5				      (23)

b ≤ 0,285 Re 					(24)

1.10. Определяется максимальное значение мертвого хода передач.
Для цилиндрических зубчатых передач:

Jtmax=0,7(EHS1+EHS2)+0,5(TH12+TH22)+2fa2+Gr12+Gr22		(25)

где 	- радиальный зазор в опорах вращения, мкм;	
 	fa - предельное отклонение межосевого расстояния в передаче;
 	 - допуск на смещение исходного контура (табл.8);

- наименьшее смещение исходного контура (принемается по табл.6 со знаком «-»).

Для конических зубчатых передач:

Jtmax=0,94(ESS1+ESS2)+0,46[(fАМ1Sinδ1)2+(fАМ2Sinδ2)2+(Ga12Sinδ1)2+(Ga22Sinδ2)2+

+EΣ2+(Gr12Cosδ1)2+(Gr22Cosδ2)2]+0,9(TS12+TS22)					(26)

где	ESS - наименьшее отклонение средней делительной толщины зуба по
хорде (табл.9);	
 	fАМ - предельные осевые смещения зубчатого венца (табл.10);	
 	Ga - радиальный зазор в опорах вращения, мкм;	
 	EΣ - предельные отклонения межосевого угла (табл.11); 	
 	TS - допуск на среднюю делительную толщину зуба по хорде (табл.12);

Для передачи винт-гайка:

(27)

где 	- верхнее предельное отклонение среднего диаметра винта;
 	- верхнее отклонение среднего диаметра гайки;

Таблица 8 – Допуск на смещение исходного контура Тн, (мкм)
 [5]

| Вид сопряжения | Вид допуска бокового зазора | Допуск на радиальное биение Fr, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 6 | 6÷8 | 8÷10 | 10÷12 | 12÷16 | 16÷20 | 20÷25 | 25÷32 | 32÷40 | 40÷50 |
| H | h | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 50 | 60 |
| G | g | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 | 32 | 38 | 45 | 53 | 67 |
| F | f | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 36 | 42 | 50 | 60 | 70 |
| E, D | r | 20 | 22 | 25 | 30 | 34 | 40 | 48 | 56 | 70 | 80 |

Таблица 9 – Значения наименьшего отклонения средней делительной толщины зуба по хорде ESS, (мкм) [6]

| Виды сопряжений | Степень точности | Средний делительный диаметр, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 12 | 12÷20 | 20÷32 | 32÷50 | 50÷80 | 80÷125 |
| Н | 4-6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
|  | 7 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| G | 4-6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 |
|  | 7 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
|  | 8 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| F | 4-6 | 17 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 |
|  | 7 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 |
|  | 8 | 26 | 28 | 30 | 34 | 38 | 42 |
| E | 4-6 | 28 | 30 | 34 | 40 | 48 | 52 |
|  | 7 | 32 | 34 | 38 | 42 | 50 | 55 |
|  | 8 | 34 | 38 | 40 | 45 | 52 | 60 |
| D | 4-6 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|  | 7 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 |
|  | 8 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 |

Таблица 10 – Значения предельных осевых смещений зубчатого венца fАМ, (мкм) [6].

| Степень точности | Среднее конусное расстояние R, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 12 |  |  | 12÷20 |  |  | 20÷32 |  |  | 32÷50 |  |  |
|  | Угол делительного конуса шестерни δ1, град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До 15 | 15÷25 | Более 25 | До 15 | 15÷25 | Более 25 | До 15 | 15÷25 | Более 25 | До 15 | 15÷25 | Более 25 |
|  | мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 | 5 | 3 | 16 | 14 | 8 | 24 | 22 | 13 | 40 | 35 | 20 |
| 7 | 7,58 | 6 | 4 | 20 | 17 | 10 | 30 | 28 | 16 | 50 | 44 | 25 |
| 8 | 10 | 7,5 | 5 | 25 | 21 | 12 | 38 | 34 | 20 | 63 | 55 | 30 |

Таблица 11 – Предельные отклонения межосевого угла EΣ, (мкм) [6]

| Виды сопряжений | Среднее конусное расстояние R, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 12 |  |  | 12÷20 |  |  | 20÷32 |  |  | 32÷50 |  |  |
|  | Угол делительного конуса шестерни δ1, град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До 15 | 15÷25 | Более 25 | До 15 | 15÷25 | Более 25 | До 15 | 15÷25 | Более 25 | До 15 | 15÷25 | Более 25 |
|  | мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н, G | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| F | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| E | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 13 | 10 | 13 | 13 |
| D | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 17 | 25 | 17 | 20 | 20 |

Таблица 12 – Допуск на постоянную хорду зуба TS, (мкм) [5]

| Виды сопряжений | Допуск нав боковой зазор | Допуск на радиальное биение Fr, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 6 | 6÷8 | 8÷10 | 10÷12 | 12÷16 | 16÷20 | 20÷23 | 23÷32 | 32÷40 | 40÷50 |
| H | h | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 28 | 32 | 40 |
| G | g | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | 32 | 38 | 46 |
| F | f | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 | 35 | 45 | 50 |
| D,E | e | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 42 | 50 | 60 |

1.11. Максимальные и минимальные значения мертвого хода передач необходимо перевести в угловые единицы.	 
Для зубчатых передач:

(28)

где 	d – диаметр делительной окружности ведомого колеса, мм;

Для передачи винт-гайка:

(29)

1.12. Координата середины поля рассеяния мертвого хода определяется по формуле:

(30)

1.13. Поле рассеяния мертвого хода определяется по формуле:

(31)

1.14. Координата середины поля рассеяния мертвого хода  цепи определяется по формуле:

(32)

1.15. Величина мертвого хода цепи определяется по формуле:

(33)

Литература

- ГОСТ 21098-82. Цепи кинематические. Методы расчета точности. [Текст]. – М.: Издательство стандартов, 1983. – 26 с.

- ГОСТ 2.703-2011. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения кинематических схем. [Текст]. – М.: Изд-во ФГУП «Стандартинформ», 2019. – 9 с.

- ГОСТ 2.701-2008. Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. [Текст]. – М.: Изд-во ФГУП «Стандартинформ», 2009. – 14 с.

- ГОСТ Р 2.105-2019. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. [Текст]. – М.: Изд-во ФГУП «Стандартинформ», 2019. – 32 с.

- ГОСТ 9178-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические мелкомодульные. Допуски. [Текст]. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 40 с.

- ГОСТ 9368-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые конические мелкомодульные. Допуски. [Текст]. – М.: Изд-во стандартов, 1981. – 25 с.

- Абрамчук М.В. Вероятностный метод расчета параметров точности эвольвентных цилиндрических зубчатых передач // Приборостроение. 2016. №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/veroyatnostnyy-metod-rascheta-parametrov-tochnosti-evolventnyh-tsilindricheskih-zubchatyh-peredach (дата обращения: 31.07.2024).