## Slide 1: Защита измерительных приборов от действия внешних и внутренних факторов
Измерительный прибор
Внешние дестабилизирующие факторы:
климатическое воздействие (температура, влажность, давление, атмосферные осадки);
механические воздействия (колебания, удар, линейные и центробежные ускорения, шум и акустические удары);
Биологическое воздействие (бактерии, грибок, позвоночные и беспозвоночные);
Радиационные (ионизирующее излучение, альфа и бета излучение, рентгеновское излучение);
электромагнитные воздействия (магнитные и электромагнитные поля различных частот);
термическое воздействие (нагрев, тепловой удар);
Действие агрессивных сред (масло, смазка, кислотно-щелочная среда).
Внутренние дестабилизирующие факторы:
-термическое воздействие (нагрев элементов);
-электромагнитные воздействия (магнитные и электромагнитные поля различных частот);
-механические воздействия (колебания, удар, инерционные силы);
-фактор времени (износ, старение)

## Slide 2
Общие вопросы охлаждения приборов
Под охлаждением приборов понимают процесс отвода и переноса тепла от элементов прибора к среде, температура которой остается постоянной или поддерживается в необходимых пределах с целью термостабилизации прибора.
Системы охлаждения по виду теплоносителя делятся на:
воздушные;
жидкостные;
испарительные;
По характеру движения теплоносителя системы охлаждения делятся на:
принудительные;
естественные;
Снижение контактного теплового сопротивления:
-снижение шероховатости поверхности контактирующих изделий;
-применение соответствующих лаков и покрытий (кадмий, олово);
-применение материалов с большой теплопроводностью (медь, алюминий);
-применение прокладок с большей теплопроводностью (медные, свинцовые, алюминиевые);
-использование теплопроводных паст в соединении (кпт-8);
По характеру теплообмена в системе делятся на:
приточные;
вытяжные;
приточно-вытяжные;

## Slide 3
Общие вопросы охлаждения приборов
Обеспечение теплового контакта между передней панелью и кожухом при помощи металлического шнура (а) и пластинчатой пружины (б): 1-передняя панель; 2-металлический шнур, пластинчатая пружина; 3-кожух; 4-резиновая прокладка.
Расположение (а) и форма (б) пластинчатой пружины, осуществляющей тепловой контакт между кожухом и шасси: 1-шасси; 2-кожух; 3-пластинчатая пружина.
Требования к конструкции:
хорошее обтекание холодным воздухом всех элементов конструкции особенно теплонагруженных;
желательно расположение теплонагруженных элементов ближе к стенкам корпуса прибора;
теплочувствительные элементы должны иметь защиту от воздействия потоков теплого воздуха;
все теплонагруженные элементы должны иметь хороший тепловой контакт с несущими конструкциями приборов;

## Slide 4
Общие вопросы охлаждения приборов
Требования к конструкции с принудительным охлаждением:
обладать малым аэродинамическим сопротивлением протекающему воздуху;
обеспечивать хороший доступ холодного воздуха к теплонагруженным элементам;
Иметь защиту внутреннего объема от пыли;
осуществлять автоматическое отключение прибора при выходе из строя системы принудительного охлаждения;
Системы принудительного охлаждения делятся на общие и локальные. Общие предназначены для охлаждения всего прибора в целом, локальные только конкретных элементов.
Схема установки защитных и направляющих экранов: 1–защитный экран; 2-направляющий экран;
3-распределительный экран
Схема установки выравнивающей решетки: 1–корпус;
2-перфорированная выравнивающая решетка
Схема подачи воздуха в корпус через нижний распределительный патрубок: 1–корпус;
2-кассета с элементами;
3-нижняя стенка корпуса; 4-распределительный патрубок.
Схема локального принудительного охлаждения: 1–плата;
2-экран; 3-кожух; 4-вентилятор; 5-охлаждающий элемент; 6-воздушный фильтр;

## Slide 5
Общие вопросы экранирования приборов
Эффективность экранирования определяется электропроводимостью материала экрана и качеством соединения экрана с корпусом. При стекании электростатических зарядов с экрана по соединению экран-корпус на последнем будет возникать потенциал, пропорциональный сопротивлению этого участка. Чем меньше сопротивление, тем меньше будет потенциал экрана по отношению к корпусу и, следовательно, тем будет выше эффективность экранирования.
Правильное (а) и неправильное (б) выполненный стык частей экрана
Правильное (1) и неправильное (2) положение отверстий в экране
Отверстия в экране не должны пересекать линий наведенных в нем токов, по этому больший размер отверстия должен располагаться параллельно этим линиям.
При конструировании многослойных экранов каждый слой экрана должен быть изолирован от других слоев. В таких конструкциях токи, наведенные в каждом из слоев многослойного экрана, имеют свое направление, и если слой экрана электрически соединить между собой, то наведенные токи будут взаимно компенсироваться и эффективность экрана резко упадет.
Выбор материала и толщины экрана производится по необходимому на заданной частоте ослаблению поля. В качестве материалов для изготовления экранов используют латунь, алюминиевые сплавы, пермаллой, электротехническую сталь.

## Slide 6
Общие вопросы защиты приборов от удара и вибрации
Вибрационная устойчивость – свойство объекта при заданной вибрации выполнять заданные функции и сохранять значения своих параметров в пределах нормы.
Вибрационная прочность – сохранение прочности конструкции при действии заданной вибрации и после ее прекращения.
Транспортирование прибора =
вибрация + удар
Направления борьбы с вибрациями и ударами:
повышение прочности и жесткости конструкции;
применение виброгасящих элементов и амортизаторов;
Определение собственных частот колебаний прибора при установке на амортизаторы;
использование надежных соединений;
разработка соответствующей упаковки прибора для его транспортирования;

## Slide 7
Общие вопросы защиты приборов от атмосферных воздействий
Предотвращение воздействия пыли, влаги:
выбор соответствующих материалов;
нанесение защитных и декоративных покрытий;
герметизация конструкции;
исключение контактной электрохимической коррозии, использованием соответствующих контактирующих материалов (сталь-алюминий, нержавеющая сталь-алюминий, титановые сплавы - алюминий);
применение соответствующих средств при консервации и хранении приборов (полиэтиленовая пленка, влагопоглатители, смазка, оберточная бумага);
Узел с дополнительным самоуплотнением фланцевого соединения герметизированного корпуса: 1-корпус; 2-герметизирующая прокладка; 3-фланец; Р-стягивающее усилие; Ро-сила избыточного давления среды; Рн-сила начального контактного давления прокладки;