## Slide 1
Тема: Устройство съема медико-биологической информации в медицинской техники: датчики и электроды.
Лектор: доцент кафедры ТОМЛП
Лисаневич Мария Сергеевна
Дисциплина:
УЗЛЫ И ЭЛЕМЕНТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕНИКИ
.
ЛЕКТОР : доцент, к.т.н. Лисаневич М.С
Для студентов 3 курса
кафедры
«Медицинской инженерии»

## Slide 2: План
Электроды и датчики
УиЭМТ Лекция №2
Notes: <number>

## Slide 3: Структурная схема съема, передачи и регистрации медико-биологической информации
где X — измеряемый параметр биологической системы,
Υ — величина, регистрируемая на выходе измерительным прибором
УиЭМТ Лекция №2
Notes: <number>

## Slide 4
УиЭМТ Лекция №2
Электроды — это проводники специальной формы, соединяющие измерительную цепь с биологической системой.
К электродам предъявляются требования:
они должны быстро фиксироваться и сниматься,
иметь высокую стабильность электрических параметров,
не искажать сигнал,
не раздражать биологическую ткань и т. п.
Принцип действия электродов

## Slide 5
УиЭМТ Лекция №2
Эквивалентная электрическая
схема контура, включающего в себя
биологическую систему и электроды
БП — ЭДС источника биопотенциалов;
r — сопротивление внутренних органов;
R — сопротивление кожи и электродов; RВХ — входное сопротивление усилителя.

## Slide 6
УиЭМТ Лекция №2
Для уменьшения сопротивления контакта «электрод-кожа» можно :
использовать салфетки, смоченные физраствором;
увеличить площадь электрода (истинная картина в этом случае может искажаться, так как электрод будет захватывать сразу несколько эквипотенциальных поверхностей).
Электроды

## Slide 7
УиЭМТ Лекция №2
По назначению электроды для съема биоэлектрического сигнала подразделяют на следующие группы:
- для кратковременного применения в кабинетах функциональной диагностики, например, для разового снятия электрокардиограммы;
- для длительного использования, например, при постоянном наблюдении за тяжелобольными в условиях палат интенсивной терапии;
- для использования на подвижных обследуемых, например, в спортивной или космической медицине;
- для экстренного применения, например, в условиях скорой помощи
Классификация электродов

## Slide 8
УиЭМТ Лекция №2
Виды электродов при физиотерапии
Плоские электроды. Такие электроды используются, например, при гальванизации, электрофорезе. К телу больного подводят постоянный ток с помощью двух электродов, каждый из которых состоит из свинцовой пластинки (или токопроводящей углеграфитовой ткани) и гидрофильной прокладки.

## Slide 9
УиЭМТ Лекция №2
Плоские электроды
Рисунок 1 - Расположение плоских электродов при гальванизации
При продольном расположении электродов (на одной стороне тела) воздействию подвергаются поверхностно расположенные ткани. При поперечном расположении электродов (на противоположных участках тела) воздействию подвергаются глубоко расположенные органы и ткани.

## Slide 10
УиЭМТ Лекция №2
Классификация электродов
Вакуумные электроды. Такие электроды используются в дарсонвализации. Воздух внутри стеклянных электродов баллонов имеет низкое давление (6,7-13,5 Па).
Рисунок -2 Стеклянные вакуумные электроды (а), использование электродов при лечении волосистой части головы (б)
При контактной методике (непрерывный контакт электрода с кожей) действующим фактором является среднечастотный электрический ток.
При дистанционной методике (электрод удален от кожи) действующим фактором является искровой разряд. При обеих методиках вакуумные электроды перемещаются относительно кожи.

## Slide 11
УиЭМТ Лекция №2
Датчики медико-биологической информации
Датчик — устройство, преобразующее измеряемую или контролируемую величину в сигнал, удобный для передачи и регистрации.
Преобразуемая величина X называется входной, а измеряемый сигнал α — выходной величиной.

## Slide 12
УиЭМТ Лекция №2
Характеристики датчиков
Характеристика датчика — функциональная зависимость выходной величины α от входной X (описывается аналитически или графически).
Обычно стремятся иметь датчик с линейной характеристикой α = kХ, где k — постоянный коэффициент.
Чувствительность датчика S — отношение изменения выходной величины к соответствующему изменению входной величины:
S = α /Х.
Предел датчика — максимальное значение входной величины, которое может быть воспринято датчиком без искажения и без повреждения датчика.
Порог датчика — минимальное изменение входной величины, которое можно обнаружить датчиком.

## Slide 13
УиЭМТ Лекция №2
Классы датчиков
Генераторные датчики — такие, которые под воздействием входного сигнала генерируют напряжение или ток (индукционные, пьезоэлектрические, фотоэлектрические и т.п.).
Параметрические датчики — такие, в которых под воздействием входного сигнала изменяется какой-либо параметр (тензометрические, емкостные, индуктивные, реостатные и т.п.).
Различают механические, акустические, температурные, оптические и другие датчики.

## Slide 14
УиЭМТ Лекция №2
Параметрические датчики
емкостные состоят из конденсатора,
индуктивные содержат катушку индуктивности.