## Slide 1
Тема : Генераторы.
Регистраторы.
Лектор: доцент кафедры ТОМЛП
Лисаневич Мария Сергеевна
Дисциплина:
УЗЛЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
.
ЛЕКТОР : доцент, к.т.н. Лисаневич М.С
Для студентов 3 курса
кафедры
«Медицинской инженерии»

## Slide 2: Генераторы
УиЭБС Лекция
Генераторы — устройства, которые преобразуют энергию источников постоянного напряжения в энергию электромагнитных колебаний различной формы.
Классификация генераторов:
по форме сигнала: генератор гармонических колебаний и генератор колебаний специальной формы (импульсные колебания);
по частоте сигналов;
по мощности;
по принципу работы (генератор с самовозбуждением и генератор с внешним возбуждением).
Notes: <number>
под63ущдуг

## Slide 3
<number>
ФИЛЬТРЫ
Генераторы также подразделяют по частоте и мощности колебаний. В медицине электронные генераторы находят три основных применения:
- в физиотерапевтической электронной аппаратуре;
- в электронных стимуляторах;
- в отдельных диагностических приборах, например в реографе.
УиЭБС Лекция
Notes: <number>

## Slide 4
<number>
ГЕНЕРАТОР ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ НА ТРАНЗИСТОРЕ
УиЭБС Лекция
Notes: <number>

## Slide 5
<number>
ГЕНЕРАТОР ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ НА ТРАНЗИСТОРЕ
УиЭБС Лекция
1.
q
t1
t2
Notes: <number>

## Slide 6
УиЭМТ и электроника
<number>
ГЕНЕРАТОР ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ НА ТРАНЗИСТОРЕ
УиЭБС Лекция
Notes: <number>

## Slide 7
УиЭМТ и электроника
<number>
Структурная схема генератора сигналов
УиЭБС Лекция
Notes: <number>

## Slide 8
УиЭМТ и электроника
<number>
RC-генераторы гармонических колебаний
УиЭБС Лекция
Мост Вина
RC-генератор с мостом Вина – Робинсона.

## Slide 9
УиЭМТ и электроника
<number>
Примеры
УиЭБС Лекция
Генераторы релаксационных колебаний используются в: амплипульстерапии, флюктуоризации, аппарате «Электросон», диадинамотерапии, электростимуляции.
Амплипульстерапия — генератор соответствующего аппарата создает синусоидальные токи на частоте 5000 Гц, модулированные по амплитуде низкой частотой в пределах 10-150 Гц (аппараты «Стимул»).
Флюктуоризация — генератор соответствующего аппарата создает синусоидальный ток малой силы и небольшого напряжения, беспорядочно меняющегося по амплитуде и частоте в пределах 100-2000 Гц. Использование таких токов уменьшает вероятность привыкания тканей к раздражителю (аппараты снятия боли — АСБ).

## Slide 10
УиЭМТ и электроника
<number>
примеры
УиЭБС Лекция
Электросон — генератор соответствующего аппарата создает импульсный ток низкой частоты и малой силы с импульсами прямоугольной формы (аппараты «Электросон»).
Диадинамотерапия — генератор соответствующего аппарата создает ток с импульсами полусинусоидальной формы (аппарат «Тонус»).
Электростимуляция — генератор соответствующего прибора создает импульсные токи (в частности, импульсы экспоненциальной формы) для восстановления функции нервно-мышечного аппарата человека (аппараты АСМ)

## Slide 11
УиЭМТ и электроника
<number>
Примеры
УиЭБС Лекция
Аппарат для
амплипульстерапии
Аппарат Рефтон
Аппарат Электросон
Аппарат УВЧ

## Slide 12
УиЭМТ и электроника
<number>
Устройства отображения и регистрации медицинской информации. Регистраторы.
УиЭБС Лекция
Основные требования к медицинским устройствам отображения и регистрации информации (УОР):
1. Минимальная погрешность;
2. Минимальная потребляемая мощность;
3. Высокая чувствительность;
4. Большой динамический диапазон;
5. Максимальный частотный диапазон;
6. Сохранение информации после регистрации;
7. Удобство считывания информации;
8. Минимальные габариты и масса;
9. Простота и надёжность.
УОР бывают трех видов: аналоговые; дискретные; комбинированные
Notes: <number>

## Slide 13
Аналоговые регистраторы
Светочувствительные (фотобумага)
Самопишущие
Показывающие (осциллограф, стрелочные приборы)
Перьевые (до 150 Гц)
Струйные (до 700 Гц)
Тепловые
Магнитные
УиЭБС Лекция
Классификация

## Slide 14
УиЭМТ и электроника
<number>
Аналоговый регистратор
УиЭБС Лекция
Схема струйного самописца
1 – электромагнит, через обмотки которого
проходит регистрируемый биопотенциал;
2 – постоянный магнит; 3 – стеклянный капилляр;
4 – сопло капилляра.
Notes: <number>

## Slide 15
УиЭМТ и электроника
<number>
НАДЕЖНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ
УиЭБС Лекция
Надежность – это способность изделия не отказывать в работе в заданных условиях эксплуатации и сохранять свою работоспособность в течение заданного интервала времени.
Вероятность безотказной работы – это отношение числа N(t) работающих (не испортившихся) за время t изделий к общему числу N0 испытывавшихся изделий:
Notes: <number>

## Slide 16
УиЭМТ и электроника
<number>
УиЭБС Лекция
Интенсивность отказов – это отношение числа отказов dN к произведению времени dt на общее число работающих элементов:
ИНТЕНСИВНОСТЬ ОТКАЗОВ
Notes: <number>

## Slide 17
УиЭМТ и электроника
<number>
УиЭБС Лекция
Действительное значение измеряемой величины может отличатся от полученного из опыта значения. Это может быть обусловленно несовершенством технологии изготовления прибора, конструктивными недостатками, неправильной градуировкой, влиянием различных внешних факторов
ПОГРЕШНОСТЬ ПРИБОРА
Notes: <number>

## Slide 18
УиЭМТ и электроника
<number>
Классификация медицинской аппаратуры по возможным последствиям отказов в процессе эксплуатации
УиЭБС Лекция
А – изделия, отказ которых представляет непосредственную опасность для жизни пациента или персонала.
Вероятность безотказной работы изделий -не менее 0,99.
К изделиям класса А относятся приборы для наблюдения за жизненно важными функциями больного (аппараты искусственного дыхания, кровообращения и т.п.);
Notes: <number>

## Slide 19
УиЭМТ и электроника
<number>
Классификация медицинской аппаратуры по возможным последствиям отказов в процессе эксплуатации
УиЭБС Лекция
Б – изделия, отказ которых вызывает искажения информации о состоянии больного или окружающей среды, не приводящее к непосредственной опасности для жизни пациента или персонала.
Вероятность безотказной работы -не менее 0,8.
К изделиям класса Б относятся системы, следящие за больным, аппараты для стимуляции сердечной деятельности и др.;
В – изделия, отказ которых снижает эффективность или задерживает лечебно-диагностический процесс, либо повышает нагрузку на медицинский или обслуживающий персонал.
К этому классу относится большая часть диагностической и физиотерапевтической аппаратуры, инструментарий и др.
Г– изделия, не содержащие отказоспособных частей.