ВВЕДЕНИЕ

Современная больница, клиника и любое другое лечебно-профилактическое учреждение располагают большим количеством разнообразных медицинских приборов, аппаратов, систем и вспомогательных устройств, предназначенных для диагностики, лечения, при лабораторных исследованиях, сборе и обработке информации, иначе говоря, во всех стадиях медицинского процесса.

Пациент в медицинском учреждении находится в специфических, ни с чем несравнимых условиях, возможности нарушения его безопасности чрезвычайно разнообразны, поэтому обеспечению безопасности пациента должно быть уделено особое внимание.

С этой целью разработаны стандарты, регламентирующие необходимые меры безопасности при разработке, производстве и эксплуатации медицинских приборов, аппаратов, систем и комплексов. В стандартах учтены следующие факторы:

- неспособность пациента или оператора определять наличие некоторых потенциальных опасностей, таких как ионизирующее или высокочастотное излучения;

- отсутствие нормальной реакции пациента, который может быть болен, находиться без сознания, под действием анестезирующих средств, в иммобилизованном состоянии и т. д;

- отсутствие нормальной защиты пациента от токов в случае нарушения целостности кожи или обработки её для получения низкого сопротивления;

- поддержание или замещение жизненно важных функций тела могут зависеть от надежности изделия;

- одновременное присоединение к телу пациента более одного изделия;

- комбинация, часто специальная, мощного изделия и изделия, чувствительного к слабым сигналам;

- подключение электрических цепей непосредственно к телу человека с использованием контактов с кожей и (или) с помощью введения зондов во внутренние органы;

- условия окружающей среды, в частности в операционных помещениях, могут приводить к возникновению комбинаций опасностей из-за влажности воздуха, наличия влаги на предметах и (или) опасности пожара или взрыва смесей воздуха, кислорода или закиси азота с анестетиками или средствами очистки.

Учебное пособие подготовлено путем обобщения материала, представленного в международных, межгосударственных и российских стандартах (полный перечень используемых стандартов приведен в приложении 1). В частности, межгосударственного стандарта ГОСТ 30324.0 – 95 (МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности», разработанного на основе  международного стандарта МЭК 601-1-88 «Изделия медицинские электрические Часть 1. Общие требования безопасности»,  государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50267.0 - 92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности».

ГОСТ 30324.0 – 95 (МЭК 601-1-88) на 7-м заседании Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации принят в качестве межгосударственного стандарта. Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации № 164 от 12 марта 1996 г. межгосударственный стандарт ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) введен в действие для применения в качестве нормативного документа по стандартизации Российской Федерации с 1 июля 1996 г.

Общая безопасность медицинских изделий может обеспечиваться:

- защитными средствами, предусмотренными в изделии (безусловная безопасность);

- дополнительными защитными средствами, например использованием экранов или защитных оболочек (условная безопасность);

- ограничениями в инструкции по эксплуатации относительно транспортирования, монтажа и (или) расположения, подключения, ввода в действие, работы и положения оператора и его помощников относительно изделия во время его эксплуатации (описательная безопасность).

Средства безопасности могут быть реализованы совершенными техническими приемами, которые включают в себя знания процессов производства и условий окружающей среды во время изготовления, транспортирования, хранения и эксплуатации изделий, применением резервирования и (или) применением защитных механических или электрических устройств.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.1 Части изделия, корпусы и принадлежности медицинских изделий

Медицинская электрическая система - совокупность нескольких медицинских электрических изделий или медицинское электрическое изделие в комбинации с немедицинским электрическим изделием, которые с помощью соединения действуют как установка с нормированными характеристиками (см. также примеры в приложении 2). Быстрое развитие и применение в медицинской практике современной электроники и биомедицинских технологий уже привели к такому положению, при котором вместо отдельного медицинского электрического изделия применяют довольно сложные и экстенсивные системы электрических изделий для диагностики, терапии или контроля за состоянием пациентов.

Изделие медицинское электрическое – электрическое изделие, предназначенное для диагностики, лечения или контроля пациента под наблюдением медицинского персонала, имеющее физический или электрический контакт с пациентом и (или) передающее энергию к пациенту или от пациента и (или) обнаруживающее такую передачу.

Среда, окружающая пациента  любое пространство,  в  котором может возникнуть намеренный или непроизвольный контакт между пациентом и частями системы или другими лицами, находящимися в контакте с системой. В медицинской практике оправдало себя расстояние в 1,5 м, являющееся определяющим при установлении размеров среды, окружающей пациента (см. рисунок 1).

Рисунок 1

Разделительное устройство - компонент или совокупность компонентов с сигнальным входом и сигнальным выходом, предупреждающие в целях безопасности передачу нежелательного напряжения или тока между частями системы.

Смотровая крышка - часть корпуса или защитного устройства, предназначенная для доступа к частям изделия с целью регулировки, осмотра, замены или ремонта.

Защитная крышка - часть корпуса или защитного устройства, предназначенная для предотвращения случайного доступа к частям, контакт с которыми может быть опасен.

Доступная часть изделия - часть изделия, которой можно коснуться без применения инструмента.

Доступная металлическая часть - металлическая часть изделия, которой можно коснуться без применения инструмента.

Принадлежность - компонент, необходимый и (или) пригодный для использования с изделием с целью обеспечения, упрощения или улучшения использования изделия или для выполнения дополнительных функций.

Эксплуатационные документы - документы, прилагаемые к изделию или принадлежности, содержащие всю важную информацию для пользователя, оператора, лица, производящего сборку или установку на месте эксплуатации, в частности, относящуюся к безопасности.

Рабочая часть – часть изделия, которая при нормальной эксплуатации обязательно находится в физическом контакте с пациентом, или может быть приведена в контакт с пациентом, или требует прикосновения пациента.

В аппаратах искусственной вентиляции легких, рабочей частью(ми) является выход(ы) аппаратов, предназначенный для соединения с пациентом или с дыхательным контуром. В приборах прямого мониторинга кровяного давления рабочей частью является заполненная жидкостью  система и преобразователь  до того места, где заканчивается электрическая изоляция рабочей части. Для стимуляторов нервов и мышц рабочей частью являются электроды стимулятора и все части, электрически с ними соединенные. В аппаратах микроволновой терапии рабочей частью являются доступные для прикосновения части аппликаторов, связанные с ними кабели или волноводы и их разъемы. В аппаратах ультразвуковой терапии рабочей частью является излучающая поверхность и другие, доступные для прикосновения части лечебной головки, включая любую насадку. В кардиографах и энцефалографах рабочей часть являются электроды и все части, электрически соединенные с ними.

Изолированная рабочая часть типа F (плавающая) (рабочая часть типа F) - рабочая часть, изолированная от всех других частей изделия в такой степени, что ток утечки на пациента не превышает допустимого значения в условиях единичного нарушения при случайном соединении пациента с внешним источником напряжения, приложенным между рабочей частью и землей. Рабочая часть типа F является либо рабочей частью типа BF, либо рабочей частью типа CF.

Прямое применение на сердце - использование изделия, при котором оно может иметь непосредственное токопроводящее соединение с сердцем пациента.

Контактирующая поверхность рабочей части  часть поверхности рабочей части, предназначенная для контакта с кожей человека.

Корпус - внешняя поверхность изделия, включая все доступные металлические части, ручки, рукоятки, доступные оси, металлическую фольгу определенных размеров, наложенную для целей испытаний на части внешней поверхности, изготовленные из материала с малой проводимостью или из изоляционного материала.

Внутренний источник электрического питания - встроенный в изделие источник энергии, предназначенный для обеспечения электроэнергией, необходимой для работы изделия.

Находящаяся под напряжением часть изделия - состояние части изделия, при котором прикасание к ней может вызвать ток от этой части на землю или на доступную часть этого же изделия, превышающий допустимый ток утечки для данной части.

Сетевая часть - части изделия, предназначенные для токопроводящего соединения с питающей сетью. К сетевой части не относится провод защитного заземления.

Цепь пациента - электрическая цепь, включающая одно или более соединений с пациентом. Цепи пациента включают все проводящие части, не изолированные от соединений с пациентом до такой степени, чтобы выполнялись требования к электрической прочности изоляции, или которые не отделены от соединений с пациентом до такой степени, чтобы выполнялись требования к путям утечки и воздушным зазорам.

Соединение с пациентом - каждая часть рабочей части, через которую может протекать ток между пациентом и изделием  в условиях нормальной эксплуатации или единичного нарушения.

Сигнальный вход - часть изделия, не являющаяся рабочей частью, предназначенная для приема входных сигнальных напряжений или токов от других устройств, например для воспроизведения записи или обработки данных.

Сигнальный выход - часть изделия, не являющаяся рабочей частью, предназначенная для передачи выходных сигнальных напряжений или токов другим устройствам, например для воспроизведения, записи или обработки данных.

Питающая сеть - постоянно установленный источник энергии, который может быть также использован для питания электрических изделий, не входящих в область распространения настоящего стандарта. К такому источнику относятся также постоянно установленные системы аккумуляторов в машинах скорой помощи и аналогичные устройства.

Источник питания - устройство, обеспечивающее электрической энергией одно или несколько изделий.

Предупреждающий сигнал  средство сигнализации при достижении определенного состояния физиологического состояния или прибора.

Фантом  устройство для имитации частей тела пациента с испытательной целью.

Изделие с постоянным присоединением к питающей сети  изделие, присоединенное к питающей сети с помощью постоянного соединения, которое может быть отсоединено только с помощью инструмента.

Изделие с внутренним источником питания  изделие, способное работать, используя внутренний источник электрического питания.

Изделие прямого применения на сердце  изделие, рабочая часть которого может иметь непосредственное токопроводящее соединение с сердцем пациента.

Тележка скорой помощи - тележка на колесах, предназначенная для установки и перевозки изделий  жизнеобеспечения и реанимации при кардио- и респираторных заболеваниях.

1.2 Изоляция

Воздушный зазор  кратчайшее расстояние по воздуху между двумя токопроводящими частями.

Путь утечки  кратчайшее расстояние по поверхности изоляционного материала  между двумя токопроводящими частями.

Основная изоляция  изоляция частей, находящихся под напряжением, для  обеспечения основной защиты от поражения электрическим током.

Дополнительная изоляция  независимая изоляция, примененная в дополнение  к основной изоляции для обеспечения защиты от поражения электрическим током при нарушении основной изоляции.

Двойная изоляция  изоляция, состоящая из основной изоляции и дополнительной изоляции.

Усиленная изоляция  единая система изоляции находящихся под напряжением частей, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции.

1.3 Напряжения

Сетевое напряжение  напряжение питающей сети между двумя линейными проводами многофазной системы или напряжение между линейным и нулевым проводами однофазной системы.

Высокое напряжение  любое напряжение более 1000 В переменного тока или более 1500 В постоянного тока, или 1500 В пикового значения.

Безопасное сверхнизкое напряжение  напряжение между проводами в изолированной от земли цепи, отделенной от питающей сети с помощью трансформатора безопасного сверхнизкого напряжения или устройства, обеспечивающего эквивалентное разделение с номинальным значением, не превышающим 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока при номинальном напряжении питания трансформатора или конвертера.

1.4 Токи

Ток утечки  ток, не являющийся рабочим.

Ток утечки на землю  ток, протекающий от сетевой части через изоляцию или по изоляции на провод защитного заземления.

Ток утечки на корпус  ток, протекающий от корпуса или его частей, за исключением рабочей части, доступных при нормальной эксплуатации оператору или пациенту, через внешнее токопроводящее соединение, отличное от провода защитного заземления, на землю или на другую часть корпуса.

Ток утечки на пациента  ток, протекающий от рабочей части через пациента на землю, или ток, протекающий от пациента через рабочую часть типа F на землю, в случае непредусмотренного появления на пациенте напряжения от внешнего источника.

Дополнительный ток в цепи пациента ток, протекающий при нормальной эксплуатации между частями рабочей части через пациента, не предназначенный для вызывания физиологических эффектов, например, ток смещения усилителя, ток, применяемый в импендансной плетизмографии.

1.5 Зажимы и провода заземления

Зажим защитного заземления  зажим, соединенный с токопроводящими частями изделия класса  в целях безопасности. Этот зажим предназначен для соединения с внешней системой защитного заземления с помощью провода защитного заземления.

Зажим рабочего заземления  зажим, непосредственно соединенный с точкой измерительной, питающей или контрольной цепи или с экранированной частью, предназначенный для заземления в функциональных целях.

Провод рабочего заземления  провод, присоединяемый к зажиму рабочего заземления.

Провод защитного заземления  провод, соединяющий зажим защитного заземления с внешней системой защитного заземления.

Провод выравнивания потенциалов  провод, обеспечивающий соединение между изделием и шиной выравнивания потенциалов системы электропитания.

Сетевая часть

Сигнальный выход

Рабочая часть

Корпус

Сигнальный вход

Приборная вилка

Съемный шнур питания

Сетевая вилка

Приборная розетка

Зажим  и провод защитного заземления

Зажим и

провод рабочего заземления

Сетевая вилка

Зажим и

провод выравнивания потенциалов

Шнур питания

Зажим  и провод защитного заземления

Сетевые провода

Сетевые провода

Рисунок 2 – Зажимы и провода медицинской аппаратуры

1.6 Электрические соединения

Приборный соединитель  устройство, обеспечивающее присоединение гибкого шнура к изделию без применения инструмента, состоящее из двух частей: приборной вилки и приборной розетки (рисунки 2 и3).

Приборная вилка  часть приборного соединителя, встроенная в изделие или закрепленная на нем (рисунки 2 и 3).

1–приборный  соединитель; 2 -  приборная вилка; 5 – съемный шнур питания; 6 – изделие;7 – стационарная сетевая розетка;8 – приборная розетка;9 – сетевая вилка

Рисунок 3

Приборная розетка  часть приборного соединителя, составляющая единое целое с гибким шнуром или закрепленная на гибком шнуре, который предназначен для соединения с питающей сетью. Приборная розетка предназначена для включения в приборную вилку изделия (рисунки 2 и 3).

Стационарная сетевая розетка  сетевая розетка, установленная в закрепленной проводке в здании или транспортном средстве (рисунок 3).

Вспомогательная сетевая розетка  находящаяся на изделии розетка с сетевым напряжением, доступная без использования инструмента и предназначенная для питания другого изделия или других отдельных частей изделия.

Сетевая вилка  часть, составляющая единое целое со шнуром питания изделия или укрепляемая на нем, предназначенная для включения в стационарную сетевую розетку (рисунок 3).

Шнур питания  гибкий шнур, закрепленный или подключаемый к изделию для обеспечения сетевого питания.

Съемный шнур питания  гибкий шнур, предназначенный для подключения к изделию с помощью приборного соединителя (рисунок 3).

Присоединительное устройство  часть изделия, с помощью которой осуществляется электрическое соединение; оно может содержать несколько отдельных контактов.

Внешнее присоединительное устройство  присоединительное устройство, с помощью которого осуществляется электрическое соединение с другим изделием.

Внутреннее присоединительное устройство  присоединительное устройство, с помощью которого осуществляются электрические соединения в изделии или между частями изделия.

Сетевое присоединительное устройство  присоединительное устройство, с помощью которого осуществляется присоединение к питающей сети.

1.7 Трансформаторы, регулирующие и ограничительные устройства

Трансформатор безопасного сверхнизкого напряжения  трансформатор с выходной обмоткой, электрически отделенной от земли и корпуса трансформатора не менее чем основной изоляцией, и электрически отделенной от входной обмотки изоляцией, по крайней мере, эквивалентной двойной изоляции или усиленной изоляции. Предназначен для питания цепей с безопасным сверхнизким напряжением.

Регулируемая установка (регулирующего или ограничительного устройства)  установка, которая может быть изменена оператором без применения инструмента.

Фиксированная установка (регулирующего или ограничительного устройства)  установка, которая не предназначена для изменения оператором и которая может быть изменена только с применением инструмента.

Термовыключатель  устройство, ограничивающее температуру изделия или его частей при ненормальной работе путем автоматического размыкания цепи или уменьшения тока и сконструированное так, что его установка не может быть изменена оператором.

Термовыключатель с самовозвратом  термовыключатель, который автоматически включает ток после того, как соответствующая часть изделия охладилась.

Терморегулятор  устройство регулирования температуры для поддержания ее между двумя установленными значениями при нормальных условиях работы, которое может быть установлено оператором.

Автоматический выключатель максимального тока  защитное устройство, которое вызывает размыкание цепи с временной задержкой или без нее, если ток в устройстве превышает установленное значение.

1.8 Горючие смеси

горючая смесь анестетика с воздухом  смесь горючих паров анестетика с воздухом такой концентрации, что при определенных условиях может иметь место воспламенение. Смесь паров горючего дезинфицирующего или моющего средства с воздухом может рассматриваться как воспламеняющая смесь анестетика с воздухом.

горючая смесь анестетика с кислородом или закисью азота  смесь горючих паров анестетика с кислородом или закисью азота такой концентрации, что при определенных условиях может иметь место воспламенение.

1.9 Механическая безопасность

Испытательное гидростатическое давление - давление при проверке сосуда или его части на соответствие требованиям безопасности.

Максимально допустимое рабочее давление - давление, указанное изготовителем или органом контроля, или компетентным специалистом (специалистами) в протоколе последнего испытания.

Минимальная разрушающая нагрузка - максимальная нагрузка, для которой применим закон Гука.

Избыточное давление - превышение давления над атмосферным (манометрическое давление).

Безопасная рабочая нагрузка - максимальная нагрузка на изделие или его часть, допустимая по документации поставщика изделия или части изделия при соблюдении его инструкций по установке и эксплуатации.

Защитное устройство - средства для защиты пациента и (или) оператора от опасного воздействия, возникающего в результате чрезмерного перемещения или падения подвешенной массы в случае повреждения средств подвеса.

Статическая нагрузка - максимальная нагрузка на часть, исключая нагрузку, вызванную ускорением или замедлением движения масс. При распределении нагрузки между несколькими параллельными поддерживающими частями и при невозможности однозначного определения такого распределения должна быть учтена наименее благоприятная возможность.

Коэффициент безопасности - отношение минимальной разрушающей нагрузки к безопасной рабочей нагрузке.

Полная нагрузка - сумма статической нагрузки и усилий, вызванных ускорением и замедлением, возникающих в нормальном состоянии.

1.10 Маркировка

Обозначение модели или типа - комбинация цифр, букв или цифр и букв для обозначения определенной модели изделия.

Номинальное значение - значение, установленное для справочных целей и для задания согласованных отклонений, например, номинальное сетевое напряжение, номинальный диаметр винта, либо значение, указанное изготовителем для количественной характеристики изделия.

Серийный номер - номер и (или) другое обозначение для идентификации отдельного экземпляра изделия определенной модели.

2 Классификация медицинских изделий и рабочих частей

2.1 Классификация медицинских электрических изделий в зависимости от типа защиты от поражения  электрическим током (ГОСТ 30324-95):

2.1.1 Электрические изделия, питаемые от внешнего источника электрической энергии:

 изделие класса  - изделие, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и дополнительными мерами безопасности, предусматривающими средства для соединения изделия с защитным заземляющим проводом стационарной проводки таким образом, что доступные металлические части не могут оказаться под напряжением в случае нарушения основной изоляции.   Зажим защитного заземления  маркируется символом

. Пример изделия I класса представлен на рисунке 4.

 изделие класса  - изделие, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и дополнительными мерами безопасности в виде двойной или усиленной изоляции, при этом отсутствуют устройство для защитного заземления. Изделие класса II маркируется символом     . Пример изделия II класса представлен на рисунке 5.

1 - вилка с контактом защитного заземления;

2 – съемный шнур питания; 3 – приборный соединитель;

4 - контакт и штырь защитного заземления;

5– зажим рабочего заземления; 6 – основная изоляция;

7 -  корпус;8 -  промежуточная  цепь; 9 -  сетевая часть;

10 – рабочая часть; 11 - электродвигатель; 12 – дополнительная изоляция или экран, соединенный с зажимом защитного заземления.

Рисунок 4 - Пример изделия I класса

1 – сетевая вилка; 2 – шнур питания; 3 – основная изоляция;

4 –дополнительная изоляция; 5 – корпус;

6 – зажим рабочего заземления; 7 –сетевая часть; 8 – рабочая часть;

9 – усиленная изоляция; 10 - электродвигатель.

Рисунок 5 -  Пример изделия II класса с металлическим корпусом

Использование в медицинских учреждениях аппаратуры класса 0, не имеющей дополнительной защиты от поражения электрическим током, запрещено.

2.1.2 Изделия с внутренним источником  изделие, способное работать, используя внутренний источник электрического  питания.

2.2 Классификация рабочих частей медицинских электрических изделий в зависимости от степени защиты от поражения электрическим током (ГОСТ 30324-95):

 рабочая часть типа В  рабочая часть соответствующая требованиям стандарта в части обеспечения защиты от поражения электрическим током, в особенности требованиям допустимых токов утечки. Не используется для прямого применения на сердце. Имеет маркировку символом      .

 рабочая часть типа ВF  рабочая частью типа F, соответствующая требованиям  стандарта и обеспечивающая более высокую степень защиты от поражения электрическим током, чем рабочая часть типа В. Не используется для прямого применения на сердце. Имеет маркировку символом           .

 рабочая часть типа СF  рабочая частью типа F, соответствующая требованиям  стандарта и обеспечивающая более высокую степень защиты от поражения электрическим током, чем рабочая часть типа ВF. Используется для прямого применения на сердце. Имеет маркировку символом           .

 рабочая часть с защитой от разряда дефибриллятора – рабочая часть, имеющая защиту от воздействия разряда кардиодефибриллятора на пациента. Маркируется символами для рабочих частей типа B, BF и CF соответственно

К типу Н относится аппаратура, не имеющая рабочей части и находящаяся вне пределов досягаемости пациента. Типичным примером изделий типа Н являются лабораторные приборы, стерилизационное оборудование, потолочные светильники и др.

2.3 Классификация медицинских электрических изделий в зависимости от степени  защиты от вредного проникновения воды:

 обычные изделия, т.е. изделия с корпусом без защиты от проникновения воды; маркируется символом РХ0;

 каплезащищенное изделие  изделие, снабженное корпусом, предотвращающим проникание такого количества вертикально падающей жидкости, которое может нарушить безопасную работу изделия, маркируется символом РХ1;

 брызгозащищенное изделие  изделие, снабженное корпусом, предотвращающим проникание такого количества жидкости, разбрызгиваемой в любом направлении, которое может нарушить безопасную работу изделия, маркируется символом РХ4;

 водонепроницаемое изделие  изделие, снабженное корпусом, который при погружении при определенных условиях в воду препятствует проникновению воды в места, где ее наличие может вызвать опасность, маркируется символом РХ7.

2.4 Классификация медицинских электрических изделий в зависимости от степени безопасности применения при наличии горючих смесей анестетика с воздухом либо с кислородом или закисью азота (ГОСТ 30324-95):

 изделия, не пригодные для эксплуатации при наличии горючих смесей анестетика с воздухом либо с кислородом или закисью азота;

 изделие категории АР - изделие или часть изделия, удовлетворяющие требованиям к конструкции, маркировке и документации, предъявляющимся с целью исключить источник поджига воспламеняющейся смеси анестетика с воздухом. Маркируется символом        .

изделие категории АРG - изделие или часть изделия, удовлетворяющие требованиям к конструкции, маркировке и документации, предъявляющимся с целью исключить источник поджига воспламеняющейся смеси анестетика с кислородом или закисью азота. Маркируется символом                 .

2.5 Классификация медицинских электрических изделий в зависимости от режима работы:

 изделия с продолжительным режимом работы, т.е. с режимом работы при нормальной нагрузке в течение неограниченного периода времени без превышения установленных пределов температуры;

 изделия с кратковременным режимом работы, т.е. с режимом работы при нормальной нагрузке в течение установленного времени, начиная с холодного состояния (состояние, изделия при температуре окружающей среды) , без превышения установленных пределов температуры, и с интервалами между каждым рабочим периодом, достаточным для охлаждения изделия до холодного состояния;

 изделия с повторно-кратковременным режимом работы, т е. с режимом работы с последовательным рядом заданных идентичных циклов, каждый из которых состоит из периода работы при нормальной нагрузке без превышения установленных пределов температуры, за которым следует период паузы при работающем вхолостую или отключенном изделии;

 изделия с продолжительным режимом работы и кратковременной нагрузкой, т.е. с таким режимом работы, при котором изделие постоянно присоединено к питающей сети, допустимое время нагрузки так мало, что температура, соответствующая длительной работе под нагрузкой, не достигается, а последующий перерыв в нагрузке достаточен для охлаждения до температуры, соответствующей длительной работе без нагрузки;

изделия с продолжительным режимом работы и повторно-кратковременной нагрузкой, т.е. с таким режимом работы, при котором изделие постоянно присоединено к питающей сети, установленное допустимое время нагрузки так мало, что температура, соответствующая длительной работе под нагрузкой, не достигается, а последующий перерыв в нагрузке недостаточен для охлаждения до температуры, соответствующей длительной работе без нагрузки.

2.6 Классификация медицинских электрических изделий в зависимости от состояния:

 изделие в холодном состоянии, т.е. в состоянии, достигаемом при выключении прибора на время для достижения температуры окружающей среды;

 изделие в нормальном состоянии, т.е. в  состоянии, при котором все средства защиты от опасностей исправны;

 изделие в условии нормальной эксплуатации, т.е. изделие, работа которого включает в себя периодические осмотры, регулировки оператором и режим ожидания в соответствии с инструкцией по эксплуатации

 изделие в условии единичного нарушения, т.е. в состоянии, при котором в изделии нарушено одно средство защиты от опасности или имеется одно внешнее ненормальное состояние :

 разрыв провода защитного заземления;

 разрыв одного из проводов питания;

появление внешнего напряжения на рабочей части типа F;

появление внешнего напряжения на сигнальном входе или сигнальном выходе;

 утечка из корпуса воспламеняющейся смеси анестетика с кислородом или закисью азота;

 нарушение электрического компонента или нарушение механических частей, которые могут вызвать опасность;

 нарушение устройств ограничения температуры;

 утечка жидкости;

 отказ приборов установки температуры.

Если условие единичного нарушения приводит к другому условию единичного нарушения, то два нарушения рассматриваются как одно условие единичного нарушения.

 изделие в опасном состоянии, т.е. в состоянии потенциальной возможности вредного воздействия на пациента, других людей или на окружающую среду.

2.7 Виды медицинских изделий

Закрепленное изделие  изделие, которое закреплено или иным способом зафиксировано на определенном месте в здании или в транспортном средстве и может быть отделено только с помощью инструмента.

Стационарное изделие  закрепленное изделие или изделие, не предназначенное для перемещения из одного места в другое.

Передвижное изделие  изделие, предназначенное для перемещения между периодами эксплуатации из одного места в другое с помощью его колес или эквивалентного средства.

Переносное изделие  изделие, предназначенное для перемещения из одного места в другое во время эксплуатации или между периодами эксплуатации одним или более лицами .

Транспортируемое изделие  изделие, предназначенное для перемещения без существенного ограничения пространства с одного места на другое, будучи присоединенным к источнику питания или без присоединения (например, передвижное изделие и переносное изделие).

Ручное изделие  изделие, которое во время нормальной эксплуатации поддерживается рукой.

Изделие с постоянным присоединением к питающей сети  изделие, присоединенное к питающей сети с помощью постоянного соединения, которое может быть отсоединено только с помощью инструмента.

Изделие с внутренним источником питания  изделие, способное работать, используя внутренний источник электрического питания.

Изделие прямого применения на сердце  изделие, при котором оно может иметь непосредственное токопроводящее соединение с сердцем пациента.

2.8 Классификация медицинских изделий в зависимости от возможных последствий отказа в процессе работы (ГОСТ

В зависимости от возможных последствий отказа в процессе работы медицинские изделия подразделяются на классы: А, Б, В, Г.

 изделие класса А - изделие, отказ которого представляет непосредственную опасность для жизни пациента.

 изделие класса Б - изделие, отказ которого не представляет непосредственную опасность для жизни пациента, но может вызвать вредные последствия для его здоровья.

 изделие класса В - изделие, отказ которого снижает эффективность или задерживает лечебно-диагностический процесс в некритических ситуациях, либо повышает нагрузку на медицинский или обслуживаемый персонал.

 изделие класса Г - изделие, отказ которого не вызывает нарушения основных функций, а приводит к изменению дополнительных характеристик, не вызывая последствий для пациента.

2.9 Классификация изделий в зависимости от воспринимаемых механических воздействий (ГОСТ

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий изделия подразделяются на 5 групп:

 изделие 1-й группы – стационарные.

 изделие 2-й группы - носимые, переносные, передвижные, не предназначенные для работы при переносках и передвижениях в пределах лечебного учреждения.

 изделие 3-й группы - носимые, переносные, передвижные,  предназначенные для работы при переносках и передвижениях в пределах лечебного учреждения.

 изделие 4-й группы - перевозимые, постоянно установленные на подвижных медицинских установках, не предназначенные для работы при перевозках и на ходу.

 изделие 5-й группы - перевозимые, постоянно установленные на подвижных медицинских установках, предназначенные для работы при перевозках и на ходу.

2.10 Классификация изделий в зависимости от вида климатического исполнения и категории размещения (ГОСТ

Для изделий, предназначенных для эксплуатации на суше, реках и озерах:

 изделия климатического исполнения У  предназначены для макроклиматических районов с умеренным климатом;

 изделия климатического исполнения ХЛ предназначены для макроклиматических районов с  холодным  климатом;

 изделия климатического исполнения УХЛ предназначены для макроклиматических районов с умеренным и холодным  климатом;

 изделия климатического исполнения ТВ предназначены для макроклиматических районов с тропическим влажным климатом;

 изделия климатического исполнения ТС предназначены для макроклиматических районов с тропическим сухим климатом;

 изделия климатического исполнения Т предназначены для макроклиматических районов как с сухим, так и с влажным тропическим климатом;

 изделия климатического исполнения О предназначены для всех макроклиматических районов на суше, кроме макроклиматического района с очень холодным климатом (общеклиматическое исполнение);

Для изделий, предназначенных для эксплуатации в макроклиматических районах с морским климатом:

 изделия климатического исполнения М предназначены для макроклиматических районов с умеренно холодным морским климатом;

 изделия климатического исполнения ТМ предназначены для макроклиматических районов  с тропическим морским климатом, в том числе для судов, предназначенных для плавания в этих районах;

 изделия климатического исполнения ОМ предназначены для макроклиматических районов как с умеренно холодным, так и с тропическим морским климатом, в том числе для судов неограниченного района плавания;

 изделия климатического исполнения В предназначены для макроклиматических районов на суше и на море, кроме макроклиматического района с очень холодным климатом (всеклиматическое исполнение);

 изделия категории размещения 1 предназначены для эксплуатации на открытом воздухе при воздействии совокупности факторов, характерных для данного макроклиматического района;

 изделия категории размещения 1.1 предназначены для эксплуатации на открытом воздухе при воздействии совокупности факторов, характерных для данного макроклиматического района;

 изделия категории размещения 2 предназначены для эксплуатации под навесом или в объемах, помещениях, где колебания температуры и влажности несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например, в палатках, кузовах, в металлических помещениях без теплоизоляции;

 изделия категории размещения 2.1 предназначены для встроенных элементов при  условиях эксплуатации категории 1 и 2 , на которых исключается появление влаги;

 изделия категории размещения 3 предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях, объемах с естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха, воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе, например, в металлических с теплоизоляцией помещениях, бетонных, деревянных помещениях (отсутствие воздействия атмосферных осадков, прямого солнечного излучения, существенное уменьшение ветра, существенное уменьшение или отсутствие воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги);

 изделия категории размещения 3.1 предназначены для условий эксплуатации 3 в нерегулярно отапливаемых помещениях;

 изделия категории размещения 4 предназначены для эксплуатации в помещениях, объемах с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых или охлаждаемых и вентилируемых помещениях, объемах, хорошо отапливаемых и вентилируемых при отсутствии солнца, ветра, осадков;

 изделия категории размещения 4.1 предназначены для условий эксплуатации категории 4, но с применением кондиционированного или частично-кондиционированного воздуха;

 изделия категории размещения 4.2 предназначены для условий эксплуатации категории 4 в лабораторных и жилых помещениях;

 изделия категории размещения 5 предназначены для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью (неотапливаемые помещения, шахты и т.д.);

 изделия категории размещения 5.1 предназначены для встроенных элементов с условиями эксплуатации 5, на которых исключается конденсация влаги;

 изделия категории размещения 6 предназначены для эксплуатации внутри органов человека, его полостей при наличии в них биологических жидкостей, тканевых и кожных выделений (кровь, моча, желчь).

В медицинской и биологической практике применяют виды климатических исполнений и категории исполнений: УХЛ 4.2; У1; У2; У3; У5; У6; Т1; Т1.1; Т2; Т3; Т5; Т6; О 4.1; О 4.2.

2.3 Маркировка, идентификация и документация

Маркировка и идентификация  должны быть постоянно нанесенными, удаляемыми  только с помощью инструмента или приложением значительных усилий;

Предупреждающие надписи, инструкции и чертежи  должны быть ясно различимыми, нанесенными на видное место и различимыми с рабочего места оператора.

Маркировка, предупреждающие надписи, инструкции и чертежи должны быть различимы:

 для закрепленных изделий, если изделие смонтировано в положении нормальной эксплуатации;

  для передвижных, переносных и незакрепленных стационарных изделий при нормальной эксплуатации или при отодвигании  от стены, у которой изделие расположено, или после поворачивания изделия из положения нормальной эксплуатации, а в случае демонтируемых со стоек блоков  после их снятия со стойки.

Обозначение модели или типа, а также всех других видов маркировки, относящейся к питающей сети (потребляемая мощность, напряжение, ток, частота, классификация, режим работы и др.) наносится обычно снаружи части, содержащей соединение с питающей сетью, и предпочтительно вблизи точки соединения.

Если размеры изделия, тип его корпуса не позволяют полностью нанести необходимые маркировки, то основная информация должна быть  помещена на основной части изделия, а остальная информация должна быть  включена в эксплуатационные документы.

Если применение маркировки невозможно, то вся информация должна быть включена в эксплуатационные документы.

2.3.1 Маркировка на наружной стороне изделий или их частей.

Изделия, питаемые от сети, включая их отдельные компоненты, имеющие сетевую часть, и изделия с внутренним источником питания, должны иметь постоянно нанесенную и ясно различимую маркировку на основной части изделия.

Изделия, питаемые от специального источника (отличающегося от питающей сети и изолированного от нее), который является или не является частью изделия данной модели или типа, должны постоянно нанесенную и ясно различимую маркировку снаружи на основной части изделия. Модель или тип такого специального источника должен быть указан в маркировке, нанесенной снаружи изделия, а также в инструкции по эксплуатации.

В маркировке должно быть указано:

 происхождение изделия, т.е. наименование  изделия и (или) товарный знак изготовителя или поставщика, ответственного за соответствие изделия требованиям безопасности;

 обозначение типа или модели;

 присоединение питания, т.е. номинальное питающее напряжение (напряжения) или диапазон (диапазоны) напряжений, которые могут быть поданы на изделие, вид питания, например, число фаз (кроме однофазной системы) и род тока;

 частота питающего напряжения, т.е. номинальная частота или номинальный диапазон частот питающего напряжения в герцах;

 номинальный потребляемый ток в амперах или потребляемая мощность, т.е. номинальная потребляемая мощность в вольтамперах, а если коэффициент мощности превышает 0,9  в ваттах.

Если изделие предназначено для одного или нескольких диапазонов номинального напряжения, номинальная потребляемая мощность должна быть дана для высшей и низшей границ диапазона или диапазонов, если границы отличаются от их среднего значения более чем на ±10%. Если границы диапазонов не отличаются более чем на 10% от среднего значения, достаточна маркировка потребляемой мощности для среднего значения диапазона.

Если изделие снабжено средствами для подключения питающих проводов других изделий, то потребляемая мощность, указанная в маркировке, должна включать номинальную выходную мощность этих средств;

 максимально допустимая выходная мощность сети на вспомогательной сетевой штепсельной розетке (розетках);

 классификация, при которой используются символы (таблица 1), указывающие тип изделия в зависимости от типа и степени защиты от поражения электрическим током (таблица 1, символы 10, 19-24); тип изделия, в зависимости от степени защиты, обеспечиваемой корпусом от опасного проникновения воды (таблица 1, символы 11-13) и др. Если изделие имеет более одной рабочей части с различными степенями защиты, то соответствующие символы должны быть указаны в маркировке на таких рабочих частях либо на соответствующих выводах или вблизи таких выводов (точек соединений);

 режим работы, если изделие работает в режиме, отличном от продолжительного;

 предохранители, т.е. для доступных с внешней стороны изделия предохранителей в маркировке около держателя предохранителя должны быть указаны  тип и номинальные характеристики плавких предохранителей;

 выходные характеристики, т.е. номинальное выходное напряжение, ток, мощность, частота;

 физиологические эффекты, которые могут создавать опасность для пациента и (или) оператора (таблица 1, символы 14, 27, 28);

 изделия категории АР/APG. Маркировка изделий категорий АР/ APG должна наноситься на главную часть изделия и  в эксплуатационные документы. Если только отдельные части изделия относятся к категориям АР и АРG, то маркировка должна однозначно указывать, какие части изделий относятся к этим категориям. Изделия категории АР должны иметь на видном месте долговечную, хорошо различимую маркировку: зеленый круг диаметром не менее 2 см с буквами АР (таблица 1, символ 25). Изделия категории АРG должны иметь на видном месте долговечную, хорошо различимую маркировку: зеленую полосу шириной не менее 2 см и длиной не менее 4 см с буквами АРG (таблица 1, символ 26);

 высоковольтные соединительные устройства, которые доступны без использования инструмента, должны быть маркированы символом «Опасное напряжение» (таблица 1, символ 27);

 условия охлаждения, например, подача воды или воздуха;

 механическая устойчивость, т.е. на изделии должна быть предупреждающая надпись о допустимости транспортирования только в определенном положении, которое должно быть четко описано в инструкции по эксплуатации или проиллюстрировано на самом изделии;

 защитная упаковка, т.е. если необходимо принять специальные меры во время транспортирования, то это должно быть указано в маркировке на упаковке;

 зажимы заземления, т.е. зажим для присоединения провода выравнивания потенциалов и зажим рабочего заземления должны иметь маркировку (таблица 1, символы  9 и 7 соответственно);

 съемные защитные средства, которые должны быть маркированы с указанием необходимости установки их на место, когда соответствующая функция больше не требуется. Маркировка не требуется, если имеется блокировка.

2.3.2 Маркировка внутри изделий или их частей

Маркировка на внутренней стороне изделий или их частей должна быть ясно различимой. Маркировки зажимов в точках соединений или рядом с ними не должны быть на частях, снимаемых при выполнении этих соединений. В маркировке на внутренней стороне изделий или их частей должно быть указано:

 номинальное напряжение питания или диапазон напряжений изделий с постоянным присоединением к питающей сети, которые  могут быть указаны в маркировке снаружи или внутри изделий около зажимов для присоединения питания;

 максимальная мощность нагревательных элементов или ламповых патронов, предназначенных для использования с нагревательными лампами,  которая должна быть четко указана в маркировке около нагревателя или на самом нагревателе;

 наличие частей с высоким напряжением у изделий, которое должно быть указано маркировкой символом «Опасное напряжение» (таблица 1, символ 27).

- тип аккумуляторов и способ их установки (если применимо);

 плавкие предохранители, доступные только с использованием инструмента, которые должны идентифицироваться либо с помощью маркировки с указанием типа и номинального тока рядом с соответствующим предохранителем или же ссылкой на номер в схеме технического описания, в котором должны быть приведены указанные параметры;

 зажимы  защитного заземления, которые должны иметь маркировку предписанным символом (таблица 1, символ 6);

 зажимы рабочего заземления, которые должны иметь маркировку предписанным символом (таблица 1, символ 7);

 зажимы для присоединения нулевого провода питающей сети в изделиях с постоянным присоединением к питающей сети, которые должны иметь маркировку  предписанным символом (таблица 1, символ 8);

 правильный метод присоединения питающих проводов, который должен  быть нанесен рядом с маркировкой зажимов, за исключением тех случаев, когда при перемене соединений отсутствует опасность;

 указание о возможности повышения температуры проводов в любой точке  распределительной коробки или отсека, если температура во время нормальных испытаний превышает 75, например, «Для подключения питания используйте провода, рассчитанные на температуру не менее ... С». Подобное указание должно быть расположено около места, где производится присоединение питания и должно быть ясно различимо после осуществления соединения;

 находящиеся под напряжением части конденсаторов или соединенные с ними цепи, которые становятся доступными при включении изделия и снятии после этого смотровых крышек, имеющихся при нормальной эксплуатации. Они  не должны иметь остаточное напряжение, превышающее 60 В, или, если это значение превышено, не должны иметь остаточную энергию более 2 мДж. Если применение автоматического разряда нецелесообразно и смотровые крышки могут быть удалены только с помощью инструмента, то допускается применение неавтоматического разрядного устройства, позволяющего провести разряд вручную, о чем конденсаторы и (или) соединенные с ними цепи должны иметь  маркировку.

2.3.4 Маркировка органов управления и измерительных приборов

К  маркировке органов управления предъявляются следующие требования:

 четкое обозначение сетевого выключателя; положения «Вкл» и «Выкл» должны быть указаны маркировкой соответствующими символами (таблица 1, символы 15 и 16) или рядом расположенным световым индикатором;

Таблица 1

| N | Символ | Публикация МЭК | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 417-5032 | Переменный ток |
| 2 |  | 335-1 | Трехфазный переменный ток |
| 3 |  | 335-1 | Трехфазный переменный ток с нулевым проводом |
| 4 |  | 417-5031 | Постоянный ток |
| 5 |  | 417-5033 | Постоянный и переменный ток |
| 6 |  | 417-5019 | Защитное заземление |
| 7 |  | 417-5017 | Земля |
| 8 |  | 445 | Точка присоединения нулевого провода на постоянно присоединенном к сети изделии |
| 9 |  | 417-5021 | Эквипотенциальность |
| 10 |  | 417-5172 | Изделие класса II |
| 11 | IPX1 | 529 | Защищенное от капающей жидкости |
| 12 | IPX4 | 529 | Защищенное от брызгающей жидкости |
| 13 | IPX7 | 529 | Защищенное от эффектов погружения |
| 14 |  | 348 | Внимание, обратись к эксплуатационным документам |
| 15 |  | 417-5008 | Выключено (питание: отсоединение от сети) |
| 16 |  | 417-5007 | Включено (питание: соединение с сетью) |
| 17 |  | 417-5265 | "Выкл." (только для части изделия) |
| 18 |  | 417-5264 | "Вкл." (только для части зделия) |
| 19 |  | 878-95 | Рабочие части типа В |
| 20 |  | 878-95 | Рабочие части типа ВF |
| 21 |  | 878-95 | Рабочие части типа CF |
| 22 |  | 878-95 | Рабочие части типа В с защитой от разряда дефибриллятора |
| 23 |  | 878-95 | Рабочие части типа ВF с защитой от разряда дефибриллятора |
| 24 |  | 878-95 | Рабочие части типа CF с защитой от разряда дефибриллятора |
| 25 |  | 878-02-07 | Изделие категории АР |
| 26 |  | 878-02-08 | Изделие категории APG |
| 27 |  | 878-03-01 | Опасное напряжение |
| 28 |  | 878-03-04 | Неионизирующая радиация |

 различные положения органов управления и выключателей изделия должны быть обозначены цифрами, буквами или другими наглядными средствами (например, с помощью символов 17 и 18 таблицы 1);

 если при нормальной эксплуатации изменение установки органов управления может вызвать опасность для пациента, то такие органы управления должны быть снабжены индикаторным устройством (измерительным прибором, шкалой и т.п.) или индикацией направления, в котором изменяется значение функции (например, применение упоров, исключающих случайный переход от максимального значения контролируемого параметра к минимальному или наоборот);

 органы управления и индикаторы, выполняющие функции безопасности, например сигнал тревоги, должны быть четко обозначены и ясно различимы.

- числовые показания параметров должны быть в единицах между народной системы СИ в соответствии с ГОСТ 8.417. Единицы величин, которые помимо СИ могут использоваться в документации на изделие: параметры плоского угла (оборот; уклон (градиент); градусы; угловые минуты;          угловые секунды; временные параметры (минуты; часы; дни); единицы величин энергии (электронвольты); давление крови или других жидкостей в организме (миллиметры ртутного столба).

2.3.5 Цвета изоляции проводов

Провода защитного заземления и провода выравнивания потенциалов должна быть идентифицированы по всей длине изоляции чередованием зеленого и желтого цветов;

Изоляция любых проводников внутри изделия, которые соединяют с целью защиты доступные металлические части или другие части с зажимом защитного заземления, должна быть зеленого и желтого цвета, по крайней мере, на концах проводников.

Провода шнуров питания, предназначенные для присоединения к нулевому проводу системы питания должны иметь изоляцию светло-голубого цвета.

2.3.6 Световые индикаторы и кнопки

Красный цвет индикатора на изделии должен использоваться только для обозначения предупреждения об опасности и (или) необходимости принятия срочных мер.

Желтый цвет индикатора на изделии должен использоваться для обозначения осторожности или внимания.

Зеленый цвет индикатора на изделии означает готовность к действию.

Точечно-матричные и другие буквенно-цифровые дисплеи не рассматриваются как световые индикаторы.

Красный цвет кнопок без подсветки на изделии должен использоваться только для кнопки, прерывающей какую-либо функцию в случае срочной необходимости.

2.3.7 Идентификация медицинских газовых баллонов и соединений

Место подключения газовых баллонов должно быть так идентифицировано на изделии, чтобы не возникало ошибок при их замене.

2.3.8 Эксплуатационные документы

Изделие должно сопровождаться документами, содержащими инструкцию по эксплуатации, техническое описание и адрес, по которому пользователь должен обратиться. Эти документы рассматриваются как составная часть изделия.

В эксплуатационных документах должны быть приведены класс, тип, категория изделия; виды маркировки, если они не нанесены на изделие изготовителем; предупреждающие надписи и объяснение предупреждающих символов, указанных в маркировке на изделии.

Инструкция по эксплуатации должна содержать все сведения, необходимые для обеспечения работы изделия в соответствии с его характеристиками. Она должна включать: объяснение функций органов управления, дисплеев и сигналов; значения цифр, символов, предупреждающих надписей и сокращений, имеющихся на изделии; последовательность управления; порядок подключения и отключения съемных частей и принадлежностей, замены материалов, расходуемых при работе; опасность съемных частей и принадлежностей; указания по чистке, профилактическому осмотру и техническому обслуживанию, в том числе по периодичности таких мероприятий;  указания по технике безопасности.

Для частей, имеющих контакт с пациентом при нормальной эксплуатации, в инструкции по технике безопасности должны содержаться данные о методах очистки, дезинфекции или стерилизации этих частей.

Инструкция по эксплуатации изделий, питающихся от сети и содержащих дополнительный источник питания, полная готовность к работе которого не поддерживается автоматически, должна содержать предупреждение о необходимости периодической проверки или замены такого дополнительного источника питания.

Если изделие класса I предназначено для питания от сети с альтернативным использованием внутреннего источника питания, то инструкция по эксплуатации должна содержать указание, что в случае сомнений в целостности проводника защитного заземления изделие должно работать от его внутреннего источника питания.

Инструкция по эксплуатации изделий с батареями гальванических элементов должна содержать предупреждение об изъятии этих батарей, если изделие не предполагается использовать определенное время, и есть риск возникновения опасности.

Инструкция по эксплуатации изделий, содержащих аккумуляторы, должна содержать указания, обеспечивающие их безопасное применение и необходимое техническое обслуживание.

В инструкции по эксплуатации должны идентифицироваться источники питания или устройства для зарядки аккумуляторов.

Инструкция по эксплуатации должна давать пользователю или оператору информацию, касающуюся возможного электромагнитного или каких-либо других взаимодействий между изделием и другими приборами при их возможной совместной работе, и содержать сведения о возможных путях исключения таких взаимодействий.

Инструкция по эксплуатации должна выявлять любой риск, связанный с удалением отходов или остаточных продуктов после окончания срока службы изделия и принадлежностей; содержать рекомендации по минимизации данного риска.

Техническое описание должно содержать все данные, знание которых важно для обеспечения безопасной работы:  маркировку, все характеристики изделия, включая диапазон(ы), ошибки измерения и точность показаний индуцируемых величин; инструкцию по замене сменных и (или) съемных деталей при нормальной эксплуатации (в том числе - тип и номинальные данные предохранителей); электрические схемы; перечень компонентов; инструкцию по калибровке или поверке изделия; информацию о восстановлении изделия в случае  отказа; конкретные меры или условия, которые следует соблюдать при установке изделия и введении его в действие; условия окружающей среды при транспортировке и хранении.

2.4 Электробезопасность медицинской техники

2.4.1 Действие электрического тока на организм человека

Действие тока зависит от множества причин, из которых можно выделить важнейшие: параметры тока — величина, частота, форма, время действия; внутренние факторы — путь тока в теле, фаза кардиоцикла при длительности действия меньше его периода, физиологические характеристики и психическое состояние организма (пол, возраст, утомление, болезни, фактор внимания и др.); внешние факторы — состояние атмосферы (влажность, температура, давление, парциальный состав воздуха), магнитные и электрические поля (искусственные, а также земного или солнечного происхождения), микрофлора и др. Перечисленные факторы взаимно связаны и могут в зависимости от обстоятельств поражения играть главную или подчиненную роль. Минимальная величина тока, раздражающее действие которого ощущается человеком, называется пороговым ощутимым током. Величина его зависит от места прикосновения и площади контакта. Наибольшей чувствительностью обладает язык, ощущающий покалывания при токе, составляющем около 40 мкА. Практическое значение имеет определение порогового ощутимого тока при касании находящегося под напряжением предмета ладонью или кончиками пальцев. При переменном токе низкой частоты начальные ощущения в этом случае проявляются в виде дрожи, пульсирования, покалывания в месте контакта.

В диапазоне нескольких сотен герц пороговый ток изменяется мало, увеличиваясь затем почти линейно с частотой. На частотах 100 кГц и выше ощущения тока переходят в тепловое. При протекании постоянного тока пороговый ток значительно (в 4—5 раз) выше, чем на частоте 50 Гц и ощущения сводятся в основном к жжению.

Влияние на порог формы кривой тока незначительно. Эксперименты показывают, что основной определяющей величиной является амплитуда, а не эффективная или средняя величина тока.

Пороговое ощущение — первая реакция организма на действие электрического тока. При токе 3—5 мА, проходящем через электрод, который держит в руке человек, раздражающее действие ощущается уже кистью руки, при токе 8—10 мА мышцы всей руки непроизвольно сокращаются, возникает чувство сильной боли. Поскольку сгибательные мышцы руки значительно мощнее разгибательных, рука в суставах сгибается и человек при дальнейшем увеличении тока не может самостоятельно освободиться от зажатого в руке проводника. Соответствующая минимальная величина тока называется пороговым неотпускающим током. Непроизвольные сокращения (судороги) могут возникать не только в мышцах руки. При силе тока 25—50 мА и частоте 50 Гц, протекающем через туловище (рука — рука, рука — нога), возникает тетаническое сокращение дыхательных мышц грудной клетки, в результате чего затрудняется или полностью прекращается дыхание. При этом сократительная функция сердца не нарушается, однако сужение сосудов под действием электрического тока приводит к повышению артериального давления и затрудняет работу сердца. Нормальное дыхание восстанавливается, если из-за судорожных движений или в результате посторонней помощи прекращается действие тока. Клиническое исследование потерпевших показывает в таких случаях, что они находились в состоянии асфиксии.

Если цепь тока через потерпевшего не разрывается (позвать на помощь он, как правило, не может), примерно через минуту он теряет сознание, а через 3—4 мин возможна смерть от удушья.

Ток промышленной частоты, превышающий 50 мА, если его путь захватывает область сердца, может при длительном действии вызвать нарушение его деятельности, представляющие смертельную опасность.

При длительном действии тока 50...80 мА возможна клиническая смерть. При токах более 100 мА (более 300 мА постоянного тока) при длительности более 3 с возможна клиническая смерть.

Воздействие электрическим током на такую сложную высокоорганизованную систему, как сердце, относительно легко вызывает различные нарушения его функций. Наиболее опасно возникновение фибрилляций желудочков сердца, при которых отдельные мышечные волокна теряют централизованное управление и начинают хаотически сокращаться (фибриллировать). В результате нарушается строго координированная работа различных участков сердца, что сразу приводит к нарушению его насосной функции и прекращению кровообращения. Особая опасность фибрилляции заключается в том, что, возникнув, она практически никогда не прекращается без внешнего воздействия. Человек, пораженный током и оставленный без помощи, погибает в течение нескольких минут из-за необратимых изменений, происходящих раньше всего в лишенном кислорода головном мозге.

Фибрилляции сердца возникают при длительности прохождения тока, превышающей период кардиоцикла, либо при кратковременном действии тока, если оно совпадало с относительной рефрактерной фазой сокращения сердца, которая называется поэтому его уязвимым периодом. При действии тока вне этого периода фибрилляции обычно не наступает, так как мышца находится либо в сокращенном состоянии, либо в абсолютной рефрактерной фазе, когда повторное сокращение невозможно, либо в состоянии закончившейся реполяризации. В последнем случае происходит нормальное сокращение сердца.

На основании экспериментальных результатов ряда авторов опубликованы усредненные данные о действии тока на организм. В системе координат время действия — сила тока выделено 5 областей, характеризуемых различными физиологическими реакциями организма на действие тока промышленной частоты (рисунок 6). Данные приведены для человека с массой тела не менее 50 кг при пути тока через конечности.

В области 1, ограниченной током 0,5 мА для всех длительностей действия, не отмечается какая-либо реакция организма. В области 2 имеет место физиологическая реакция, но сохраняется способность освободиться от находящегося под напряжением предмета. Третья область характеризуется отсутствием фибрилляции сердца, в четвертой области ее вероятность возникает на 50%, в пятой – наибольшая возможность  фибрилляции.

Рисунок 6 - Области, характеризуемые различными физиологическими реакциями организма на действие тока промышленной частоты

При токах, значительно превышающих величины, являющиеся пороговыми для фибрилляции желудочков сердца (более 5 А), возможны другие смертельно опасные нарушения в организме. К ним относятся остановка сердца, паралич дыхательного центра, глубокие повреждения нервной системы и ожоги. Величины токов, пороговых для указанных эффектов, привести невозможно. Важно отметить, что указанные поражения, как правило, происходят при напряжениях свыше 1000 В.

2.4.2 Сопротивление тела человека

Исследования показывают, что общее электрическое сопротивление тела между двумя электродами можно представить в виде двух частей, существенно отличающихся друг от друга. Это сопротивление кожи и сопротивление внутренних тканей и органов. Биологические ткани имеют клеточное строение с внутри- и межклеточной жидкостями, в которых растворены различные ионы. Ионная проводимость межклеточной жидкости является основным видом проведения электрического тока тканями на низких частотах. Различия в величине проводимости отдельных тканей объясняются в основном разным содержанием в них жидкостей и ионов.

Сопротивление кожи значительно превосходит сопротивление других тканей. Это объясняется наличием на поверхности ее внешнего слоя (эпидермиса) ороговевших клеток. Омертвевшие, обезвоженные клетки рогового слоя имеют удельное сопротивление 106—107 Ом/см. Сопротивление определенного участка кожи зависит от толщины рогового слоя, которая, например, на спине не превышает 0,04 мм, а на ладонях может составлять 0,1 —1,5 мм. Соответственно сопротивление 1 см2 кожи находится в пределах от десятков до сотен кОм. Роговой слой кожи приближаясь по своим электрическим свойствам к диэлектрику, обладает значительными емкостными качествами; емкость между электродом, наложенным на кожу, и внутренними тканями тела составляет 0,01—0,02 мкФ/см2.

Кожа является естественной защитой организма от поражения электрическим током. Во многих случаях при напряжениях в несколько десятков (иногда до сотни) вольт величина тока ограничивается значительным сопротивлением кожи и вместо возможной электротравмы происходит знакомый каждому, не оставляющий каких-либо последствий удар током. Однако сопротивление наружного рогового слоя зависит от многих причин и часто падает значительно ниже указанных величин. Особенно сильно сказывается на изолирующих свойствах кожи влажность. Так, например, при длительном мытье рук теплой водой защитные свойства кожи почти полностью исчезают. Это объясняется размягчением рогового слоя, внедрением в него молекул воды, а также открытием многочисленных пор.

В медицинском учреждении как случайное, так и намеренное увлажнение кожи весьма вероятно. При многих процедурах тело больного протирают различными жидкими обезжиривающими или дезинфицирующими средствами. Особенно большое значение с точки зрения электробезопасности имеет малое сопротивление кожи под различного рода электродами, накладываемыми на тело с диагностическими или терапевтическими целями. В месте наложения электрода кожу протирают спиртом, либо на нее наносят токопроводящую пасту, либо под электрод подкладывают матерчатую прокладку, смоченную изотоническим раствором хлорида натрия (терапия низкочастотными токами) или раствором лекарственных веществ (электрофорез). Во всех указанных случаях сопротивление кожи перестает играть существенную роль в общем электрическом сопротивлении тела больного между электродами.

Кожа может в сильной степени увлажняться и за счет пота, заполняющего потовые протоки и выступающего на поверхности кожи вследствие повышенной окружающей температуры и влажности. Интенсивное потоотделение часто наблюдается и как результат испуга, волнения. Все эти факторы как физиологического, так и психологического происхождения могут значительно снизить сопротивление кожи. Пот уменьшает сопротивление между электродами, наложенными на тело, также за счет заполнения им неровностей тела под электродами, что снижает переходное сопротивление.

Следует упомянуть и о различного рода повреждениях кожи — потертостях, порезах, ссадинах и др. К ним относятся и намеренные нарушения целостности кожи — введение игольчатых электродов, разрезы при хирургических вмешательствах и т. п.

Rк

Rк

Rк

Cк

Cк

Rвн

Таким образом, в реальных условиях медицинского учреждения во многих случаях защитное действие кожи снижается до минимума. В связи с этим при расчетах электрических цепей, связанных с обеспечением электробезопасности, сопротивлением кожи практически пренебрегают и за расчетную величину сопротивления тела на постоянном токе и промышленной частоте принимают сопротивление внутренних тканей тела. Электрическое сопротив-ление внутренних тканей и органов тела отличается большим постоянством, чем сопротивление кожи. Большое количество жидкостей с растворенными в них ионами обусловливает значительную ионную проводимость практически всех тканей (за исключением костных). В диапазоне низких частот частотная зависимость сопротивления тканей невелика и ее емкостными свойствами можно пренебречь.

Рисунок 7 - Эквивалентная схема электрического сопротивления тела человека

Таким образом, упрощенную эквивалентную схему электрического сопротивления тела между двумя электродами можно представить в виде последовательного соединения трех сопротивлений, эквивалентных сопротивлению кожи RK под одним электродом, сопротивлению внутренних тканей Rвн и сопротивлению кожи Rк под вторым электродом (рисунок 7). Каждое из эквивалентных сопротивлений кожи шунтировано емкостью Ск, представляющей ее емкостные свойства. Какова же величина сопротивления внутренних тканей?

Естественно, она зависит от пути тока, т. е. от поперечного сечения тканей, через которые проходит, и от их длины. Для одного из наиболее распространенных при поражениях путей тока ладонь — ступня в результате многочисленных измерений установлено, что величина сопротивления внутренних тканей незначительно отличается от 1000 Ом. При этом сопротивление отдельных участков тела по пути тока распределяется неравномерно. Значительная доля общего сопротивления приходится на конечности, что неудивительно, если учесть относительно небольшое поперечное сечение мягких тканей, окружающих трубчатые кости и суставы.

Оценивая общее электрическое сопротивление тела человека между двумя электродами, следует учесть его нелинейность. Зависимость сопротивления тела от величины приложенного напряжения была доказана многими исследователями. Механизм нелинейности большинством авторов связывается с пробоем кожи. При напряжении, превышающем 15—20 В, происходят точечные пробои ее рогового слоя, что приводит к частичному шунтированию сопротивления кожи, а затем и сравниванию сопротивления тела с сопротивлением внутренних тканей.

На основе многочисленных экспериментальных данных установлены следующие данные о зависимости сопротивления тела от напряжения для пути тока рука — рука или рука — нога (таблица 2):

Таблица 2

| Приложенное напряжение, В | 25 | 50 | 250 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление тела, Ом | 2500 | 2000 | 1000 |

Для сухой кожи величины сопротивления увеличиваются примерно в 2 раза. С учетом изложенного, величины электрического сопротивления тела человека, принимаемые различными нормативными документами для расчетов электрических цепей при рассмотрении вопросов электробезопасности находятся в пределах 1000—2000 Ом. В качестве усредненной величины эквивалентного сопротивления тела человека принимается 1000 Ом.

2.4.3 Токи утечки

При рассмотрении мер защиты от прикосновения к токоведущим частям считалось, что корпус, крышки, щитки и другие ограждающие устройства полностью изолированы от токоведущих частей и прикосновение к ним совершенно безопасно. Однако практически невозможно выполнить изоляцию таким образом, чтобы она представляла бесконечно большое сопротивление для переменного тока. Поэтому в случае прикосновения к доступным частям аппаратуры через тело человека пройдет небольшой ток, называемый током утечки. Ток утечки — не очень удачное название, которое создает впечатление, что речь идет о каком-то нарушении. Между тем, больший или меньший ток утечки имеет место всегда, в том числе и в нормальных условиях, когда все детали и элементы изделия, а также все средства защиты полностью исправны.

Источники и пути прохождения токов утечки.

Большинство приборов и аппаратов, питающихся от сети переменного тока, имеет силовой трансформатор, позволяющий получить вторичные напряжения, необходимые для питания различных электрических цепей. Силовой трансформатор необходим не только для трансформации по величине сетевого напряжения. С точки зрения электробезопасности он выполняет еще и чрезвычайно важную функцию разделения питающей сети и электрической части аппарата, связанной с пациентом. При необходимости возможно также получение изолированной от земли вторичной обмотки, в которой не действуют какие-либо напряжения относительно земли. Это особенно важно при непосредственном соединении рабочей части аппарата с сердцем пациента, так как цепь тока, вызванного этим напряжением, могла бы замкнуться через тело пациента на землю.

Однако, в полной мере использовать возможности индуктивной связи между обмотками трансформатора оказывается невозможным. Это объясняется наличием между обмотками, а также между обмотками и сердечником трансформатора дополнительных, так называемых паразитных, емкостных и резистивных связей. Результатом этих связей и является ток утечки на корпус прибора или аппарата и ток утечки на пациента. Ток от сети по сопротивлению и ёмкости изоляции через цепь, соединенную с пациентом, и через пациента на землю называется током утечки на пациента (рисунок 8). Если пациент заземлен, ток утечки на пациента имеет постоянное значение.

Ток от основной цепи по сопротивлению и емкости изоляции к доступным частям оборудования называется током утечки на корпус (рисунок 8). Ток, протекающий через защитный заземленный проводник на землю, называется током утечки на землю.

Значительный вклад в ток утечки на корпус вносит трехжильный сетевой шнур. Особенно существенным этот вклад становится, если длина шнура по каким-либо причинам необычно велика (более 3—4 м). Так, например, измерения показывают, что для трехжильного сетевого шнура типа ШВЛ погонная емкость между токоведущей и заземляющей жилой составляет около 30 пФ/м. Это означает, что каждый

I ту.п — ток утечки на пациента;

I ту.к— ток    утечки    на      корпус.

Рисунок 8 - Схемы образования токов утечки

.

метр сетевого шнура вносит дополнительный ток утечки около 2,5 мкА (при напряжении фазы питающей сети 220 В). Значительная погонная емкость трехжильных кабелей является одной из причин, по которой в медицинских учреждениях должно быть категорически запрещено применение удлинителей. При этом следует учесть, что необходимость в удлинителях часто возникает из-за недостаточного количества сетевых розеток.	|

К резкому увеличению емкостной составляющей тока утечки приводит применение сетевого помехоподавляющего фильтра. При напряжении 220 В, действующем в сетевой цепи относительно земли, ток утечки 0,5 мА через конденсаторы будет иметь место, если их емкость составит 7200 пФ. В связи с этим с учетом необходимого запаса на разброс напряжений и емкостей, а также учитывая наличие резистивной составляющей, емкость конденсаторов фильтра не должна превышать 4000—5000 пФ. При защите от излучения радиопомех в низкочастотной части нормируемого диапазона (коллекторные электродвигатели, терморегулирующие устройства с исполнительными контактами, длинно- и средневолновые генераторы и др.) конденсаторы такой емкости имеют недостаточно низкое сопротивление. На частоте 150 кГц сопротивление емкостной ветви фильтра при емкости 4700 пФ составляет 225 Ом. При Г- образном индуктивно-емкостном фильтре с вносимым ослаблением 40 дБ индуктивность фильтра должна составлять около 25 мГн. Во многих случаях, особенно при значительной потребляемой из сети мощности, обеспечить такую индуктивность весьма непросто. Из-за необходимости увеличить ток утечки для повышения эффективности сетевого фильтра возникает принципиальное противоречие между требованиями к электробезопасности и к подавлению создаваемых аппаратурой радиопомех. По этой причине нормирование тока утечки должно учитывать нормы на радиопомехи и наоборот.

Паразитная емкость связи первичной обмотки с корпусом зависит в основном от габаритов силового трансформатора, т. е. от потребляемой изделием мощности. При отсутствии помехоподавляющих конденсаторов ток утечки большинства приборов и аппаратов не превышает десятков микроампер.

Активная составляющая тока утечки определяется электрическим   сопротивлением изоляции  сетевой  цепи. Применение современных изоляционных материалов позволяет легко уменьшить эту составляющую до значения, не превышающего долей от емкостной составляющей. Чтобы вклад активной составляющей в результирующее значение тока утечки не превышал 10%, сопротивление изоляции сетевой цепи при норме тока утечки 0,5 мА должно быть порядка 1 МОм, при норме 0,1 мА — порядка 5 МОм и при норме 10 мкА — не менее 50 МОм. За исключением последнего случая, когда может потребоваться особое внимание к выбору изоляционных материалов, приведенные выше требования обеспечиваются практически в любых конструкциях.

Ток утечки на пациента определяется в основном емкостью между первичной и вторичной обмоткой силового трансформатора. Возможны два основных случая взаимного расположения этих обмоток. Если обмотки расположены на одной катушке, основное значение имеет емкость самими обмотками. Уменьшение этой емкости возможно с помощью заземленного экрана. В этом случае не имеет большого значения, соединен ли слой первичной обмотки, ближайший ко вторичной, с нулевым или фазным проводом. Следует учитывать также возможность прохождения тока утечки через емкости обмоток относительно сердечника трансформатора. Поэтому желательно иметь по возможности большие зазоры между обмотками и сердечником.

Если первичная и вторичная обмотки намотаны на разных каркасах, основной путь тока утечки проходит через емкости обмоток относительно сердечника, так как емкость между обмотками мала. В этом случае уменьшение тока утечки на пациента может быть достигнуто раздельным экранированием каждой из обмоток. Экраны должны быть заземлены; при этом, если вторичная обмотка тоже заземлена, экран соединяется с ее заземленным выводом.

Пути тока утечки и воздушные зазоры

Ограничение тока утечки до допустимых величин непосредственно связано с обеспечением достаточных путей тока утечки и воздушных зазоров. Сопротивление изоляции между токоведущими и доступными для прикосновения частями определяется не только удельным сопротивлением материала, из которого изготовлена изоляция,  и  его  толщиной, но и расстоянием между этими частями по поверхности изоляции и по воздуху.

Практика показывает, что загрязнение поверхности изоляции, покрытие ее пылью, грязью, влагой, обладающими хорошей проводимостью, является наиболее частой причиной пробоев либо недопустимого увеличения тока утечки. Минимальные значения путей утечки и воздушных зазоров определяются в основном видом и величиной приложенного напряжения (таблица 3).

Таблица 3 - Минимальные значения путей утечки и воздушных зазоров

|  | Постоянное напряжение, В | 15 | 34 | 75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 800 | 900 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Переменное напряжение, В | 12 | 30 | 60 | 125 | 250 | 380 | 500 | 660 | 750 | 1000 |
| Основная изоляция между частями противополож-ной полярности | Воздушные зазоры | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,6 | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 | 6 |
|  | Пути утечки | 0,8 | 1 | 1,3 | 2 | 3 | 4 | 5,5 | 7 | 8 | 11 |
| Основная изоляция или дополнитель-ная изоляция | Воздушные зазоры | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 6 | 6,5 | 9 |
|  | Пути утечки | 1,7 | 2 | 2,3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10,5 | 12 | 16 |
| Двойная изоляция или усиленная изоляция | Воздушные зазоры | 1,6 | 2 | 2,3 | 3,2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 13 | 18 |
|  | Пути утечки | 3,4 | 4 | 4,6 | 6 | 8 | 12 | 16 | 21 | 24 | 32 |

Следует иметь в виду, что расчетные величины воздушных зазоров и особенно путей тока утечки могут значительно отличаться от их геометрических размеров, т.к.  участки, подверженные загрязнению (узкие щели, канавки, углы около выступов и др.), исключаются из рассмотрения. Таким образом, обеспечивается необходимая гарантия того, что в результате скопления пыли, грязи пути тока утечки не станут в процессе длительной эксплуатации меньше допустимых величин. По этим же причинам при суммировании отдельных участков путей тока утечки или воздушных зазоров, разделенных не находящимися под напряжением металлическими частями, участки меньше 1 мм в расчет не принимаются.

Проверку фактически имеющихся путей тока утечки и воздушных зазоров производят обычным измерительным инструментом с учетом правил измерения, приведенных в таблице 4. При измерении следует учитывать, что в процессе эксплуатации детали и элементы могут изменять свое положение, оказываясь в наиболее неблагоприятных условиях с точки зрения минимальных путей тока утечки и воздушных зазоров. Так, например, за счет неизбежного эксцентриситета отверстий в шайбах они могут располагаться со смещением относительно оси винта, провода, контактные лепестки могут изгибаться и т. п. Пути тока утечки и воздушные зазоры определяют, исходя из самого неблагоприятного положения этих частей. В случае наличия паза шириной менее 1 мм при определении пути тока утечки его не учитывают (рисунки а, д). При ширине паза, равной или превышающей 1 мм, путь тока утечки идет по контуру паза (рисунки б, е). Если путь тока утечки проходит по двум плоскостям, расположенным под углом менее 80°, измерение производят по перемычке шириной 1 мм (рисунок в). При наличии выступа путь тока утечки определяется, как показано на рисунке г. При определении пути тока утечки до головки утопленного винта измерение производят по контуру углубления, если расстояние между головкой и стенкой углубления равно или больше 1 мм, иначе путь тока утечки проходит по стенке углубления до точки, расстояние которой до головки винта равно 1 мм (рисунки ж,з).

Таблица 4

| Условные обозначения: - - - - Воздушный зазор; Путь утечки |  |
| --- | --- |
| а) Условие: рассматриваемый путь включает канавку с параллельными или сходящимися сторонами любой глубины и шириной менее 1 мм. Правило: путь утечки и воздушный зазор измеряют непосредственно через канавку. | б) Условие: рассматриваемый путь включает канавку с параллельными сторонами любой глубины и шириной, равной или более 1 мм. Правило: воздушный зазор представляет собой расстояние "по линии визирования", путь утечки совпадает с контурами канавки. |
| в) Условие: рассматриваемый путь включает V-образную канавку шириной более 1 мм. Правило: воздушный зазор представляет собой расстояние "по линии визирования", путь утечки совпадает с контурами канавки, но "закорачивает" ее дно перемычкой шириной 1 мм. | г) Условие: рассматриваемый путь включает выступ. Правило: воздушный зазор является кратчайшим прямым расстоянием по воздуху над вершиной выступа, путь утечки совпадает с контурами выступа. |
| д) Условие: рассматриваемый путь включает несклеенный стык с канавками с каждой стороны шириной менее 1 мм. Правило: путь утечки и воздушный зазор являются расстоянием "по линии визирования". | е) Условие: рассматриваемый путь имеет несклеенный стык с канавками с каждой стороны шириной, равной или более 1 мм. . Правило: воздушный зазор является расстоянием по "линии визирования", путь утечки совпадает с контуром канавок. |
| ж) Условие: рассматриваемый путь – от головки утопленного винта, если расстояние между головкой и стенкой углубления равно или больше 1 мм. Правило: путь тока утечки - по контуру углубления до головки утопленного винта, воздушный зазор – кратчайшее расстояние от головки винта до угла канавки. | з) Условие: рассматриваемый путь – от головки утопленного винта, если расстояние между головкой и стенкой углубления равно 1 мм. Правило: путь утечки измеряется от винта до стенки там, где это расстояние равно 1 мм, воздушный зазор – кратчайшее расстояние от головки винта до угла канавки. |

Ввиду особой опасности ухудшения качества изоляции между сетевой цепью и доступными частями аппаратов класса II  к путям тока утечки и воздушным зазорам, шунтирующим эту изоляцию, должны предъявляться особо жесткие требования. При их определении необходимо учитывать возможный износ, истирание материала. Винты и гайки должны вывинчиваться, насколько это возможно; при этом пути тока утечки и воздушные зазоры не должны становиться меньше 50% величин, приведенных в таблице 3.

При наличии прорезей или щелей в доступных частях из изоляционного материала пути тока утечки измеряют до поверхности этих частей. Иначе говоря, при измерениях считается, что доступные изоляционные части как бы покрыты проводящим слоем.

Особое внимание необходимо обращать на то, чтобы вдоль пути тока утечки не было мелких канавок, пазов и других углублений, в которых могли бы скапливаться пыль, грязь, значительно уменьшающие  поверхностное сопротивление изоляции.

Нормирование и измерение тока утечки. При установлении допустимых величин тока утечки, а также стандартных методов его измерения, приходится учитывать много различных факторов и обстоятельств. Прежде всего, должен гарантироваться основной принцип обеспечения электробезопасности, заключающийся в том, что при отказе одного из средств защиты от поражения электрическим током либо при другой первой неисправности в аппарате не должна возникать непосредственная опасность для человека. В качестве примера отказа средств защиты можно привести обрыв заземляющего провода, пробой либо перекрытие основной или защитной изоляции. Неисправности в аппарате могут иметь самый различный характер, в частности замыкание электродов электровакуумных приборов, пробой запорных слоев полупроводниковых приборов, срабатывание по какой-либо причине предохранителя и т.п. Указанные неисправности и отказы средств защиты, возникновение которых не должно приводить к поражению электрическим током, в дальнейшем будут определяться термином «единичное нарушение».

Другое обязательное условие состоит в том, что одна неисправность не должна вызывать следующую. В противном случае обе неисправности рассматриваются как единичное нарушение. К единичному нарушению могут относиться также неисправности в другом аппарате, если они влияют на безопасность эксплуатации данного аппарата. Примером может служить появление на рабочей части, контактирующей с пациентом, напряжения питающей сети из-за пробоя в сетевой цепи другого аппарата, имеющего контакт с тем же пациентом. Некоторые средства защиты имеют повышенную надежность, их отказ считается маловероятным и не рассматривается как одно из возможных единичных нарушений. К таким средствам относятся, например, двойная, или усиленная, изоляция, двойной заземляющий провод, а также заземляющий провод в сетевой проводке, защищенной от механических воздействий.

Ток утечки не должен превышать допустимую величину не только в нормальных условиях, но и при единичном нарушении в аппарате. Чтобы иметь определенный запас надежности, допустимая величина тока утечки в нормальных условиях берется меньше, чем предельно допустимая, устанавливаемая для случаев единичного нарушения, моделирование которых необходимо при измерении тока утечки. Прежде всего, это разрыв по той или иной причине цепи защитного заземления. Этот вид нарушения относится только к аппаратуре класса I, корпуса которой должны заземляться.

Для аппаратуры, корпуса которых не заземляются (класс защиты II), единичным нарушением является однополюсное отключение питающей сети. В этом случае ток утечки может стать больше, чем при включенном сетевом напряжении, поскольку вся сетевая обмотка будет находиться под потенциалом фазного провода (при полном включении сети один конец сетевой обмотки, соединенный с нулевым проводом, находится под потенциалом земли). Если аппарат имеет двухполюсный выключатель, подобная ситуация может возникнуть в условиях эксплуатации при срабатывании одного из предохранителей.

Если частота тока превышает 50 Гц, то предельная величина тока утечки должна быть изменена в соответствии с зависимостью физиологического действия тока от частоты. При частоте более 1 кГц предельная величина увеличивается во столько раз, сколько килогерц составляет частота действующего тока. При этом максимальная величина тока не должна превышать 10 мА.

Значения токов утечки для медицинской аппаратуры разных типов и степеней защиты от поражения электрическим током представлены в таблице 5. Измерение тока утечки — одно из наиболее сложных испытаний безопасности электромедицинской аппаратуры. Последовательность измерений токов утечки представлена в п.

Таблица 5- Значения токов утечки, мА

| Вид тока утечки | Рабочая часть типа В |  | Рабочая часть типа BF |  | Рабочая часть типа CF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормальное состояние | Единичное нарушение | Нормальное состояние | Единичное нарушение | Нормальное состояние | Единичное нарушение |
| Ток утечки на землю | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
| Ток утечки на землю для изделий, которые не имеют доступных частей, соединенных с зажимом защитного заземления, не имеют средств для защитного заземления других изделий и удовлетворяют требованиям к току утечки на корпус и току утечки на пациента (например, некоторые ЭВМ с экранированной сетевой частью; передвижные рентгеновские установки и передвижные изделия с минеральной изоляцией.). | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 |
| Ток утечки на землю для изделий, с постоянным присоединением к питающей сети и с проводом защитного заземления, который имеет такое электрическое соединение, что может быть отсоединен только с помощью инструмента, а также с таким механическим креплением или фиксацией иным способом, что он может быть перемещен только после применения инструмента (например, главные части рентгеновской установки - генератор, стол для исследования или лечения; изделия с нагревателями, имеющими минеральную изоляцию). | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| Ток утечки на корпус | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 |
| Ток утечки на пациента | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,01 | 0,05 |
| Ток утечки на пациента (сетевое напряжение на сигнальном входе или сигнальном выходе) | - | 5 | - | - | - | - |
| Ток утечки на пациента (сетевое напряжение на рабочей части) | - | - | - | 5 | - | 0,05 |
| Дополнительный ток в цепи пациента: |  |  |  |  |  |  |
| постоянный | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| переменный | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,01 | 0,05 |

2.4.4 Защита от прикосновения к частям, находящимся под напряжением

Основным требованием, предъявляемым к электробезопасности аппаратуры, является недоступность для прикосновения находящихся под напряжением частей. Это требование универсально: оно предъявляется ко всем видам электрических устройств и должно выполняться практически независимо от величины напряжения, под которым находится какая-либо часть аппарата. Для электромедицинской аппаратуры, учитывая особенности ее эксплуатации, согласно ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88, все находящиеся под напряжением части должны быть защищены от случайного прикосновения. С точки зрения обеспечения злектробезопасности важно, чтобы при касании какой-либо доступной части аппаратуры через тело человека, имеющее электрический контакт с землей или другой доступной частью, не протекал так называемый ток утечки, превышающий допустимое значение.

Если пренебречь внутренним сопротивлением источника напряжения, то при эквивалентном сопротивлении тела 1000 Ом и допустимом токе утечки 0,5 мА допустимое напряжение составит 0,5 В. Для некоторых типов изделий это напряжение должно быть значительно меньше.

Основной способ защиты от прикосновения - обеспечение недоступности находящихся под напряжением частей: применение корпусов, крышек, щитков и других конструктивных элементов, исключающих доступ к токоведущим частям. При этом должна быть обеспечена, с одной стороны, достаточная механическая прочность ограждения, а с другой — изоляция его от этих частей.

Изоляция, отделяющая находящиеся под напряжением части от ограждающих металлических частей, называется основной. Типичные примеры основной изоляции: опорные стойки, панели для монтажа зажимов или контактных лепестков, проходные изоляторы, а также другие установочные детали, изоляция монтажных и обмоточных проводов, изоляция осей тумблеров от их контактов и т. п. К основной изоляции предъявляются достаточно высокие требования (см п.). Однако, как показывает практика эксплуатации электрических устройств, одна эта защита не может обеспечить необходимого уровня электробезопасности. Главная причина этого заключается в том, что основная изоляция, т. е. изоляция токоведущих частей от корпуса, крышек и других средств защиты от прикосновения, имеет ограниченную надежность. Во время эксплуатации под влиянием процессов старения, механических, тепловых и других воздействий изоляционные качества материалов, применяемых для выполнения основной изоляции, ухудшаются. Неправильная эксплуатация аппаратуры, проникновение в нее влаги, пыли, грязи ускоряют износ изоляции. Все эти причины могут привести к нарушению, пробою основной изоляции и, как следствие этого, появлению опасных напряжений на доступных металлических частях.

При обеспечении недоступности для прикосновения находящихся под напряжением частей следует различать «полную защиту от прикосновения» и «защиту от случайного прикосновения».

Полная защита от прикосновения обеспечивает при всех обстоятельствах недоступность токоведущих частей. Коснуться их можно, только нарушив защитную оболочку. Такая защита обеспечивается, если находящиеся под напряжением части закрыты корпусом, который не может быть вскрыт без поломки даже с помощью инструмента. Полную защиту от прикосновения представляет, например, сварной кожух дросселя для люминесцентной лампы.

Наиболее распространенным примером полной защиты являются изолированные провода, шнуры. Следует иметь в виду, что покрытия металлических частей лаками и эмалями не могут обеспечить защиту от прикосновения. Это объясняется недостаточной механической прочностью таких покрытий. Со временем на лаковых и эмалевых пленках появляются трещины и сколы. В качестве защиты от прикосновения могут служить отвердевающие искусственные смолы, но они находят пока ограниченное применение.

В медицинских аппаратах полную защиту от прикосновения, как правило, обеспечить не удается, поэтому применяется защита от случайного прикосновения. Такую защиту обеспечивает корпус с крышками или стенками, которые могут быть сняты только с помощью инструмента, например гаечного ключа, отвертки (монета, используемая для отвинчивания винта, рассматривается, согласно международным правилам, тоже как инструмент).

Применение инструмента представляет собой намеренное действие, на которое защита от случайного прикосновения не может быть рассчитана. Точно так же намеренным является касание отверткой, гвоздем либо другим металлическим предметом токоведущих частей через вентиляционные или другие отверстия в корпусе аппарата. Однако при этом должны учитываться реальные условия эксплуатации, при которых касание через отверстие может быть ненамеренным, случайным или, наоборот, использование отверстия необходимо при регулировке или настройке аппарата.

Опираясь на прибор при проведении процедуры, либо передвигая его с места на место, врач или медицинская сестра может случайно вставить пальцы в отверстия корпуса аппарата. Не исключена такая вероятность и для пациента. При подобном ненамеренном действии должна быть обеспечена электробезопасность, т.е. исключено касание токоведущих частей. Проверка выполнения этого требования производится с помощью специального испытательного шарнирного пальца (рисунок 9), имитирующего строение человеческой руки. Металлический (например, из термообработанной стали) палец имеет три сустава и ограничен упором, имеющим размеры, близкие к ширине и толщине детской ладони. Второй упор расположен в месте, соответствующем положению запястья. Реальная конструкция должна обеспечивать угол изгиба 90° с предельным отклонением от 0 до 10°.

Допуск на размеры, для которых на рисунке допуски не указаны: угловые: 0-10; линейные: до 25 мм: 0-0,05, св. 25 мм: ±0,2.

Рисунок 9 - Испытательный шарнирный палец

Контроль касания пальцем частей, находящихся под напряжением, производится по схеме (рисунок 10) с помощью лампы накаливания, питаемой от источника постоянного или переменного тока напряжением не ниже 30 В. Необходимость достаточно высокого напряжения в измерительной цепи связана с возможностью скопления на проверяемых частях пыли, грязи, смазки и др.

До испытаний с аппарата снимают без помощи инструмента все крышки, щитки, сменные части, открывают все дверцы, задвижки и т. п. Если в инструкции предприятия-изготовителя предусмотрено снятие или замена медицинским персоналом каких-либо сменных частей (даже с помощью инструмента), такие части также должны быть сняты до испытаний. Затем испытательный палец вводят во все отверстия в корпусе аппарата, во все наружные гнезда. Палец, который при этом изгибается в различных направлениях, не должен касаться открытых, находящихся под напряжением частей, не имеющих изоляции, а также покрытых только лаком, краской, оксидной пленкой и т. п. Если испытательный палец не входит в отверстие, но возникает сомнение в механической прочности стенки корпуса, производят дополнительную проверку с помощью прямого металлического пальца, имеющего такие же размеры, как и шарнирный. Палец вводят в отверстия с силой 30 Н; если он пройдет внутрь корпуса, испытание повторяют с шарнирным испытательным пальцем.

часть, находящаяся

под напряжением

щиток,   обеспечивающий защиту от прикосновения

испытательный   шарнирный   палец

контрольная лампа накаливания

Рисунок 10 - Схема проверки защиты от прикосновения.

При испытаниях аппарат устанавливают во всех возможных положениях. Исключение делают для напольных аппаратов массой более 40 кг, которые не переворачиваются, а также для настенной и потолочной аппаратуры, которую испытывают в ее рабочем положении.

Иногда доступ к защищаемой от прикосновения части с помощью инструмента представляет значительные неудобства, так как затрудняет замену в условиях эксплуатации часто выходящих из строя частей (сигнальные лампы, лампы для подсветки) либо вообще делает такую замену невозможной (химические элементы, аккумуляторы). В связи с этим, например, колпачки, защищающие сигнальные лампы, кнопки, имеющие подсветку, крышки отсеков с химическими источниками питания могут сниматься без инструмента, открывая находящиеся под напряжением части. При этом обязательным является ограничение напряжения на таких частях до 24 В переменного тока или 50 В постоянного тока, а также отделение их от сетевой цепи.

3-0,05

250,2

20

10

4

15-0,1

4-0,05

металл

Изоляционный материал

Электрическое

соединение

При наличии в корпусе аппарата отверстий с одним из размеров, меньшим 12 мм, прикосновение к токоведущим частям пальцем исключено. Однако если эти части находятся в непосредственной близости от корпуса, возможно одновременное касание их и корпуса посторонними мелкими предметами, что очень опасно, если корпус не заземлен. В связи с этим дополнительно проверяют недоступность находящихся под напряжением частей с помощью короткого, но тонкого штыря (рисунок 11). В аппаратах с заземленным   металлическим  корпусом  такую  проверку  не производят, поскольку как токоведущая часть, так и посторонний предмет, касаясь корпуса, примут его потенциал, т.е. потенциал земли. Не проверяют с помощью испытательного штыря также штыри вилок (при их введении в розетку) и гнезда разъемов аппарата.

Рисунок 11 – Испытательный штырь

В качестве примера ненамеренного касания токоведущих частей можно привести вполне вероятный случай. У склонившейся над аппаратом медицинской сестры или врача свисает с шеи металлическая цепочка или другое подобное украшение. Через отверстия в верхней панели или крышке цепочка может проникнуть внутрь аппарата и коснуться токоведущих частей. Чтобы исключить эту возможность, отверстия в верхней части корпуса должны быть закрыты сеткой или защищены иным образом. Проверку этой защиты производят с помощью металлического испытательного стержня диаметром 4 мм и длиной 100 мм. Стержень подвешивают за конец и в вертикальном положении вводят в отверстие. При этом стержень не должен касаться находящихся под напряжением частей.

Часто в корпусах аппаратов предусматриваются отверстия для настройки, контроля каких-либо элементов электрической части. Необходимо исключить возможность поражения током при использовании этих отверстий. Поскольку обычным инструментом при этом является отвертка, проверку производят с помощью указанного выше испытательного стержня, который вводят в отверстие во всех возможных положениях.

Особенностью электромедицинской аппаратуры является наличие у отдельных ее видов рабочей части — электродов, излучателей датчиков и т. п. С помощью рабочей части низкочастотных электролечебных аппаратов осуществляется воздействие на пациента постоянным или низкочастотным током. При этом рабочая часть — электроды — находятся в непосредственном контакте с телом пациента и, естественно, не могут быть защищены от прикосновения; в то же время напряжение на них может быть весьма значительным. При конструировании рабочей части следует стремиться, чтобы, кроме необходимых для проведения процедуры неизолированных электродов, не было других незащищенных, находящихся под напряжением частей. Это требование  относится, прежде всего, к выходным гнездам аппарата и к штепсельным разъемам в проводах, соединяющих электроды с аппаратом. Часть разъема, расположенная ближе к аппарату, т.е. источнику напряжения, должна быть выполнена в виде гнезд, а часть, относящаяся к электродам,— в виде штифтов. К сожалению, это правило часто нарушается (если разъем не относится к рабочей части, то указанное требование является строго обязательным).

В аппаратах для франклинизации, предназначенных для воздействия на пациента постоянным электрическим полем, к открытому электроду проводят до 50 кВ постоянного напряжения. Поскольку второй электрод, соединенный с другим полюсом высоковольтного выпрямителя, устанавливается на полу, и он также доступен для прикосновения, необходимо ограничить ток в цепи электродов. С этой целью в аппаратах для франклинизации последовательно с электродами включены высокоомные резисторы, которые ограничивают ток короткого замыкания между электродами до величины, не превышающей 0,5 мА.

В аппаратах для внешней дефибрилляции на электроды также подается высокое напряжение, достигающее в импульсе нескольких киловольт. Ограничивать величину тока в этом случае нельзя, так как необходимо воздействовать на пациента импульсом тока, составляющим несколько ампер. Чтобы избежать случайной подачи напряжения на открытые электроды, что может привести к поражению медицинского персонала, в ручке электрода ряда моделей дефибрилляторов имеется блокировка. Блокировка срабатывает и замыкает цепь питания исполнительного реле только при нажатии с определенным усилием на электрод. Такое нажатие необходимо при проведении внешней дефибрилляции - для создания хорошего контакта между поверхностью тела и электродом. Таким образом, блокировка выполняет одновременно две функции — обеспечивает отсутствие ожогов кожи из-за большого переходного сопротивления под электродом и исключает случайную, непроизвольную подачу напряжения на электрод, не наложенный на пациента. По этой же причине включение тока в аппаратах для дефибрилляции не должно осуществляться с помощью педали.

Значительную опасность могут представлять находящиеся в аппарате заряженные конденсаторы. После отключения аппарата от сети конденсаторы обычно быстро разряжаются через элементы схемы, имеющие активную проводимость — резисторы, обмотки трансформатора и др. В ряде случаев таких элементов может и не быть, и разряд происходит только через изоляцию самого конденсатора и соединенных с ним проводов и деталей. При этом разряд может длиться достаточно долго. Так, например, бумажный конденсатор фильтра высоковольтного выпрямителя емкостью 1 мкФ после отключения от выпрямителя нагрузки и выключения аппарата будет разряжаться через сопротивление утечки конденсатора, составляющее не менее 500 МОм. Постоянная времени разряда при этом будет равна 500 с. Таким образом, если напряжение на конденсаторе в рабочем режиме составляло 1 кВ, то через 500 с оно уменьшится только до 370 В, и прикосновение к выводам конденсатора еще очень опасно. Только через 31 мин напряжение на конденсаторе упадет до допустимой величины 50 В. В случаях, подобных приведенному, необходимо шунтировать конденсатор резистором, обеспечивающим достаточную скорость разряда. Расчет сопротивления резистора производиться по формуле:

R=tClnU0−3,9 Ом,

где U0- начальное напряжение на конденсаторе, В; C- емкость конденсатора, Ф; t — время, необходимое для снятия крышек, задвижек и других частей, защищающих от прикосновения выводы конденсатора (должно определяться экспериментально), с.

Для проверки правильности выбора шунтирующей цепи должно проводиться измерение остаточного напряжения на конденсаторах. С этой целью находящийся в рабочем режиме аппарат отключают от сети и непосредственно после этого снимают крышки, стенки и другие части, защищающие от прикосновения заряженные конденсаторы. Напряжение на них, измеренное вольтметром, с достаточно большим входным сопротивлением не должно превышать 50 В. При использовании конденсаторов небольшой емкости (менее 1,6 мкФ) энергия их заряда при напряжении 50 В будет меньше допустимой величины 2 мДж. В этом случае допустимое напряжение на доступном для прикосновения конденсаторе рассчитывается, исходя из значений емкости конденсатора и энергии заряда 2 мДж.

При испытаниях должны быть выполнены следующие условия: дверцы, щитки и другие части, снимаемые без инструмента, нужно предварительно снять или открыть; вольтметр, если его подключение требует значительного времени, подключают заранее; инструмент для снятия крышек, стенок должен быть стандартным, обычно применяемым для этой цели.

Особый случай представляет аппарат с помехоподавляющим емкостным (рисунок 12) или индуктивно-емкостным сетевым фильтром, установленным до сетевого выключателя S. Если отключить аппарат с помощью сетевого выключателя (однополюсного или двухполюсного), а затем вынуть вилку сетевого шнура из розетки, то к штырям вилки будет приложено напряжение, в худшем случае равное амплитуде напряжения сети. Для обеспечения разряда конденсаторов фильтра параллельно сетевым проводам подключают резистор R. Сопротивление резистора выбирают из условия, чтобы через 1 с после того, как вилка вынута из розетки, напряжение на ее штырях не превышало 50 В. При расчете сопротивления резистора следует учесть все конденсаторы фильтра (C1, C2 — для подавления несимметричных и СЗ — для подавления симметричных радиопомех), определив эквивалентную емкость, присоединенную параллельно сетевым проводам. Обычно сопротивление резистора составляет несколько сотен кОм.

С2

С3

R

S

Т

С1

Если фильтр включен после выключателя, то разрядной резистор не нужен, так как конденсаторы фильтра будут разряжаться через первич-ную обмотку силового трансформатора Т. Проверку отсутствия на штырях вилки напряжения, превышающего 50 В, производят с помощью вольтметра с высокоомным входом. Не менее 10 раз при выключенном сетевом выключателе сетевую вилку вставляют в сетевую розетку и вынимают из нее. Ни в одном случае через 1 с после вынимания вилки вольтметр не должен показывать более 50 В.

Рисунок 12 - Схема емкостного помехоподавляющего фильтра с разрядным резистором.

При наличии в аппарате частей, находящихся под высоким напряжением (более 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока), необходима автоматическая блокировка, отключающая при снятии корпуса (крышки, щитка) питающее напряжение, либо на аппарате должны быть предупредительные надписи. Следует отметить, что применение блокировок в передвижной или переносной медицинской аппаратуре, как правило, неоправданно. Типовые конструкции блокировок отсутствуют и они обычно представляют собой оригинальный узел. Поэтому в случае выхода блокировок из строя их не удается заменить новыми и часто они просто закорачиваются. При ремонте или настройке аппаратуры блокировки также приходиться закорачивать, и, поскольку это не сказывается на работе аппарата, они могут остаться закороченными. Во всех этих случаях значительно повышается опасность поражения при снятии корпуса или крышки, так как обслуживающий персонал рассчитывает на исправные блокировки. Эти и ряд других недостатков блокировочных устройств привели к тому, что в передвижной и переносной электромедицинской  аппаратуре сетевые  блокировки корпуса практически не применяются. Вместо них в аппаратах с частями, находящимися под высоким напряжением, делают две предупреждающие надписи: одну на корпусе (обычно на задней стенке) — «Перед снятием корпуса отсоединить аппарат от сети», другую внутри аппарата около находящихся под высоким напряжением частей — знак высокого напряжения. В стационарной аппаратуре, например, рентгеновской, сетевые блокировки находят применение. При их устройстве следует учитывать, что блокировки должны разрывать все токоведущие провода сетевой цепи и не иметь доступных для прикосновения, находящихся под напряжением частей.

Одним из ответственных узлов электромедицинской аппаратуры является держатель предохранителя, выполняющий иногда и функции переключателя напряжения питания. В процессе эксплуатации нередко приходится заменять перегоревшую по каким-либо причинам плавкую вставку предохранителя. Несмотря на то, что инструкции по эксплуатации обычно требуют выключения аппарата при смене плавкой вставки, следует считаться с возможностью такой смены при неотключенной питающей сети.

Существующие конструкции держателей предохранителей, к сожалению, не обеспечивают защиты от прикосновения к токоведущим частям. Так, если плавкая вставка выпала из крышки держателя и осталась в его корпусе, то человек, вынимающий вставку, может коснуться находящихся под напряжением частей. То же может произойти при замене вставки. Поскольку токоведущие части держателя предохранителя находятся под напряжением питающей сети, опасность весьма велика. Чтобы исключить возможность случайного прикосновения к указанным частям, иногда закрывают держатель привинченной к корпусу аппарата крышкой. Однако применение инструмента для смены сетевого предохранителя затрудняет эксплуатацию аппаратуры, особенно переносной.

Для переносных аппаратов со съемным сетевым шнуром оправдала себя конструкция блокировочной шторки, закрывающей доступ к держателю предохранителя. Шторку можно сдвинуть только после отсоединения розетки сетевого шнура от приборной вилки на аппарате. После этого опасности при смене предохранителя не возникает.

Одно из требований, связанных с защитой от прикосновения к находящимся под напряжением частям, — отсутствие напряжений на осях органов управления. Несмотря на то, что ось, как правило, закрыта ручкой из изоляционного материала, при ремонте, а также в процессе эксплуатации ручка может быть снята с оси и заменена другой, металлической. Кроме того, имели место случаи, когда свисающая с шеи врача или медицинской сестры металлическая цепочка попадала в промежуток между ручкой и панелью управления и касалась оси. Проверка указанного требования производится при снятой с оси ручке либо, если ручка несъемная, с помощью свободно свисающей металлической цепочки, имеющей двухмиллиметровые звенья.

Особое внимание должно быть уделено защите от прикосновения к токоведущим частям в аппаратах, используемых в детской практике. Более всего это относится к аппаратам, даваемым в руки малолетнему пациенту, а также к аппаратам, с которым он должен самостоятельно манипулировать (например, устройства для тренировки зрения).

Необходимо считаться с тем, что ребенок или подросток, которому проводят диагностическую или терапевтическую процедуру, может совершить самые неожиданные действия, чтобы удовлетворить свое любопытство. Штепсельные розетки также представляют опасность, если они находятся в пределах досягаемости ребенка. Поэтому розетки, если они смонтированы на приборе или аппарате, применяемом в детской практике, должны иметь защиту гнезд от введения однополюсной вилки (гвоздь в руках ребенка).

2.4.5 Защита от напряжения прикосновения на доступных частях медицинской аппаратуры

2.4.5.1 Напряжение прикосновения на доступных частях медицинской аппаратуры

Изоляция, отделяющая находящиеся под напряжением части от ограждающих металлических частей, называется основной. Типичные примеры основной изоляции: опорные стойки, панели для монтажа зажимов или контактных лепестков, проходные изоляторы, а также другие установочные детали, изоляция монтажных и обмоточных проводов, изоляция осей тумблеров от их контактов и т. п. К основной изоляции предъявляются достаточно высокие требования (см п.). Однако, как показывает практика эксплуатации электрических устройств, одна эта защита не может обеспечить необходимого уровня электробезопасности. Главная причина этого заключается в том, что основная изоляция, т. е. изоляция токоведущих частей от корпуса, крышек и других средств защиты от прикосновения, имеет ограниченную надежность. Во время эксплуатации под влиянием процессов старения, механических, тепловых и других воздействий изоляционные качества материалов, применяемых для выполнения основной изоляции, ухудшаются. Неправильная эксплуатация аппаратуры, проникновение в нее влаги, пыли, грязи ускоряют износ изоляции. Все эти причины могут привести к нарушению, пробою основной изоляции и, как следствие этого, появлению опасных напряжений на доступных металлических частях.

U нп

Rп

I ч

В случае возникшего пробоя изоляции между сетевой цепью и корпусом аппарата говорят о «замыкании на корпус» (рисунок 13). При замыкании на незащищенный корпус на нем возникает напряжение относительно земли, величина которого в сетях с заземленной нейтралью равна фазному напряжению. Человек, касаю-щийся такого корпуса, оказывается включенным в цепь замыкания. Падение напряжения на сопротивлении тела человека U нп, называемое напряжением прикоснове-ния, зависит от многих причин, главным образом от изоляции человека от земли и соединенного с ней оборудования. Так, если человек стоит на полу с хорошими изолирующими свойствами или имеет сухую обувь с резиновой подошвой, напряжение прикосновения составит только часть от напряжения на корпусе относительно земли. При расчете напряжения прикосновения основное значение имеет сопротивление пола Rп. Сопротивление обуви, которая может иметь сырую кожаную подошву, либо в ней гвозди, как правило, не учитывается. Сопротивление пола, как части электрической цепи, определяется сопротивлением растеканию тока со ступней человека. Сопротивление растеканию тока зависит от удельного сопротивления пола и площади контакта, равного площади двух ступней (около 500 см2). Расчетная величина сопротивления пола в цепи замыкания может быть приблизительно оценена как 1,5 Ом, где  — удельное сопротивление верхнего слоя пола, Омм. Как показывают измерения, величина сопротивления полов колеблется в весьма широких пределах. При этом большое значение имеет состояние поверхности пола, главным образом его увлажнение. Дощатые, паркетные полы имеют электрическое сопротивление, составляющее сотни кОм, что достаточно для снижения напряжения прикосновения до допустимой величины. Однако, влага на полу (вода, реактивы, кровь, моча и др.) уменьшает его сопротивление в сотни раз, лишает пол практически полностью его защитных свойств. Во взрывоопасных помещениях (операционная) полы намеренно выполняются из токопроводящего материала для снятия электростатических зарядов. Такой пол также не может обеспечить существенного уменьшения напряжения прикосновения.

Рисунок 13. Схема возникновения напряжения прикосновения при замыкании на незащищенный корпус

Даже при наличии пола с высоким электрическим сопротивлением прикосновение к корпусу аппарата с нарушенной изоляцией представляет серьезную опасность. Это объясняется большим количеством заземленной аппаратуры и оборудования в помещениях медицинского учреждения, в связи с чем приходится считаться с возможностью одновременного прикосновения к аварийному аппарату и соединенному с землей оборудованию. При этом, естественно, защитное действие пола не имеет места, и напряжение прикосновения равно полному напряжению между корпусом поврежденного аппарата и землей. Таким образом, рассматривая появление напряжения на доступных частях аппаратуры и говоря о напряжении прикосновения на этих частях, имеют в виду наихудший случай одновременного касания этих частей и заземленного предмета.

2.4.5.2 Способы защиты от напряжения прикосновения на доступных частях медицинской аппаратуры класса I

Для обеспечения защиты от напряжения прикосновения на доступных частях медицинской аппаратуры класса I при нарушении рабочей изоляции используется одно из дополнительных средств защиты: защитное заземление, защитное зануление.

Защитное заземление — старейшая мера защиты от напряжений, возникающих на доступных металлических частях аппаратуры в случае соединения с ними сетевой цепи. Такое соединение может возникнуть в результате нарушения основной изоляции (замыкание на корпус), при каких-либо поломках деталей, обрывах проводов и при других аварийных обстоятельствах. В соответствии с основным принципом обеспечения электробезопасности, при отказе одного из средств защиты от поражения током опасность для человека не должна возникнуть.

В результате соединения с сетевым проводом доступные части оказываются под напряжением относительно земли, с которой источник сетевого напряжения соединен непосредственно (глухое заземление одного из фазных проводов однофазной сети или нейтрали трехфазной сети) либо через сопротивление изоляции и распределенную емкость сетевых проводов (сети, изолированные от земли). Чтобы уменьшить напряжение, под действием которого может оказаться человек, коснувшись таких доступных металлических частей (корпус аппарата), они соединяются с помощью специального низкоомного заземляющего устройства с землей. Эффективность защитного заземления в сильной степени зависит от вида сети, в которой оно применяется. Рассмотрим случай трехфазной, изолированной от земли, сети (рисунок 14). Величина тока, проходящего через тело человека, коснувшегося сетевого провода либо незаземленного аппарата, имеющего замыкание на корпус, будет зависеть от распределенных сопротивления изоляции фазных проводов и емкости их относительно земли. Для расчета обычно считают эти величины сосредоточенными. При равенстве сосредоточенных сопротивлений изоляции фаз и емкостей относительно земли для случая, когда сопротивление пола мало либо человек касается одновременно какого-либо заземленного предмета, ток через тело человека:

Рис.  14. Замыкание на корпус в трехфазной    изолированной от земли сети.

Iч=3U3Rч+Zф,

где U- фазное напряжение; Rч- сопротивление тела человека; Zф- полное сопротивление изоляции фазы.

Для сетей с малой протяженностью емкость проводов на землю невелика. Пренебрегая емкостной составляющей изоляции фаз, получаем

Iч=3U3Rч+rф,

тогда напряжение прикосновения

Uнп=3U3Rч+rф⋅Rч.

Таким образом, при замыкании на корпус в изолированной от земли сети напряжение прикосновения на доступных частях зависит в основном от сопротивления изоляции фаз и емкости их относительно земли.

В неразветвленных сетях малой протяженности емкость проводов на землю невелика. В этом случае, при хорошей изоляции фаз, напряжение прикосновения не превышает допустимой величины. Действительно, приняв, что сопротивление изоляции каждой из фаз трехфазной сети с изолированной нейтралью r=50 кОм, получим в сети с напряжением 380/220 В:

Uнп=3⋅2203⋅1000+50000⋅1000=12,5 В.

В такой сети напряжение прикосновения будет равно предельной допустимой для медицинских учреждений величине, т.е. 24 В, если сопротивление изоляции фаз

rф=U−UнпUнп⋅3Rч=220−2424⋅3⋅1000=26кОм

Однако большинство сетей имеет значительную емкость фаз на землю (более 0,1 мкФ). Сопротивление изоляций тоже обычно невелико, особенно при большом числе подключенных аппаратов. В результате полное сопротивление фаз относительно земли только незначительно превышает сопротивление тела человека. В таких сетях напряжение прикосновения при пробое на корпус намного больше допустимого. В связи с этим в изолированных сетях применяют защитное заземление (на рисунке 14 показано пунктиром). Сопротивление защитного заземления R3, которое должно быть не более 4 Ом, а при заземлении рентгеновской аппаратуры — не более 10 Ом, шунтирует цепь из последовательно включенных сопротивлений человека и пола. Общее сопротивление, включенное между корпусом аппарата и землей, будет при этом равно:

Rэ=RзRч+RпRз+Rч+Rп.

Учитывая, что величина сопротивления заземления (единицы Ом) мала, по сравнению с сопротивлениями тела человека, пола и изоляции фаз, получим Rэ=Rз, а

Uнп≈3U⋅Rзrф

Таким образом, в сети с изолированной нейтралью напряжение прикосновения в случае применения защитного заземления снижается примерно во столько раз, во сколько сопротивление заземления меньше сопротивления тела человека, и становится меньше допустимой величины.

Недостаток защитного заземления заключается в том, что при замыкании на заземленный корпус в сети с изолированной нейтралью напряжение на корпусе сохраняется, как правило, длительное время. При этом, если своевременно не обнаружить дефект изоляции и не устранить его, опасность поражения может резко возрасти при двойном замыкании на корпус (рисунок 15). В этом случае, если корпуса аппаратов присоединены к различным заземлителям, ток в цепи замыкания будет ограничен их сопротивлениями Rз и Rз , а напряжение на корпусах по отношению к земле составит:

Uнп'=Iз⋅Rз';Uнп''=Iз⋅Rз''.

Если предохранители в цепи имеют номинальный ток порядка 30 А, то срабатывание их длительное время может не произойти. Действительно, при R'3=R'c=4 Ом в сети с напряжением 220/127 В

Рисунок 15. Двойное замыкание на корпус в трехфазной изолированной от земли сети.

Iз=2202⋅4<28А.

Для того, чтобы избежать появляющихся при двойных замыканиях недопустимо больших напряжений на корпусах аппаратуры, в сетях с изолированной нейтралью необходимо: контролировать качество изоляции, немедленно устраняя возникшие нарушения; не иметь нескольких заземляющих устройств, а если этого нельзя избежать, надежно соединять корпуса аппаратов между собой. В последнем случае двойное замыкание превращается в короткое замыкание, что обеспечивает быстрое срабатывание защиты.

В сетях с заземленной нейтралью защитное заземление доступных металлических частей аппаратуры оказывается малоэффективным. В случае замыкания на заземленный корпус аппарата на нем устанавливается напряжение, величина которого определяется соотношением между сопротивлением рабочего заземления нейтрали R0 и сопротивлением защитного заземления аппарата R3 (рисунок 16). Поскольку сопротивление защитного

Rп

R0

Rз

заземления обычно не меньше сопротивления рабочего заземления нейтрали, корпус оказывается по отношению к земле под напряжением, равным или несколько большим половины фазного. Таким образом, до срабатывания предохранителя или автоматического выключателя напряжение прикосновения при нарушении рабочей изоляции сетевой цепи превышает допустимую величину.

Рисунок 16.   Защитное заземление в трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью

В то же время отключений сетевого напряжения может длительное время или совсем не произойти. Покажем это на примере сети с напряжением 220/127В, имеющей сопротивление рабочего заземления нейтрали и защитного заземления, равное 4 Ом каждое. Ток замыкания составит:

Iз=1272⋅4≈16А.

и может обеспечить быстрое срабатывание плавкой вставки с номинальным током не более 5 А. В то же время напряжение на корпусе аппарата относительно земли будет недопустимо большим — 64 В. Значительное уменьшение сопротивления заземления связано с техническими трудностями и не всегда может быть осуществлено. Поэтому в сетях с заземленной нейтралью должен применяться другой вид защиты — зануление.

Зануление. Как показано выше, в сетях с заземленной нейтралью защитное заземление не обеспечивает эффективной защиты при обычно применяемых сетевых предохранителях с номинальным током 15—20 А. Надежность защиты в этих условиях может быть обеспечена за счет уменьшения времени срабатывания предохранителей автоматических выключателей и тем самым уменьшения времени, в течение которого существует напряжение на корпусе поврежденного изделия относительно земли. С этой целью корпуса защищаемой аппаратуры соединяя-ются зануляющими проводниками с нулевым проводом (рисунок 17). При замыкании на защищенный корпус в сети возникает однофазное короткое замыкание, ток которого превышает

R0

Rп

Iк

рабочий ток предохранительных устройств, что и обеспечивает их быстрое срабатывание. Ток в цепи замыкания Iз=Uzф+zн, где zф, — полное сопротивление фазного провода (с учетом сопротивления обмотки трансформатора), zH — полное сопротивление нулевого провода. При отсутствии каких-либо других заземляющих устройств, помимо рабочего заземления нейтрали, напряжение на корпусе аварийного аппарата относительно земли равно: Uz=Iзzн=Uzф+zнzн. При замыкании на зануленный корпус в системе зануления, имеющей только заземление нейтрали, напряжение на нулевом проводе по отношению к земле имеет наибольшую величину в месте замыкания. Это же напряжение имеется и на участках нулевого провода, лежащих дальше от нейтрали. По мере приближения к нейтрали напряжение на нулевом проводе уменьшается (линейно с расстоянием), так как снижается сопротивление оставшейся до нейтрали части провода. Для того чтобы увеличить ток короткого замыкания и одновременно уменьшить падение напряжения на нулевом проводе, его сопротивление желательно иметь возможно малым. Для уменьшения напряжения на зануленных корпусах в случае нарушения изоляции, а также при обрыве нулевого провода он должен иметь повторные заземления (рисунок 21). Повторные заземления на воздушных линиях  должны выполняться через каждые 250 м, а также на концах линий и ответвлений (длиной более 200 м). Не требуется повторных заземлений в кабельных линиях, так как обрыв в них нулевого провода маловероятен.

Рисунок 17. Зануление в трехфазной сети с глухоза-земленной нейтралью.

В физиотерапевтических и рентгеновских кабинетах операционных нулевой провод должен повторно заземляться на групповых щитах.

Сопротивление повторных заземлений должно быть не более 10 Ом. При наличии повторного заземления напряжение на нулевом проводе относительно земли при замыкании на корпус будет значительно меньше, чем без него. Его максимальная величина будет определяться соотношением сопротивлений рабочего заземления нейтрали и повторного заземления:

Uз'=Uэ⋅RпзRпз+R0

Если принять ZH=2Zф, a Rпз=Ro, то напряжение нулевого провода в месте пробоя на корпус в сети с напряжением 380/220 В составит 73 В. Таким образом, повторное заземление обеспечило уменьшение в 2 раза напряжения на корпусе аппарата с поврежденной изоляцией.

Рисунок  21. Повторное заземление нулевого провода.

Еще более важно повторное заземление в случае обрыва нулевого провода. Если нулевой провод заземлен только за счет рабочего заземления нейтрали (повторное заземление отсутствует), то напряжение на всех зануленных корпусах за местом обрыва провода при пробое в одном из них равно фазному. Весьма существенно, что напряжение, соизмеримое с фазным, будет иметь место на защищенных корпусах и при исправных аппаратах. Напряжение на корпусах в этом случае возникает за счет нагрузок, подключенных между фазным и нулевым проводом. Повторное заземление уменьшает напряжение на корпусах при обрыве нулевого провода. Напряжение уменьшается в соответствии с соотношением сопротивлений заземления нейтрали и повторного заземления, т. е. аналогично тому, как это имеет место в сети с заземленной нейтралью при защитном заземлении.

Зануление, несмотря на указанные недостатки, — достаточно надежный способ защиты. Он применяется в медицинских учреждениях и жилых зданиях в подавляющем большинстве случаев.

Дополнительная защита аппаратуры класса I осуществляется независимо от желания медицинского персонала и условий, в которых она эксплуатируется. Сетевая вилка с заземляющим контактом не может войти в гнезда обычной розетки, поэтому изделие класса I не может оказаться незаземленным или незануленным.

Основная задача при конструировании аппаратуры класса I — обеспечить надежное соединение всех доступных для прикосновения металлических частей изделия с заземляющим проводом. Соединение между частями в цепи заземления должно осуществляться сваркой, винтовым соединением, специальным проводом. Распространенная ошибка — обеспечение соединения между частями изделия за счет контакта между поверхностями, покрытыми краской, слоем окислов либо другими изолирующими пленками.

Особое внимание должно быть обращено на заземление частей, смонтированных на амортизаторах или других прокладках из изоляционного материала. Крепящие винты, проходящие сквозь такие прокладки, должны быть защищены от самоотвинчивания.

При использовании электродвигателя следует учитывать, что надежное соединение с землей его ротора практически невозможно. В то время изоляция обмоток электродвигателя испытывает, как правило, повышенные механические и тепловые нагрузки, воздействие пыли и т. д. Поэтому приводимые во вращение металлические части, которые могут оказаться в непосредственном контакте с оператором или пациентом, следует отделять от оси электродвигателя и его корпуса дополнительной изоляцией. Типичным примером такой конструкции является бормашина, рабочий наконечник которой либо приводится во вращение гибкой передачей, либо должен быть отделен от оси электродвигателя изолирующей вставкой.

В ряде случаев отдельные части аппаратуры могут быть так отделены от находящихся под напряжением частей, главным образом сетевой цепи, что ни в нормальных условиях, ни при первом нарушении (пробой основной изоляции, обрыв цепи заземления и др.) ток утечки с этих частей на землю не может превысить допустимых величин, защитное заземление (зануление) таких частей не обязательно и они могут присоединяться к рабочему заземлению либо вообще быть незаземленными. Рабочее заземление — соединение частей аппарата с землей, необходимое для его нормальной работы: устранения наводок при измерении малых сигналов, снятия зарядов статического электричества и т. п.

Защита не соединенных с заземляющим проводам частей обеспечивается двойной изоляцией либо металлическим заземленным экраном, полностью отделяющим их от сетевой и других электрических цепей. В качестве примера можно привести различного рода металлические держатели, кронштейны, укрепленные снаружи на металлическом корпусе изделия класса I. Если такие устройства имеют изоляционные вставки (шарнирное устройство, муфта и др.), то металлические части, отделенные от корпуса этой вставкой, можно не заземлять. Защита в этом случае обеспечивается замкнутым заземленным экраном, которым является корпус аппарата,

Следует отметить, что приведенные соображения не учитывают необходимости снятия с металлических частей электростатических зарядов. Если речь идет, например, о наркозном аппарате, должны быть приняты меры для стекания статических зарядов на землю.

Не должны заземляться такие мелкие металлические части, как крепежные винты, шильдики и др., если они отделены от токоведущих частей двойной изоляцией. Это обычно имеет место, если часть корпуса аппарата выполнена из изоляционного материала.

Для присоединения заземляющего провода у изделий класса I должен иметься специальный винтовой зажим. Изделия, рассчитанные на постоянное присоединение к питающей сети, имеют и постоянное присоединение заземляющего провода, т. е. отключение провода от зажима может осуществляться только с помощью инструмента. У аппаратов класса I, подключаемых к сети с помощью штепсельного соединения, защитный провод проходит в общей оболочке с токоведущими проводами в гибком сетевом шнуре или кабеле и, если сетевой шнур (кабель) несъемный, присоединяется к внутреннему зажиму. Сетевая вилка имеет заземляющий контакт, соединенный с заземляющей жилой шнура. Соответственно заземляющий контакт сетевой розетки соединен с системой защитного заземления (зануления) здания. Если сетевой шнур (кабель) съемный, то приборная вилка также имеет заземляющий контакт, соединенный с внутренним зажимом. Сетевой шнур в этом случае для подключения к изделию оканчивается кабельной розеткой с заземляющим контактом. Во всех случаях соединение между собой заземляющих контактов происходит до того, как токоведущие штыри вилки коснутся гнезд розетки; разъединение происходит в обратном порядке.

Зажим защитного заземления, как правило, крепится к шасси, раме или кожуху аппарата. Все части зажима выполняются из коррозиестойкого материала или должны быть надежно защищены от коррозии. Если зажим является частью шасси или рамы, изготовленной из алюминия, необходимо принять меры по защите от коррозии в месте контакта медного заземляющего провода с алюминиевыми частями зажима. Внутренний зажим защитного заземления следует использовать только по прямому назначению. С его помощью нельзя крепить какие-либо другие части, помимо защитного провода. Заземляющий провод в гибком сетевом шнуре (кабеле) должен иметь сечение не меньшее, чем у токоведущих жил, поэтому внутренний защитный зажим должен быть рассчитан на подключение провода соответствующего сечения.

Весьма существен вопрос о маркировке заземляющего провода. Применение трехжильных сетевых кабелей с одинаковой расцветкой изоляции всех трех жил недопустимо. При перезаправке кабеля, в которой периодически: возникает необходимость, заземляющий провод может быть легко спутан с токоведущей жилой. Маркировка концов провода с помощью бирок, клеймения и т. п. не улучшает положения, так как при перезаправке конец кабеля отрезается. Таким образам, во всех случаях необходимо, чтобы заземляющий провод на всем протяжении имел отличительную маркировку. Как правило, это обеспечивается цветом изоляции провода. Согласно ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) на сетевые шнуры, цвет изоляции заземляющего) провода в общей оболочке с токоведущими проводами: должен быть желто-зеленым (чередующиеся полосы желтого и зеленого цвета).

Качество соединения доступных металлических частей прибора или аппарата с зажимам защитного заземления обеспечивается конструкцией изделия и должно периодически проверяться. Сопротивление между этим зажимом либо заземляющим контактом приборной вилки (при съемном сетевом шнуре) и любой подлежащей защитному заземлению частью не должно превышать 0,1 Ом. При несъемном трехжильном сетевом шнуре сопротивление измеряют от защитного контакта сетевой вилки (У аппаратов класса I) Величина сопротивления в этом случае не должна превышать 0,2 Ом.

Измерительный ток при проверке цепи защитного заземления должен находиться в пределах 10—25 А. Это необходимо для того, чтобы выявить ненадежные места цепи, например полуоборванные проволоки защитного провода.

Во многих случаях применение дополнительной изоляции или питание малым напряжением практически неосуществимы и защита с помощью заземления или зануления оказывается единственно возможной. Так, например, аппараты с нагревательными элементами, а также работающие во влажной среде (кипятильники, термостаты, автоклавы и др.) могут быть выполнены только по классу I, поскольку дополнительная изоляция подверглась бы интенсивному воздействию тепла и влаги, и ее надежность было бы трудно обеспечить. Применение же малого напряжения при значительной потребляемой мощности приводит к большим токам в низковольтной цепи и практически не может быть обеспечено.

Высокочастотные аппараты, в сетевой цепи которых должны быть установлены сетевые фильтры для подавления радиопомех, содержащие соединенные с корпусом конденсаторы, могут быть выполнены только по классу I. Такие крупные изделия, как рентгеновские, операционные столы с электропитанием и др., также изготовляют, как правило, с защитным заземлением (занулением).

Недостатки аппаратуры класса I связаны, в основном, с трудностями обеспечения в ряде случаев надежного соединения доступных для прикосновения частей с контуром заземления или нулевым проводом. Особенно остро стоят эта проблема при использовании прибора или аппарата вне медицинского учреждения, например на дому у больного. Отсутствие в жилых домах розеток с заземляющими контактами ставит перед медицинским персоналом сложную задачу заземления аппаратуры. При этом следует учитывать, что доступные для прикосновения батареи и трубы центрального отопления, газовые и водопроводные трубы, металлические полки и другие предметы, висящие на гвоздях или крюках, касающихся арматуры бетонных стенных либо потолочных блоков, наконец, влажный после мытья пол могут явиться причиной соединения пациента с землей через достаточно малое сопротивление. В этих условиях преимущества изделий, класса II или изделий с внутренним источником неоспоримы.

Использование штепсельных соединений с заземляющими контактами представляет большое удобство в эксплуатации и автоматически обеспечивает надежное заземление доступных для прикосновения частей изделий класса I до подачи сетевого напряжения. Однако необходимо помнить, что имеется потенциальная опасность появления на корпусах изделий класса I напряжения сети, связанная с неправильным монтажом сетевой розетки в помещении или вилки сетевого шнура изделия.

В сетях с глухозаземленной нейтралью к сетевой розетке с заземляющими контактами подходят три провода: фазный (Ф), рабочий нулевой (N) и зануляющий (3) (рисунок 22, а). Если рабочий нулевой провод окажется ошибочно присоединенным к заземляющему контакту розетки,  а зануляющий провод — к ее токоведущему   гнезду,   это практически не повлияет на безопасность пациента и персонала (рисунок 22, б). В случае же присоединения к заземляющему контакту фазного провода корпyc прибора или аппарата, подключенного  к розетке, окажется под фазным напряжением относительно земли (рисунок 22, в). Такая ситуация чрезвычайно опасна, особенно если накладываемый на тело пациента электрод   соединен с корпусом,   как   это обычно имеет место для нейтрального электрода электрокардиографа. Нужно отметить, что в последнем случае напряжение на сетевую обмотку трансформатора не подается (оба токоведущих гнезда розетки соединены с нулевым проводом) и функционирование прибора невозможно, тогда как в первом случае неправиль-ный монтаж розетки на работе прибора не сказывается. Ошибки в монтаже вилок сетевого шнура встречаются значи-тельно чаще, поскольку из-за постоянного изгиба шну-ра его жилы периодически обрываются и возникает необходимость перезап-равки вилки, которая часто производится случайными лицами. Вероятность опасных ошибок при этом тоже значительно выше, так как присоединение заземляющей жилы к любому токоведущему контакту приведет при неблагоприятной поляр-ности включения вилки к появлению фазного напря-жения на корпусе изделия. B зависимости от поляр-ности включения непра-вильно заправленной вилки на сетевую обмотку либо будет подано напряжение (рисунок 23, а), либо нет (рисунок 23, б). В первом случае корпус соединен с нулевым проводом, и опасность отсутствует, во втором — корпус находится под фазным напряжением относительно земли. Таким образом, при неправильном монтаже розетки или вилки, приводящем к появлению напряжения на корпусе изделия, напряжение питания на сетевую обмотку трансформатора не подается, и включить изделие нельзя. Это позволяет во многих случаях обнаружить и исправить ошибку монтажа. Однако неисправность не всегда выявляется своевременно. Касание находящегося под напряжением корпуса или подключение к прибору наложенных на пациента электродов (один из которых соединен с корпусом) может произойти до включения сетевого тумблера. В этом случае поражение произойдет раньше, чем будет обнаружена ошибка в монтаже.

Рисунок 22. Схемы правильного (а) и неправильного (б, в) монтажа розеток с заземляющими контактами.

Рисунок 23. Схемы благоприятной (а) и неблагоприятной (б) поляр-ности включения неправильно смонтированной вилки.

Из анализа возможных ошибок в монтаже сетевых розеток и вилок с заземляющими контактами можно сделать вывод, что до наложения электродов на пациента следует проверить работоспособность прибора или аппарата класса I включением его в сеть. Если напряжение на первичную обмотку трансформатора не подается, то должна быть найдена и устранена неисправность и только после этого изделие может быть допущено к эксплуатации.

Не следует во время проведения процедуры при наложенных на пациента электродах переключать вилку из одной розетки в другую. В случае крайней необходимости новая розетка должна быть предварительно проверена, например включением в нее другого прибора, не связанного с пациентом.

К появлению фазного напряжения на корпусе прибора или аппарата приводят также обрыв заземляющего провода в сетевом шнуре и касание его с токоведущими проводами. В этом случае опасность поражения током еще больше, так как изделие функционирует нормально и нарушение сразу не обнаруживается.

Особенность спрессованных вилок заключается в невозможности визуального контроля присоединения защитного провода. Поэтому, помимо указанного выше измерения сопротивления цепи защитного заземления, целесообразен периодический контроль спрессованных вилок с помощью рентгеновских лучей.

2.4.5.3 Способы защиты от напряжения прикосновения на доступных частях медицинской аппаратуры класса II

Защитная изоляция является одним из наиболее надежных и перспективных методов защиты от напряжения прикосновения. Сущность этого метода заключается в том, что дополнительно к основной изоляции в приборе или аппарате применяется в той или иной форме защитная изоляция, исключающая возможность появления напряжений прикосновения на доступных металлических частях.

Функции защитной изоляции существенно отличаются от функций основной изоляции. Основная изоляция предназначена для защиты от прикосновения к токоведущим, находящимся под напряжением частям и может одновременно обеспечивать нормальное функционирование электрической части аппаратуры. Защитная изоляция является дополнительной к основной изоляции и, в случае ее нарушения, защищает доступные для прикосновения, нормально не находящиеся под напряжением части от возникновения на них напряжения прикосновения. Защита от напряжения прикосновения с помощью защитной изоляция имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с методами, использующими заземляющий провод.

В отличие от защитного заземления (зануления), обеспечивающего уменьшение напряжения прикосновения на доступных металлических частях или отключение питающей сети только после возникновения этого напряжения, защитная изоляция полностью исключает возможность по явления напряжения прикосновения.

Изделия, имеющие защитную изоляцию, наиболее удобны и просты в эксплуатации. С медицинского и технического персонала снимаются ответственность и какая-либо забота о защитном заземлении аппаратуры. Ссетевая вилка аппарата класса II может быть вставлена в любую по конструкции сетевую розетку, и аппарат готов к работе. Особое значение это обстоятельство имеет для аппаратуры, эксплуатирующейся не только в медицинских помещениях, но и вне их, например на дому у больного. Учитывая отсутствие в жилых помещениях розеток с заземляющими контактами, обеспечить в этих случаях надежное защитное заземление весьма сложно. В связи с этим при создании переносной медицинской аппаратуры, предназначенной для различных условий эксплуатации, в том числе и на дому у больного, следует во всех возможных случаях применять приборы и аппараты класса II.

Наиболее надежной формой выполнения защитной изоляции является изолирующая оболочка, защищающая от прикосновения как к находящимся под напряжением частям, так и ко всем металлическим частям, которые могут оказаться под напряжением при нарушении основной изоляции (шасси, сердечник трансформатора и др.).

Взаимное расположение основной и защитной изоляции представлено на рисунке 24. Обычно оболочка выполняется в виде закрытого корпуса из изоляционного материала (например, ударопрочного полистирола), внутри которого на металлическом шасси монтируется электрическая часть изделия. Сердечник трансформатора, крепежные детали и все другие части, которые могут в случае повреждения  основной  изоляции  оказаться  под

1

2

3

1

2

3

1

2

3

напряжением сети, со всех сторон так закрыты корпусом, что недоступны для случайного прикосно-вения. Изолирующая оболочка — наиболее эффективная и легкоконт-ролируемая форма выполнения аппаратуры класса II. В связи с широким применением литьевых пластмасс изготовление корпуса из изоляционного материала становится несложной технологической задачей. Но отсутствие типовой конструкции корпуса приводит к необходимости каждый раз заново проектировать и изготовлять сложные дорогостоящие литьевые пресс-формы.

а)                б)                  в)

1— основная изоляция; 2 — метали-ческие части; 3 — защитная изоляция.

Рисунок 24. Взаимное расположение основной и защитной изоляции.

Основным условием правильного функционирования защитной изоляции в виде изолирующей оболочки является ее непрерывность. Под непрерывностью оболочки следует понимать, во-первых, невозможность случайного прикосновения через отверстия в оболочке к металлическим как токоведущим, так и нетоковедущим частям, а во-вторых, надежную изоляцию проходящих через оболочку осей органов управления.

Первое требование обычно легко выполняется применением соответствующей конструкции корпуса. Для выполнения второго требования часто приходится усложнять детали и элементы управления — переключатели, тумблеры и др. Это объясняется отсутствием серийных изделий такого назначения, имеющих защитную изоляцию. На рисунке 25  приведена конструкция выключателя сети, широко используемая в приборах и аппаратах класса II. Обычный тумблер 1 крепится на изоляционной плате 2 и приводится в движение с помощью клавиши 3, выступающей из прорези в корпусе 4 аппарата. Изоляция ручки тумблера и его корпуса от токоведущих частей (выполняет функцию основной, а клавиша я изоляционная плата — защитной (дополнительной) изоляции

Если ручка тумблера изготовлена из изоляционного  материала, возможно иное выполнение защитной изоляции (рисунок 26). Корпус тумблера 1 крепится к панели 2 аппарата с помощью втулки 3 из изоляционного материала. Втулка, выполняющая роль защитной изоляции, отделяет металлические части тумблера от панели аппарата и защищает их от прикосновения. Крепится втулка с помощью гайки 4.

Рисунок 26. Применение сетевого тумблера с изоляционной ручкой в изделии класса II.

Рисунок 25. Применение сетевого тумблера с металлической ручкой в изделии класса II.

В изолирующей оболочке могут иметься доступные для прикосновения мелкие металлические части — винты, шильдики и др. Возможность соединения их с токоведущими частями должна быть полностью исключена. В частности, винты, крепящие крышку изолирующей оболочки, по всей длине должны быть закрыты изоляционным материалом Это необходимо, чтобы, в случае обрыва провода, поломки крепления резистора, конденсатора или другого элемента электрической части изделия эти токоведущие части не могли коснуться винтов. Примеры правильного и неправильного выполнения крепящих винтов приведены на рисунке 27.

а — неправильно;

б — правильно.

Рисунок 27. Крепление крышки изолирующей оболочки.

Особое внимание при выполнении изолирующей оболочки следует обращать на обеспечение ее механической прочности. Это слабое место в конструкции изделий с пластмассовым корпусом, и проверка с помощью пружинного молотка, предусмотренная стандартом ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88), является для них достаточно тяжелым испытанием.

Изолирующая оболочка незаменима в ручных изделиях, т.е. приборах и аппаратах, которые во время работы находятся в руках обслуживающего персонала или пациента. В этом случае требования к защите от напряжения прикосновения особенно велики; в то же время применение заземляющего провода утяжеляет сетевой шнур и уменьшает его гибкость, что усложняет работу с изделием. Кроме того, по условиям эксплуатации сетевой шнур ручного прибора или аппарата подвергается постоянным механическим нагрузкам — изгибу, натяжению, кручению, что значительно увеличивает вероятность обрыва заземляющего провода. В связи с этим электрифицированный медицинский инструмент — ручные бормашины, хирургические пилы, электродератомы и др. следует стремиться выполнять с изолирующей оболочкой.

Другой формой выполнения защитной изоляции является промежуточная изоляция. Промежуточная изоляция отделяет все доступные для прикосновения металлические части от частей, которые могут оказаться под напряжением при нарушении основной изоляции (рисунок 24,б). Применяя промежуточную изоляцию, можно выполнять аппаратуру - класса II в металлическом корпусе. Детали сетевой цепи таких приборов и аппаратов, имеющие только основную изоляцию — трансформатор, тумблер, держатель предохранителя и др., монтируются на панелях, изготовленных из изоляционного материала. Панели являются промежуточной изоляцией и обеспечивают надежное отделение указанных частей от металлических шасси и корпуса.

Особое внимание при подобной конструкции следует уделять монтажу сетевой цепи. Провода сетевой цепи должны быть проложены так, чтобы они не касались шасси или корпуса, а также каких-либо металлических частей, соединенных с ними. При необходимости устанавливают дополнительную изоляцию в виде опор, монтажных стоек и т. п. Во всех случаях целесообразно заключать монтажные провода сетевой цепи в дополнительную изоляцию в виде трубок из поливинилхлорида или другого пластиката.

Весьма тщательно следует закреплять концы проводов, припаиваемых к контактам переключателей, держателей предохранителей и другим деталям и узлам. Конец провода должен быть введен в отверстие на контактной поверхности и до пайки закручен в петлю с тем, чтобы в случае нарушения паяного соединения он не отошел в сторону и не коснулся металлических нетоковедущих частей. Механическое закрепление паяемых деталей — общее правило монтажа, но в данном случае, оно должно выполняться неукоснительно. Всегда следует помнить, что изделие класса II с металлическим корпусом не имеет других средств дополнительной защиты, кроме промежуточной изоляции. Случайное прикосновение оторвавшегося от паяного соединения конца сетевого провода к какой-либо детали, соединенной с корпусом, или к самому корпусу приведет к появлению на нем опасного для жизни напряжения прикосновения.

Практика показала, что провод в месте зачистки от изоляции всегда механически ослаблен. У многожильного провода отдельные проволоки при снятии изоляции могут быть порваны, а одножильный провод может быть частично надкушен или надрезан. Поэтому необходимо учитывать возможность поломки, обрыва провода около места пайки. Чтобы после такого обрыва провод не мог коснуться доступных металлических частей, на его конец надевают трубку из изоляционного материала. Трубка должна иметь достаточную длину и быть прочно укрепленной на основной изоляции провода, чтобы в случае поломки провода не слететь с него.

Целесообразно также обвязывать жгут проводов по возможности ближе к его концу, т. е. к паяным соединениям. При поломке одного из проводов он будет удерживаться жгутом и его короткий конец не сможет коснуться окружающих металлических частей. Значительными преимуществами перед пайкой обладают все шире применяемые механические способы контактных соединений — опрессовка, накрутка и др.

Промежуточная изоляция обычно представляет собой изоляционные платы, прокладки, втулки и другие установочные детали. В связи с этим имеется опасность, что при ремонте, проверке и любых других работах, связанных с разборкой изделия, эти части будут, заменены на металлические, неправильно собраны или просто потеряны, и защита потеряет свою эффективность. Для того чтобы избежать этого, следует придерживаться определенных правил. Промежуточная изоляция не должна быть выполнена в виде свободно установленных, легкотеряемых деталей. Втулки, прокладки и иные детали, выполняющие роль промежуточной изоляции, необходимо скреплять с другими частями изделия предпочтительно неразъемными соединениями (клепка, развальцовка и т. п.).

Изоляционные детали промежуточной изоляции в виде винтов, шайб, гаек не должны иметь стандартные размеры, чтобы их нельзя было заменить обычными металлическими. Применение таких деталей следует свести к минимуму.

а — неправильно (варианты I, II); б — правильно (варианты I, II).

1 — трансформатор; 2 — промежуточная изоляция;  3 — шасси;

4—прокладка из изоляционного материала.

Рисунок 28. Конструктивное выполнение промежуточной изоляции между сердечником трансформатора и шасси.

Необходимо учитывать также возможность замены в аппарате обычных крепежных деталей. При использовании более длинного винта, чем это было предусмотрено, величина воздушного зазора может стать меньше допустимой, поэтому для обеспечения минимальных зазоров и путей тока утечки применяют, например, дополнительные изоляционные прокладки. Примеры правильного и неправильного выполнения промежуточной изоляции, отделяющей сердечник силового трансформатора от шасси, приведены на рисунке 28.

Как уже указывалось, защитная изоляция является дополнением к основной. Поэтому параметры и состояние дополнительной изоляции следует проверять отдельно, независимо от проверки основной изоляции. Проверку электрической прочности дополнительной изоляции производят при величинах испытательного напряжения согласно ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88). Электрическое сопротивление дополнительной изоляции должно быть не менее 5 МОм.

Во многих случаях, однако, невозможно так расположить основную и защитную изоляцию, чтобы между ними находилась какая-либо металлическая часть или чтобы эту металлическую часть при проведении испытании можно было поместить между основной и защитной изоляцией. Естественно, в таких случаях испытывать отдельно основную и защитную изоляцию не удается. Совокупность основной и защитной изоляций, не отделенных друг от друга, образует так называемую усиленную изоляцию (рисунок 24, в). По своим механическим и электрическим свойствам усиленная изоляция должна быть равноценна совместно примененным основной и защитной изоляциям.

Усиленная изоляция может быть монолитной, т. е. изготовляемой за один технологический цикл, например пластмассовый держатель предохранителя. Такую изоляцию, даже разрушив, нельзя разделить на ее составляющие.

Усиленная изоляция может состоять из основной и дополнительной изоляций, не разделенных металлической частью. Такая конструкция усиленной изоляции может быть, например, в сетевом шнуре. Каждая из жил шнура имеет собственную основную изоляцию. Общая оболочка, плотно прилегающая к изоляции жил, является дополнительной изоляцией. Однако, хотя в этом случае технологический процесс предусматривает последовательное изготовление сначала основной, затем дополнительной изоляции, испытывать их (после изготовления) раздельно невозможно. Испытательные напряжения для проверки электрической прочности усиленной изоляции должны быть равны сумме испытательных напряжений для основной и защитной изоляции. Электрическое сопротивление усиленной изоляции также должно быть равно сумме сопротивлений основной и защитной изоляции, т, е. составлять не менее 7 МОм.

Надо иметь в виду, что раздельная проверка основной и дополнительной изоляций обеспечивает большую надежность. Поэтому усиленная изоляция может применяться только там, где по конструктивным соображениям двойную (основную и дополнительную) изоляцию применить невозможно. Примером усиленной изоляции может служить изоляция сетевой обмотки трансформатора от соединенного с корпусом аппарата сердечника, изоляция щеток электродвигателя, изоляция контактов переключателя и т. п.

С точки зрения электробезопасности, одно из наиболее ответственных мест в конструкции всех типов изделий класса II, как, впрочем, и других классов, — ввод внешних находящихся под напряжением проводов, в первую очередь сетевого шнура. В изделиях класса II опасность заключается в том, что в месте ввода несъемного сетевого шнура нарушается непрерывность изолирующей оболочки либо (при промежуточной изоляции) находящиеся под напряжением питающей сети провода проходят в непосредственной близости от доступных незаземленных металлических частей. Значительно усугубляют эту потенциальную опасность многократные механические нагрузки, которым подвергается сетевой шнур в условиях эксплуатации: натяжение, изгиб, кручение, стягивание оболочки с жил.

Конструкция ввода и крепления шнура должна обеспечивать защиту его от всех указанных воздействий. Для защиты от чрезмерного изгиба в месте ввода шнур должен проходить сквозь изоляционную выступающую из аппарата втулку. Длина выступающей части втулки должна составлять не менее 5 диаметров шнура (если шнур плоский, то диаметр заменяется шириной шнура). Втулка должна иметь достаточную жесткость, чтобы изгиб шнура в месте ввода не превышал допустимую величину.

Проверка сетевого шнура на изгиб производится по ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88). Для защиты сетевого шнура от натяжения применяется специальное зажимное устройство. Чтобы исключить возможность соединения жил сетевого шнура с доступными для прикосновения частями аппаратуры, приспособление для защиты сетевого шнура от натяжения должно быть изготовлено из изоляционного материала либо покрыто им. Проверка электрической прочности этой изоляции осуществляется по ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88).

Для аппаратуры II класса применяются сетевые вилки с цилиндрическими контактами, конструкция которых обеспечивает включение как в обычные розетки, так и в розетки с заземляющими контактами (рисунок 29, а). Чтобы имелся надежный контакт штырей вилки, как с гнездами обычных розеток, так и с гнездами розеток с заземляющими контактами, рассчитанными на штыри диаметром 4,8 мм, штыри вилки диаметром 4 мм выполнены сходящимися. Вилка не имеет круглого фланца, который не позволил бы включить ее в розетку с заземляющими контактами, поэтому основания штырей наполовину их длины защищены от прикосновения покрытием из изоляционного материала. Поскольку контакт непараллельных штырей с гнездами обеспечивается не по всей их длине, вилка может применяться при потребляемом из сети токе до 2,5 А.

а — вилка со сходящимися штырями;

б — контурная вилка

Рисунок 29. Сетевые вилки изделий класса II.

С целью включения только в розетки с заземляющими контактами для изделий класса II может применяться контурная вилка (рисунок 29, б). Эта вилка не имеет заземляющих контактов, но ее фланец обладает такой формой (контур), что вилка может входить в розетку с заземляющими контактами.

Чтобы исключить возможность подключения контурной вилки к изделиям класса I, контурная вилка, так же как и вилка со сходящимися штырями, должна выпускаться только спрессованной совместно с сетевым шнуром и поставляться с изделиями класса II. Контурная вилка имеет штыри диаметром 4,8 мм и не входит в обычные розетки, что не позволяет использовать преимущества изделий класса II.

Сравнительно с защитным заземлением (занулением) защитная изоляция имеет ряд существенных преимуществ. Эффективность защиты не зависит от состояния системы заземления или от сопротивления цепи фаза — нуль (при занулении); не имеет значения величина номинального то89А сетевого предохранителя или автоматического выключателя, так же как и другие параметры системы электропитания медицинского учреждения или жилого дома. Это позволяет, как уже указывалась, использовать изделия класcа II в любых помещениях, при любых сетях, в там числе и на дому у пациента, без заботы о какой-либо дополнительной защите.

Отсутствие защитного заземляющего провода позволяет избежать в приборах и аппаратах класса II ряда серьезных недостатков аппаратуры с защитным заземлением (занулением) и сформулировать основные преимущества применения аппаратуры класса II:

1. Присоединение к аппаратуре заземляющего проводника само по себе может явиться причиной поражения электрическим током. К наиболее частым причинам поражения относятся ошибки при монтаже сетевой проводки, неправильная сборка сетевой вилки, обрыв нулевого провода питающей сети, наконец, обрыв защитного провода в сетевом шнуре и касание им токоведущей жилы.

2. В аппаратуре с заземляющим проводом условия эксплуатации основной изоляции более тяжелые, чем в аппаратуре класса II. Это объясняется тем, что металлические части ее корпусов заземлены и основная изоляция, отделяющая корпус от сетевой цепи, постоянно находится под действием фазного напряжения сети. В аппаратуре же с защитной изоляцией в большинстве случаев изоляция работает в более легком режиме, не находясь постоянно под действием напряжения питающей сети. Кроме того, легкий гибкий двужильный сетевой шнур сам по себе немало облегчает эксплуатацию приборов и аппаратов, особенно переносных.

3. Одной из областей, где применение приборов класса II дает существенные преимущества по сравнению с приборами, использующими защитный провод, является комплексное наблюдение за больным в операционной или палате интенсивной терапии. Необходимость получения значительного количества данных заставляет использовать несколько измерительных приборов. Все они имеют одну общую точку — источник полезного сигнала, т. е. тело пациента. Защитные провода каждого из приборов класса I, соединяясь между собой, образуют петли (шлейфы) из проводников, на которые переменные магнитные поля, создаваемые главным образом током в проводах питающей сети, могут наводить переменные потенциалы. Поскольку регистрируемые приборами полезные сигналы имеют величины порядка милливольт, наводимые потенциалы могут оказывать значительное мешающее действие.

При соединении между собой корпусов диагностических приборов через защитные провода появляется возможность протекания в этих проводах уравнительных токов с частотой питающей сети. Уравнительные токи могут протекать в цепях зануляющих проводов из-за изменения потенциала нулевого провода по отношению к металлическим частям здания, водопроводной сети и другим искусственным или естественным заземлителям, используемым в качестве рабочего заземления. Изменение потенциала нулевого провода связано с неравномерной нагрузкой фаз и протеканием по нему рабочего тока однофазной аппаратуры. При протекании указанных уравнительных токов также создаются интенсивные помехи чувствительной диагностической аппаратуре. Борьба с ними представляет большие трудности и часто не дает положительных результатов.

Естественно, что при использовании приборов класса II, не имеющих защитного провода, проблема борьбы с наводками в петлях цепей заземления, а также с потенциалами, вызванными протеканием уравнительных токов в этих цепях, практически полностью снимается.

ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) предусмотрена возможность создания аппаратуры, переключаемой по выбору на защиту по классу I или по классу II. Этим обеспечивается возможность применения прибора с защитой по классу II в измерительном комплексе, а также использования одиночного прибора с защитой по классу I. В последнем случае значительное удобство представляет эксплуатация прибора без рабочего заземления, роль которого в большинстве случаев успешно исполняет провод защитного заземления.

При конструировании прибора с переключением на два класса защиты необходимо соблюдать следующие основные требования:

- переключение должно осуществляться с помощью инструмента и иметь четкую индикацию в виде надписей или символов;

- при переключении на защиту по классу II заземляющий провод должен разрываться, и изоляция прибора, в том числе и заземляющего провода, должна удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к изоляции изделий класса II.

4. Преимуществом изделий класса II является простота контроля защитных средств. Отпадает необходимость в проверке в изделия качества соединения доступных металлических частей с зажимом защитного заземления, правильности присоединения заземляющего провода в сетевом шнуре и ряд других проверок и испытаний. Целостность всех защитных устройств — изолирующей оболочки, деталей дополнительной изоляции — легко проверяется внешним осмотром.

5. Изделия класса II в конструктивном исполнении сходны с изделиями, имеющими автономное питание. Для тех и других не требуются какие-либо меры защиты в помещении. В то же время изделия класса II лишены основного недостатка аппаратуры с автономным питанием, так как не требуют смены гальванических элементов или зарядки аккумуляторов.

К недостаткам использования аппаратуры класса II можно отнести следующие:

1. Изолирующая оболочка используется только для приборов и аппаратов относительно небольших габаритов и массы. Недостаточная механическая прочность литьевых пластмасс не позволяет пока изготовлять пластмассовые корпуса для напольных изделий или для изделий массой более 10 кг.

2. Применение промежуточной изоляции не лимитируется габаритами аппаратуры, однако вызывает значительные трудности при обеспечении изоляции деталей сетевой цепи.

3. Защитная изоляция не может использоваться в высокочастотных аппаратах, имеющих сетевые помехоподавляющие фильтры. В таких фильтрах применяются конденсаторы, включаемые между сетевой цепью и металлическим корпусом аппарата. Несмотря на то, что для этой цели используются конденсаторы с повышенной надежностью, применение их в аппаратах класса II не допускается. Это объясняется тем, что изоляция конденсатора оказывается подключенной параллельно двойной изоляции аппарата и резко снижает надежность защиты. Кроме того, существенно увеличение тока утечки за счет емкости конденсаторов. Поскольку изделия класса II не имеют защитного заземляющего провода, шунтирующего цепь тока утечки через человека на землю, величины токов утечки с сетевой цепи на корпус должны быть минимальными.

4. Отсутствие заземляющего провода, уменьшающего величину тока утечки в нормальных условиях, ограничивает возможность применения аппаратуры класса II при проведении наследований и терапевтических (хирургических) процедур, связанных с непосредственным контактом с сердцем (катетеризация, электрокардиостимуляция сердца). Это объясняется опасностью использования в этих случаях аппаратуры с током утечки на корпус (в нормальных условиях) более 10 мкА. Без соединения металлического корпуса аппарата с шиной заземления такую малую величину тока утечки обеспечить достаточно трудно.

Оценивая преимущества и недостатки защитной изоляции, можно сделать вывод, что, несмотря на ряд ограничений, применение в медицинской практике приборов и аппаратов со знаком двойного квадрата будет постоянно увеличиваться, способствуя повышению безопасности медицинского персонала и пациентов.

2.4.5.4 Способы защиты от напряжения прикосновения на доступных частях медицинской аппаратуры с питанием от источника низкого напряжения

Использование для питания аппаратуры изолированного источника низкого напряжения (не более 50 В постоянного тока или 24 В переменного тока) — одно ив наиболее эффективных средств защиты от напряжений прикосновения на доступных металлических частях. Эти напряжения можно условно считать «безопасными» (если исключить возможность микрошока).

Если в аппарате, который питается переменным напряжением 24 В и не имеет других цепей с большим напряжением, произошло нарушение основной изоляции и питающий провод оказался соединенным с доступными для прикосновения частями, то серьезной опасности не возникает. Помимо величины напряжения, большое значение имеет и то, что провода источника низкого напряжения в отличие от проводов обычной сети надежно изолированы от земли и сопротивление этой изоляции ограничивает ток в цепи замыкания.

Необходимо указать, что смысл понятия «низкое напряжение», с точки зрения электробезопасности, не ограничивается величиной напряжения между питающими проводами. Если, например, с помощью автотрансформатоpa, подключенного к сети, получить 24 В, это не будет низким напряжением, обеспечивающим электробезопасность.

Сетевая цель аппарата, который будет питаться от автотрансформатора, в зависимости от способа включения его в сеть, вида сети, нарушений ее изоляции и других причин, может оказаться под различными напряжениями относительно земли, значительно превышающими 24 В. Поэтому, если низкое напряжение получается путем преобразования сетевого напряжения, это должно осуществляться с помощью понижающего трансформатора с разделенными обмотками.

Надежность разделения цепи низкого напряжения от питающей сети должна быть очень велика, и к изоляции между обмотками предъявляются требования, соответствующие требованиям к двойной либо усиленной изоляции. Электрическая прочность испытывается напряжением 4 кВ, а сопротивление изоляции должно составлять не менее 7 МОм.

Наиболее надежна конструкция трансформатора с пространственным разделением обмоток, т. е. размещение их на двух каркасах либо на общем каркасе с перегородкой. Перегородка должна быть не вставленной, а монолитной, т. е. каркас с перегородкой должен быть литым либо прессованным.

Разнесение первичной и вторичной обмоток вызывает увеличение потоков рассеяния и, как следствие, большую разницу между напряжением вторичной обмотки на холостом ходу и под нагрузкой. Если эта разница npeвышает допустимую величину, то приходится применять обычное расположение обмоток (одна над другой) на общем каркасе. При этом, однако, должны быть приняты специальные меры для того, чтобы исключить возможность западания витков верхней обмотки. Это может быть обеспечено, например, загибом прилегающего к стенке каркаса края изоляционной прокладки. Кроме того, трансформатор должен быть подвергнут вакуумной пропитке.

Серьезной проблемой при конструировании понижающего разделительного трансформатора является обеспечение минимально необходимых путей тока утечки и воздушных зазоров. Потери полезного объема катушки могут быть значительно уменьшены, если она пропитывается под вакуумом эпоксидным компаундом. В этом случае компаунд заполняет все воздушные промежутки, прочно скрепляется с проводом и изоляцией, исключая пути утечки и воздушные зазоры.

Весьма тщательно следует защищать трансформатор от перегрузок, которые могут привести к постепенному ухудшению его изоляции. Наиболее надежны трансформаторы, у которых сечение проводов и потоки рассеяния выбраны так, что при замыкании накоротко его вторичной обмотки, ток в обмотках и соответственно температура их перегрева не превышают допустимых величин. Для такой аварийной ситуации допустимые величины перегрева обычно увеличиваются по сравнению с нормой в 1,7 раза. Если защита от короткого замыкания указанным выше способом не может быть обеспечена, применяются предохранители в сетевой цепи трансформатора. В этом случае трансформатор должен испытываться при такой нагрузке, чтобы в его первичной обмотке протекал ток, равный номинальному току предохранителей. Установившаяся температура перегрева обмоток при этом также не должна превышать допустимых величин, увеличенных в 1,7 раза.

Повышенная температура оказывает наиболее сильное действие на параметры органических изоляционных материалов, вызывает их ускоренное старение. Поэтому очень важен правильный выбор изоляционного материала для межслойной и особенно межобмоточной изоляции. Рекомендуется, чтобы изоляция между намотанными на одном каркасе первичной и вторичной обмотками была по теплостойкости на один класс выше, чем изоляция между слоями обмотки. В этом случае уменьшается вероятность чрезвычайно опасного замыкания между обмотками.

Для защиты трансформатора от случайного подключения аппаратуры, на питание которой он не рассчитан, его выходные гнезда должны отличаться от стандартных сетевых розеток таким образом, чтобы сетевые вилки изделий других классов к ним не подходили.

Трансформатор должен быть выполненным по классу I или II. Как правило, эти трансформаторы имеют малую мощность и изготовляются в виде переносных конструкций. Поэтому более целесообразно выполнять их по классу II в корпусе из изоляционного материала.

Трансформатор, предназначенный для питания эндоскопических приборов, имеет пластмассовый корпус и не требует защитного заземления.

Питание изделия с внутренним источником питания может производиться не только от разделительного понижающего трансформатора, но и другим способом, например, от внешних аккумуляторов или гальванических элементов. Возможно также использование мотор-генератора или умформера с разделенными обмотками. Во всех случаях вторичная электрическая цепь должна быть надежно изолирована от цепей с напряжениями более 24 В (50 В для цепей постоянного тока) двойной или усиленной изоляцией.

Изделия с внутренним источником питания имеют некоторые преимущества перед изделиями других классов:

1. Они не требуют защитного заземления, что представляет удобства при эксплуатации вне медицинского учреждения, например на дому у больного, когда обеспечить надежное заземление практически невозможно.

2. Электрическая прочность изоляции между всеми цепями должна выдерживать испытание напряжением 500 В, что значительно упрощает конструкцию аппаратуры.

3. Экран между обмотками разделительного понижающего трансформатора уменьшает влияние высокочастотных помех, а также действие высокочастотных составляющих напряжения сети, что существенно для измерительной диагностической, а также низкочастотной лечебной аппаратуры.

4. Применение аппаратуры с внутренним источником питания представляет определенные удобства при изготовлении приборов и аппаратов с использованием транзисторов и микросхем, не требующих, как правило, для питания напряжений, превышающих 24 В.

Несмотря на указанные преимущества, аппаратура с питанием от источника низкого напряжения значительного распространения не получили, что объясняется рядом недостатков этого метода защиты:

1. Необходим отдельный трансформатор, что во многих случаях крайне неудобно.

2. Из-за низкого напряжения питания потребляемые аппаратом токи увеличиваются по сравнению с обычными. Это приводит к необходимости увеличения сечения проводов, применения выключателей и других коммутирующих элементов, рассчитанных на большие токи.

3. В ряде случаев выполнение аппаратуры с внутренним источником питания недопустимо. Это связано с тем, что ток утечки приборов и аппаратов этого класса не нормируется, так как он определяется током утечки разделительного понижающего трансформатора. Поэтому изделия с внутренним источником питания изделия нельзя применять для диагностики и лечения пациентов с введенным в сердце электродам или катетером.

В то же время во многих случаях изделия с внутренним источником питания находят применение:

- в аппаратах для эндоскопии различного назначения. Это связано с ограничением напряжения, которое может быть использовано для питания осветительных ламп эндоскопических приборов;

- в налобных лампах для врача, ручные лампы для освещения полости рта и другие осветительные устройства, которые во время работы находятся в руке врача;

- в ручных бормашинах и другом медицинском электроинструменте, особенно если ось ротора непосредственно соединена с рабочей частью.

Аппаратура с внутренним источником питания имеет то преимущество, что в руках врача и в полости тела пациента нет частей с электрическими цепями, напряжение на которых превышает 24 В переменного тока или 50 В постоянного тока.

2.4.6. Электрооборудование медицинских учреждений

2.4.6.1 Система защитного заземления и зануления.

Электрооборудование медицинских учреждений регламентировано рядом нормативных документов. Основными из них являются общетехнические «Правила устройства электроустановок».

В действующих и проектируемых учреждениях для защиты от поражения электрическим таком применяется защитное заземление или зануление.

При использовании сети с изолированной нейтралью (эти сети в городских медицинских учреждениях практически не встречаются) должна применяться система защитного заземления, с которой соединяются заземляющие контакты сетевых розеток и зажимы защитного заземления на пусковых щитах. Защитное заземление осуществляется с помощью заземляющего устройства, состоящего из заземлителей и заземляющих проводников. Заземлитель обеспечивает непосредственный контакт с грунтом, заземляющие проводники соединяют доступные для прикосновения металлические части аппаратуры с заземлителем. Из-за электрического сопротивления грунта потенциал заземлителя не равен нулю, а имеет определенное конечное значение, зависящее также от геометрических размеров заземлителя и глубины его залегания. Плотность тока в грунте и его потенциал убывают по мере удаления от заземлителя, и на расстоянии 10—20 м от него практически равны нулю. Общее сопротивление, оказываемое грунтом току, протекающему через заземлитель, называется сопротивлением растеканию. С учетом сопротивления заземляющих проводников сопротивление растеканию определяет общее сопротивление заземляющего устройства.

Заземлители подразделяются на естественные и искусственные. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы металлические конструкции и арматура железобетонных блоков зданий, проложенные в земле металлические трубы и другие металлические сооружения, имеющие надежное соединение с замлей. Не допускается использование для этой цели сетей центрального отопления и канализации, трубопроводов горючих жидкостей, а также горючих или взрывоопасных газов, заземлителей, молниеотводов. Если естественные заземлители отсутствуют или их сопротивление распеканию превышает 4 Ом (для рентгеновских установок 10 Ом), необходимо устройство искусственных заземлителей.

В качестве искусственных заземлителей применяют горизонтально или вертикально погруженные в грунт стальные трубы, полосы, стержни. Длина заземлителя обычно 2—3 м, глубина залегания не менее 0,5 м. Стальные трубы, полосы должны быть предварительно очищены от краски, масла и, если грунт может вызвать усиленную коррозию, оцинкованы. При необходимости применяют несколько заземлителей, соединяя их между собой привариваемой стальной полосой.

Сопротивление растеканию системы заземлителей рассчитывается достаточно точно по определенной методике. Основное влияние на сопротивление заземлителей оказывает удельное сопротивление грунта и взаимное расположение заземлителей. Песчаные, супесчаные почвы имеют наибольшее удельное сопротивление (сотни Омм) в требуют большего количества заземлителей. Меньше удельное сопротивление у глинистой и черноземной почвы (десятки Омм).

Заземлители располагают по отношению друг к другу так, чтобы поля их растекания по возможности меньше накладывались друг на друга. Расстояние между вертикальными заземлителями не должно быть меньше их длины и обычно составляет 5—8 м. Для снижения сопротивления заземления в плохо проводящие грунты (песчаные, скалистые) добавляют хлорид натрия, графит и др.

К заземлителю присоединяется не менее чем двумя проводниками с помощью сварки внахлестку магистраль заземления. Каждый заземляемый прибор или аппарат должен быть присоединен к магистрали заземления отдельным заземляющим проводником. Не допускается последовательное включение в заземляющий проводник нескольких изделий. Заземляющие проводники должны быть предохранены от механических и химических воздействий. Открыто проложенные голые проводники, включая магистраль заземления, должны быть окрашены в черный цвет либо иметь в местах присоединения не менее двух полос черного цвета на расстоянии 150 мм друг от друга.

Запрещается использовать в качестве заземляющих проводников проходящие в здании водопроводные трубы, сети центрального отопления, канализации. В заземляющих проводниках не должны устанавливаться выключатели, предохранители, разъемы. Наименьшие размеры и сечения стальных заземлителей и заземляющих проводников указаны в таблице 6. Медные заземляющие одножильные проводники без изоляции должны иметь сечение не менее 4 мм2, а медные изолированные многожильные проводники — не менее 1,5 мм2.

Необходимое условие надежного функционирования заземляющего устройства — его периодический осмотр и испытание. Не реже 1 раза в год, а также при каждой перестановке электромедицинской аппаратуры должны проверяться непрерывность цепи от корпусов аппаратуры до заземлителя, состояние контактов, сварных соединений. Ежегодно должно измеряться также сопротивление растеканию заземлителя. Это измерение производится, например, с помощью измерителя сопротивления заземления в теплое время года. Результаты измерений должны быть пересчитаны к наихудшим возможным условиям с помощью повышающих коэффициентов.

Не реже 1 раза в 3 года проверяется выборочным осмотром со вскрытием грунта состояние заземлителей.

Таблица 6. Минимальные размеры стальных заземлителей и заземляющих проводников.

| № | Вид заземлителя или проводника | В зданиях | В наружных установках | В земле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Круглые стержни, диаметр, мм | 5 | 6 | 10 |
| 2 | Прямоугольные стержни: - сечение, мм 2 - толщина, мм | 24 3 | 48 4 | 48 4 |
| 3 | Угловая сталь, толщина полок, мм | 2 | 2,5 | 4 |
| 4 | Стальные газопроводные трубы, толщина стенок, мм | 2,5 | 2,5 | 3,5 |
| 5 | Стальные тонкостенные трубы, толщина стенок, мм | 1,5 | Не допускается |  |

При трехфазной питающей сети с заземленной нейтралью применяется система зануления. При этом отдельный зануляющий проводник соединяет заземляющий контакт сетевых розеток или зажим заземления на пусковом щите для подключения аппаратуры с нулевым проводом на групповом щите. Групповые щиты, питающие операционные, а также физиотерапевтический и рентгеновский кабинеты, должны иметь повторное заземление нулевого провода. Сопротивление повторного заземления не должно превышать 10 Ом.

Для обеспечения эффективности зануления необходимо соблюдение ряда условий. Основным из них является достаточно низкое сопротивление петли фаза — нуль с тем, чтобы так при коротком замыкании в любой точке этой петли обеспечивал быстрое срабатывание предохранителей или автоматических выключателей. Это накладывает ограничение на сечение нулевого провода, которое должно быть не меньше 50% сечения фазного провода. На сопротивление петли может оказать влияние индуктивность приводов, а также взаимоиндуктивность между ними. При использовании медных или алюминиевых проводов и прокладке их на близком расстоянии друг от друга, например в зданиях (кабелем или в трубах), реактивные сопротивления невелики, и при расчете ими можно пренебречь.

При защитном заземлении и занулении предохранители в сетевых проводах являются составной частью дополнительной меры защиты от поражения электрическим током. При замыкании на корпус и появлении на нем недопустимо большого напряжения относительно земли предохранители должны под действием тока замыкания отключить аварийный участок сети. К сожалению, используемые конструкции предохранителей — плавких вставок или автоматических выключателей не удовлетворяют в полной мере требованиям, предъявляемым техникой безопасности. Их основная цель, на которую они и рассчитываются, — защита от перегрузок аппаратов и отдельных участков сетей. При этом не требуется мгновенного срабатывания, тем более, что пусковые токи многих устройств, например, электродвигателей, значительно превосходят их номинальные значения. Плавкие вставки, а также автоматы с тепловыми расцепителями имеют обратную зависимость времени срабатывания от величины проходящего через них тока. Автоматический выключатель может иметь электромагнитный расцепитель. B этом случае время отключения не более 0,2 с, если ток превышает величину уставки (ток отсечки) автомата.

В сетях с напряжением 380/320 и 220/127 В с большей степенью вероятности, можно считать безопасным ток, длительность действия которого не превосходит 0,2 с. Для обеспечения такого короткого времени сгорания плавкой вставки необходимо очень большое превышение тока замыкания над ее номинальным током, что не может быть обычно обеспечено. В ПУЭ, исходя из технико-экономических соображений, предусмотрено, что ток замыкания должен быть больше номинального тока плавкой вставки или автомата с расцепителем, имеющего обратно зависимую от тока характеристику, не менее чем в 3 раза. При этом время срабатывания плавких вставок может доходить до 100 с, а у автоматов с тепловыми расцепителями составляет десятки секунд. При использовании автоматов с электромагнитным расцепителем ток должен быть не менее величины уставки мгновенного срабатывания с учетом разброса по заводским данным и дополнительным 10% запасом. При отсутствии заводских данных для автоматов на ток до 100 А принимается запас, равный 40%.

Из сказанного следует, что особое внимание должно быть обращено на правильный выбор номинального тока плавкой вставки или автомата. Необоснованно большой номинальный ток защитного устройства приводит к тому, что при замыкании на корпус на всех зануленных корпусах длительное время будет сохраняться напряжение, которое может значительно превосходить допустимое. В связи с этим чрезвычайно опасны и должны быть категорически запрещены различные кустарные предохранители, «жучки» и т.п. Возможность их применения практически исключается, если защита обеспечивается автоматическими выключателями.

В нулевом проводе не должны устанавливаться выключатели или предохранители. Исключение допускается для выключателей, если вместе с нулевым отключаются и фазные провода.

Система зануления должна периодически (не реже 1 раза в 5 лет) проверяться на соответствие тока короткого замыкания в петле фаза—нуль примененным плавким вставкам или автоматическим выключателям. Ток короткого замыкания определяется обычно расчетным путем по измеренному сопротивлению петли.

Расчетный ток короткого замыкания должен иметь необходимую кратность по отношению к номинальному току ближайшей плавкой вставки или току отсечки автоматического выключателя.

Рассмотренными выше устройствами защитного заземления и зануления практически исчерпываются меры защиты от поражения электрическим током, применяемые в настоящее время в медицинских учреждениях страны. Существенный недостаток этих мер защиты заключается в том, что при их устройстве не нормируется предельное значение напряжения прикосновения, которое может иметь место на заземленных (зануленных) частях аппаратуры в аварийном режиме.

Сечение нулевого провода в системе зануления и наибольшие величины сопротивлений заземления нейтрали и повторного заземления выбраны, исходя из допустимого значения напряжения прикосновения 65 В. Между тем стандартами рада стран, а также международными нормами напряжение прикосновения в медицинских учреждениях в аварийном режиме ограничено 24 В.

Пятипроводная система питания. Современный уровень электробезопасности в медицинских учреждениях предусмотрен документом МЭК. Для обеспечения этого уровня при использовании в медицинском учреждении трехфазной системы питания с заземленной нейтралью, помимо рабочего нулевого провода, должен быть предусмотрен и отдельный (пятый) заземляющий провод, который соединяется с нулевым только у питающего трансформатора или у ввода в здание. Пятипроводная система имеет значительные преимущества по сравнению с четырехпроводной, при которой нулевой провод используется как для питания нагрузок фазным напряжением, так и в качестве заземляющего. При несимметричной нагрузке фаз по нулевому проводу могут протекать значительные уравнительные токи. Падение напряжения на нулевом проводе, достигающее нескольких вольт, оказывается приложенным между доступными для прикосновения зануленными корпусами приборов и аппаратов и заземленными предметами — трубами водопровода, отопления, элементами конструкций здания и др.

Uф

R0

Uнп

Uф

R0

Uнп

По отдельному заземляющему проводу протекают только токи утечки приборов и аппаратов, обычно на 3—4 порядка меньшие, чем их рабочие токи. В связи с этим имеет место соответственно меньшее падение напряжения на этом проводе и им можно пренебречь с точки зрения электробезопасности. Наиболее важно преимущество отдельного заземляющего провода в аварийной ситуации — при обрыве нулевого провода. В случае соединения корпусов с рабочим нулевым проводом все корпуса за местом обрыва оказываются под фазным напряжением. Повторное заземление нулевого провода лишь уменьшает это напряжение. Поскольку предохранители или автоматические выключатели при обрыве нулевого провода не срабатывают, эта ситуация может сохраняться достаточно долго, что чрезвычайно опасно (рисунок 30, а).

а — обрыв нулевого провода в четырехпроводной сети;

б — обрыв заземляющего провода в пятипроводной сети.

Uнп —напряжение прикосновения; Uф — фазное напряжение.

Рисунок 30. Аварийный режим в четырех- и пятипроводных сетях с глухо-заземленной нейтралью

При использовании отдельного заземляющего провода ни его обрыв, ни обрыв нулевого провода непосредственной опасности не представляют (рисунок 30, б). Отсутствие заземления приведет лишь к действию на пациента и персонал токов утечки, которые не будут отводиться на землю, но эти токи ограничены предельно допустимыми безопасными значениями.

Весьма существенно, что уравнительные токи при отсутствии отдельного заземляющего провода протекают и по всем соединенным с нулевым проводом металлическим частям зданий, трубопроводам и др. Соединение этих частей с нулевым проводом возможно при использовании конструкционных элементов здания в качестве повторного заземления либо при монтаже стационарных изделий (операционный светильник, смонтированный на потолке, операционный стол, привинченный к полу, и т. д.). При этом между корпусами аппаратуры могут иметь место напряжения, превышающие сотни милливольт, что представляет опасность для пациента при внутрисердечных вмешательствах.

Протекание части уравнительного тока по конструкционным элементам здания может приводить к значительным помехам (высокочувствительной диагностической аппаратуры, что также является большим недостатком четыхпроводной системы питания в медицинском учреждении.

Значительные трудности при четырехпроводной системе питания возникают в случае устройства рабочего заземления для ослабления электрических помех промышленной частоты при проведении диагностических исследований, в частности при регистрации биопотенциалов сердца, мозга и других органов и тканей. Эффективным способом борьбы с помехами является заземление одного из электродов, накладываемых на пациента. Хотя эта мера и снижает общий уровень электробезопасности пациента из-за отсутствия приборов с изолированными от земли электродами, она находит широкое применение.

Возникает вопрос, как осуществить заземление нейтрального электрода. Присоединение его к рабочему нулевому проводу нежелательно с точки зрения электробезопасности и малоэффективно, поскольку, как указывалось выше, этот провод находится под переменным напряжением по отношению к земле. В связи с этим в типовых проектах медицинских учреждений в кабинетах для электрокардиографии и электроэнцефалографии устанавливаются сетевые розетки с заземляющими контактами, соединенными с отдельным заземляющим контуром. Этот контур не имеет соединения с нулевым проводом и обеспечивает низкое сопротивление растеканию тока — не более 2 Ом. Такое решение следует признать недопустимым.

R0

Rз

Iк

Uз

Iз

Действительно,  при  использовании электрокардиографа класса I он оказывается исключенным из общей системы зануления и имеет в отличие от всех остальных приборов и аппаратов защитное заземление. В случае замыкания сетевой цепи на корпус через соединенный с ним заземляющий контур R3 и контур заземления нейтрали питающего трансформатора R0 пройдет ток замыкания Iз (рисунок  31). При сопротивлении растеканию этих контуров соответственно 2 и 4 Ом нейтраль окажется под напряжением относительно земли:

Рисунок 31. Замыкание на незануленный заземленный корпус в сети с занулением.

U=2202+4=147 В

Под этим же напряжением окажутся все зануленные корпуса приборов и аппаратов, находящихся в медицинском учреждении. Поскольку ток замыкания не превысит 36 А (с учетом сопротивления нулевого и фазного провода он будет еще меньше), предохранительные устройства могут длительное время не сработать и создастся чрезвычайно опасная ситуация.

Чтобы исключить рассмотренную опасность для пациентов и медицинского персонала, необходимо при наличии отдельного контура рабочего заземления соединить его у ввода в здание с нулевым проводом. Соответствующие изменения следует внести в типовые проекты. Можно ожидать, что эффективность помехоподавления при этом существенно не изменится.

При наличии пятипроводной системы питания проводники рабочего заземления присоединяются к шине заземления помещения или группы помещений. Поскольку по заземляющему проводу не протекают рабочие токи, рабочее заземление, как правило, оказывается эффективным средством подавления помех диагностическим исследованиям.

Указанные недостатки четырехпроводной системы привели к отказу от ее применения в медицинских учреждениях многих стран. Как уже указывалось, согласно требованиям МЭК, при трехфазной сети с заземленной нейтралью должна применяться только пятипроводная система, c отдельным заземляющим проводом. Пример выполнения такой системы при электрооборудовании медицинского учреждения приведен на рисунке 32. Пятипроводная система должна применяться во всех помещениях медицинского учреждения независимо от того, проводятся ли в этих помещениях какие-либо медицинские процедуры или нет. Эта система должна использоваться даже в тех помещениях, где никогда не находятся пациенты. Это объясняется тем, что в случае присоединения корпусов электрических устройств, находящихся в этих помещениях, к любым точкам рабочего нулевого провода (помимо ввода в здание, где нулевой провод соединяется с шиной защитного заземления здания возникает опасность для пациентов, находящихся в других помещениях.

Это связано с растеканием части уравнительного тока по конструкционным элементам здания, что может приводить к возникновению потенциалов между металлическими частями, окружающими пациента, а также к помехам диагностическим приборам.

Особенностью пятипроводной системы питания является использование одного заземлителя (контура заземления). С этим заземлителем в подвальном помещении здания соединяется нейтраль понижающего трансформатора Т1 (если он установлен в здании), рабочий нулевой провод N, заземляющий провод З и соединенная с ним шина. С шиной по возможности короткими проводниками соединяются все входящие и выходящие из здания трубопроводы.

Во всех помещениях медицинского учреждения, где могут проводиться какие-либо диагностические исследования или лечебные процедуры с использованием электромедицинской аппаратуры, должна быть исключена возможность появления между корпусами аппаратуры в аварийном режиме (замыкание сетевой цепи на корпус) даже кратковременного напряжения, превышающего 25 В. Чтобы обеспечить выполнение этого требования, в каждой комнате или группе комнат должна иметься шина, к которой присоединяются заземляющие контакты сетевых розеток, а также доступные металлические части стационарно установленной аппаратуры. При этом сопротивление R заземляющих проводников, по которым в аварийном режиме протекает ток цепи замыкания, должно быть ограниченным и зависящим от наибольшего значения этого тока. В качестве наибольшей допустимой величины для сопротивления заземляющих проводов принимается 0,2 Ом.

Рисунок 32.  Схема электрооборудования медицинского учреждения при пятипроводной системе питания.

Если учесть, что длина заземляющего проводника от штепсельной розетки или стационарно смонтированного изделия до заземляющей шины комнаты или труппы комнат не превышает 10 м, сечение этого проводника, изготовленного из меди, при сопротивлении 0,2 Ом должно быть не менее 1 мм2. Фазные провода имеют, как правило, большее сечение, поэтому требование к сопротивлению заземляющих проводников выполняется, если они имеют сечение, не меньшее, чем фазные. Это требование является обязательным; при этом медные отдельно проложенные заземляющие проводники из соображений механической прочности и надежности должны иметь сечение не менее 2,5 мм2 при наличии защиты от механического воздействия и не менее 4 мм2 при ее отсутствии. При больших сечениях фазного провода сечение заземляющих проводников может быть уменьшено. Так, при фазном проводе, имеющем сечение более 16 мм2, но менее 35 мм2, сечение заземляющего проводника должно составлять 16 мм2, а при больших сечениях фазного провода быть не менее половины его сечения.

Выравнивание потенциалов. Важным элементом защитных мероприятий в медицинском учреждении является система выравнивания потенциалов. Эта мера защиты предусмотрена Инструкцией то защитному заземлению в учреждениях Министерства здравоохранения.

Выравнивание потенциалов позволяет значительно уменьшить возможные напряжения прикосновения в помещении, где оно правильно выполнено. При отсутствии выравнивания потенциалов в случае замыкания на корпус в одном приборе или аппарате до срабатывания предохранителей или автоматических выключателей на зануленных корпусах по отношению к заземленным предметам устанавливается напряжение, близкое к половине фазного. Если же в помещении металлические части здания, трубы водопровода и отопления, все другие доступные для прикосновения металлические части соединены между собой и с общей шиной защитного заземления, то при замыкании на корпус потенциалы металлических частей в помещении остаются практически одинаковыми, хотя и отличаются от нулевого потенциала земли. Опасные разности потенциалов могут возникать при этом только за счет протекания токов замыкания через соединительные проводники. При достаточном сечении этих проводников падение напряжения на них не превышает допустимого.

Выравнивание потенциалов о здании имеет несколько уровней. Самый низкий уровень — выравнивание потенциалов на вводе в здание (рисунок 32). С установленной в подвале шиной заземления соединяются все трубопроводы: вода, газ, канализация, центральное отопление, вакуум и др. При этом обязательным является соединение с шиной каждого входящего или выходящего из здания трубопровода. Обязательно также закорачивание водомера и газового счетчика.

Помимо выравнивания потенциалов на вводе в здание, оно производится и на более высоких уровнях — на этажах, в отдельных группах связанных между собой помещений. Выравнивание потенциалов может производиться с помощью отдельной шины, которая соединяется с шиной заземляющего провода. Этим обеспечивается надежное соединение доступных для прикосновения частей аппаратуры и металлических частей здания, трубопроводов и других конструкционных элементов.

Шина выравнивания потенциалов может и не выполняться в виде самостоятельной конструкции; в этом случае она объединяется с шиной защитного заземления.

Система выравнивания потенциалов, согласно материалам МЭК, не является строго обязательной. Вопрос об ее применении решается в каждой стране самостоятельно. Однако эта система настоятельно рекомендуется для всех помещений, где пациент должен находиться в непосредственном (контакте с питаемой от сети электромедицинской аппаратурой. К таким помещениям относятся: физиотерапевтические кабинеты, кабинеты функциональной диагностики, операционные, палаты интенсивной терапии, интенсивного контроля, рентгеновские и радиологические кабинеты, помещения для гемодиализа и ряд других.

Важное значение имеет конструкция устройства для выравнивания потенциалов. Чтобы свести к минимуму падение напряжения на проводниках этой системы, они должны иметь сечение не меньше 4 мм2 (медь). Сопротивление этих проводников не должно превышать 0,1 Ом. В случае применения отдельной шины выравнивания потенциалов она должна находиться поблизости от шины заземляющего провода и соединяться с ней проводником сечением не менее 16 мм2 (медь). Шина (это относится и к шине заземления) должна иметь достаточную механическую прочность и быть коррозиестойкой. На ней должно иметься достаточное количество зажимов для подключения проводников, соединенных с металлическими кроватями, шкафами, трубопроводами, металлическими оконными рамами, дверьми и с другими доступными для прикосновения металлическими частями. Должны быть предусмотрены зажимы и для присоединения проводников рабочего заземления аппаратуры, в частности диагностических высокочувствитель-ных приборов.

Iут

2.4.6.2 Изолированная система питания. При рассмотрении мер защиты в сети с изолированной нейтралью было показано, что при замыкании сетевой цепи на корпус ток через человека, оказавшегося в цепи замыкания, определяется в основном сопротивлением изоляции и емкостью фаз относительно земли. В разветвленной сети с большим количеством подключенных изделий невозможно обеспечить достаточно хорошую изоляцию, и распределенная емкость сети также велика. Однако, если применить изолирующий транс-форматор для питания одного или нескольких приборов и аппаратов и установить его непосредственно в помещении, где находится аппаратура (или поблизости от него), можно реализовать все преимущества изолированной от земли сети. Одно из важнейших преимуществ изолированной системы питания заключается в том, что при замыкании на корпус сетевой цепи в одном из подключенных к ней приборов или аппаратов, в проводах питания и в заземляющем проводе не протекают большие аварийные токи, как это имеет место в системе питания с заземленной нейтралью. Поскольку питающие аппаратуру сетевые провода изолированы от земли, то по заземляющему проводнику при таком замыкании протекает ток, не превышающий ток утечки изолирующего трансформатора (рисунок 33). В результате в помещении не возникают даже кратковременно опасные напряжения прикосновения, что бывает в обычной сети.

Рисунок 33. Замыкание на корпус при изолированной системе питания

Другое преимущество изолированной системы питания — возможность значительного уменьшения тока утечки на корпуса подключенной к ней аппаратуры. Для этого должен быть максимально уменьшен ток утечки изолирующего трансформатора. Эта возможность может быть реализована, если изолирующий трансформатор питает ограниченное количество приборов и аппаратов и его номинальная мощность, а следовательно, и габариты невелики (не более нескольких киловольтампер). Значительно снижает ток утечки симметрирования вторичной обмотки трансформатора относительно земли.

С отсутствием больших токов в изолированной системе питания при замыкании сетевой цепи на корпус в одном из аппаратов связано и третье, очень важное ее преимущество. В отличие от обычной сети с заземленной нейтралью такое замыкание не вызывает отключения аварийного участка, а следовательно, не приводит к перерыву в работе аппаратуры. Во многих случаях такой перерыв связан с серьезной опасностью для жизни. В качестве примера устройств, не допускающих нарушений в электропитании, можно привести аппаратуру для поддержания или замены функции отдельных органов (искусственное дыхание, внешняя электростимуляция сердца), приборы и аппараты, используемые при операциях, в случае длительного наблюдения за пациентом и др.

Изолирующий трансформатор обеспечивает надежное разделение изолированной цепи от питающей сети и от земли. Вторичная обмотка трансформатора должна иметь двойную или усиленную изоляцию по отношению к сетевой цепи (первичная обмотка). Рекомендуется установка между обмотками заземленного экрана; в этом случае достаточно, чтобы вторичная обмотка имела по отношению к экрану основную изоляцию. При наличии нескольких вторичных обмоток они разделены двойной или усиленной изоляцией либо заземленным экраном, по отношению к которому обмотки должны иметь основную изоляцию.

Для ограничения емкости между обмотками мощность изолирующего трансформатора не должна превышать 7,5 кВА. При этом у однофазного трансформатора напряжение вторичной обмотки должно быть не более 250 В.

Важной характеристикой изолирующего трансформатора является ток утечки со вторичной обмотки на землю. Документ МЭК регламентирует этот ток дифференцированно в зависимости от назначения изолированной системы питания. Если эта система предназначена для обеспечения непрерывности питания, ток утечки трансформатора должен быть не более 2 мА. Если же важно снизить ток утечки в подключенной к системе аппаратуре в условиях единичного нарушения, ток утечки трансформатора должен быть менее 0,5 мА.

Изолированная система находит применение в медицинских учреждениях ряда стран главным образом для питания аппаратуры в операционных. Целесообразность этого определяется следующими соображениями. Поскольку пол в операционной для стекания электростатических зарядов должен быть выполнен из антистатических материалов, медицинский персонал оказывается в условиях повышенной опасности поражения током питающей сети. Изолирующий трансформатор с малым током утечки значительно уменьшает эту опасность. Изолированная система питания исключает при первом нарушении изоляции возникновение интенсивных искр, которые могут явиться источником поджига горючих смесей газов. При питании от изолирующего трансформатора не возникает недопустимое во время операции отключение питания при замыкании на корпус в одном из аппаратов, находящихся в операционных.

Согласно нормам МЭК, применение изолированной системы питания рекомендуется не только для операционных, но и для помещений, где проводятся ингаляционный наркоз, ангиографические исследования, для палат интенсивной терапии, наблюдения за тяжелобольными и для всех помещений, где производятся внутрисердечные вмешательства. Находящаяся в этих помещениях аппаратура может быть подключена к общей сети только при условии, если она расположена вне пределов досягаемости пациента, например, на высоте более 2,5 м. Дополнительная защита рентгеновских аппаратов, требующих источника питания с малым внутренним сопротивлением и аппаратуры с потребляемой мощностью более 7,5 кВА, обеспечивается с помощью устройств защитного отключения.

2.4.6.3 Защитное отключение. Как уже указывалось, мощность изолирующего трансформатора из-за необходимости ограничить его ток утечки не должна превышать 7,5 кВА и составляет, как правило, 4— 5 ВА. По этой причине в помещениях с изолированной системой питания аппаратура с большой потребляемой мощностью (передвижные рентгеновские аппараты, стерилизаторы) подключается к общей питающей сети. Чтобы повысить надежность защиты этой аппаратуры, применяются устройства защитного отключения, срабатывающие при увеличении тока утечки выше определенного уровня. Для обеспечения безопасности пациента и медицинского персонала время срабатывания отключающего устройства должно быть минимальным и иметь обратную зависимость по отношению к току срабатывания. Документ МЭК, исходя из данных о действии кратковременных токов на организм, предусматривает максимально допустимую длительность срабатывания в зависимости от тока срабатывания (таблица 7).

Таблица 7.  Длительность срабатывания отключающих устройств.

| Номинальный ток срабатывания, I ср, мА | Наибольшая длительность срабатывания, с |  |
| --- | --- | --- |
|  | I ср | 2I ср |
| 5 | 5 | 1 |
| 10 | 5 | 0,5 |
| 30 | 0,5 | 0,2 |

При токе срабатывания 0,25 А длительность его во всех случаях не должна превышать 40 мс.

Принцип действия устройства защитного отключения заключается в контроле тока нулевой последовательности, т. е. векторной суммы токов, протекающих по проводам, питающим какой-либо прибор или аппарат, например по фазному и нулевому проводу. При отсутствии тока утечки на землю эти токи равны по модулю и противоположно направлены. Появление тока утечки приводит к возникновению разности между величинами токов, которая может быть использована для управления отключающим устройством.

Схема устройства защитного отключения, реагирующего на величину тока нулевой последовательности, приведена на рисунке 34. Трансформатор тока нулевой последовательности (ТТНП) имеет две первичные обмотки, представляющие собой проходящие через сердечник провода питающей сети. Намагничивающие силы, создаваемые в сердечнике токами проводов, суммируются и в результате ЭДС во вторичной обмотке равна нулю. Ток утечки создает разницу в величинах токов, протекающих через первичные обмотки, и, как следствие, — магнитный поток в сердечнике. Наведенная магнитным потоком ЭДС во вторичной обмотке по достижении ею порогового уровня вызывает срабатывание реле защиты РЗ. Реле защиты управляет аппаратом защитного отключения А, разрывающим все провода питающей сети.

Рисунок 34. Упрощенная схема устройства защитного отключения.

Следует иметь в виду, что устройство защитного отключения не может использоваться как самостоятельное средство защиты, а должно применяться только в качестве дополнительной меры. Аппаратура, ток утечки которой контролируется с помощью такого устройства, должна быть включена в систему основной защиты с помощью заземляющего провода.

2.4.6.4 Аварийная система питания. Непрерывность электропитания в медицинском учреждении, обеспечивающая нормальное функционирование электромедицинской аппаратуры, вспомогательных устройств с электропитанием (холодильники, лифты и др.), аппаратуры связи, наконец, общего и местного освещения, является важным условием безопасности пациента и медицинского персонала. При наиболее благоприятных обстоятельствах отсутствие электропитания вызывает лишь усложнение быта, например в палатах, где не применяется какая-либо электромедицинская аппаратура; в других случаях приходится прерывать и откладывать проведение процедур, например в физиотерапевтическом кабинете. Немало ситуаций, возникающих при перерыве электропитания, может представить серьезную опасность для больных, например подвергающихся операции или пользующихся аппаратурой для замещения функции жизненно важных органов.

В отечественных медицинских учреждениях основным методом обеспечения непрерывности электропитания является ввод в здание резервного кабеля, питающегося независимо от основного. В случае отсутствия напряжения на основном вводе автоматическое устройство переключает наиболее важных потребителей (так называемых потребителей I категории) на питание от резервного кабеля. К этим потребителям относятся аппаратура операционных, анестезиологических, реанимационных и родильных отделений, а также аварийное освещение. Помимо указанных отделений, оно должно иметься в перевязочных, манипуляционных, приемных отделениях, лабораториях для срочных анализов, коридорах, вестибюлях, на лестничных площадках, в палатах, на постах дежурной медицинской сестры и у входа в здание. Другие потребители (II категории) переключаются на резервный ввод с помощью коммутирующих устройств с ручным управлением. Таким образом, обеспечивается непрерывность электроснабжения медицинского учреждения при нарушениях основной линии питания здания. Ввиду особой важности освещения операционной промышленностью выпускаются светильники с аварийным электропитанием.  Для заряда аккумуляторов в пульте имеется включаемое вручную зарядное устройство, установленное под кожухом, автоматически включает аварийное освещение. При исчезновении напряжения в питающей сети реле, установленное под кожухом, автоматически включает аварийное освещение. Полностью заряженные батареи обеспечивают непрерывную работу светильника в течение 8—10 ч.

Медицинские учреждения должны иметь основной  автономный источник питания, способный обеспечить потребность наиболее важных электрических нагрузок в течение длительного времени. Как правило, этот источник питания представляет собой дизель — электрический агрегат, устанавливаемый в подвальном помещении здания.

Аварийный источник питания должен находиться в ждущем режиме и его включение происходит автоматически. Не более чем через 15 с после перерыва в электроснабжении генератор должен выйти в рабочий режим. Это время необходимо, чтобы дизельная установка набрала необходимое число оборотов. Главный кабель аварийного питания прокладывается независимо от обычной проводки и размещается так, чтобы их одновременное повреждение было маловероятным.

Важнейшими потребителями энергии, питание которых необходимо для нормального функционирования всего медицинского учреждения, являются осветительные установки. Освещение операционных столов, рабочих мест в послеоперационных палатах, родильном, радиотерапевтическом отделениях, лаборатории переливания крови, отделениях интенсивной терапии, скорой помощи, палатах для недоношенных детей, лифтах и в ряде других помещений, где пациент может находиться в критическом положении, должно примерно соответствовать обычным нормам. Однако, и а этих помещениях допускается снижение общего освещения, если имеется достаточное количество подключенных к цепи аварийного литания розеток, позволяющих включать источники местного освещения. В большинстве помещений освещенность может быть снижена примерно в 2 раза. К ним относятся палаты, физиотерапевтические и рентгеновские кабинеты, аптечные отделения, ординаторские, стерилизационное отделение, кухня и ряд других.

В помещениях для посетителей, коридорах, на лестницах, в проходах указанных выше помещений может быть допущено снижение освещенности до уровня, необходимого лишь для безопасности движения больных и медицинского персонала. Эта освещенность, измеренная на расстоянии 85 см от пола, должна быть не менее 1 лк.

Внешнее аварийное освещение здания может быть ограниченно входами и подъездами для машин скорой и неотложной помощи.

К аварийной системе питания должны быть подключены сетевые розетки в операционных, палатах интенсивной терапии, длительного наблюдения и в других помещениях, где необходимо применение электромедицинской аппаратуры. К аварийной системе питания должны быть подключены также холодильные установки, устройства для хранения крови, детского питания, стерилизационная аппаратура, цепи контроля управления и сигнализации, средства связи. По крайней мере, один лифт, предназначенный для больных, необходимо обеспечить аварийным питанием. Должна иметься возможность переключения питания аварийного лифта на каждый из лифтов учреждения, чтобы обеспечить в случае необходимости возможность выхода из них пассажиров.

Однако в медицинском учреждении может иметься аппаратура, перерыв в работе которой представляет непосредственную опасность для жизни больного. К ней относятся аппараты искусственного дыхания, внешние электрокардиостимуляторы и другие устройства для замещения функций или поддержания деятельности жизненно важных органов. Для обеспечения литания этой аппаратуры при выходе из строя основной аварийной системы или при задержке во включении этой системы более чем на 15 с должен иметься специальный источник питания. Этот источник, представляющий питаемый от батарей аккумуляторов мотор — генератор или инвертор — должен автоматически включаться не позднее чем через 15 с после перерыва в энергоснабжении от внешней сети или от основного аварийного источника. Емкость батарей должна быть достаточной для непрерывной работы в течение 3 ч. Второй специальный источник должен иметься для питания, по крайней мере, одной лампы в операционной. Этим источником является батарея аккумуляторов, подключаемая к лампе автоматически с задержкой не более 0,5 с. Больший перерыв может оказаться опасным для оперируемого.

Специальные системы аварийного питания размещаются вне медицинских помещений поблизости от распределительных щитов, с тем, чтобы свести к минимуму вероятность повреждений соединительных проводов.

Важной проблемой является поддержание аккумуляторных батарей в режиме постоянной готовности. Зарядное устройство, питаемое от сети или основного аварийного источника, должно автоматически поддерживать батареи в заряженном состоянии. Длительность заряда после 3 ч непрерывной работы батарей не должна превышать 6 ч.

2.4.7 Защита электрически уязвимого пациента.

Установившиеся в результате длительного опыта эксплуатации медицинской аппаратуры нормы на ток утечки и допустимые напряжения прикосновения оказались совершенно непригодными в тех случаях, когда приходится иметь дело с «электрически уязвимым пациентом». Этот новый термин широко применяется в зарубежной литературе и означает больного, с сердцем которого непосредственно контактирует электрод либо катетер. Как указывалось ранее, допустимая величина тока утечки в случае опасности микрошока не должна превышать 10 мкА, т. е. должна быть более чем на порядок меньше обычной. Соответственно, напряжение прикосновения не должно превышать 10 мВ. Средствами защиты, обычно применяемым в медицинском учреждении, а также в аппаратуре обычной конструкции, такие высокие требования не могут быть обеспечены.

Основными причинами угрозы микрошока являются ток утечки аппаратуры и напряжения прикосновения на доступных для пациента и медицинского персонала металлических частях.

Ток утечки. Ток утечки, подключенной к сердечному электроду или катетеру аппаратуры, является одной из наиболее частых причин фибрилляции сердца пациента. Наиболее очевидна опасность микрошока, если питающийся от сети электрокардиостимулятор либо другой прибор или аппарат, соединенный с внутрисердечным катетером или электродом, имеет ток утечки на пациента, превышающий 10 мкА. Для замыкания цепи достаточно соединения пациента с землей через электрод электрокардиографа, электрохирургического аппарата, операционный стол либо другой заземленный предмет (рисунок 35). Для устранения этой опасности при проведении внутрисердечных вмешательств, следует применять только аппаратуру типа CF, т.е. приборы и аппараты, имеющие изолированную рабочую часть и ток утечки на пациента, не превышающий в нормальных условиях 10 мкА. Кроме того, в ходе диагностического исследования или терапевтической процедуры за счет утечки через пролитую кровь, воду либо другую жидкость или через тело врача, касающегося самого электрода либо соединенного с ним провода, разъема и т.п. электрод может оказаться соединенным с корпусом одного из находящихся рядом аппаратов.

Кроме того, в ходе диагностического исследования или терапевтической процедуры за счет утечки через пролитую кровь, воду либо другую жидкость или через тело врача, касающегося самого электрода либо соединенного с ним провода, разъема и т. п. электрод может оказаться соединенным с корпусом одного из находящихся рядом аппаратов.

Рисунок 35. Схема пути тока утечки электрокар-диостимулятора через пациента с введенным в сердце электродом на зануленный корпус электрокардиографа.

Таким образом, приходится считаться с возможностью прохождения через внутрисердечный электрод или катетер токов утечки окружающей пациента аппаратуры. При этом сопротивление жидкости или тела врача практически не влияет на величину тока утечки, поскольку внутреннее сопротивление его источника очень велико. Ток утечки на корпус изделий класса II, а при обрыве заземляющего провода и изделий класса I значительно превышает 10 мкА, поэтому возникающая для электрически уязвимого пациента опасность велика.

Следует иметь в виду, что мнение о полной безопасности пациента при подключении электрода или катетера к аппаратуре с автономным питанием необоснованно. При случайном соединении цепи пациента с корпусом какого-либо прибора или аппарата с сетевым питанием опасность для пациента не ниже, чем при использовании сетевой аппаратуры. внутрисердечный электрод или катетер имеют потенциал относительно земли, т. е. через них проходит ток утечки прибора или аппарата на землю. Не менее часто электрод или катетер оказывается под потенциалом земли и через них проходит ток утечки другой соединенной с пациентом аппаратуры (рисунок 36).

Источником тока утечки могут быть электрокардиограф, электрокардиоскоп, хирургический отсасыватель, кровать с электроприводом, т.е. любой из электромедицинских приборов или аппаратов, намеренно соединенный с пациентом либо находящийся в пределах его досягаемости.

Каковы меры защиты, необходимые для того, чтобы исключить рассмотренные опасности микрошока? Первое обязательное условие безопасности — надежная изоляция цепи, связанной с введенным в сердце электродом или катетером как от сети, так и от земли. Если электрод или катетер заземлены либо могут оказаться соединенными с землей через относительное небольшое сопротивление утечки (менее нескольких МОм), следует исключить контакт пациента с какими-либо другими электродами, корпусами аппаратов, которые могут явиться источниками опасного тока утечки.

В случае необходимости использования каких-либо диагностических или контрольных приборов класса I следует тщательно проверять цепь их защитного заземления.

Рисунок 36. Схема пути тока утечки электрокар-диографа с нарушенным занулением через пациента с введенным в сердце катетером на зануленный корпус

измерителя давления.

Сопротивление тела пациента превышает шунтирующее его сопротивление цепи заземления, как правило, не менее чем в 1000 раз. Соответственно через пациента в нормальных условиях может пройти не более 1/1000 полного тока утечки, т. е. около 0,5 мкА, что совершенно безопасно. Однако, если цепь заземления окажется нарушенной, то для пациента возникнет угроза микрошока. В связи с этим можно рекомендовать применение повторного заземления. При обрыве одного из заземляющих проводов соединение с землей обеспечивается другим проводом. Таким образом, даже в случае первого нарушения, т. е. отказа одного средства защиты, величина тока утечки не превысит допустимую. Возможность двойного заземления предусматривается ГОСТ 30324 -95 (МЭК 601-1-88).

Конструктивное выполнение двойного заземления должно удовлетворять определенным требованиям. Аппарат класса I с гибким сетевым шнуром может иметь в нем два защитных провода. При этом присоединение концов каждого из проводов (к защитным контактам вилки и к защитному зажиму) должно производиться независимо, т. е. так, чтобы нарушение одного соединения не сказывалось на другом. Возможно также применение наружного зажима для дополнительного подключения отдельного заземляющего провода.

Приборы и аппараты класса II с неизолированной цепью пациента могут применяться для терапии или диагностики электрически уязвимых пациентов без дополнительного заземления, если ток их утечки меньше 10 мкА. При этом сопротивление изоляции — основной, защитной, усиленной — должно быть в 10 раз выше, чем обычно, т. е. составлять соответственно не менее 20, 50, 70 МОм. Если не выполняется одно из этих условий, то аппаратура класса II также должна иметь соединение с заземляющим устройством. Поскольку заземление должно сохраниться и при первом нарушении защитного средства, желательно, чтобы оно также было двойным.

Изделия с внутренним источником питания нельзя использовать при кардиологических вмешательствах. Это объясняется тем, что их ток утечки не нормируется, поскольку он определяется сопротивлением изоляции и емкостью между обмотками понижающего трансформатора.

Как следует из рассмотрения аппаратуры различных классов, без каких-либо изменений при кардиологических вмешательствах можно применять только изделия класса II с высоким сопротивлением изоляции и током утечки менее 10 мкА. Остальные приборы и аппараты, если они не удовлетворяют требованиям к изделиям типа CF, нуждаются в доработке конструкции. До настоящего времени аппаратура с двойным заземлением не выпускается, поэтому применение второго заземляющего провода следует рассматривать лишь как возможный способ обеспечения безопасности электрически уязвимого пациента.

Напряжение прикосновения на доступных металлических частях. Возможны случаи, когда причиной микрошока является источник напряжения, имеющий малое внутреннее сопротивление. При этом для оценки опасности необходимо знать величину напряжения, превышение которой может вызвать микрошок. Простой расчет показывает, что при токе 10 мкА и сопротивлении тела 1000 Ом эта величина составит 10 мВ. В нормальных условиях разность потенциалов, значительно превышающая 10 мВ, может иметься между корпусами аппаратов, если они присоединены к различным заземляющим устройствам. Так, водопровод, представляющий разветвленную систему проложенных в земле труб, имеет, как правило, низкое сопротивление растеканию тока и, как следствие этого, потенциал, очень близкий к потенциалу земли. В то же время искусственные заземлители могут иметь значительное сопротивление растеканию тока. В связи с этим недопустимо применение различных заземляющих устройств для аппаратов, окружающих электрически уязвимого пациента.

Однако, даже при использовании одного заземляющего устройства возможно возникновение разностей потенциалов на доступных частях, значительно превышающих 10 мВ. Разность потенциалов, на один и даже два порядка превышающая 10 мВ, может иметься между различными точками одного заземляющего устройства. Разность потенциалов неизбежна: она создается за счет токов утечки, электростатических и магнитных наводок и других неконтролируемых процессов, происходящих в сетевой цепи и цепи заземления. В качестве примера достаточно указать, что при сопротивлении заземления 4 Ом ток утечки нескольких аппаратов, составляющий 10 мА, вызовет на заземленных корпусах по отношению к земле потенциал 40 мВ, что превышает допустимую величину. Рассмотрим схему, приведенную на рисунке 37.    Электрокардиограф, измеритель внутрисердечного давления и хирургический отсасыватель подключены к трем различным розеткам, питающимся от одного группового щита. Если питание к розеткам подведено двухпроводной линией, причем один из проводов нулевой, то заземляющий контакт розетки или отдельный зажим около нее соединен с этим проводом. При этом по нулевому проводу протекает рабочий ток, создающий на нем падение напряжения.

Если принять, что длина нулевого провода от группового щита до розетки отсасывателя 10 м и сечение его равно 2,5 мм2 (медь), то сопротивление этого участка составит около 70 МОм. При рабочем токе отсасывателя 3А падение напряжения будет равно 0,21 В. Часть этого напряжения окажется приложенной между корпуса-ми электрокардиографа и измерителя давления. Напряжение будет иметься и в том случае, когда сетевые выключатели этих двух приборов будут находиться в выключенном положении. Для того, чтобы исключить указанный источник опасности микрошока, в качестве зануляющего проводника не должен использоваться рабочий нулевой провод. Соединение заземляющего контакта розетки или отдельного зажима с нулевым проводом на групповом щите должно производиться отдельным зануляющим проводником, как это предусмотрено действующей инструкцией по защитному заземлению электромедицинской аппаратуры.

Рисунок 37. Схема возникновения разности потенциалов между корпусами зануленных аппаратов при протекании по нулевому проводу рабочего тока.

При отсутствии каких-либо нарушений по отдельному зануляющему проводнику от розетки до группового щита не протекает других токов, кроме токов утечки. Длина проводника от розетки до группового щита обычно не превышает нескольких десятков метров, поэтому по всей его длине потенциал практически одинаков. Иные условия возникают, когда в результате нарушения изоляции в одном из аппаратов в цепи протекает аварийный ток. Пусть в рассмотренном выше примере при условии применения отдельного заземляющего проводника с сечением, равным сечению нулевого провода, произошло замыкание на корпус в хирургическом отсасывателе (рисунок 37). Ток короткого замыкания примем равным 50 А (сопротивление петли фаза — нуль 4,4 Ом). В этом случае падение напряжения на участке проводника от розетки, питающей отсасыватель, до группового щита составит 3,5 В. До отключения предохранителем или автоматическим выключателем аварийного участка цепи это напряжение будет действовать между корпусами электрокардиографа и измерителя внутрисердечного давления. При этом следует иметь в виду, что по отношению к заземленным частям здания, водопроводу и другим заземленным предметам напряжение на корпусах всех зануленных аппаратов, присоединенных к этому групповому щиту, будет соизмеримо с половиной напряжения фазы, и даже при наличии повторного заземления нулевого провода на щите составит несколько десятков вольт.

Защита от напряжений, которые возникают при протекании аварийных токов, достигающих многих десятков ампер, — нелегкая задача. Усовершенствованная система заземления и выравнивания потенциалов приведена на рисунке 38. Основной целью усовершенствования является максимальное снижение разностей потенциалов, возникающих при замыкании на корпус в одном из приборов или аппаратов. Она состоит из отдельных узловых точек, называемых центрами заземления. Центры заземления, соединяясь, образуют сходящуюся в одну точку разветвленную узловую систему, которая в литературе получила образное название «снежинка». Расположенные на периферии    так называемые центры заземления для пациента обеспечивают заземление аппаратуры и оборудования, окружающих одного больного. Они представляют собой шину, укрепленную обычно на настенном щите, не далее 1,5 м от кровати пациента. На шине имеются зажимы, к которым присоединяют проводники для выравнивания потенциалов. С помощью этих проводников заземляют кровать, трубопроводы медицинских газов, воды центрального отопления, металлические части здания, находящиеся в пределах досягаемости пациента (например, металлические рамы окон, двери) и др.

А

В

С

В

С

А

U

Iк

а)

б)

Корпуса аппаратов соединены с центром заземления через заземляющие контакты сетевых розеток, размещенных на стене рядом с центром заземления. Если в комнате находятся 2 больных или более, то устраиваются отдельные центры заземления для каждого из них. Возможно использование одного центра для нескольких пациентов, но не допускается присоединение окружающей пациента аппаратуры к двум различным центрам заземления. Центры заземления для пациента соединены с центром заземления помещения, который может находиться в самой комнате или рядом с ней. К центру заземления помещения присоединяют металлические части здания, трубопроводы и другие металлические предметы, находящиеся вне пределов досягаемости пациента. Центры заземления помещения соединены с центрами заземления этажа, которые в свою очередь соединяются с общим центром заземления здания.

а — узловая;

б — обычная (линейная).

Рисунок 38. Системы зануления.

Описанная система заземления в максимальной степени обеспечивает выравнивание потенциалов, т. е. устраняет влияние протекающих в ней токов на разность потенциалов между металлическими частями, которых одновременно может коснуться пациент. Действительно, пусть в одном из показанных на рисунке 38  аппаратов произошло замыкание на корпус (аппарат А). Аварийный ток IК пройдет по пути, указанному пунктиром. При этом потенциал всех центров заземления по отношению к земле изменится. Однако, между аппаратами, находящимися в пределах досягаемости пациента, т.е. соединенными с одним центром заземления, разность потенциалов не возникает. Появление же разности потенциалов между различными центрами заземления не представляет какой-либо опасности, так как под напряжением оказываются корпуса аппаратов, которых пациент одновременно коснуться не может. В этом заключается преимущество системы «снежинка» над обычной системой заземления (рисунок 38, б), в которой замыкание на корпус в аппарате А вызовет разность потенциалов между аппаратами В и С.

Исключение в узловой системе составляет центр заземления, к которому присоединен аварийный аппарат. Между этим аппаратом и другими металлическими частями, соединенными с центром, возникнет разность потенциалов, равная падению напряжения от аварийного тока на заземляющем проводнике аппарата. Приняв длину проводника равной 2,5 м, а сечение, как и прежде, 2,5 мм2, получим, что при том же аварийном токе в 50 А разность потенциалов составит около 0,9 В. Эта величина меньше, чем в предыдущем примере, и может быть еще уменьшена, если увеличить сечение заземляющих проводников. Однако для электрически уязвимого пациента разность потенциалов, возникающая в этом аварийном случае, все же недопустимо велика. Таким образом, система, состоящая из центров заземления, может обеспечить безопасность всех пациентов, за исключением пациента, в окружении которого находится аварийный аппарат. Для того чтобы при первом замыкании на корпус не возникало какой-либо опасности, необходимо исключить протекание при этом больших аварийных токов. Это может быть обеспечено только применением изолированной от земли системы питания аппаратуры.

Рассмотрим приведенные выше источники опасности для электрически уязвимого пациента при условии питания аппаратуры от изолирующего трансформатора (рисунок 39). Опасность, связанная с током утечки окружающей пациента аппаратуры, за счет изолирующего трансформатора не может быть значительно уменьшена. Величина тока утечки аппарата, питаемого от изолирующего трансформатора, определяется двумя факторами. Первый из них — ток утечки самого трансформатора, протекающий через импеданс между его первичной и вторичной обмоткой. В нормальных условиях эксплуатации этот ток утечки для того, чтобы замкнуться через пациента на землю, должен пройти через емкость и сопротивление изоляции сетевой цепи аппарата на его корпус или цепь пациента. Таким образом, суммарный внутренний импеданс источника тока утечки в этом случае выше, чем обычно, и ток утечки аппарата меньше, чем при питании от обычной сети. Однако изолирующий трансформатор, питающий несколько аппаратов, имеет мощность 7,5 кВА и емкость между его обмотками даже при наличии электростатического экрана достаточно велика. Поэтому ток утечки аппарата определяется в основном изоляцией и емкостью его сетевой цепи и не может быть значительно уменьшен за счет изолирующего трансформатора. Помимо тока утечки аппарата, создаваемого напряжением заземленной первичной обмотки изолирующего трансформатора, возможен ток утечки за счет напряжения его вторичной обмотки. Этот ток протекает через пациента только в случае, если вторичная обмотка либо сетевая цепь аппарата несимметричны относительно земли (рисунок 39, б). Действительно, даже при отсутствии цепи заземления аппарата, если емкости с концов вторичной обмотки на землю (С1 и С2) равны между собой, а также равны емкости на землю проводов сетевой цепи трансформатора (СЗ и С4), то пациент, коснувшись корпуса аппарата, оказывается включенным в диагональ уравновешенного моста.

Обычно условия симмет-рии не выполняются, что дополнительно увеличи-вает ток утечки.Таким образом, защита от токов утечки подключенной к пациенту аппаратуры при питании ее от изолирующего трансфор-матора должна осуществляться так же, как и при заземленной питающей цепи, т. е. с помощью показанного на рисунке 39  защитного заземления.

а — электрическая схема;

б — эквивалентная схема   при   нарушенном   защитном заземлении.

Рисунок 39. Изолированная система питания с устройством для контроля изоляции.

Опасность, связанная с протеканием рабочих токов аппаратуры по нулевому проводу, при использовании изолирующего трансформатора полностью исключается. Вторичная обмотка трансформатора изолирована от системы заземления, поэтому падение напряжения за счет рабочего тока аппаратов не может оказаться приложенным к их корпусам.

Наиболее важна защитная роль изолирующего трансформатора в случае нарушения изоляции, т. е. при пробое на корпус в одном из аппаратов. Как уже указывалось, в обычной сети до срабатывания сетевых предохранителей или автоматических выключателей на корпусах аппаратуры установится напряжение относительно земли, которое может представить опасность и для медицинского персонала. Применение системы выравнивания потенциала позволяет уменьшить опасность, но напряжение на корпусе аварийного аппарата по отношению к другим все же может достигать долей вольта. В случае применения изолирующего трансформатора при первом пробое на корпус аварийный ток будет определяться только током утечки трансформатора. Достаточно легко обеспечить, чтобы аварийный ток не превышал нескольких миллиампер. Приняв для расчета, что аварийный ток равен 2 мА, а сопротивление заземляющего проводника — 0,2 Ом, получим, что напряжение между аварийным аппаратом и другими заземленными частями не превысит 0,4 мВ, т. е. совершенно безопасно.

Рассмотрим подробнее некоторые конструктивные и схемные особенности отдельных частей безопасного центра питания. Изолирующий трансформатор, являющийся основной частью безопасного центра питания, имеет обычно две надежно изолированные друг от друга обмотки — первичную и вторичную. При необходимости трансформатор может быть трехфазным; в этом случае вторичные обмотки соединяются треугольником. Между первичной и вторичной обмотками помещается электростатический экран, соединенный с центром заземления. Экран, который должен полностью отделять первичную обмотку, выполняет две функции. Уменьшая емкость между обмотками, он тем самым ограничивает ток утечки трансформатора, а также ослабляет действие переходных процессов, которые могут возникать в питающей сети при коммутации цепей, включении аппаратуры и т. д. Токи, вызываемые этими процессами, имеют широкий спектр частот и могут создавать интенсивные помехи усилителям биосигналов, электрокардиостимуляторам и другой чувствительной аппаратуре. Кроме того, экран увеличивает надежность разделения обмоток трансформатора. При нарушении рабочей изоляции первичной обмотки она окажется замкнутой на экран, в результате чего возникает короткое замыкание в питающей сети и срабатывают предохранительные устройства. Это значительно уменьшает вероятность замыкания между собой первичной и вторичной обмоток, в случае которого защитные свойства трансформатора сводятся к нулю. Изоляция вторичной обмотки трансформатора от экрана и сердечника должна удовлетворять требованиям, предъявляемым к основной изоляции, т.е. выдерживать испытательное напряжение 1500 В.

Рядом преимуществ обладает изолирующий трансформатор, если его вторичная обмотка симметрична относительно земли. Как следует из рисунка 39, емкости между каждым из сетевых проводов аппарата и землей, при условии их равенства, не увеличивают ток утечки аппарата. В связи с этим, при симметричном изолирующем трансформаторе в сетевую цепь аппарата можно включать помехозащитные конденсаторы, а также не заботиться о его малоемкостном сетевом шнуре.

Симметричную относительно земли обмотку трансформатора можно изготовлять разными способами. Один из них — намотка двойным проводом и соединение между собой последовательно двух ее частей. При таком способе напряжение между расположенными друг около друга витками составляет половину выходного напряжения, что предъявляет дополнительные требования к изоляции провода. Чаще применяются две раздельные, намотанные в разные стороны обмотки, конструкция которых позволяет при изготовлении трансформатора регулировать их положение относительно сердечника. Смещая обмотки, добиваются одинаковых показаний высокоомного вольтметра, измеряющего напряжение между верхним выводом каждой обмотки и сердечником (выводы нижнего слоя обмоток соединены между собой). Сбалансированные таким образом обмотки закрепляются на сердечнике и пропитываются. Замена обычного изолирующего трансформатора симметричным значительно уменьшает ток утечки: в 4—5 раз при несимметричном трансформаторе подключенного аппарата и более чем в 25 раз — при симметричном. В последнем случае ток утечки был менее 1 мкА. Расчет показывает, что стоимость симметричного изолирующего трансформатора превышает стоимость обычного не более чем на 10%.

Если ток утечки аппарата при подключении его к симметричному изолирующему трансформатору не превышает 10 мкА, то опасности не возникает и при случайном обрыве защитного провода, соединяющего доступные части аппарата с центром заземления. Следовательно, отпадает необходимость в дублировании защитного провода либо в контроле его непрерывности. В этом упрощении конструкции аппаратуры—основной смысл применения более сложного и дорогого симметричного изолирующего трансформатора.

Серьезной трудностью, с которой приходится сталкиваться при выравнивании потенциалов в пределах досягаемости пациента, является необходимость соединения с центром заземления труб водопровода, а также других предметов, уже соединенных с землей или системой заземления в здании. В этом случае возникают контуры для токов, которые текут в других частях системы заземления. Эти токи могут достигать больших величин и создавать потенциалы, опасные для электрически уязвимого пациента. Кроме того, в указанных низкоомных контурах возникают токи и за счет наводки от переменных магнитных полей. Токи, протекающие в системе заземления и выравнивания потенциалов, могут привести к интенсивным помехам для высокочувствительной диагностической аппаратуры.

Чтобы исключить указанную опасность, рекомендуется разрывать непрерывность таких цепей, например, с помощью изоляционных вставок перед водопроводными кранами. Практически, однако, это вызывает большие трудности и может быть осуществлено только в редких случаях. Более реальный путь — использовать ограждение вокруг заземленных частей, либо полностью исключающее случайное прикосновение к ним, либо не дающее возможности одновременно прикоснуться к ним и к каким-либо другим металлическим предметам. В этом случае необходимость во включении указанных частей в систему выравнивания потенциалов отпадает. Во всех случаях следует стремиться, чтобы в пределах досягаемости пациента не было трубопроводов, шкафов и других металлических предметов, а их заземление производилось на центр заземления помещения.

В палатах интенсивной терапии безопасный центр питания обычно выполняется в виде единого смонтированного на стене блока. На панели этого блока установлены сетевые розетки, зажимы для присоединения проводников выравнивания потенциалов, предохранители во вторичной цепи изолирующего трансформатора, элементы сигнализации и проверки устройства для контроля изоляции.

Схема безопасного центра питания операционной имеет более сложную структуру. Такая схема, рекомендованная ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88), приведена на рисунке 40. Пятипроводная линия питания 1, включающая три фазных и один нулевой провод, а также соединенный с заземленной нейтралью защитный провод, подводится к этажному распределительному щиту 2 (защитный провод может быть подведен отдельно в виде магистрали заземления). От группового щита 5 питание подается в операционную. В случае аварийного отключения питающей сети к специальной линии 4 автоматически подключается запасной аварийный источник питания, устанавливаемый обычно в подвале здания.

Изолирующий трансформатор 5 питает однофазную линию, к которой подключен потолочный подвесной пульт 14 с розетками для передвижной и переносной аппаратуры. Заземляющие контакты розеток и корпус пульта соединены с шиной 22, являющейся центром заземления операционной. На пульте находятся также дополнительные зажимы для присоединения заземляющих проводников с целью дублирования заземления корпусов аппаратов с током утечки более 10 мкА. Сопротивление изоляции от земли всех цепей, соединенных со вторичной обмоткой изолирующего трансформатора, контролируется с помощью устройства 6, имеющего вынесенный пульт 15.

От изолирующего трансформатора питается также электропривод операционного стола 16 и понижающий трансформатор 7 для питания операционной лампы 17. Специальный аккумуляторный источник питания 8 этой лампы предназначен для быстрого (с задержкой не более 0,5 с) включения при перерыве в подаче сетевого питания. Для питания аппаратуры, обеспечивающей жизненно важные функции организма, например аппаратов для искусственного дыхания или кровообращения, должен иметься специальный запасной источник питания, например аккумуляторы с преобразователем (на рисунке не показан). Подключение этого источника к первичной обмотке изолирующего трансформатора должно производиться автоматически со временем задержки, не превышающим 15 с. Емкость аккумуляторов запасных источников питания должна быть достаточной для работы в течение не менее 3 ч.

Рисунок 40. Схема электрооборудования операционной

Аппаратура мощностью более 5 кВт не может питаться от разделительного трансформатора и подключается непосредственно к групповому щиту. К такой аппаратуре относятся, например, передвижной рентгеновский аппарат 19, стерилизатор 20. Дополнительная защита от тока утечки этой аппаратуры при нарушении изоляции обеспечивается срабатыванием быстродействующих устройств защитного отключения 21. В защитных устройствах используются трансформаторы тока нулевой последовательности с исполнительным реле, питаемым через усилитель от управляющей обмотки трансформатора. С шиной центра заземления соединяются корпуса стационарно установленной аппаратуры — операционный стол, стерилизатор, рентгеновский аппарат. К центру заземления присоединяется также шина для выравнивания потенциалов 23. С этой шиной соединены металлические части здания (оконные рамы 10), радиаторы отопления 9, металлический шкаф 11, водопроводный кран и канализационный сток 12, пульт 13 с подведенными трубопроводами сжатого воздуха, кислорода и других газов.

Рассмотрев преимущества и особенности безопасного центра питания, следует остановиться на присущих ему недостатках, значительно снижающих его ценность, как средства защиты электрически уязвимого пациента. Токи утечки изолирующего трансформатора и главным образом устройства для контроля изоляции в сумме создают во вторичной цепи ток утечки на землю, значительно превышающий безопасный уровень. Поэтому при отсутствии заземления одного из аппаратов первое замыкание в нем на корпус представляет прямую опасность для пациента. Между тем устройство для контроля состояния изоляции это нарушение не обнаруживает, так как цепь измерительного тока разомкнута. Это обстоятельство вынуждает применять дублирование заземления приборов и аппаратов, не удовлетворяющих требованиям к изделиям типа CF, что крайне сложно и неудобно в эксплуатации.

Применение изолирующего трансформатора вызывает ряд трудноразрешимых проблем. Трансформатор создает постоянный шум и, если он неудачно расположен, это может беспокоить пациента, особенно в ночное время, Магнитные поля рассеяния, создаваемые трансформатором, вызывают дополнительные помехи для электрокардиографической и другой чувствительной аппаратуры.

Мощность изолирующего трансформатора обычно не превышает 5 кВА, поэтому он не может обеспечить питание нескольких приборов и аппаратов с потребляемым током 10 А (номинальный ток сетевой розетки). В связи с этим, при установке в безопасном центре питания нескольких розеток, они во избежание перегрузки трансформатора не должны допускать включение стандартных сетевых вилок. Как следствие этого возникает необходимость либо в использовании аппаратуры со специальными вилками, либо в применении переходников для подключения приборов и аппаратов относительно небольшой мощности с обычными вилками. Переходники являются типичным источником опасности, и это может свести на нет все преимущества изолированной системы питания.

Приведенные выше недостатки изолированной системы питания не позволяют принять этот метод защиты как универсальный и, безусловно, надежный.

2.4.8 Взрывобезопасность в операционной

Применение в хирургии газообразных наркотиков, образующих легковоспламеняющиеся смеси с воздухом и кислородом, а также различного рода жидких горючих дезинфицирующих средств создает в операционной потенциальную опасность пожара или взрыва.

Для возникновения пожара (взрыва) необходимо наличие трех составляющих: горючего (детонирующего) материала, газа, поддерживающего горение, и источника воспламенения. Наиболее распространенными среди горючих наркотических веществ являются эфир, циклопропан, хлористый этил, этилен.

Эфирно-воздушная смесь воспламеняется при содержании эфира в пределах 1,7—36,5 об. %, эфирно-кислородная— от 1,5 до 85 об. %. При концентрации эфира от 3 до 33 об. % эфирно-кислородная смесь способна детонировать. Так как эфир применяется в смеси как с воздухом, так и с кислородом в концентрациях от 4 до 10 об. %, эти смеси способны воспламеняться и детонировать.

Циклопропан используется обычно в смеси с кислородом, которая воспламеняется и детонирует в широких пределах концентрации наркотика (от 2,45 до 63,1 об. %).

Хлористый этил и этилен также способны давать воспламеняющиеся смеси с воздухом и детонирующие с кислородом.

Помимо наркотиков, представляют опасность и горючие дезинфицирующие вещества, а также средства для обработки кожи пациента. При подготовке больного к операции широко применяются спирт и спиртовые растворы. Пропитанные таким раствором вата, марля и другие гигроскопические материалы легко воспламеняются и могут причинить серьезные ожоги пациенту.

Воспламенение или взрыв горючих смесей газов происходит в подавляющем большинстве случаев при наличии источника местного поджига.

Из встречающихся в практике работы в операционной источников воспламенения наиболее распространены: открытое пламя (спичка, спиртовка и др.); нагретая поверхность (электрическая плитка, баллон лампы накаливания и т. п.); электрическая искра, вызванная срабатыванием контактов реле, выключателей и других коммутирующих устройств или замыканием в электрических цепях; искра от разряда статического электричества; высокочастотная искра под активным электродом аппарата для электрохирургии.

Прежде чем перейти к рассмотрению различных источников воспламенения, следует ввести понятие «взрывоопасное пространство» (в литературе иногда «зона риска»), обусловленное повышенной концентрацией смесей наркотиков в некоторых местах операционной.

На распределение опасной смеси в помещении операционной основное влияние оказывают следующие два фактора:

— источником поступления в атмосферу газообразного наркотического вещества обычно служит выходной патрубок наркозного аппарата;

— все смеси наркотических веществ с воздухом или кислородом, а также пары дезинфицирующих жидкостей тяжелее воздуха. Опасные концентрации горючих смесей могут создаваться в связи с этим в пространстве, примыкающем к наркозному аппарату и операционному столу, а также у пола операционной.

Согласно требованиям ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) к электрооборудованию медицинских помещений, в операционных, где применяются горючие смеси наркотических веществ с воздухом, кислородом и закисью азота, а также горючие дезинфицирующие вещества, устанавливаются две различные зоны риска (рисунок 41). Зона G включает трубопроводы и другие части наркозного аппарата, в которых находятся горючие смеси. В эту зону входят дыхательный тракт пациента, а также пространство на расстоянии 5 см от маски, переходников, соединителей и других частей, через которые вследствие износа, повреждения или случайного разъединения может происходить утечка газовой смеси. Пространство от 5 до 25 см от указанных частей, а также под операционным столом представляет собой зону риска М.

Основная задача — исключить возможность поджига смесей с воздухом, кислородом или закисью азота горючих газообразных наркотиков или  паров   дезинфицирующих веществ.

Взрывозащищенная аппаратура не должна иметь электрических цепей в опасных зонах, создающих искры с энергией, превышающей минимально необходимую энергию поджига; она не должна иметь частей с температурой, превышающей температуру, вызывающую поджиг смеси; наконец, на частях взрывозащищенной аппаратуры не должно накапливаться, статическое электричество.

Для выполнения указанных требований необходимо принять специальные меры, как в схеме, так и в конструкции аппарата.

Согласно публикации ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88), аппараты или их части, используемые в пределах зоны риска G, относятся к категории APG, а в пределах зоны риска М — к категории АР.

Рисунок 41. Зоны риска в операционной

Искрообразующие части — контакты реле, выключателей, переключателей и др. — не являются источником поджига, если при их искрении не достигается его минимальная энергия. При этом исходят из энергии, необходимой для поджига наиболее легко воспламеняющейся смеси паров эфира с воздухом (4,3 об. %) для аппаратов категории АР и с кислородом (11,8—12,6 об. %) для аппаратов категории APG.

а) для аппаратов категории АР             б) для аппаратов категории АРG

(смесь паров эфира с воздухом)         (смесь паров эфира с кислородом)

Umax UzR при данном токе Imax IzR

Рисунок 42. Максимально допустимый ток IzR в зависимости от максимально допустимого напряжения UzR  в чисто активной цепи.

а) для аппаратов категории АР             б) для аппаратов категории АРG

(смесь паров эфира с воздухом)             (смесь паров эфира с кислородом)

Umax UzC для данной емкости токе Сmax

Рисунок 43. Максимально допустимое напряжение UzС   в зависимости от емкости Сmax, измеренное в емкостной цепи.

В стандарте ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) приведены допустимые значения токов и напряжений в цепях в зависимости от сопротивления нагрузки (активное, емкостное, индуктивное, см. рисунки 42-44)).

а)

б)

а)

б)

а) для аппаратов категории АР              б) для аппаратов категории АРG

(смесь паров эфира с воздухом)   (смесь паров эфира с кислородом)

Imax IzL при данной индуктивности Lmax и Umax  24 В

Рисунок 44. Максимально допустимый ток IzL в зависимости от индуктивности Lmax, измеренный в индуктивной цепи.

а)

б)

Дополнительное требование предъявляется к источникам питания аппаратов категории APG: они должны быть изолированы от земли и иметь напряжение не более 24 В переменного тока или 50 В постоянного тока.

В аппаратах должна быть исключена возможность искрения в цепях, в которых во время работы коммутация не предусмотрена. С этой целью сетевой шнур должен быть несъемным. Штепсельные соединения должны быть защищены от случайного разъединения накидными гайками или другими механическими устройствами. Все винтовые электрические соединения необходимо защищать от самоотвинчивания.

Для уменьшения вероятности нарушений в электрической части аппарата отверстия в его корпусе следует предусматривать минимально возможных размеров. Через отверстия в боковых стенках не должны проникать посторонние предметы диаметром более 4 мм, через отверстия в дне — более 12 мм. В верхней крышке (панели) отверстий быть не должно, за исключением отверстий для осей ручек управления.

В случае, если величины токов и напряжений в цепях с искрением должны быть превышены, либо в аппарате имеются части с недопустимо высокой температурой (более 150 °С для аппаратов категории АР и более 90 °С для аппаратов категории    APG), то окружающие    аппарат опасные смеси газов не должны контактировать с искрообразующими контактами или нагретыми частями. Это может быть обеспечено двумя способами:

1. Принудительное удаление проникших внутрь аппарата горючих газов и поддержание в нем небольшого избыточного давления свободного от примесей этих газов воздуха либо другого инертного газа, например, азота применяется наиболее часто. Избыточное давление, которое должно быть не менее 0,75 мбар, поддерживается обычно с помощью всасывающего вентилятора. Заборное отверстие должно располагаться на высоте не менее 1,5 м от пола вне области, где могут находиться взрывоопасные смеси. Все операции по контролю за давлением внутри аппарата и управлением электрическими цепями должны осуществляться автоматически.

2. Герметизацией  аппарата или его части может быть достигнута взрывобезопасность. Если внутри аппарата, помещенного во взрывоопасную атмосферу с высокой концентрацией горючих газов (без избыточного давления), опасная концентрация создается не раньше чем через 30 мин, такой аппарат может считаться защищенным от взрыва. В реальных условиях в таком аппарате через несколько часов эксплуатации не возникнет опасность пожара или взрыва в зоне риска М. Внутри него могут иметься искрообразующие элементы в цепях, не ограниченных по току или напряжению, а также поверхности, нагретые до температуры, превышающей предельно допустимую. Обеспечение такой герметичности — нелегкая задача, поскольку при конструировании должно быть учтено старение прокладок, проходных втулок и других уплотняющих устройств.

Опасным источником поджига горючих или детонирующих газовых смесей является статическое электричество. Заряды статического электричества могут накапливаться на изолированных от земли предметах как металлических, так и из изоляционного материала. Электростатические заряды возникают при трении твердых предметов друг о друга, движении газов или жидкостей, расширении сжатых или сжиженных газов. При длительном накоплении зарядов напряжение на предметах относительно земли может достигать нескольких тысяч вольт. Подобные условия возникают, например, если обувь медицинского персонала имеет синтетическую подошву. В этом случае на синтетическом или шелковом белье, верхней одежде может накапливаться заряд, создаваемый при трении подошвы о пол, а также при трении между собой частей одежды.

В наркозном аппарате, при прохождении газа с мельчайшими капельками жидкости, на шлангах, мешках, масках, изготовленных из изоляционного материала, происходит накапливание статического электричества. При соприкосновении заряженного предмета с предметом, заземленным или несущим заряд другого знака, возникает искровой разряд. При энергии электростатического разряда порядка 0,2 мДж возможен поджиг воспламеняющихся газовых смесей, в частности эфирно-воздушной смеси (поджиг эфирно-кислородной смеси происходит при энергии поджига, на два порядка меньшей). Разряд с энергией 0,5 мДж становится ощутимым, а при 20 мДж — чрезвычайно болезненным.

При расчетах энергии электростатических зарядов, накапливающихся на человеке, его емкость относительно земли обычно принимается равной 200 пФ. Отсюда следует, что врач, находящийся в зоне риска М, не должен нести на себе потенциал выше 1400 В.

Борьба со статическим электричеством — одна из основных задач при обеспечении взрывобезопасности. Наилучший метод — создание проводящего пути для стекания зарядов на землю. Для того чтобы заряды не накапливались на теле, скорость их образования должна быть меньше, чем скорость стекания. Обычно это требование выполняется, если сопротивление утечки не превышает десятков МОм. С уменьшением сопротивления утечки опасность накопления электростатических зарядов снижается. Ограничением для уменьшения сопротивления утечки во многих случаях является требование электробезопасности, согласно которому пациент должен быть изолирован от земли.

С целью отвода электростатических зарядов металлические части, находящиеся в зонах риска аппаратуры, должны быть соединены с землей. Для аппаратуры класса I это требование выполняется автоматически, за счет защитного заземления. В случае обрыва заземляющего провода утечка должна быть обеспечена через шины колес, которые должны быть изготовлены из антистатической резины. Значительно сложнее обстоит дело со снятием зарядов с частей аппаратуры, одежды медицинского персонала, простынь и других предметов, изготовленных из диэлектриков. Медицинский персонал и пациент в операционной должны быть в одежде из хлопчатобумажной ткани. За счет ее гигроскопичности обеспечивается стекание зарядов. Обувь персонала должна иметь подошву из кожи или проводящей резины. Для операционной рекомендуется специальная обувь из хлопчатобумажного материала. Шланги, мешки, маски и другие части наркозных аппаратов, непосредственно соприкасающиеся с газообразными наркотиками, должны быть изготовлены из антистатической резины или другого синтетического материала с достаточной электропроводностью.

Соединительные трубки наркозных аппаратов, подкладки, матрацы и другие изделия из антистатической резины, согласно стандарту ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88),  должны иметь сопротивление в пределах от 50 кОм до 1 МОм. Сопротивление шин на колесах аппаратов не должно превышать 10 кОм. Измерение сопротивления изоляции производится с помощью мегометра с рабочим напряжением порядка 500 В постоянного тока. При измерении изделий с плоской поверхностью используются электроды площадью около 6,25 см2. Электроды накладывают так, чтобы измерялся наиболее длинный путь утечки.

Решающее значение для стекания электростатических зарядов на землю имеет сопротивление пола в операционной. Обычные покрытия не обеспечивают необходимой проводимости пола, и его следует покрывать специальным токопроводящим материалом. Удельное сопротивление пола должно быть таким, чтобы его сопротивление, измеренное по приведенной ниже методике, находилось в пределах 5104—106 Ом. Проверка антистатических свойств пола производится измерением методом вольтметра — амперметра сопротивления между землей (зажим заземления) и электродом, устанавливаемым на полу. Измерение сопротивления производится постоянным напряжением около 500 В в нескольких точках пола (не менее 5), находящихся не ближе 1 м от установленных на полу заземленных предметов. Величина сопротивления для выбранной точки пола определяется как среднее арифметическое из двух замеров. Электрод (рисунок 45) имеет вид металлической треугольной пластины 1, в углах которой укреплены цилиндрические опоры 2 из токопроводящей резины с общей контактной поверхностью от 25 до 30 см2. Сопротивление каждой опоры, измеренное между ее торцовыми поверхностями, должно быть не более 1000 Ом. Электрод устанавливается опорами на испытываемом полу и прижимается к нему грузом массой не менее 50 кг. Сопротивление пола, измеренное по данной методике, не должно превышать 25106 Ом. Следует учитывать, что проводимость пола под действием различного рода медикаментов, растворителей, средств дезинфекции и т.п. может изменяться. Поэтому необходима периодическая (не реже 1 раза в месяц) проверка антистатических свойств пола.

Рисунок 45. Электрод для измерения сопротивления антистатических полов

Накопление статических зарядов на изолированных от земли предметах в значительной степени зависит от влажности воздуха  в помещении.  Влага,  скапливаясь   на  поверхности изоляционных материалов, снижает их поверхностное сопротивление, благодаря чему увеличивается скорость стекания зарядов. Особенно быстро снижается поверхностное сопротивление при относительной влажности 70% и более. В связи с этим в операционных должна поддерживаться относительная влажность не ниже 55%. Лучше всего это достигается применением установок для кондиционирования воздуха. При их отсутствии могут использоваться разбрызгиватели либо простейшие способы: развешивание влажных тканей, увлажнение пола и т. п. Наилучшие условия для хирурга создаются при температуре в помещении 21—23 °С. Интенсивный (от 8- до 12-кратного в час) воздухообмен не только способствует повышению работоспособности и внимательности медицинского персонала, но и обеспечивает быстрое удаление из помещения взрывоопасных смесей.

Для того чтобы эффективно удалять опасные смеси при минимальном перемешивании их с взрывоопасной атмосферой, вытяжное отверстие должно быть как можно ближе к полу (не выше 40 см), а приток — осуществляться сверху. При этом движение воздуха происходит в направлении от ног к голове находящегося на операционном столе пациента.

Наиболее сложна защита от поджига и взрыва горючих смесей высокочастотной искрой, возникающей при использовании электрохирургического аппарата.

Горючие газы могут иметься и в самом организме пациента. В кишечнике, особенно в толстой кишке, могут образовываться горючие смеси водорода, метана и кислорода. В случае поджига они могут вызвать ожоги и разрывы ткани. В связи с этим, электрохирургия не должна применяться при операциях в области кишечника. Если необходимо произвести коагуляцию или резекцию через сигмоидоскоп, предварительно следует отсосать горючие газы.

В выдыхаемом пациентом воздухе длительное время могут оставаться значительные концентрации горючих наркотиков. Поэтому перед началом операции в области головы или шеи следует убедиться, что выдыхаемый пациентом воздух достаточно чист.

Одной из причин воспламенений в операционных являются нанесенные на кожу пациенту растворы антисептиков. Под действием тепла тела раствор быстро испаряется и раскаленный термокаутер или искры под электродом электрохирургического аппарата могут вызвать загорание его паров. Пламя охватывает салфетки, простыни и может привести к тяжелым ожогам пациента.

При использовании электрокаутера или высокочастотного электрохирургического аппарата следует применять антисептики в водном растворе либо тщательно высушивать обработанную антисептиком поверхность до проведения операции.

При ингаляционном наркозе выдыхаемые газы часто отводятся под покрывающую пациента простыню. В этом случае под тканью создается повышенная концентрация кислорода или закиси азота и применение термокаутера или электрохирургического аппарата в непосредственной близости от простыни может привести к ее загоранию.

При операциях в области шеи и головы, проводимых с помощью электрохирургического аппарата или термокаутера, велика опасность воспламенения тканей, марли и некоторых других материалов при повышенной концентрации кислорода и закиси азота. В связи с этим наркотизирующие газы не должны отводиться под простыни или около области воздействия.

Таким образом, чтобы исключить опасность взрыва или пожара в операционной, необходим комплекс мер, включающий средства защиты в аппаратуре (отвод зарядов статического электричества, ограничение энергии в коммутируемых целях, ограничение температуры нагревающихся частей и др.), в оборудовании помещения (антистатические полы, вентиляция, увлажнение, заземление аппаратуры и др.), а также выполнение требований безопасности при эксплуатации аппаратуры (особая осторожность в случае применения горючих наркотических веществ, дезинфицирующих и других растворов, а также повышенных концентраций кислорода и закиси азота).

2.4.9 Допустимые значения температур частей медицинских изделий

Части изделий, обеспечивающие безопасную работу при нормальной эксплуатации и при нормальной работе,  не должны достигать предельных температур в диапазоне температур окружающей среды  от - 40 до + 70 С. Предельные температуры некоторых частей изделий указанны в таблице 8.

Части изделий и окружающая среда при нормальной эксплуатации и при нормальной работе не должны достигать предельных температур в диапазоне температур окружающей среды 25 С.	Температуры поверхностей рабочих частей, не предназначенных для передачи тепла пациенту, не должны превышать 41 С.

Таблица 8

| Части изделий | Максимальная температура, С |
| --- | --- |
| Обмотки и пластины сердечника, если изоляция обмотки выполнена: - из пропитанного хлопка, шелка, бумаги, эмали на основе масляных и полиамидных смол; - из стекловолокна, меламиновой и формальдегидной смол; - из слоистых материалов на основе хлопчато-бумажных тканей или бумаги, связанные смолой; из полиэфира, пленки из триацетата целлюлозы и полиэтилена-терафталата; - из брикетированной слюды; - из лакированного стекловолокна, пропитанного или связанного силиконовыми смолами или эластомерами | 105 130 120 155 180 |
| Части, соприкасающиеся с маслом с температурой воспламенения t | t - 25 |
| Доступные поверхности рукояток, кнопок, ручек и других подобных частей изделий, которые при нормаль-ной эксплуатации находятся длительное время в руке оператора, изготовленные |  |
| - из металла | 55 |
| - из фарфора или стекловидного материала | 65 |
| - из пластмассы, резины, дерева | 75 |
| Доступные поверхности рукояток, кнопок, ручек и других подобных частей изделий, которые при нормаль-ной эксплуатации находятся короткое время в руке оператора, изготовленные |  |
| - из металла | 60 |
| - из фарфора или стекловидного материала | 70 |
| - из пластмассы, резины, дерева | 85 |
| Части изделий, доступные без использования инструмента, за исключением нагревателей, их ограждений, ламп, ручек, находящихся при нормальной эксплуатации в руке оператора | 85 |
| Части изделий, которых при нормальной эксплуатации может кратковременно коснуться пациент | 50 |
| Штыри приборных вилок | 65 |
| Изоляция из натуральной резины или поливинилхлорида | 60 |
| Натуральная резина при использовании в качестве дополнительной или усиленной изоляции | 60 |
| Воздух, окружающий переключатели и терморегуляторы | 55 |
| Оболочки шнуров, используемые в качестве дополнительной изоляции | 60 |
| Материал, используемый как электрическая изоляция, не предназначенная для проводов или обмоток: - покрытые лаком ткань, бумага, картон; - слоистые материалы, связанные карбамидоформ-альдегидной смолой | 95 90 |
| Материал, используемый в качестве теплоизоляции в контакте с нагретым металлом: - слоистые материалы, связанные карбамидоформальдегидной смолой; - материалы из формальдегида с целлюлозным наполнителем | 175 200 |
| Древесина | 90 |
| Термопластичные материалы: - полиэфир, армированный стекловолокном; - чистая слюда и плотноспекаемый керамический материал, используемые для дополнительной или усиленной изоляции | 135 290 |

2.4.10 Безопасность эксплуатации отдельных видов аппаратуры

2.4.10.1 Физиотерапевтическая аппаратура

Применение электрической энергии для лечебных целей всегда связано с возможностью ошибочной дозировки, неправильной последовательностью включения аппарата и другими ошибками медицинского персонала. Предусмотренные в аппаратуре рациональная схема и конструкция, а также применение средств автоматики должны свести эти опасности к минимуму.

Одним из важных факторов, определяющих безопасность пациента при возможных нарушениях со стороны медицинского персонала, является соотношение между максимальной мощностью (ток, напряжение) терапевтического аппарата и ее величиной, используемой при проведении процедуры. Это соотношение должно быть минимальным. Так, например, было бы неправильным проводить процедуру гальванизации слизистой оболочки полости рта при токе не более нескольких миллиампер с помощью аппарата, рассчитанного на максимальный ток 50 мА. При случайных поворотах ручки регулятора тока или обрыве выходного потенциометра ток в цепи пациента может значительно превысить заданную величину. В связи с этим создаются специализированные аппараты, предназначенные для более узкого круга лечебных процедур, а также вводится переключение на режимы работы, отличающиеся максимальной выходной мощностью. При этом обязательной является блокировка, исключающая возможность изменения режима работы при введенном регуляторе интенсивности.

В аппаратах с широкими пределами регулирования выходной мощности (тока, напряжения) должны быть приняты меры, чтобы, независимо от желания обслуживающего персонала, в начале процедуры выходная мощность была минимальной. Наиболее просто эта задача решается совмещением ручек выключателя сети и регулятора интенсивности, чтобы при включении и выключении аппарата интенсивность была минимальной.  Для этих целей часто применяют электромеханическую или механическую блокировку, обеспечивающую правильную последовательность включения ручек регулировки интенсивности и включения сетевого напряжения. Такие блокировки применены в аппаратах для УВЧ-терапии, аппарате для ДМВ терапии и ряде других. Чтобы исключить передозировку по времени, в физиотерапевтических аппаратах применяют процедурные часы со звуковым или световым сигналом. Используют как электромеханические часы на основе синхронного электродвигателя, так и часы с пружинным механизмом.

Важную роль в обеспечении правильности проведения процедуры играют элементы сигнализации, указывающие на включение той или иной цепи аппарата. Световая сигнализация о включении аппарата в сеть обязательна. Исключение делается для аппаратов, включение которых в сеть легко обнаруживается по шуму вентилятора, показаниям прибора и т. д.

Низкочастотная физиотерапевтическая аппаратура. Характерной особенностью низкочастотных физиотерапевтических аппаратов, предназначенных для воздействия постоянным, переменным или импульсным током, является контактное наложение электродов на тело пациента. При этом для обеспечения хорошего контакта и исключения ожогов продуктами электролиза под металлический электрод подкладывают увлажненную прокладку, а электрод с прокладкой обычно фиксируют резиновым бинтом. Таким образом, пациент непосредственно и достаточно «надежно» включен в выходную цепь аппарата, что предъявляет требования к изоляции этой цепи от других и, прежде всего, от сетевой цепи.

Рисунок 46. Схема непредвиденного прохождения рабочего тока низкочастотного аппарата с заземленным выходом цепи пациента

Одним из основных способов защиты доступных для прикосновения металлических частей от напряжения питающей сети является их заземление. При защите цепи пациента данный способ не может быть применен. Это объясняется тем, что при заземлении одного из выходов цепи пациента могут возникать непредвиденные пути лечебного тока. Так, например, при случайном прикосновении пациента к аппарату или другому заземленному предмету ток пройдет через место касания. Под действием выходного напряжения аппарата окажется и медицинская сестра, если во время проведения процедуры она, касаясь какого-либо заземленного предмета, поправит наложенный на пациента электрод (рисунок 46).

Кроме того, намеренное заземление пациента увеличивает опасность поражения током питающей сети, особенно при одновременном применении нескольких аппаратов. По указанным выше причинам цепь пациента низкочастотных лечебных аппаратов изолируется от корпуса, т.е. аппараты должны изготовляться только типов BF или CF. Изоляция цепи пациента от корпуса должна быть равноценна основной изоляции. Таким образом, для дополнительной защиты цепи пациента от напряжения сетевой цепи должна применяться двойная или усиленная изоляция. Испытательное напряжение при проверке ее электрической прочности должно соответствовать величинам, приведенным в ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88).

Аппараты, предназначенные для применения только в медицинских учреждениях, могут быть выполнены по любому классу защиты, а те, которые могут применяться и вне медицинских помещений, например на дому у пациента, должны быть выполнены по классу II или иметь источник безопасного сверхнизкого напряжения. Это объясняется трудностью обеспечения в таких условиях достаточно надежного низкоомного заземления. Практика показывает, что наиболее целесообразно низкочастотные электроаппараты во всех случаях выполнять по классу II. Действительно, при наличии между сетевой и вторичной обмотками силового трансформатора двойной или усиленной изоляции не представляет больших трудностей выполнить такого же качества изоляцию также между сетевой обмоткой и корпусом.

Помимо опасности поражения током питающей   сети, необходимо считаться с возможностью аварийных режимов во вторичных цепях. При этом следует учитывать, что в большинстве случаев пациент включается в качестве нагрузки последовательно с источником питания и выходной электронной лампой (транзистор). При случайном замыкании электродов выходной лампы или пробое выходного транзистора ток в цепи пациента должен быть ограничен внутренним сопротивлением источника или добавочными сопротивлениями до величины, незначительно превышающей номинальный ток аппарата. Однако, это условие не всегда можно выполнить.

Поэтому в аппаратах применяют различные по конструкциям и схемам ограничивающие либо блокирующие защитные устройства. Учитывая, что при некоторых процедурах, например в детской практике, используемый ток составляет малую часть номинального тока аппарата, его непредвиденное возрастание даже до номинальной величины должно быть исключено. В связи с этим наиболее целесообразны защитные устройства с переменным уровнем срабатывания, зависящим от величины тока, используемой при данной процедуре. Схема такого устройства приведена на рисунке 47.

Устройство включает схему сравнения, выполненную на транзисторе Т2, регулятор 2R1 порога срабатывания, тиристорный ключ Д и исполнительное реле Р. Регулятор порога срабатывания и регулятор выходного тока представляют собой сдвоенный потенциометр R1, ось которого выведена на панель управления аппарата. Таким образом, обеспечивается изменение порога срабатывания при изменении выходного тока.

Работа защитного устройства происходит следующим образом. В исправном аппарате падение напряжения на резисторе R4, включенном последовательно в цепь пациента, всегда меньше, чем напряжение на выходе регулятора порога срабатывания 2RI, поэтому транзисторы Т1 и Т2 заперты, и ток управляющего электрода тиристора Д практически равен нулю. При этом цепь обмотки реле Р разомкнута и ток в цепи пациента проходит через размыкающие контакты реле.

В случае неисп-равности аппарата, сопровождающейся уве-личением тока в цепи пациента (без измене-ния положения регулятора тока), паде-ние напряжения на резисторе R4 превысит напряжение на выходе регулятора 2R1. При этом транзисторы T1 и Т2 откроются, и появится ток в цепи управляющего электрода тиристора. Открываясь, тиристор обеспечивает срабатывание реле Р, контакты которого разрывают цепь тока пациента. Для того чтобы возвратить реле Р в исходное состояние, питание аппарата должно быть отключено. Необходимая величина превышения тока срабатывания над рабочим током (7—10 мА) устанавливается с помощью подстроечного резистора R3 при заводской регулировке. В аппарате предусмотрен потенциометр R2, ось которого выведена под шлиц. С его помощью, не меняя порога срабатывания, можно увеличить ток в выходной цепи, нагруженной на эквивалентное сопротивление. Таким образом, имитируется неисправность и проверяется работоспособность защитного устройства.

Рисунок 47. Электрическая схема защитного устройства с переменным уровнем срабатывания.

Помимо ограничения тока, протекающего в цепи пациента по обычному пути, необходимо также полностью исключить возможность соединения с корпусом аппарата цепей источника питания, так как подобное соединение приведет к появлению напряжения между электродами и корпусом (а также землей в случае применения аппарата класса I). Наилучшим решением в этом случае является корпус из изоляционного материала. При металлическом корпусе должна быть тщательно выполнена изоляция от него всех элементов схемы и в первую очередь деталей управления. Во всех случаях ограничительные резисторы должны иметься в обоих проводах цепи питания.

При использовании для терапии переменного тока частотой несколько кГц безопасность пациента может быть дополнительно повышена за счет применения выходного трансформатора. Трансформаторный выход может быть применен и в аппаратах для воздействия практически любыми токами при использовании модулированного напряжения несущей частоты с демодуляцией на выходе трансформатора.

Некоторые терапевтические воздействия низкочастотным током проводятся с использованием ванн, заполненных водой. Это позволяет значительно расширить поверхность тела и объем тканей, через которые проходит ток, и повысить тем самым эффективность процедуры. Значительная площадь соприкосновения тела с водой снижает сопротивление переходного контакта, в связи с чем резко повышается опасность поражения электрическим током. По этой причине должны приниматься особые меры для обеспечения электробезопасности пациента. Следует полностью исключить возможность прямого или косвенного контакта с заземленными предметами. Такой контакт возможен, в частности, при наполнении и опорожнении ванн с использованием водопровода и канализации. Поэтому водопроводные трубы и краны с холодной и горячей водой должны располагаться вне пределов досягаемости пациента. Наполнение ванн производится с помощью резиновых шлангов, которые затем также должны быть удалены на достаточное расстояние от пациента. В канализацию вода сливается водоструйным насосом либо через сливные шланги с помощью дополнительной емкости. Во всех случаях наполнение и слив воды из ванн должны производиться в отсутствие пациента.

Специфические требования предъявляются к электрической части и конструкции дефибрилляторов, что объясняется, с одной стороны, высоким напряжением создаваемого ими импульса тока, а с другой — чрезвычайно ответственным назначением дефибрилляторов: вывести сердце пациента из смертельно   опасного   состояния фибрилляции. Для того чтобы исключить прохождение дефибриллирующего импульса по каким-либо другим путям, кроме участка тела между электродами, у дефибриллятора, так же как и у других низкочастотных аппаратов, цепь пациента, включая накопительный конденсатор, должна быть изолирована от доступных для прикосновения частей. При этом цепь пациента, питающая электроды для внешнего воздействия, должна быть выполнена по типу BF, а цепь, питающая электроды, непосредственно накладываемые на сердце, — по типу CF. Учитывая импульсный характер выходного тока, с целью уменьшения опасности для врача, следует в максимально возможной степени уменьшать емкость между цепью пациента и доступными для прикосновения частями аппарата. Значение этой емкости не должно превышать 2 нФ.

Применение дефибриллятора происходит в критической ситуации, когда должна быть сэкономлена каждая секунда, поэтому следует принять все меры, чтобы упростить медицинскому персоналу использование аппарата и исключить возможные в подобной обстановке ошибки. При наличии на панели управления дефибриллятора большого количества ручек (например, для регулировки синхронизирующего устройства) органы управления, относящиеся к включению аппарата, заряду конденсатора и включению выходного импульса, должны быть сгруппированы на четко выделенной части панели.

Конструкция дефибриллятора не должна допускать подачу на электроды импульса, если происходит процесс заряда или внутреннего разряда накопительного конденсатора. Импульс не должен подаваться одновременно на электроды для внешнего и внутреннего воздействия. Чтобы избежать случайного разряда дефибриллятора, включение его выходной цепи должно производиться только с помощью кнопки на ручке электрода. Исключение может быть сделано для внутренних электродов, для которых допускается размещение элемента управления на панели аппарата. По указанной причине не допускается управление выходной цепью с помощью педали.

ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) рекомендует ограничивать до 5 кВ наибольшее напряжение импульса (при нагрузке 100 Ом), чтобы не создавать излишнюю опасность повреждения аппаратуры, подключенной к пациенту в момент дефибрилляции. В случае, если энергия импульса превышает 450 Дж, после каждого разряда должно быть произведено дополнительное действие (например, нажатие на кнопку блокировки), чтобы произвести разряд таким импульсом. Цель этого требования — обратить внимание персонала на особые меры предосторожности, которые надо принять при использовании такой необычно большой энергии, в частности должен быть обеспечен хороший контакт электрода с телом.

В последние годы получили распространение дефибрилляторы, объединенные с кардиомониторами, что позволяет контролировать сердечную деятельность пациента до и после воздействия и обеспечить тем самым своевременность дефибрилляции и повышение его эффективности. Одним из основных требований к дефибрилляторам-кардиомониторам является устойчивость монитора к импульсу дефибриллятора. Не более, чем через 10 с после импульса дефибриллятора, сигнал должен быть виден на экране монитора с амплитудой, отличающейся от начальной не более чем на 20. Электроды дефибриллятора должны накладываться на пациента так, чтобы они не касались других электродов, датчиков или каких-либо металлических частей. Соединенные с пациентом электронные диагностические приборы, не защищенные от дефибриллирующего импульса, должны быть отключены. Следует исключить контакт тела пациента с заземленными предметами, например операционным столом, чтобы не возникало непредвиденных путей для дефибриллирующего импульса, которые могут вызвать ожог. По этой же причине в момент дефибрилляции врач не должен касаться тела пациента. Это указание в связи с его важностью рекомендуется помещать на табличке, укрепленной на дефибрилляторе.

Высокочастотная физиотерапевтическая аппаратура. Все высокочастотные аппараты оснащены помехоподавляющими устройствами, одной из основных частей которых является сетевой фильтр. Использование в этом фильтре помехоподавляющих конденсаторов, включенных между сетевыми проводами и корпусом аппарата, исключает возможность изготовления этих аппаратов по классу II. В связи с этим все выпускаемые промышленностью высокочастотные аппараты выполнены по классу I. При проектировании сетевых фильтров возникает сложная задача обеспечения необходимой эффективности помехоподавления при одновременном выполнении требований электробезопасности. Это объясняется тем, что емкость помехоподавляющих конденсаторов, включенных между сетевыми проводами и землей, ограничена допустимым значением тока утечки на корпус.

Рассчитаем наибольшее значение емкости каждого из конденсаторов, предназначенных для подавления несимметричной составляющей радиопомех. Общий ток утечки на корпус у аппаратов класса I не должен превышать 0,5 мА. Активную составляющую этого тока можно определить, исходя из минимального сопротивления изоляции сетевой цепи от корпуса, которая составляет 2МОм. При номинальном напряжении сети 220 В, с учетом 10% отклонения, источник тока утечки имеет напряжение около 250 В. Отсюда активная составляющая равна:

Ia=250⋅1032⋅106=0,125 мА.

Таким образом, допустимое значение емкостной составляющей тока утечки

Ic=0,52−0,1252=0,48 мА.

При хорошо сконструированном трансформаторе мощностью 1 —2 кВА ток через емкость его первичной обмотки на землю может быть ограничен до 0,08 мА. Исходя из этого, получим, что ток через помехоподавляющий конденсатор не должен превышать 0,4 мА. В этом случае получим; допустимое значение емкости конденсатора:

C=IU⋅ω=0,4⋅10−3⋅1012250⋅2π⋅50=5000 пФ

Как правило, в помехоподавляющих фильтрах используются конденсаторы, включенные между сетевым проводом и корпусом, емкостью 4700 пФ. Изоляция помехоподавляющих конденсаторов должна удовлетворять высоким требованиям, так как ее нарушение равноценно замыканию сетевой цепи с корпусом. Изоляция таких конденсаторов должна быть рассчитана на испытательное напряжение 2000 В переменного тока.

Существенное значение имеет место включения помехоподавляющих конденсаторов. Исходя из общих соображений электробезопасности, они должны были бы включаться после предохранителя и сетевого выключателя, рассматривая аппарат со стороны сетевого шнура. Однако, учитывая, что даже на короткие отрезки сетевых проводов между вводом сетевого шнура и фильтром могут наводиться значительные напряжения, допускается включение конденсатора сетевого фильтра до предохранителя и сетевого выключателя.

При рассмотрении источников тока утечки на пациента в высокочастотных физиотерапевтических аппаратах следует учитывать, что такой ток может создаваться не только под действием напряжения питающей сети, но и высоковольтным источником питания генератора высокой частоты. Это объясняется тем, что высоковольтный выпрямитель, так же как и питающая сеть, имеет один заземленный полюс и цепь тока, проходящая через изоляцию, может замкнуться через пациента на землю. Такая возможность не исключена, хотя электроды, индукторы и другие, находящиеся вне аппарата элементы рабочей части защищены от прикосновения. При неблагоприятных обстоятельствах эта защита может оказаться нарушенной (разбитые стеклянные колпаки электродов аппаратов для УВЧ-терапии), а выходные гнезда и штыри кабелей пациента такой защиты часто не имеют.

Измерение тока утечки на пациента, создаваемого высокочастотным аппаратом, имеет одну особенность. При наличии высокочастотного напряжения на выходных гнездах аппарата измерение производить невозможно. Поэтому до начала измерений должны быть сорваны высокочастотные колебания. Это может быть достигнуто различными путями: снятием напряжения накала генераторной лампы, шунтированием катушки индуктивности колебательного контура. При этом на деталях колебательного контура должно сохраниться то низкочастотное напряжение, которое имелось при нормальной работе генератора.

В высокочастотных физиотерапевтических аппаратах, выходные клеммы которых не заземлены (аппараты для УВЧ-терапии, индуктотермии), источник высокого напряжения, питающий лампу высокочастотного генератора, может представлять непосредственную опасность. Один полюс этого источника соединен с корпусом аппарата, поэтому должна быть полностью исключена возможность соединения его второго полюса с цепью пациента. Несмотря на то, что эти цепи не имеют гальванической связи, принципиальная возможность такого соединения (при смещении деталей, обрыве проводов и т. д.) не исключена. В связи с этим необходимо принять меры защиты. Наиболее радикальным является соединение (через дроссель) цепи пациента с корпусом аппарата. Если это по каким-либо причинам нежелательно, следует отделять цепь пациента от контура генератора заземленным экраном либо промежуточными заземленными цепями, например экранированным витком связи (рисунок 48). Конструкция экрана или промежуточного витка связи и их соединение с зажимом защитного заземления должны быть рассчитаны на ток короткого замыкания высоковольтного источника питания высокочастотного генератора. Следует учесть также возможность пробоя изоляции между высоковольтной и сетевой обмотками силового трансформатора. Если произойдет пробой изоляции при нарушенном защитном заземлении аппарата, его корпус, как показано на рисунке 48, окажется под высоким напряжением по отношению к заземленным предметам.

Несмотря на то, что для создания подобной ситуации должно быть два нарушения, целесообразно принять необходимые меры защиты. Наиболее просто защита обеспечивается при установке соединенного с корпусом аппарата, заземленного экрана, отделяющего высоковольтную обмотку силового трансформатора. В случае пробоя изоляции между высоковольтной обмоткой и экраном произойдет короткое замыкание обмотки, не представляющее опасности для окружающих. Применение экрана целесообразно и с точки зрения подавления радиопомех, создаваемых аппаратом в сетевой цепи.

Рисунок 48. Схема возникновения напряжения на корпусе аппарата для УВЧ-терапии при обрыве провода защитного заземления и пробое изоляции между высоко-вольтной и сетевой обмотками силового трансформатора.

Высокочастотные физиотерапевтические аппараты являются интенсивным источником помех для чувствительных диагностических приборов. По этой причине рекомендуется размещать физиотерапевтические кабинеты в отдалении от кабинетов функциональной диагностики и других помещений, где эти приборы используются. Однако, такая мера во многих случаях оказывается недостаточной. Рекомендуется использовать помехоподавляющие средства в самих аппаратах для уменьшения действия помех. К таким средствам относится фильтрация напряжения, питающего высокочастотный генератор. В этом случае значительно уменьшается создающее помеху напряжение низкой частоты, которое получается в результате детектирования высокочастотного напряжения на входе диагностического прибора.

Поскольку высокочастотные физиотерапевтические аппараты, как правило, не имеют встроенных измерителей выходной мощности, дозировка во время процедуры производится по ощущениям пациента. По этой причине аппараты для УВЧ-, ДМВ- и СМВ-терапии должны иметь блокировочные устройства, допускающие включение высокочастотного генератора только при установке регулятора интенсивности в минимальное положение. Наибольшая выходная мощность не должна превышать для аппаратов УВЧ-терапии 500 Вт, для аппаратов ДМВ- и СМВ-терапии — 250 Вт.

Особый случай представляют аппараты для ультразвуковой терапии. Наличие высокочастотного генератора, питающего пьезоэлектрический преобразователь, вынуждает применять в этих аппаратах сетевой фильтр. В то же время ультразвуковая головка имеет непосредственный контакт с телом пациента. Согласно общим требованиям к электробезопасности, такие аппараты следует выполнять по классу I и эксплуатировать их только в медицинских учреждениях. Однако, надо учитывать, что с развитием физиотерапевтической помощи на дому возникнет потребность эксплуатировать ультразвуковые терапевтические аппараты и вне медицинского учреждения (при таких, например, заболеваниях, как острый приступ радикулита). Возможный способ решения этой задачи — применение экрана между первичной и вторичной обмотками трансформатора, экранирование проводов сетевой цепи, установка конденсаторов, блокирующих по высокой частоте вторичные обмотки. В качестве минимальной меры необходимо увеличить электрическую прочность изоляции сетевой цепи от корпуса до испытательного напряжения не менее 2,5 кВ, а в качестве емкости сетевого фильтра применять керамические конденсаторы с испытательным напряжением не менее 4 кВ.

В инструкции по эксплуатации высокочастотных физиотрапевтических аппаратов должны быть указания медицинскому персоналу, направленные на уменьшение вероятности ожогов пациента. К ним относятся проверка тепловой чувствительности пациента и меры предосторожности при дозировке выходной мощности в случае, если тепловая чувствительность пациента понижена; удаление из области воздействия металлических предметов (кольца, часы, слуховые аппараты и др.), которые могут вызвать концентрацию высокочастотного поля и как следствие — ожог тканей; недопустимость воздействия на части тела, где имеются металлические части (осколки, хирургические скобки, спицы и т. п.); размещение пациента вдали от металлических предметов, которых он может коснуться; расположение высокочастотных кабелей таким образом, чтобы они не могли коснуться тела пациента; недопустимость проведения процедур пациентам с имплантированным электрокардиостимулятором.

Защита от воздействия электромагнитных полей. При проведении процедур высокочастотной физиотерапии происходит рассеяние в окружающее пространство некоторого количества энергии. Возникающие при этом высокочастотные поля, несмотря на относительно небольшую интенсивность, при длительном воздействии могут явиться причиной профессиональной вредности для медицинского персонала. Из применяемых в физиотерапии высокочастотных физических факторов биологически наиболее активны микроволны дециметрового и сантиметрового диапазонов.

При проведении ДМВ-терапии (частота 460 МГц) и СМВ-терапии (частота 2375 МГц) на тело пациента с помощью различного размера и формы излучателей направляется поток энергии высокочастотных колебаний. При этом в теле пациента поглощается только часть падающей на него энергии. При СМВ-терапии в зависимости от толщины поверхностных слоев тканей (кожа, подкожный жировой слой) от 25 до 75% падающей на тело энергии отражается в окружающее пространство. При ДМВ-терапии эти величины составляют соответственно 35 и 65% . Кроме того, часть энергии рассеивается, не доходя до облучаемой поверхности. Эта потерянная часть энергии возрастает с увеличением расстояния от излучателя до тела. Рассеянная в пространство энергия определяет интенсивность поля микроволн в различных точках помещения, где проводят процедуры и где длительное время может находиться медицинский персонал.

Как показали исследования, хроническое облучение микроволнами вызывает функциональные сдвиги в некоторых органах и системах организма. Величина этих сдвигов определяется интенсивностью и длительностью воздействия полем микроволн и, кроме того, в большой степени зависит от индивидуальных особенностей организма.

Функциональные изменения нервной системы не имеют четкой специфики и протекают по типу астенических реакций. В составе периферической крови не наблюдается существенных нарушений, отмечаются лишь некоторые колебания в количестве лейкоцитов в сторону как увеличения, так и уменьшения. Сердечно-сосудистая система отвечает на хроническое облучение микроволнами малой интенсивности, брадикардией, сосудистой гипотонией и некоторыми другими сдвигами.

Важнейшее значение имеет установленный факт, что все эти функциональные сдвиги носят, как правило, обратимый характер. Через некоторое время после прекращения воздействия микроволнами первоначальное состояние организма полностью восстанавливается. Особое действие оказывает микроволновая энергия на хрусталик глаза, что связано с отсутствием в глазном яблоке кровотока, уносящего избыток тепла. Экспериментами на лабораторных животных показана возможность образования катаракты в результате кратковременного интенсивного облучения глаз либо после многократного облучения при средней интенсивности.

Для медицинских лечебных учреждений оговорены условия эксплуатации аппаратов для микроволновой терапии. Указаны предельно допустимые величины интенсивности поля в месте нахождения обслуживающего персонала: а) при облучении в течение всего рабочего дня — не более 0,01 мВт/см2; б) при облучении до 2 ч за рабочий день — не более 0,1  мВт/см2;  в)   при облучении до 20 мин за рабочий  день —не более  1 мВт/см2, при условии пользования защитными очками.

Предусматрена эксплуатация аппаратов для воздействия полем сантиметровых и дециметровых волн в отдельном, специально выделенном помещении. В случае отсутствия отдельного помещения эксплуатация аппаратов для СМВ- и ДМВ-терапии может производиться и в общем физиотерапевтическом кабинете, если приняты необходимые меры защиты.

Необходимая степень защиты может быть обеспечена с помощью упрощенной экранированной кабины (рисунок 49), по конструкции аналогичной кабинам, применяемым в физиотерапевтических кабинетах для отделения одного пациента от другого. К металлическим трубам 1 на кольцах или зажимах подвешивают на высоте 2—2,2 м полотна 2 специальной ткани. Ткань обладает высокими экранирующими свойствами (в диапазоне волн 3—150 см не менее 25 дБ) за счет наличия в ее структуре изолированного микропровода диаметром несколько десятков микрон. Полосы ткани сшивают на обычной швейной машине одиночным швом так, чтобы на образованном цельном экране не было продольных щелей. Для прохода внутрь кабины передняя полоса, закрепляемая в рабочих условиях кнопкой 3, может отодвигаться в сторону. Чтобы исключить излучение энергии, эта полоса ткани перекрывает смежный край боковой полосы на 10—15 см. Если кабина установлена около капитальной стены (кирпич, крупноблочная панель и т. п.), стену тканью не закрывают. При этом края боковых полос должны касаться стены, чтобы щель была минимальна. Нижние края полотен ткани должны находиться на уровне пола.

Защитное действие такой кабины объясняется тем, что электромагнитное поле в результате многократных отражений от поверхности ткани оказывается почти полностью локализованным в кабине. Часть энергии, излученная через неэкранированный верх кабины и попадающая в помещение после отражения от потолка, невелика. Таким образом, относительно простыми средствами обеспечивается необходимая защита персонала.

1—металлическая труба;

2— защитная ткань;

3 — кнопка.

Рисунок 49. Экранированная кабина для эксплуатации высокочастотной физиотерапевтической аппаратуры.

В случае, если эксплуатация аппарата для СМВ- или ДМВ-терапии производится в углу помещения, имеющего капитальные стены, то для защиты от излучения может быть применена ширма, обтянутая экранирующим материалом. Больше всего для этой цели подходит ткань с микропроводом, но может быть применена и металлическая сетка. Ширму устанавливают так, чтобы края ее непосредственно подходили к двум смежным стенам комнаты, отгораживая угол, в котором расположены аппарат и кушетка для пациента. Для прохода к пациенту крайнюю створку ширмы отодвигают внутрь комнаты.

Для уменьшения излучения в окружающее пространство следует строго выполнять правила проведения процедур: высокое напряжение на генератор должно подаваться только после установки излучателя в нужное положение относительно облучаемого участка тела; перед прекращением процедуры необходимо выключать высокое напряжение.

Размеры и форма излучателя должны соответствовать облучаемому участку тела. Желательно, чтобы эта часть тела была больше выходного отверстия излучателя и полностью  перекрывала  направленный  поток  энергии.

Для защиты глаз пациента при облучении области головы (за исключением случаев лечения при офтальмологических  заболеваниях)    используют защитные очки.  Они имеют стекла, покрытые отражающей светопрозрачной пленкой двуокиси олова. В диапазоне длин волн 0,8—150 см очки обеспечивают ослабление не менее 90 дБ при светопрозрачности стекол не менее 74%.

Все указанные выше средства защиты должны применяться при эксплуатации аппаратов, имеющих выходную мощность 100—150 Вт и использующих метод дистанционного облучения, т. е. с зазором между излучателем и телом пациента. При облучении по контактной методике с помощью портативного аппарата для микроволновой терапии «Луч-2» специальных мер защиты не требуется. Это объясняется небольшой выходной мощностью аппарата (20 Вт), а также использованием контактных излучателей, обеспечивающих почти полное поглощение тканями тела энергии.

При эксплуатации для УВЧ-терапии аппарата «Экран-1», имеющего максимальную мощность до 400 Вт, также следует принимать меры для ослабления поля УВЧ в помещении физиотерапевтического кабинета. Для этого может быть рекомендована описанная выше кабина из защитной ткани с микропроводом.

2.4.10.2 Аппаратура для высокочастотной электрохирургии. Электрохирургии свойственны весьма существенные недостатки, связанные с опасностями ее применения. Основными опасностями являются: высокочастотные ожоги; поражение током питающей сети; воспламенение и взрыв горючих газовых смесей и паров: мешающее действие диагностической аппаратуре.

Высокочастотные ожоги. Высокочастотные ожоги остаются наиболее частыми осложнениями электрохирургических операций. Причины их весьма разнообразны, однако с некоторыми оговорками они могут быть разделены на следующие основные группы: 1) ожоги под пассивным электродом; 2) ожоги в месте касания тела пациента с заземленными предметами; 3) другие причины.

Ожоги под пассивным электродом. Назначение пассивного электрода состоит в замыкании цепи высокочастотного тока без сколько-нибудь заметного нагрева находящихся под электродом тканей. Нежелательный нагрев тканей под пассивным электродом, при некоторых обстоятельствах переходящий в ожог, может быть вызван двумя основными причинами — недостаточной площадью контакта или большим переходным сопротивлением между электродом и телом. Обе причины непосредственно связаны с конструкцией и способом наложения пассивного электрода.

Пассивный электрод представляет собой токопроводящую (обычно металлическую) пластину с площадью, достаточной для рассеяния тканями тела мощности, выделяемой в них при прохождении высокочастотного тока. Опыт показывает, что удельная величина мощности аппарата (максимальная) не должна превышать 1,5 Вт/см2. В 300-ваттном аппарате пассивный электрод должен иметь площадь не менее 200 см2.

Получил распространение пассивный электрод из листового свинца толщиной около 1 мм. Для уменьшения сопротивления кожи и обеспечения хорошего контакта между электродом и телом под электрод помещают прокладку из нескольких слоев хлопчатобумажной ткани, смоченную раствором электролита (как правило, водным раствором хлорида натрия). Раствор хлорида натрия должен быть достаточно концентрированным. При 20% растворе переходное сопротивление между электродом и телом составляет около 1 Ом. При использовании изотонического раствора это сопротивление увеличивается до 2 Ом, а в случае употребления водопроводной воды — до 5 Ом. В то же время следует иметь в виду, что если используется пересыщенный раствор или если соль не успела раствориться и покрывает крупинками поверхность материи, при длительной операции возможны химические ожоги.

За время операции прокладка под действием тепла тела пациента довольно быстро высыхает. Совершенно сухая прокладка представляет значительное сопротивление высокочастотному току и ожог не возникает. Если же прокладка слегка влажная, ее сопротивление может составить сотни Ом и на ней может выделиться значительная часть высокочастотной мощности, результатом чего будет ожог. Такие ожоги обнаруживаются обычно не сразу, а через несколько часов после операции.

Для того чтобы сохранить на время операции малое сопротивление прокладки, электрод вместе с ней часто прибинтовывают матерчатым бинтом, также смоченным в электролите. За влажность этого бинта во время операции необходимо следить, смачивая его по мере необходимости. Для уменьшения испарения влаги прокладкой иногда на электрод с прокладкой сверху накладывают слой водонепроницаемой ткани (пленка). Недостатком свинцовых электродов является их малая механическая прочность. Они быстро истончаются и рвутся. Кроме того, поверхность свинца требует периодической очистки от слоев окислов, а также выравнивания образующихся морщин и складок.

Наряду со свинцом в качестве пассивного электрода используют тонкую гибкую полированную пластину из нержавеющей стали, которую укладывают под пациента либо обертывают вокруг конечности. Нержавеющая сталь хорошо сохраняет чистоту поверхности, более устойчива к электролитической коррозии и обладает хорошими механическими свойствами. Особенно важное преимущество этих электродов заключается в том, что во время операции не надо постоянно следить за влажностью прокладки между электродом и телом. Недостатком электродов из нержавеющей стали являются их пружинящие свойства, в связи с чем, они плохо прилегают к неровным частям тела. Кроме того, нужно учитывать, что вследствие малой толщины пластины электрода у его острых краев происходит концентрация силовых линий поля. Для того чтобы избежать в этих местах перегрева тканей, пластина электрода по всему периметру должна быть покрыта узкой полосой изоляционного материала.

Необходимое условие отсутствия ожогов под пассивным электродом — плотное прилегание его к телу по всей поверхности. Обеспечить такое прилегание в течение всей операции — достаточно сложная задача. Пассивный электрод накладывают до дачи наркоза и он может оказаться закрытым стерильными салфетками или простынями. Поскольку электрод не стерилен, во время операции весьма затруднительно проверять его контакт с телом и улучшить его крепление. Между тем во многих случаях пациент совершает рефлекторные движения (при недостаточной глубине наркоза) либо ему придают различные положения, необходимые по ходу операции. Во всех случаях велика опасность частичного или даже полного нарушения контакта между электродом и телом. Если площадь контакта пассивного электрода уменьшится настолько, что выходная мощность аппарата, приходящаяся на 1см2 контактной поверхности, превысит 1,5 Вт, то под пассивным электродом возможно возникновение ожога.

Ожоги в месте касания тела пациента с заземленными предметами.

В идеализированном виде внешняя цепь высокочастотного тока при проведении электрохирургической операции состоит из трех последовательно включенных участков: 1) цепи активного электрода, состоящей из собственно электрода и провода, соединяющего его с одним из выходных гнезд аппарата; 2) тканей тела пациента; 3) цепи пассивного электрода, также состоящей из собственно электрода и соединительного провода, подключенного ко второму выходному гнезду аппарата. Однако на практике эта схема усложняется за счет различного рода непредвиденных цепей, шунтирующих цепь пассивного электрода. Это объясняется распределенным сопротивлением тела пациента, в результате чего при протекании по телу высокочастотного тока его отдельные участки находятся под высокочастотным потенциалом относительно земли. В этих условиях прикосновение к телу пациента проводящего заземленного предмета приводит к появлению дополнительной цепи для высокочастотного тока, протекающего через тело пациента к выходу генератора (рисуноки50). Если плотность тока в месте касания превышает допустимую величину, возникают ожоги.

Решающее значение для возникновения ожогов имеет схема цепи пациента, использованная в аппарате. В большинстве аппаратов выходное гнездо, к которому подключается пассивный электрод, соединено по высокой частоте с зажимом защитного заземления. В этом случае, пренебрегая сопротивлением проводов, соединяющих пассивный электрод с землей, можно считать пассивный электрод находящимся под потенциалом земли.

Рисунок 50. Схема прохождения части высокочастотного тока электрохирургического аппарата через заземленный электрод электрокардиографа.

Наряду с заземленным пассивным электродом применяется изолированная цепь пациента, при которой как активный, так и пассивный электроды находятся под потенциалом относительно земли. Учитывая характерные особенности заземленной и изолированной цепей пациента, дальнейшее рассмотрение будет проведено раздельно для каждого вида.

При заземленной цепи пациента важнейшее условие, выполнение которого необходимо для исключения высокочастотных ожогов, заключается в обеспечении нулевого потенциала на пассивном электроде. В этом случае имеет место минимальное сопротивление пассивной ветви цепи пациента и вероятность прохождения высокочастотного тока через место контакта тела с каким-либо заземленным предметом уменьшается. Кроме того, с постоянно наложенного на пациента пассивного электрода при намеренно или случайно включенном генераторе не протекает ток через контакт тела с заземленным предметом. Причин нарушения этого условия достаточно много. Одна из них — недостаточно эффективное соединение по высокой частоте выходного гнезда пассивного электрода с заземленным корпусом аппарата.

Высокочастотная блокиров-ка цепи пассивного электрода может быть выполнена двумя способами, приведенными на рисунке 51. Ёмкость блоки-ровочного конденсатора С не должна быть больше определенной величины. Важно, однако, чтобы она не была и слишком мала. Проверка достаточно малого емкостного сопротивления между цепью пассивного электрода и землей производится, как показано на рисунке 51. Провода электродов располагаются на высоте 1 м от пола на расстоянии 0,5 м друг от друга. Высокочастотный ток через резистор 200 Ом, соединяющий пассивный электрод с землей, не должен превышать 150 мА. Измерения производятся в режиме наибольшей выходной мощности при нагрузке 200 Ом, а также на холостом ходу при нагрузочном резисторе 200 Ом, подключенном между активным электродом и землей. В результате первого измерения (рисунок 51, а) проверяется достаточность емкости разделительного конденсатора С, включенного последовательно в цепь пассивного электрода. Если эта емкость мала, то падение напряжения на ней при прохождении наибольшего рабочего тока приведет к превышающему норму току с пассивного электрода через измерительную цепь на землю. Во втором случае (рисунок 51,б) проверяется достаточность емкости конденсатора С, соединяющего цепь пассивного электрода с землей. Если емкость этого конденсатора мала, его шунтирующее действие по отношению к измерительной цепи недостаточно и ток через нее превысит норму. Другая причина   изменения   потенциала   пассивного электрода, чаще всего приводящая к ожогам, — увеличение в процессе эксплуатации сопротивления цепи пассивного электрода вплоть до нарушения ее непрерывности. В этом случае высокочастотный ток, путь которого на заземленный полюс генератора через пассивный электрод затруднен или совсем прерван, легче находит другие непредусмотренные пути на землю. Рассмотрим основные причины нарушения непрерывности соединения пассивного электрода с выходом генератора. Прежде всего, это относится к разъему, с помощью которого провод пассивного электрода соединен с аппаратом. Это соединение должно быть защищено от случайного разрыва. В то же время применение разъемов с завинчивающимися накидными гайками нежелательно, так как в условиях операционной может возникнуть необходимость в быстрой замене провода.

а — блокировочный конденсатор С включен последовательно в цепь пассивного электрода;

б — блокировочный конденсатор С включен между цепью пассивного электрода и землей:

1 — электрохирургический аппарат;

2 — высокочастотный генератор;

3 — активный электрод;

4 — пассивный электрод.

Рисунок 51. Схема контроля блокировки по высокой частоте цепи пассивного электрода на землю.

В большинстве аппаратов для электрохирургии присоединение высокочастотных проводов как пассивного, так и активного электрода осуществляется с помощью однополюсной или двухполюсной вилки. Конструкция разъема должна обеспечивать усилие, необходимое для разъединения, не менее 10 Н. Обычно это достигается с помощью пружинящей вставки в штыре вилки.

Конструкция выходных гнезд, а также их маркировка должны исключать возможность подключения пассивного электрода к незаземленному гнезду активного электрода. Исключение может быть допущено только для аппаратов с изолированным от земли выходом, при котором напряжение на обоих выходных гнездах симметрично относительно земли.

Соединение провода с самим пассивным электродом — наиболее ответственная часть цепи, так как оно может подвергаться различным механическим нагрузкам (прибинтовывание электрода, поворачивание пациента и др.) и в то же время закрыто простынями и поэтому не находится под визуальным контролем. Поэтому такое соединение обычно выполняется в виде винтового зажима, укрепленного на электроде. Желательно, чтобы находящийся под напряжением провод не оканчивался доступным для прикосновения штырем, который при случайном разъединении может явиться причиной ожога пациента. Однако из соображений простоты конструкции это требование часто не выполняется.

Непрерывность провода обеспечивается достаточной его механической прочностью и надежным соединением его концов с частями разъема. Провод должен быть многожильным, сечением не менее 1 мм2. Приходится считаться с реальной возможностью обрыва провода или, что случается гораздо чаще, с нарушением соединения его с электродом или генератором. В связи с этим применяется автоматическое устройство, обеспечивающее контроль непрерывности соединения пассивного электрода с выходным гнездом аппарата.

Рисунок 52. Схема устройства, контролирующего непрерывность цепи пассивного электрода электрохирургического аппарата

Упрощенная схема устройства приведена на рисунке 52. Провод пассивного электрода 3 имеет две изолированные жилы 1 и 2, которые на одном конце соединены с раздельными зажимами пассивного электрода, а на другом с помощью двух однополюсных или одной двухполюсной вилки — с двухполюсным гнездом аппарата. По жилам провода протекает ток питания обмотки исполнительного реле. При обрыве этой цепи обесточенное реле своими замыкающими контактами КЗ и К4 разрывает цепь питания генератора, а размыкающими контактами К1 и К2 включает световой Л1 и звуковой Зв сигналы неисправности.

Следует учитывать, что при обрыве соединенного с землей провода пассивного электрода электрод оказывается по отношению к земле под напряжением источника питания системы автоматики. При неблагоприятном стечении обстоятельств, например, наличии внутриполостного заземленного электрода какого-либо диагностического прибора, это напряжение может вызвать у пациента болезненное сокращение мышц. Чрезвычайно большую опасность такая ситуация представляет, если у пациента имеется внутрисердечный электрод или катетер.

При питании реле постоянным током не исключена возможность и электрохимического ожога продуктами электролиза. Поскольку во многих случаях электрод накладывается непосредственно на тело пациента, продукты электрода — NaOH на катоде, НС1 на аноде — могут вызвать труднозаживающие точечные изъязвления.

Применение переменного тока частотой 50 Гц для контроля непрерывности провода пассивного электрода в случае, если этот электрод непосредственно соединен с землей, приводит к появлению на электроде относительно земли переменного потенциала. Чтобы исключить возникающие при этом интенсивные помехи для диагностических приборов, подключенных к пациенту, цепь пассивного электрода должна быть соединена с землей через разделительную емкость, представляющую достаточно большое сопротивление для низкочастотного тока.

Таким образом, для обеспечения безопасной для пациента работы блокировочного устройства следует изолировать его по низкой частоте от земли и стремиться использовать по возможности минимальное напряжение источника (не более 12 В).

Удовлетворяющее всем предъявляемым требованиям автоматическое устройство для контроля непрерывности провода пассивного электрода применено в аппарате для электрохирургии «ЭН-57М» (рисунок 53). Управляющее переменное напряжение создается с помощью промежуточного трансформатора Тр2, питаемого от силового трансформатора Tp1. Этим обеспечивается надежное отделение цепи пациента от сетевой цепи. В цепь тока, проходящего через жилы 1, 2 провода пассивного электрода 3, включена первичная обмотка маломощного понижающего трансформатора ТрЗ, вторичная обмотка которого управляет цепью питания исполнительного реле Р. В случае нарушения непрерывности цепи пассивного электрода, питание на реле не подается и оно своими контактами разрывает цепь катодного тока высокочастотного генератора и включает звуковой сигнал. Применение такого устройства в электрохирургических аппаратах мощностью более 50 Вт обязательно.

Рисунок 53. Схема контроля за непрерывностью цепи пассивного электрода электрохирургического аппарата ЭН-57М.

Даже при правильно наложенном соединенном с заземленным выходом генератора пассивном электроде отдельные участки тела пациента, представляющего собой распределенное сопротивление, находятся под напряжением относительно земли. Распределение высокочастотного потенциала по телу пациента зависит от взаимного расположения активного и пассивного электродов. При операции на груди (ток 500 мА) и пассивном электроде, укрепленном на бедре, напряжение на верхних конечностях пациента составляет около 25 В, на нижних — 13 В. При пассивном электроде, расположенном на икре, эти напряжения составляют соответственно около 50 и 35 В. Таким образом, прикосновение пациента к заземленному предмету опасно и при отсутствии нарушений в цепи пассивного электрода. В связи с этим случайные, непредвиденные контакты пациента с такими предметами должны быть исключены. Особое внимание необходимо уделять операционному столу, на котором находится полностью или частично обнаженный пациент. Обеспечение изоляции пациента от стола — нелегкая задача, так как до операции и во время ее проведения широко применяются асептические растворы, жидкости для охлаждения, ирригации и других целей. Все это приводит к увлажнению простыней и салфеток, касающихся тела пациента. При недостаточном внимании медицинского персонала простыни, свисая, например, с края стола, могут касаться его металлических частей, не закрытых резиновым матрасом или клеенкой.

В ряде случаев на пациента приходится накладывать соединенные с землей или имеющие по отношению к ней малое сопротивление электроды, датчики диагностических приборов. Опасность ожогов при этом существенно возрастает, в связи с чем должны быть приняты дополнительные меры предосторожности. Один из способов исключить возможность ожогов под таким электродом — сделать его достаточно большим (из расчета 1,5 Вт выходной мощности аппарата на 1 см2 электрода). Если это невозможно, следует принять специальные меры. Так, например, можно обеспечить необходимую степень защиты, создав значительное сопротивление (активное или индуктивное) для высокочастотного тока в цепи электрода.

Необходимо правильно расположить электрод диагностического прибора относительно пути прохождения высокочастотного тока в теле пациента. Такой электрод не должен находиться на пути тока, т. е. между активным и пассивным электродами. В этом случае часть тока ответвится в цепь электрода и пройдет через него на землю. Диагностический электрод не должен быть расположен также по отношению к активному электроду со стороны, противоположной пассивному электроду. Если это требование не выполнить, что, в зависимости от соотношения сопротивлений между активным электродом и каждым из заземленных электродов (пассивным и диагностическим), большая или меньшая часть тока пройдет в нежелательном направлении.

Диагностический электрод следует помещать так, чтобы между ним и активным электродом находился пассивный электрод. При этом большая часть тока замкнется на землю через пассивный электрод, как и должно быть. Примером такого расположения электродов при операции на брюшной полости может служить установка пассивного электрода под ягодицами, а диагностического — на правой икре. Во всех случаях следует придерживаться правила размещать диагностический электрод по возможности дальше от электродов электрохирургического аппарата.

Помимо непосредственной связи через тело пациента, между цепью активного электрода и цепью электрода или датчика диагностического прибора возможна также индуктивная и емкостная связь. Поэтому провода электродов электрохирургического аппарата и диагностических приборов не должны располагаться на близком расстоянии параллельно друг другу. В противном случае при значительной индуктивной или емкостной связи между проводами возможно наведение высокочастотного напряжения на входную цепь диагностического прибора и, как следствие этого, чрезмерный ток на землю через диагностический электрод или датчик.

Особенно возрастает опасность ожогов при использовании игольчатых электродов электроэнцефалографа, электрокардиографа или других диагностических приборов. Один из способов защиты пациента от подобных ожогов — включение в соединительные провода ограничивающих ток резисторов. Применение резисторов сопротивлением 470 кОм позволило уменьшить величину высокочастотного тока через электроды в 10 раз и соответственно выделяющуюся в тканях мощность в 100 раз.

Следует иметь в виду, что включение резистора незначительно уменьшает полезный сигнал только при использовании усилителя с высоким входным сопротивлением. В противном случае ослабление сигнала может стать недопустимо большим, и резисторы следует заменить высокочастотными дросселями индуктивностью несколько мГн.

Рассмотрим вопрос о необходимости ограничительных резисторов и дросселей в проводах диагностических электродов при изолированном входе прибора. Значительный импеданс между изолированным входом диагностического прибора и землей обеспечивает существенное уменьшение опасности высокочастотных ожогов под электродами. Однако даже если принять, что емкость изолированной части усилителя по отношению к остальным частям прибора, например электрокардиографа, не превышает 50 пФ, то и в этом случае ожог под диагностическим электродом не исключается при нарушении цепи заземленного пассивного электрода электрохирургического аппарата. Действительно, общее сопротивление цепи высокочастотного тока, включающее сопротивление тела пациента (около 500 Ом), электродный импеданс (около 150 Ом) и емкостное сопротивление между изолированной частью усилителя и землей (порядка 2000 Ом) не превысит 2,5 кОм. При напряжении холостого хода высокочастотного генератора электрохирургического аппарата 600 В ток через каждый из трех электрокардиографических электродов составит 80 мА. Если учесть, что ожог может возникнуть за 10 с при плотности тока 100 мА/см2  и электроды имеют площадь около 1,5 см2, опасность ожога очевидна. Таким образом, даже при использовании электрокардиографа с изолированным входом для защиты от высокочастотных ожогов целесообразно применение ограничительных резисторов и дросселей в проводах электродов.

Значительно уменьшается опасность случайных ожогов в случае применения диагностических приборов с автономным питанием. Такие приборы не связаны с сетевой целью и обычно изолированы от земли. В связи с этим под электродами и датчиками таких приборов, как правило, не возникает чрезмерная плотность высокочастотного тока. Однако при неблагоприятных обстоятельствах (касание корпуса с заземленными частями, большая емкость на землю) приборы с автономным питанием также могут явиться причиной ожогов.

Выше мы исходили из того, что пассивный электрод, если он соединен (непосредственно или через конденсатор) с заземленным корпусом аппарата, находится под потенциалом земли. Однако вследствие достаточно высокой частоты колебаний на распределение потенциалов в системе пациент— аппарат — земля существенное влияние оказывают индуктивность соединительных и заземляющих проводов, а также емкость тела пациента относительно земли (операционный стол). На рисунке 54 приведена схема проведения  электрохирургического вмешательства с учетом указанных реактивностей. Индуктивность Ln провода, соединяющего пассивный электрод с аппаратом, и емкость Сп электрода относительно земли хотя и колеблются в достаточно широких пределах (2—3 раза), но все же имеют определенный знак и порядок величины. Это объясняется тем, что как соединительный провод, так и тело человека имеют определенные геометрические размеры. Величина Ln в среднем составляет 4 мкГн, емкость Сп — порядка 200 пФ. Реактивное же сопротивление L3 заземляющего провода, длина которого в реальных условиях может оказаться весьма значительной, практически почти не может быть заранее предсказано.

Рисунок 54. Схема включения реактивных сопротивлений в цепях пассивного электрода и защитного заземления аппарата для высокочас-тотной электрохирургии.

При неблагоприятных обстоятельствах не исключено возникновение резонансного контура, включающего индуктивности соединительного и заземляющего проводов, с одной стороны, и емкость пациента — с другой. Действительно, для возникновения резонанса на частоте 1,76 МГц при емкости 200 пФ индуктивность должна составлять около 42 мкГн.

Такая величина суммарной индуктивности контура, приведенного на рисунке 64, может оказаться реализованной. В этом случае падение напряжение на индуктивности соединительного провода создает в контуре повышенные напряжения. В частности, пассивный электрод окажется под напряжением относительно земли. Это значительно увеличивает опасность ожогов высокочастотным током, так как при любом касании пациента с заземленным предметом через место касания под действием напряжения на пассивном электроде пройдет высокочастотный ток. Опасность усугубляется тем, что для прохождения указанного тока не обязательно касание активным электродом тела пациента, т. е. ожог может произойти при включенном генераторе и в тот момент, когда активный электрод отложен хирургом в сторону.

Чтобы свести к минимуму возможность резонансных эффектов, нужно стремиться максимально уменьшить индуктивность заземляющего провода. Для этого необходимо следить, чтобы цепь, соединяющая операционный стол и корпус аппарата, имела минимальную длину. Наилучшим образом это обеспечивается, если в операционной имеется центр заземления, с которым заземляющими проводниками соединены как стол, так и аппарат. Надежный способ исключить повышение высокочастотного потенциала на пассивном электроде — соединить его с операционным столом коротким проводом. Такое соединение предусмотрено в аппарате ЭН-57М с помощью специальной струбцины, содержащей разделительный конденсатор. Емкость конденсатора и длина провода выбраны таким образом, что резонансы в пассивной ветви исключаются.

Перейдем к рассмотрению опасностей ожогов при изолированной цепи пациента. В процессе проведения электрохирургического воздействия изолированный от земли пассивный электрод не имеет нулевого потенциала относительно земли. Потенциал пассивного и активного электродов определяется соотношением емкостей относительно земли активной и пассивных ветвей цепи пациента. Таким образом, распределенные по телу пациента высокочастотные потенциалы будут ниже, чем при заземленной цепи пациента. Кроме того, цепь тока при случайном контакте тела с заземленным предметом замыкается через относительно небольшую емкость активной или пассивной ветви цепи пациента (рисунок 55). В результате ток через контакт при изолированной цепи в 10— 20 раз меньше, чем при заземленной. Важнейшая характеристика изолированной цепи пациента — минимальная емкостная связь с землей — должна проверяться. Проверку производят по схеме (рисунок  56), соединяя измерительную цепь сначала с пассивным, а затем с активным электродом.

Рисунок 55. Схема прохожде-ния высокочастотного тока через контакт тела с заземленным предметом при изолированной цепи пассивного электрода.

1 — электрохирургический аппарат;

2 — высокочастотный генератор;

3 — активный электрод;

4 — пассивный электрод.

Рисунок 56. Схема измерения высоко-частотного тока утечки с изолированной цепи пациента на землю.

Измеренный высокочастотный ток утечки в обоих случаях не должен превышать 150 мА. Это свидетельствует о том, что емкость на землю как активной, так и пассивной ветви цепи пациента достаточно мала. К сожалению, изолированная цепь пациента тоже не свободна от недостатков. При увеличении емкости между активной ветвью и землей (провод активного электрода лежит на металлическом столе) потенциал активного электрода по отношению к земле уменьшается, а пассивного электрода соответственно повышается. В предельном случае при контакте активного электрода с заземленным предметом (например, когда хирург в нарушение правил проверяет работоспособность аппарата «на искру») пассивный электрод, а вместе с ним и все тело пациента оказываются под полным напряжением генератора относительно земли. В этой ситуации особенно велика опасность ожогов в месте случайного касания телом пациента заземленных предметов.

Поскольку общее время, в течение которого активный электрод не касается тела пациента, значительно больше, чем время воздействия (резание, коагуляция), то опасности, связанные с недостатками изолированной цепи, имеют относительно большую вероятность, чем рассмотренные выше опасности при заземленной цепи пациента. В то же время с недостатками, присущими заземленной цепи пациента, бороться трудно, так как в процессе операции на тело пациента обычно наложены электроды и датчики диагностических приборов, а опасность ожогов при изолированной цепи может быть легко устранена за счет соблюдения правил эксплуатации аппарата. Во избежание ожогов при использовании изолированной цепи пациента следует исключить включение аппарата в паузах между воздействиями и не касаться активным электродом заземленных предметов.

Для максимального уменьшения излишней работы генератора вне времени коагуляции или резания, а также для удобства хирурга включение выходного напряжения (высокочастотный генератор) аппарата для электрохирургии производится дистанционно с помощью кнопки на электрододержателе или педали. Кнопка и педаль, сокращая время работы генератора, являются весьма ответственными узлами аппарата, в значительной степени определяющими безопасность пациента. Конструкция их должна обеспечивать безотказную работу в течение длительного времени. Для включения генератора кнопку или педаль нужно нажать; при их отпускании генератор должен отключаться. Не допускается применение двойной кнопки или педали, требующих для отключения генератора нового нажатия.

Если включение генератора производится с помощью кнопки на электрододержателе, то вероятность работы генератора в паузах между воздействиями очень невелика. Это объясняется тем, что хирург, окончив резание или коагуляцию, не держит в руках электрододержатель, а кладет его на подставку. Если же используется педаль, то часто поглощенный ходом операции хирург забывает снять ногу с педали. В этом случае напоминанием хирургу о том, что генератор включен, служит звуковой сигнал, включающийся на время работы генератора. Сигнал не должен быть особенно резким, чтобы не мешать проведению операции, но должен отчетливо различаться на фоне шумов в операционной, напоминая, что высокочастотный генератор включен. Согласно международным нормам основная часть спектра звуковых колебаний должна находиться в диапазоне 100—1000 Гц. Интенсивность сигнала должна быть не менее 65 дБ на расстоянии 3 м от аппарата.

Для того, чтобы хирургу не нужно было проверять работоспособность аппарата «на искру», следует придавать к нему вспомогательное контрольное устройство. Это может быть, например, лампа накаливания, один полюс которой подключается к гнезду пассивного электрода, а второй соединен со специальным наконечником, к которому для проверки аппарата прикасаются активным электродом.

Таким образом, можно сделать общий вывод, что опасности высокочастотных ожогов сводятся к минимуму как при заземленной, так и при изолированной цепи пациента строгим выполнением правил эксплуатации аппарата.

Прочие причины ожогов. Известны случаи, когда хирург, отвлеченный возникшим в ходе операции осложнением, положил электрододержатель с активным электродом на пациента или на покрывающую его влажную простыню. Генератор оставался включенным (хирург забыл снять ногу с педали) и пациент получил глубокие ожоги.

Применение высокочастотных проводов электродов с нарушенной изоляцией может привести к сильному ожогу при касании оголенной части проводов тела пациента. Особенно опасны повреждения изоляции провода активного электрода у аппаратов с заземленной цепью пациента. В процессе воздействия между отдельными частями тела пациента возникает разность высокочастотных потенциалов. При случайном касании между собой нижних конечностей или руки и туловища может возникнуть ожог. В связи с этим конечности пациента следует отделять подушками или матерчатыми валиками.

Непредвиденная концентрация высокочастотного тока в тканях тела пациента может привести к их местному перегреву, а при неблагоприятных обстоятельствах — и к ожогу. Концентрацию тока могут вызвать различные металлические предметы, имплантированные в тело либо находящиеся там в результате ранений (сосудосшивающие скрепки, электроды, осколки и др.). Причиной концентрации тока могут быть и анатомические особенности участков тела: наличие крупных кровеносных сосудов, сужение поперечных размеров токопроводящих тканей (суставы) и др.

Особые меры предосторожности должны быть приняты при манипуляциях в полостях тела, в частности через эндоскоп. Проходящая внутри эндоскопа изолированная часть электрода имеет значительную емкость по отношению к корпусу эндоскопа. Через эту емкость протекает заметная часть высокочастотного тока, поэтому целесообразно соединять корпус с гнездом пассивного электрода. Особенно опасны случайные касания электродом корпуса эндоскопа (из-за нарушения изоляции электрода или при его вводе в эндоскоп).

Приводим основные правила правила эксплуатации аппарата, при которых исключаются ожоги:

— до начала операции должны быть проверены работоспособность электрохирургического аппарата,  функционирование   органов его управления и контроля   (педаль, кнопка на электрододержателе, звуковой сигнал, устройство для контроля непрерывности цепи пассивного электрода);

— пассивный электрод следует располагать как можно ближе к операционному полю; во время операции необходимо периодически контролировать его контактирование с телом пациента;

—    пациент должен быть изолирован от всех заземленных или имеющих малый импеданс по отношению к земле предметов;

—   диагностические электроды должны иметь по возможности большую площадь и располагаться как можно дальше от операционного поля;

—   включение высокочастотного генератора нужно производить только на время, необходимое для проведения коагуляции или резания; не следует проверять  работоспособность аппарата «на искру».

— при внезапном ухудшении эффективности воздействия нельзя увеличивать выходную мощность, пока не проверено состояние электродов и их соединений с аппаратом.

Опасность поражения током низкой частоты. Большое количество разнообразной электронной аппаратуры, используемой в операционной, создает для пациента потенциальную опасность поражения током питающей сети. Немаловажную роль играет при этом применяемый во многих электрохирургических аппаратах заземленный по низкой частоте пассивный электрод. Такой электрод создает хорошее электрическое соединение тела пациента с землей, и в случае пробоя изоляции сетевой цепи в любом из подключенных к оперируемому пациенту аппаратов (отсасыватель, электрокардиограф, пульсотахометр, оксиметр и др.) через него замкнется цепь поражающего тока. Опасность такого поражения очень велика.

Не исключена также возможность двойного нарушения в электрохирургическом аппарате — пробой изоляции между высоковольтной и сетевой обмотками трансформатора, либо замыкание сетевой обмотки на корпус при нарушенном защитном заземлении. В этом случае создается опасность смертельной электротравмы пациента на операционном столе.

Отмечено также немало случаев электротравм, происшедших в операционных, когда нарушение изоляции происходило в других приборах и аппаратах, но цель поражающего тока замыкалась через заземленный пассивный электрод электрохирургического аппарата. Чтобы исключить возможность подобных ситуаций, при конструировании высокочастотных электрохирургических аппаратов следует выполнять одно из основных требований электробезопасности — изолировать все электрические цепи, которые могут оказаться связанными с пациентом как от других цепей, так и от земли. Это означает, что оба выхода высокочастотного генератора должны быть изолированы от земли по низкой частоте. Тогда опасность поражения пациента током питающей сети значительно уменьшается.

Как указывалось, цепь пациента по высокой частоте может быть изолирована или заземлена. Если учесть требование к изоляции цепи по низкой частоте, очевидно, что для изоляции по высокой частоте не должен применяться дроссель, включенный между цепью пациента и зажимом защитного заземления, а заземление по высокой частоте должно обеспечиваться через разделительный конденсатор. Емкость этого конденсатора должна быть такой, чтобы его сопротивление высокочастотному току было мало, и цепь пациента по высокой частоте была соединена с землей. В то же время емкость конденсатора должна быть достаточно малой, чтобы ограничить ток низкой частоты через пациента в случае пробоя сетевой цепи на корпус электрохирургического аппарата, либо в случае попадания сетевого напряжения на соединенную с пациентом часть какого-либо другого прибора или аппарата.

Приняв за допустимую величину тока утечки с частотой 50 Гц - 1 мА, получим, что емкость конденсатора при напряжении сети 220 В не должна быть более 12 700 пФ (с учетом колебаний напряжения сети при расчете исходят из напряжения 250 В). На частоте 1,76 МГц сопротивление такого конденсатора равно 7 Ом, что составляет малую величину по сравнению с сопротивлением нагрузки и возможными переходными сопротивлениями тела пациента на землю.

Конденсатор можно включить между гнездом пассивного электрода и корпусом (рисунок 51,б). Более целесообразно включить его в разрыв провода, соединяющего гнездо пассивного электрода с заземленной катушкой связи с генератором (рисунок 51,а). В этом случае повышается надежность защиты от высокого напряжения, питающего генератор. Проверка отделения пассивного электрода от земли по низкой частоте производится измерением тока утечки в случае приложения внешнего напряжения 250 В между гнездом пассивного электрода и корпусом аппарата. Ток утечки при этом испытании не должен превышать 1 мА.

Однако, при всех ее преимуществах изолированная по низкой частоте цепь пациента имеет и недостаток по сравнению с заземленной. Речь идет об опасности поражения пациента высоким напряжением, питающим ламповый генератор высокой частоты. Это может произойти при нарушении изоляции между контуром генератора и цепью пациента. Так как один полюс источника питания соединен с корпусом аппарата, то пациент окажется при этом под высоким потенциалом низкой частоты по отношению к земле и окружающим его заземленным предметам. Поскольку исключить ухудшение изоляции, смещение деталей, обрыв проводов и другие подобные нарушения в аппарате очень трудно, защита от указанной опасности наилучшим образом обеспечивается отделением цепи пациента от контура генератора заземленным экраном. Возможно также применение для этой цели витка связи, помещенного в заземленный экран. В случае пробоя изоляции между контуром генератора и экраном высоковольтный выпрямитель окажется закороченным и опасность для пациента не возникает. Как уже указывалось, дополнительной защитой явится разделительный конденсатор, включенный последовательно в цепь пассивного электрода.

Следует отметить, что хотя для электрохирургии применяются токи с частотой более 0,5 МГц, нельзя полностью пренебрегать их раздражающим действием. Если в область воздействия попадают чувствительные нервные окончания, например сфинктер мочевого пузыря при урологической операции, возможно непроизвольное судорожное движение пациента. В ряде случаев такие движения могут оказаться опасными, и их приходится предупреждать небольшой дозой миорелаксанта.

Особенно увеличивается опасность непосредственного воздействия высокочастотного тока, если у пациента имеются электроды, контактирующие с сердцем. Известен случай  возникновения фибрилляции желудочков сердца у пациента при проведении электрохирургической операции. Электроды внешнего кардиостимулятора были имплантированы в сердце и соединительные провода выведены наружу. Как выяснилось, один из проводов касался влажной простыни, лежащей на пациенте, и часть высокочастотного тока прошла от активного электрода через электрод кардиостимулятора и сердце к пассивному электроду электрохирургического аппарата. Как только провод электрокардиостимулятора был изолирован, фибрилляция прекратилась (очевидно, под действием электростимуляции).

Особо следует учитывать выпрямляющее действие высокочастотной искры между активным электродом и телом пациента. Если в цепи высокочастотного тока нет конденсатора, то при возникновении искры в ней будут проходить импульсы выпрямленного тока, оказывающие весьма болезненное действие на пациента. В связи с этим в каждом электрохирургическом аппарате в цепь активного электрода включен разделительный конденсатор. Емкость этого конденсатора должна быть не более 0,005 мкФ, чтобы при детектировании за счет искры через пациента протекал минимальный ток. Чрезмерно уменьшать эту емкость нельзя, так как при этом недопустимо увеличивается реактивная составляющая выходного сопротивления генератора.

Модуляция высокочастотных колебаний также может привести к появлению низкочастотной составляющей тока в цепи пациента из-за нелинейного сопротивления искры. Для уменьшения раздражающего действия этого тока частоту модуляции желательно иметь наиболее высокую.

Для проверки наличия разделительного конденсатора у каждого аппарата при выпуске должно измеряться с помощью омметра постоянного тока сопротивление между каждым из гнезд активного электрода и гнездом пассивного электрода. Величина этого сопротивления должна быть не менее 2 МОм.

При проведении экспериментов часто параллельно выходу аппарата подключаются различные измерительные и контрольные устройства. Необходимо следить, чтобы при этом не создавался путь постоянной составляющей выпрямленного тока, так как это сведет к нулю защитное действие разделительного конденсатора в аппарате.

Воспламенение и взрыв газовых смесей и паров. Одной из наиболее сложных проблем при обеспечении взрывобезопасности в операционной  является применение электрохирургического аппарата. Высокочастотные искры и дуга, возникающие между активным электродом и телом пациента, могут вызвать воспламенение горючих смесей наркотизирующих веществ с воздухом или кислородом. Поэтому, как правило, электрохирургия должна быть исключена, если применяются наркотики, способные образовывать такие смеси. Вместе с тем приходится считаться с широким распространением электрохирургической аппаратуры, трудностью или даже невозможностью ее замены в таких случаях, как трансуретральные вмешательства, операции по поводу злокачественных опухолей и др. Это приводит к необходимости формулировки следующего правила: если отказ от применения электрохирургического аппарата связан с риском для жизни пациента, хирург может взять на себя ответственность за одновременное применение электрохирургии и горючих наркотиков. При этом должны быть приняты все необходимые меры по предупреждению воспламенения или взрыва. В частности, электрохирургический аппарат должен быть установлен как можно дальше от наркозного аппарата. Рекомендуется отделить область операции от места выхода горючего наркотика.

Особое внимание должно быть уделено обеспечению взрывобезопасности педали электрохирургического аппарата. Педаль находится на полу под ногой хирурга, стоящего непосредственно у операционного стола, и должна соответствовать самым строгим требованиям. Контакты педали обычно коммутируют цепи, не удовлетворяющие требованиям к допустимым величинам тока и напряжения, т.е. создающие искру с энергией, превышающей минимальную энергию поджига. Наиболее распространенный способ защиты контактов педали — герметизация. Корпус педали может быть герметизирован с помощью сплошной резиновой оболочки. За счет эластичности резины крышка педали способна перемещаться, воздействуя на контактное устройство. Герметизация может достигаться и в случае применения металлического корпуса, по линии разъема которого имеются уплотняющие прокладки. Возможна также герметизация самих контактов, например применение герконов или ртутных выключателей.

Необходимость уменьшить опасность взрывов в операционной привела к созданию аппаратов для электрохирургии с дистанционным управлением. Такой аппарат устанавливается вне операционной и соединяется длинным (50 м и более) кабелем с пультом управления, установленным обычно на потолочном поворотном кронштейне. Кабель включает высокочастотный тракт в виде коаксиального кабеля и провода управления — включение и выключение генератора, установка видов тока и др.

К аппарату, находящемуся вне операционной, никаких требований в части взрывобезопасности не предъявляется. Пульт же управления располагается достаточно высоко от пола, вне опасной зоны, что позволяет также не принимать в его схеме и конструкции каких-либо специальных мер защиты. Весьма важно также освобождение крайне дефицитной площади операционной.

2.4.10.3 Диагностическая аппаратура. Основное внимание в данном разделе уделено наиболее распространенной биоусилительной аппаратуре, в первую очередь предназначенной для наблюдения и регистрации биотоков сердца.

Разделение сетевой цепи и цепи пациента. Главная задача при обеспечении безопасности диагностической аппаратуры, электроды или датчики которой имеют непосредственный контакт с телом пациента, заключается в отделении цепи пациента от сетевой цепи. Если цепь пациента изолирована от корпуса, то возникающие при этом проблемы практически не отличаются от рассмотренных ранее, посвященном терапевтической аппаратуре. Во многих случаях, однако, цепь пациента приходится соединять с корпусом прибора и землей. Это соединение имеется, в частности, в большинстве приборов для регистрации биопотенциалов в связи с необходимостью уменьшения наводок и других помех. При эксплуатации таких приборов, выполненных по классу II, рабочее заземление подключается к отдельному очагу заземления, либо к одному из заземленных предметов в помещении. Если же прибор изготовлен по классу I, то пациент, соединенный через электрод с его корпусом, оказывается связанным с защитным заземляющим устройством, либо с нулевым проводом. В последнем случае пациент может оказаться под потенциалом до нескольких вольт относительно земли за счет падения напряжения на нулевом проводе от протекающего по нему уравнительного тока. При случайном прикосновении к заземленному предмету, пациент окажется под действием этого напряжения. Эта опасность была бы практически исключена, если бы зануление осуществлялось отдельным (пятым в трехфазной сети) заземляющим проводом и было выполнено достаточно надежное выравнивание потенциалов в помещении. Поскольку пятипроводная система в отечественных медицинских учреждениях в настоящее время не принята, а требования к выравниванию потенциалов четко не определены, наиболее целесообразно выполнять приборы для регистрации биопотенциалов, а также другие диагностические приборы, имеющие соединенный с корпусом электрод или датчик, по классу II, даже если они предназначены для использования только в медицинских учреждениях.

В отличие от терапевтических аппаратов, у биоусилительных приборов один из полюсов источника питания может быть соединен с пациентом и заземлен. В этих условиях необходимо обеспечить высокую надежность соединения между корпусом прибора и электродом, датчиком. При нарушении этой цепи ток, питающий электрод или датчик, может пройти через тело пациента, что не всегда безопасно.

Показателен пример с ультразвуковыми диагностическими аппаратами. У многих таких аппаратов излучатель соединяется с выходом генератора импульсов с помощью гибкого коаксиального кабеля. Наружная оплетка кабеля, соединенная с заземленным корпусом аппарата, обладает малой механической прочностью и, как показал опыт эксплуатации аппаратов, нередко обрывается. При этом импульсы тока амплитудой до 1 А и длительностью порядка 1 мкс могут проходить через тело пациента, если он касается заземленного предмета. Обрыв оплетки кабеля, питающего ультразвуковой излучатель при указанных параметрах импульсов не создает опасности для пациента. Следует учитывать, что амплитуда, частота следования и длительность импульсов, питающих пьезопреобразователь, не должны увеличиваться без особой необходимости. Целесообразно также применять для питания излучателя двухпроводной экранированный кабель, у которого одна из жил соединена с экраном и заземлена.

Ограничение тока в цепи пациента. Одна из основных задач при обеспечении электробезопасности диагностической аппаратуры — надежное ограничение тока, протекающего в цепи между электродами, наложенными на пациента. Это ограничение должно быть эффективным не только в нормальных условиях, но и при возможных нарушениях в аппарате (обрыв проводов, смещение деталей, пробой транзисторов и т. д.).

При наблюдении и регистрации биопотенциалов сердца, мышц обычно применяется симметричный относительно земли вход усилителя, поэтому наиболее вероятно протекание непредвиденных токов в цепи между каждым из незаземленных и заземленным электродами. Ток в цепи электродов ограничивается усилителем лампой входным каскадом, резисторами в цепи выпрямителя, питающего этот каскад, а также резисторами во входной цепи.

В нормальных условиях, поскольку ток через электроды проходит в течение всего времени исследования и не должен вызывать каких-либо физиологических сдвигов, нужно, чтобы эта величина не превышала 10 мкА. При таком токе, протекающем между любыми двумя электродами, а также любым электродом и всеми остальными, соединенными вместе, не возникает возбуждения мышц и нервов, которое могло бы помешать исследованию или исказить его результаты. Дополнительное ограничение налагается на приборы для регистрации биопотенциалов. Чтобы в максимально возможной степени снизить дрейф электроднокожных потенциалов, ток в цепи электродов у этих приборов не должен превышать 0,1 мкА.

В условиях единичного нарушения для приборов с рабочей частью типа В и BF, т.е. не предназначенных для непосредственного контакта с сердцем, допускается увеличение тока до 500 мкА, а для приборов типа CF — до 50 мкА.

В приборах для импедансной плетизмографии ток, протекающий между электродами, является измерительным. По его изменению (или по изменению напряжения между электродами) определяются изменения межэлектродного импеданса, вызванные исследуемым физиологическим процессом. В этом случае ток 10 мкА может оказаться недостаточным для целей измерения, и по этой причине допускается его увеличение до 100 мкА. Следует отметить, что для импедансной плетизмографии обычно применяются частоты выше 5 кГц, что позволяет использовать большие измерительные токи.

При установке ограничивающих ток резисторов необходимо учитывать возможность нарушений в монтаже аппарата. В случае неправильной установки резисторов обрыв проводов, смещение деталей и т.п. могут привести к соединению проводов пациента, расположенных за резисторами, с токоведущими частями. Ограничивающие резисторы должны монтироваться как можно ближе к входу прибора; место соединения их с проводами пациента и сами провода должны быть отделены от всех других находящихся под напряжением частей.

Весьма эффективным способом защиты от случайного увеличения тока в цепи электродов биоусилителя является применение ограничивающих напряжение кремниевых диодов. Схема их включения приведена на рисунке 67. Вольтамперная характеристика диодов Д1—Д4 такова, что они представляют для протекающего через них тока сопротивление порядка 1—2 кОм, если приложенное к ним напряжение не превышает 0,5—0,7 В. Если эта величина будет превышена, сопротивление диодов резко уменьшается, в результате чего ограничивается падение напряжения на них. Встречное включение диодов обеспечивает защиту от напряжения любой полярности. Резисторы R3 и R4 выбираются из условия ограничения тока через диоды до допустимой для них величины. В качестве расчетной величины воздействующего напряжения следует принимать напряжение источника питания входного каскада либо напряжение питающей сети в зависимости от того, какая величина больше. Резисторы R1 и R2 должны иметь достаточно большое сопротивление, чтобы при напряжении 0,5—0,7 В ток через электроды не превысил 10 мкА. Если входной каскад усилителя имеет достаточно большое входное сопротивление (усилитель на электровакуумных приборах либо на полевых транзисторах), то величина порядка 100 кОм удовлетворяет предъявляемым требованиям.

Рисунок 57.   Схема      включения ограничительных      диодов во входную    цепь усилителя биопотенциалов.

Изолированный вход диагностических приборов. Совместное включение нескольких аппаратов, как уже отмечалось, значительно усложняет обеспечение безопасности пациента. Особенно нежелательно в этих условиях заземление пациента через электрод электрокардиографа или другого диагностического прибора.

Как показал анализ случаев поражения электрическим током в медицинских учреждениях, наличие у электрокардиографа заземленного электрода, соединенного с правой ногой пациента, значительно повышает опасность поражения его током питающей сети. В большинстве проанализированных случаев имело место прохождение поражающего тока от какого-либо неисправного аппарата через тело пациента и заземляющий электрод электрокардиографа. Особую остроту приобрел этот вопрос в связи с развитием техники внутрисердечных вмешательств: при наличии внутрисердечного электрода или катетера фибрилляция может возникнуть и при полностью исправной аппаратуре. Цепь тока утечки какого-либо аппарата с нарушенным заземлением может замкнуться, например, через врача, внутрисердечный электрод, тело пациента и заземленный электрод электрокардиографа.

Для обеспечения безопасности пациента при каких-либо неисправностях в диагностическом приборе либо в другой присоединенной к пациенту аппаратуре, необходимо, чтобы все наложенные на пациента электроды были изолированы от земли. При этом качество изоляции должно быть таково, чтобы при действии на нее сетевого напряжения ток утечки не превышал допустимого значения.

Электрическая прочность изоляции должна удовлетворять требованиям, предъявляемым к основной изоляции. Ввиду важности полной изоляции входной цепи усилителя биопотенциалов, конструкция усилителя должна  обеспечивать высокоомную развязку входа как от цепей питания, так и от земли. Рассмотрим этот вопрос более подробно.

Анализируя электрическую часть типичного диагностического прибора — электрокардиографа, можно выделить в ней две основные цепи, обычно связанные с землей. Первая — цепь усиления и регистрации полезного сигнала, снимаемого с помощью электродов, вторая — цепь питания усилителей, регистрирующего устройства и элементов управления и контроля. В первой цепи (назовем ее цепью сигнала) поток энергии направлен от входа прибора к его выходу, во второй цепи (назовем ее цепью питания) поток энергии имеет противоположное направление.

Полная изоляция пациента от земли может быть достигнута только в случае, если от нее изолирована как цепь сигнала, так и цепь питания (рисунок 58). Для того, чтобы изолировать цепь сигнала от земли, необходимо выбрать место включения в нее разделительного элемента, у которого вход отделен от выхода необходимой изоляцией. При этом должны быть приняты во внимание следующие соображения. Для уменьшения тока утечки изолированная часть цепи сигнала должна иметь минимальную емкость на землю. Так как практически невозможно исключить прикосновение медицинского персонала к металлическим частям регистратора, что приводит фактически к их заземлению, массивные части регистратора должны быть исключены из изолированной части цепи сигнала.

1 — изолированная часть цепи сиг-нала;2 — неизолированная часть цепи сигнала; 3 — изолированная часть цепи питания;4 — неизолированная часть цепи питания;

Р.Э. — разделительный элемент.

Рисунок 58. Схема вклю-чения разделительных элементов в цепь сигнала и цепь питания усилителя биопотенциалов.

Необходимость питать оконечные каскады цепи сигнала, потребляющие наибольшее количество энергии, значительно усложняет конструкцию изолированной цепи питания. Кроме того, к выходным каскадам часто необходимо подключать дополнительные контрольные устройства, что равнозначно их заземлению. Все это приводит к необходимости исключать выходные каскады из изолированной части цепи сигнала. Таким образом, как правило, изолированная часть цепи сигнала включает входные каскады усилителя. Конкретные решения должны учитывать также необходимость обеспечения помехоустойчивости прибора, величину сигнала, требуемую для модулятора (при его наличии), и др.

Рассмотрим, какие способы изоляции от земли усилителя могут быть применены (таблица 9).

Таблица 8

Классификация способов разделения усилителя от земли  и краткая характеристика усилительных элементов

| Способ разделения усилителя от земли | Характеристика разделительного элемента | Особенности передачи сигнала через разделительный элемент |
| --- | --- | --- |
| Резисторный | Резистор сопротивлением не менее 20 МОм | Сигнал передается без преобразования |
| Индуктивный | Разделительный трансформатор. Емкость между обмотками не более 20 пФ | Сигналом модулированы колебания несущей частоты |
| Емкостный | Разделительный конденсатор емкостью не более 140 пФ | Сигналом модулирована последовательность импульсов |
| Электромагнитный: радиотелеметри-ческий | Передающая и приемная антенны, разделенные воздушным промежутком или пластиной диэлектрика | Сигналом модулированы колебания несущей частоты |
| Оптоэлектронный | Светопередающее и светоприемное устройства (светодиод-фоторезистор) | Сигналом модулирован световой поток |

Простейший способ уменьшения возможных токов утечки через пациента — включение во входную цепь усилителя резистора сопротивлением порядка 20 МОм. Однако полную изоляцию пациента от земли при этом обеспечить не удается. Это объясняется тем, что включение в провод нейтрального электрода (правая нога) высокоомного резистора невозможно, так как это сводит на нет помехозащитное действие провода. Схема изолированного усилителя, обеспечивающего высокоомную изоляцию цепи пациента от питающей сети и земли с помощью разделительных трансформаторов, приведена на рисунке 59. Сигнал, снимаемый двумя электродами, например, кардиографическими, поступает на усилитель 1, а затем на модулятор 2 (для уменьшения помех может быть использован третий, электрод, соединенный с экраном усилителя). На модулятор от генератора 7 через разделительный трансформатор 8 подается напряжение несущей частоты. Это напряжение после выпрямления и фильтрации в демодуляторе 9 используется также для питания усилителя.

Рисунок 59. Блок-схема изолированного усилителя биопотенциалов с разделительными трансформа торами

Модулированное полезным сигналом напряжение несущей частоты через второй разделительный трансформатор 3 поступает на фазочувствительный демодулятор 4. Опорное напряжение на демодулятор подается от генератора несущей частоты. После выделения полезного сигнала он поступает на усилитель 5 и регистрируется с помощью питаемого от сети записывающего устройства, К сети подключен также выпрямитель 6, питающий усилитель 5 и генератор 7.

Небольшая емкость изолированных от земли обмоток разделительных трансформаторов (до 10 пФ) ограничивает возможный ток утечки до единиц микроампер, а высокая электрическая прочность изоляции между их обмотками обеспечивает защиту пациента от сетевого напряжения.

Отделение пациента от земли с помощью конденсатора малой емкости, включенного в усилительный тракт, вызывает необходимость преобразования полезного сигнала. Действительно, чтобы ток утечки через конденсатор при напряжении 220 В и частоте 50 Гц не превышал 10 мкА, емкость конденсатора не должна быть более 140 пФ. Обеспечить прохождение через такую емкость низкочастотного сигнала невозможно.

Для пропускания без искажений потенциалов, снимаемых с помощью электрокардиографических электродов, этими потенциалами после усиления осуществляется широтно-импульсная модуляция последовательности прямоугольных импульсов (частота следования 16 кГц). После разделительных конденсаторов, приводящих к дифференцированию импульсов, они восстанавливаются с помощью мультивибратора с двумя устойчивыми положениями. Затем фильтром восстанавливается первоначальная форма исследуемого сигнала, который поступает на обработку либо регистрируется обычным образом. Описанное устройство использовано для многоканальной системы передачи данных.

Достаточно сложная система модуляции не позволяет применять емкостное разделение для встраивания в диагностический прибор. Значительная потребляемая мощность изолированной части цепи сигнала и относительно большая емкость ее на землю обусловливают применение емкостного разделения для защиты диагностической аппаратуры от внешних, дополнительно подключаемых устройств — вычислительных машин, мониторов и др., не удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к изделиям медицинской техники. Изоляция пациента от земли при этом не обеспечивается.

Одним из перспективных способов полного отделения больного от питающей сети и других источников токов утечки является радиотелеметрия, т.е. передача данных от различного рода датчиков к приемнику по эфиру. Радиотелеметрическая передача сигнала обеспечивает полное отделение передающей части устройства от приемной.

Широкое применение для электрической развязки цепей, в частности для отделения входных каскадов усилителя от земли, нашли средства оптоэлектроники. В качестве источника света могут быть использованы лампа накаливания, газоразрядная лампа, светодиод. Рабочая точка источника света выбирается на линейном участке его характеристики ток — световой поток. Усиленный сигнал модулирует световой поток, который воспринимается фотоэлементом, фоторезистором, фотодиодом или фототранзистором. Комбинация из светодиода и фототранзистора обеспечивает с избытком линейность амплитудно-частотной характеристики (от нуля до 50 кГц с отклонением не более ±1 дБ), поскольку в устройстве нет переходных емкостей. Коэффициент передачи постоянен с отклонениями, не превышающими ±1% в пределах амплитуд, достаточных для записи ЭКГ.

Важным преимуществом изоляции с помощью оптоэлектронного устройства является практически полная развязка усилителя от всех электрических цепей, а также земли. Воздушный промежуток в несколько сантиметров между источником и приемником света обеспечивает минимальную емкостную связь между цепями. В отличие от описанных способов изоляции, исключается прохождение во входную цепь высокочастотных наводок и других помех из неизолированной от земли части прибора. Воздушный промежуток обеспечивает также с избытком необходимую электрическую прочность изоляции.

Перейдем к рассмотрению способов изоляции от земли цепи питания. Традиционный и наиболее распространенный способ — разделительный трансформатор. Однако, для обеспечения тока утечки, не превышающего 10 мкА, в конструкции трансформатора должны применяться специальные меры. Между первичной и вторичной обмотками не должен устанавливаться заземленный экран. Такой экран, хотя и уменьшает емкость между обмотками трансформатора, значительно увеличивает емкость вторичной обмотки на землю, усиливая тем самым нежелательную связь пациента с землей.

Требования к электрической прочности изоляции трансформатора обеспечиваются   известными   приемами.   При этом следует учитывать, что в случае применения дефибриллятора часть его выходного напряжения оказывается приложенной к изоляции разделительного трансформатора. Обязательной является защита изоляции от действия влаги пропиткой ее компаундом, который должен иметь по возможности малую диэлектрическую проницаемость.

К недостаткам разделительного трансформатора относятся трудность защиты входной цепи сигнала от различного рода наводок и переходных процессов в сетевой цепи. Другой возможностью передачи энергии в изолированную часть цепи сигнала является использование светового потока, создаваемого питаемой от сети лампой накаливания. Подобная система была разработана для питания передатчика радиотелеметрического развязывающего устройства. Блок-схема ее приведена на рисунке 60.

Блок генератора 1, высокочастотные колебания которого модулируются полезным сигналом и излучаются антенной 6, находится на расстоянии 2 см от блока приемника 4 с приемной антенной 5. Питание приемника и установленной в одном блоке с ним лампы накаливания 3 производится от сети переменного тока. Свет от лампы через прозрачную перегородку из изоляционного материала попадает на батарею 2, состоящую из 12 фотоэлементов в блоке генератора. Таким образом, питание блока генератора осуществляется от фотоэлементов (напряжение 6 В, ток 2 мА), пространственно отделенных от сетевой цепи, чем обеспечивается развязка между цепями, соединенными с пациентом и другими цепями. Весь изолирующий элемент (приемник и передатчик) имеет размеры куба со стороной 7,5 см и может быть использован для электрокардиографов, полиграфов и другой диагностической аппаратуры. Недостаток системы — относительно низкий КПД преобразования светового потока в электрический ток.

Рисунок 70. Блок-схема телеметрического усилителя биопотенциалов с питанием передатчика от батареи фотоэлементов.

Один из перспективных методов изоляции цепи питания — передача энергии с помощью ультразвука. С этой целью применялась акустически связанная система, состоящая из передающего и приемного керамических пьезоэлементов и связующего звена — стеклянного цилиндра. Стеклянный цилиндр диаметром 10 мм и длиной 20 мм, к торцам которого приложены пьезоэлементы, обеспечивает передачу с малым затуханием акустической энергии и одновременно служит высококачественным изолятором между заземленной и изолированной частями устройства. Снимаемое с приемного пьезоэлемента напряжение после выпрямления и фильтрации используется для питания усилителя на полевых транзисторах и светодиода в цепи передачи сигнала. КПД системы достигает 60%.

В описанных выше методах изоляции цепи питания первичным источником энергии являлась сеть переменного тока. Значительно большей простотой обладают автономные химические источники питания. Гальванические элементы и аккумуляторы широко применяются в отдельных изолирующих приставках, подключение к которым питающей сети вызывает конструктивные трудности и неудобства в эксплуатации. Очевидным недостатком автономных источников питания является необходимость их периодического контроля для смены или зарядки.

Применение изолированного от земли и других цепей усилителя значительно повышает электробезопасность пациента, в том числе и с внутрисердечным электродом или катетером. Изоляция усилителя от земли повышает также его помехоустойчивость по отношению к несимметричным помехам, поскольку большое сопротивление изоляции разделительного элемента включено в цепь тока помехи. Эти преимущества настолько существенны, что большинство новых зарубежных моделей электрокардиографов имеет изолированные усилители. Выпускаются также изолирующие приставки для подключения к электрокардиографам и другим диагностическим приборам, не имеющим изоляции входа от земли.

Защита от импульса дефибриллятора. Усложнение операций, производимых в рядовых медицинских учреждениях, привело к обязательному наличию в операционной дефибриллятора. Как показала практика, применения дефибрилляторов, их мощный импульс может нарушать работу подключенных к пациенту диагностических устройств, прежде всего электрокардиографа или злектрокардиоскопа. Нарушения могут заключаться в перегрузке усилительных каскадов и, как следствие этого, в перерыве нормальной работы прибора, а при неблагоприятных обстоятельствах — и в выходе из строя деталей и элементов усилителя.

Защита входа диагностического прибора обеспечивается включением параллельно ему разрядника либо рассмотренной выше защитной цепью для ограничения тока в цепи пациента (см. рисунок 57). В последнем случае количество резисторов должно быть выбрано с учетом допустимого для них падения напряжения. Кроме того, должно быть обеспечено рассеяние энергии импульса дефибриллятора без повреждения элементов защиты.

Импульс дефибриллятора может представить опасность для медицинского персонала, если используются приборы с внутренним источником питания. Доступные для прикосновения части таких приборов не всегда соединены с землей и на них могут возникнуть опасные потенциалы. При наличии заземления входная цепь, так же как доступные металлические части, оказывается под нулевым потенциалом. В приборе со встроенным питанием и изолированным входом как защитное, так и рабочее заземление отсутствует. Поэтому при пробое разрядного промежутка, включенного между изолированным входом усилителя и основным шасси, на котором смонтирована остальная часть электрокардиографа, это шасси, а вместе с ним и доступные части оказываются под высоким потенциалом относительно земли.

В одной из моделей электрокардиографов фирмы «Хьюлет-Паккард» для защиты врача от высоковольтного импульса дефибриллятора разрядник включен между входом изолированного усилителя и его экраном. Входные цепи и экран изолированы от шасси прибора и всех расположенных на нем деталей и элементов воздушным зазором не менее 25 мм или слоем изоляции толщиной более 1,5 мм. В результате изоляция входной цепи, включая разделительные трансформаторы для ее питания и передачи модулированного сигнала, рассчитана на испытательное напряжение 25 кВ и выдерживает без пробоя импульс дефибриллятора.

Корпус прибора, так же как и выведенные наружу оси элементов управления, выполнены из изоляционного материала, при этом обеспечен воздушный зазор 12 мм между шасси и корпусом. В результате принятых мер врач надежно защищен от поражения, даже если он касается электрокардиографа, подключенного к пациенту, подвергаемому дефибрилляции. Отметим, что эти же меры защищают врача от высокочастотных ожогов в случае, если пациенту производится операция с помощью электрохирургического аппарата.

Защита от высокочастотных помех. Другим источником помех в работе диагностического прибора является высокочастотный электрохирургический аппарат. Хотя создаваемые при его работе высокочастотные напряжения не могут вызвать выход из строя прибора, как это имеет место при действии импульса дефибриллятора, высокочастотная помеха более длительна и потому более опасна. Помехи создаваемые электрохирургическим аппаратом, обычно настолько интенсивны, что во время его работы невозможно нормальное функционирование многих диагностических приборов, в первую очередь электрокардиографа. В моделях электрокардиографов принят ряд мер, позволяющих достаточно надежно вести наблюдение за электрической активностью сердца и в процессе проведения электрохирургического вмешательства.

Модулированное высокочастотное напряжение, создаваемое электрохирургическим аппаратом, детектируется либо за счет нелинейных свойств искры, возникающей под активным электродом, либо при прохождении высокочастотного тока через контакт электрода электрокардиографа с кожей, либо на входе усилителя.

Низкочастотная помеха, образующаяся в результате детектирования под активным электродом, имеет частоту 50 или 100 Гц, в зависимости от схемы питания высокочастотного генератора. Амплитуда помехи составляет несколько сотен милливольт. Фильтрация высокочастотного тока на входе электрокардиографа не может уменьшить эту помеху, лежащую в полосе частот биопотенциалов сердца. Некоторое ослабление помехи может быть достигнуто правильным наложением электрохирургических и электрокардиографических электродов. В частности, пассивный электрод должен находиться как можно ближе к месту воздействия с тем, чтобы ограничить область протекания высокочастотного тока и соответственно уменьшить его растекание по телу пациента. Электроды электрокардиографа должны быть, во-первых, максимально удалены от электрохирургических электродов, а, во-вторых, расположены по возможности симметрично по отношению к ним. Это уменьшит воздействие помехи на вход электрокардиографа и превратит ее в максимально возможной степени в симметричное напряжение, значительно ослабляемое дифференциальным усилителем.

Дифференциальный усилитель электрокардиографа обладает высокой помехоустойчивостью по отношению к симметричной помехе. Однако подавление этого вида помех обеспечивается только при симметрии плеч усилителя. Следует учитывать, что балансировка усилителя на высокой частоте нарушается даже из-за незначительной разницы паразитных емкостей на землю плеч усилителя. Значительно уменьшает этот разбаланс экран изолированной входной части усилителя. Экран одновременно защищает входные цепи от непосредственного воздействия высокочастотного поля.

Напряжение помехи, получающееся в результате демодуляции высокочастотного напряжения на участке электрокардиографический электрод — кожа пропорционально высокочастотному току, протекающему через электрод. Для уменьшения этого тока в провода электрокардиографа, как можно ближе к электродам, включаются резисторы и катушки индуктивности. Типичным является последовательное включение около каждого электрода резистора 10 кОм и дросселя с индуктивностью в несколько миллигенри. Следует отметить, что этот фильтр ослабляет также высокочастотные напряжения на входе усилителя, создаваемые физиотерапевтическими высокочастотными аппаратами, радиопередатчиками и другими источниками высокочастотных напряжений. Фильтр обеспечивает также защиту пациента от высокочастотных ожогов под диагностическими электродами.

Дополнительное ослабление высокочастотного напряжения может быть обеспечено двух- или трехвенным RC-фильтром на входе усилителя.

Вспомогательные устройства, подключаемые к диагностическим приборам. При необходимости подключения к диагностическому прибору самописцев, дисплеев, вычислительной техники и других контрольных и вспомогательных устройств должны применяться особые меры защиты пациента. Это объясняется тем, что вспомогательные сигнальные входы и выходы диагностических приборов, как правило, имеют непосредственное соединение с одним из каскадов усилителя, а, следовательно, и с рабочей частью — электродами, датчиками. В то же время в качестве указанных выше вспомогательных устройств в большинстве случаев используются общетехнические изделия, не удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к медицинской аппаратуре. Даже в случае подключения какого-либо устройства медицинского назначения (например самописца, монитора), тип его может не соответствовать типу диагностического прибора (самописец типа В, прибор типа CF).

Наилучшим решением проблемы подключаемых изделий является встраивание на вспомогательных сигнальных выходах и входах медицинской аппаратуры развязывающих устройств, обеспечивающих ограничение до необходимого уровня токов утечки от подключаемых устройств. Ток утечки на корпус и на пациента не должен превышать допустимых величин для данного типа медицинской аппаратуры как в нормальных условиях, так и при единичном нарушении. За единичное нарушение принимается попадание сетевого напряжения на вспомогательный вход или выход медицинского прибора. В качестве развязывающего устройства могут быть использованы трансформатор, оптоэлектроника, конденсаторы и др. К сожалению, трудно обеспечить параметры этих устройств, необходимые для неискаженной передачи сигналов.

Другой способ защиты пациента от нарушений в подключаемых изделиях — применение изолированной цепи пациента. В этом случае пациент надежно защищен от недопустимых токов утечки, которые могут возникнуть в результате каких-либо нарушений как в диагностическом приборе, так и в подключаемом изделии.

2.4.10.4 Внутрисердечные электроды, катетеры. Все большее распространение получают методы диагностики и терапии, связанные с внутрисердечными вмешательствами.

Основной принцип, который должен соблюдаться при проектировании в эксплуатации внутрисердечных электродов, катетеров, а также подключаемых к ним устройств, — надежное отделение связанных с сердцем цепей от земли и других цепей. Изоляция от заземленных металлических частей или частей, которые могут оказаться соединенными с землей, необходима, чтобы исключить замыкание через сердце пути токов утечки от других подключенных к пациенту приборов и аппаратов. Изоляция от не относящихся к рассматриваемой цепи других электрических цепей исключает протекание тока утечки от них через сердце на землю. В обоих случаях в нормальных условиях ток утечки, проходящий через сердце, не должен превышать в нормальных условиях 10 мкА, а при единичном нарушении — 50 мкА.

Диагностические приборы, внешние электрокардиостимуляторы и другие приборы и аппараты, предназначенные для подключения к внутрисердечным электродам, катетерам, должны быть выполнены по типу CF. Однако, этого недостаточно для обеспечения безопасности пациента. Специфические требования предъявляются к самим катетерам, датчикам, соединению их с диагностической и терапевтической аппаратурой. Если катетер не предназначен   для приема или передачи электрических сигналов, он сам и его содержимое должны быть непроводящими. Для заполнения катетера следует применять водные растворы глюкозы, либо фруктозы. При этом сопротивление столба жидкости будет более 10 МОм. Кровь, плазма, изотонический раствор хлорида натрия, рентгеноконтрастные и некоторые другие применяемые при катетеризации растворы имеют значительно большую проводимость, и сопротивление столба жидкости при их использовании на два порядка ниже. К сожалению, не всегда удается использовать для заполнения катетера жидкость с малой удельной проводимостью. В этом случае одной из возможностей уменьшения плотности тока утечки на конце столба жидкости является применение катетера из проводящего материала. За счет рассеяния тока утечки на всей длине катетера плотность тока в месте контакта с сердцем будет значительно меньше. Если через катетер должны передаваться или приниматься электрические сигналы, он должен быть выполнен из изоляционного материала. В этом случае особое внимание следует уделять изоляции соединенной с  сердцем электрической цепи от земли. На всем протяжении этой цепи от катетера до входа диагностического прибора или выхода стимулятора не должно быть соединенных с ней доступных для прикосновения частей. В противном случае всегда возможно возникновение пути для тока утечки, например через руки медицинского персонала. Рекомендуется, чтобы медицинский персонал при всех манипуляциях с подключенной к внутрисердечному катетеру аппаратурой использовал резиновые перчатки.

Электрокардиостимуляторы.

Наиболее ярким примером опасности для пациента внешних помех являются нарушения функций электрокардиостимуляторов (ЭКС), обеспечивающих при ряде заболеваний деятельность одного из важнейших органов — сердца.

Электрические помехи электрокардиостимулятора. Пациенты с имплантированными ЭКС встречаются в жизни с большим количеством источников помех различного рода. Характер помех, создаваемых этими источниками: частота колебаний, наличие модуляции, режим (непрерывный, прерывистый), интенсивность и другие параметры изменяются в самых широких пределах. Основные виды источников помех и способ их связи с ЭКС:

— связь электромагнитная. Источники—аппараты для СМВ-терапии, ДМВ-терапии, радиосвязные передатчики; — связь емкостная. Источники — аппараты для УВЧ-терапии, электродвигатели, электробытовая аппаратура;

— связь индуктивная. Источники — аппараты для индуктотермии, трансформаторы;

— связь резистивная. Источники — аппараты для электрохирургии, дарсонвализации, терапии низкочастотными токами.

Чувствительность ЭКС к внешним помехам в значительной степени зависит от его конструкции и схемы. Наиболее существенна разница в помехоустойчивости между синхронными и асинхронными ЭКС.

Экспериментальные исследования действия различного рода внешних помех на асинхронные стимуляторы показали их относительно высокую стабильность и помехоустойчивость. Это объясняется отсутствием у них усилительных каскадов с высокой чувствительностью. В то же время ряд экспериментов показывает возможность изменения частоты асинхронного стимулятора. При действии на такой стимулятор в лабораторных условиях высокочастотным электрическим полем, создаваемым при работе аппарата для электрохирургии, отмечено увеличение частоты ЭКС. Высокочастотная наводка при расстоянии между ЭКС и проводами электрохирургического аппарата, составляющем 30 см, увеличивала почти вдвое частоту следования импульсов ЭКС. Экранировка проводов ЭКС почти полностью снимала наводку, что указывает на их основную роль в приеме мешающих сигналов.

Мешающее действие излучения проводов электрохирургического аппарата не проявлялось даже на расстоянии 2,5 см, если ЭКС был полностью имплантирован. Это объясняется уменьшением напряженности электрического поля в обладающих большой диэлектрической проницаемостью тканях тела.

Синхронные ЭКС отличаются от асинхронных значительно большей чувствительностью ко внешним помехам. Это объясняется наличием у таких ЭКС усилителя, рассчитанного на выходные сигналы порядка нескольких милливольт.

Если напряжения, создаваемые внешним источником помех, имеют такую же величину и спектр частот помехи лежит в диапазоне десятков герц, то ЭКС воспримет сигнал помехи как собственную электрическую активность сердца. В зависимости от типа ЭКС при этом возможны различные нарушения его функций. В частности R-запрещающий ЭКС прекратит подачу стимулирующих импульсов; при этом пациент окажется без какой-либо внешней стимуляции.

Одним из возможных источников помех нормальной работе ЭКС являются микроволновые печи для приготовления пищи, в которых использованы магнетронные генераторы 12-сантиметрового диапазона. Были проведены дополнительные исследования, которые подтвердили принципиальную возможность действия излучения микроволновых печей на ЭКС. Изучались опасности помех, создаваемых магнитными искателями металлических предметов у пассажиров, применяемых в аэропортах с целью обеспечения безопасности полетов.

Большое количество опасных помех грозит пациенту с синхронным ЭКС, находящемуся в медицинском учреждении. Наибольшую опасность для такого пациента представляют высокочастотные поля, создаваемые физиотерапевтической и электрохирургической аппаратурой.

Показано, что существенно повышает помехоустойчивость применение металлического корпуса ЭКС.

Модулированный высокочастотный ток электрохирургического аппарата создает значительное мешающее действие работе ЭКС и, как правило, при проведении операций пациентам с ЭКС электрохирургия не должна применяться. Однако при необходимости резекции предстательной железы без электрохирургического аппарата во многих случаях обойтись нельзя. Для того чтобы свести к минимуму прохождение высокочастотного тока через область сердца, пассивный электрод располагался под ягодицами. Провода, подключенные к электродам электрохирургического аппарата, проходили перпендикулярно проводам ЭКС. Особое внимание обращено на то, чтобы высокочастотный генератор включался только в момент проведения резания или коагуляции. На случай нарушения сердечной деятельности наготове были все средства, в том числе внешний ЭКС.

Серьезная опасность для пациента с ЭКС возникает при необходимости проведения дефибрилляции. Подобная ситуация встречается нередко, поскольку тахикардия или фибрилляция желудочков сердца у таких пациентов остаются достаточно частым осложнением, вызванным самыми различными причинами. Нарушение работы ЭКС мощным импульсом дефибриллятора представляет прямую угрозу жизни пациента.

Очевидно, что испытания ЭКС на устойчивость к дефибриллирующему импульсу необходимы как при разработке, так и при промышленном их производстве. При дефибрилляции пациентов с ЭКС следует иметь наготове внешний ЭКС на случай выхода из строя имплантированного.

Не исключены помехи ЭКС и со стороны диагностических приборов. Отмечен случай полного подавления R-запрещающего внешнего ЭКС сигналами передатчика радиотелеметрической системы, используемой для длительного контроля сердечной деятельности. Для устранения опасной помехи необходимо размещать внешний ЭКС и радиотелеметрическое устройство по возможности дальше друг от друга.

Ток утечки диагностических приборов, проходящий через ткани тела пациента в непосредственной близости от ЭКС, также может вызвать нарушения в его работе.

Отметим лишь два момента в схеме и конструкции ЭКС, имеющих важное значение в обеспечении его надежности,— герметичность корпуса и химических элементов.

Герметичность корпуса обеспечивает защиту электрической части ЭКС от действия жидкостей организма. Корпуса из эпоксидной смолы менее надежны, чем металлические. Одна из опасных причин нарушения герметичности корпуса — некачественный отвердитель эпоксидной смолы.

Утечка электролита из химических элементов также может приводить к резкому учащению частоты генерируемых ЭКС импульсов.

Защита электрокардиостимуляторов от внешних помех. Обеспечение надежной, не зависящей от внешних помех работы ЭКС, как и во всех случаях защиты чувствительной аппаратуры от радиопомех, имеет два аспекта. Первый — подавление помех в месте их возникновения, второй-—повышение помехоустойчивости ЭКС. В настоящее время существует два вида ограничений на создаваемые различными устройствами: электромагнитные, электрические и магнитные поля. Первое ограничение — нормы на радиопомехи, второе — санитарно-гигиенические нормы. Для обеспечения безопасности пациента с ЭКС требуются дополнительные меры защиты, в том числе информационно-предупредительного характера.

Рассмотрим, какие интенсивности высокочастотных электрических и электромагнитных полей могут представить потенциальную опасность для пациента с имплантированным ЭКС. Поскольку усилению в синхронном ЭКС подвергается не несущая частота помехи, а ее низкочастотная огибающая (как правило, 50 или 100 Гц), примем, что с учетом потерь на преобразование, имитация сигнала сердца вероятна при напряжении на входе ЭКС порядка 20 мВ. Исходя из длины проводов, образующих приемную антенную ЭКС, 10 см, получим, что напряженность электрического поля должна составлять при этом 0,2 В/м. Учитывая несовпадение поляризации электрического поля и расположения проводов ЭКС, введем дополнительно поправочный коэффициент 5. В результате расчетная величина напряженности электрического поля, действующего на ЭКС, составит 1 В/м.

В диапазоне микроволн следует учесть отражение электромагнитной волны от тела и поглощение ее в поверхностном слое тканей. Приняв, что в среднем около 50% падающей на тело энергии отражается и что около 50% поглощенной телом энергии выделяется в слое тканей толщиной 1,5 см, получим, что интенсивность поля, действующего на ЭКС, составляет 1/4 интенсивности поля, измеренной в свободном пространстве (данные взяты для 65-сантиметрового диапазона волн).

Опасную для ЭКС плотность потока энергии в ткани в мкВт/см2 определим по следующей формуле:

Р=U2εW0,

где U – рассчитанная выше напряженность поля, В/м; W0 - характеристическое сопротивление свободного пространства;  - комплексная диэлектрическая проницаемость ткани; в 65-сантиметровом диапазоне для мышечной ткани  = 51.

С учетом потерь на отражение и поглощение плотность потока энергии в свободном пространстве составит около 8 мкВт/см2, т. е. примерно соответствует санитарно-гигиенической норме (10 мкВт/см2).

Следует подчеркнуть, что в 10-сантиметровом диапазоне и при более коротких волнах возможны резонансные эффекты, так как соединительные провода ЭКС и сами детали его схемы по своим размерам соизмеримы с длиной волны электромагнитных колебаний и могут действовать как эффективная антенная система.

В диапазоне коротких и ультракоротких волн размеры тела человека меньше длины волны электромагнитных колебаний, пациент часто находится в зоне индукции изучающего устройства и расчет опасной напряженности поля существенно осложняется. В качестве примера укажем на разницу в соотношении напряженности электрического поля в ткани и воздухе в зависимости от их взаимного расположения.

При параллельном расположении слоев воздуха и ткани в однородном электрическом поле между двумя плоскими электродами (без зазоров между электродами и тканью) напряженности поля в ткани и в воздухе равны, при последовательном — напряженность поля в ткани в  раз меньше. Это объясняется уменьшением емкостного сопротивления участка ткани по сравнению с воздухом и соответственно меньшим падением напряжения на этом участке. Для мышечной ткани в этом случае на частоте 40 МГц имело бы место уменьшение напряженности электрического поля в 90 раз, т. е. опасная напряженность поля в свободном пространстве составила бы 90 В/м. В реальных условиях, когда поле неоднородно, силовые линия втягиваются в тело и ослабление значительно меньше. Можно предположить что во многих случаях санитарно-гигиенические нормы (20 В/м на частотах от 3 до 30 МГц и 5 В/м на частотах от 50 до 300 МГц) обеспечат безопасность пациента с имплантированным ЭКС.

Ввиду того что в физиотерапевтических кабинетах напряженности полей УВЧ и СВЧ близки к предельно допустимым, а вблизи аппаратов могут и превышать их, пациенты с ЭКС, особенно биоуправляемыми, в таких кабинетах находиться не должны. Как правило, при всех обстоятельствах стремятся отказаться от проведения физиотерапевтических процедур пациентам с ЭКС и связанного с этим достаточно сложного комплекса предохранительных мероприятий. Пациенты с ЭКС также не должны подвергаться электрохирургическим операциям.

Одним из основных направлений исследований но повышению безопасности пациентов с ЭКС является совершенствование их схем и конструкций. Многочисленные наблюдения и лабораторные испытания ЭКС различных типов и конструкций выявили ряд факторов, обеспечивающих их большую помехоустойчивость. Разработаны и успешно применяются специальные встраиваемые в ЭКС помехозащитные устройства. Одной из эффективных мер подавления помехи ЭКС является фильтр, имеющий полосу пропускания, рассчитанную на сигнал электрической активности сердца. Центральная частота фильтра обычно лежит в диапазоне 30— 60 Гц, крутизна скатов составляет 6— 10 дБ на октаву. Помехи, спектр которых лежит вне полосы пропускания фильтра, значительно ослабляются и их мешающее действие резко снижается.

Другим устройством, повышающим помехоустойчивость синхронных ЭКС, является подавитель непрерывной интенсивной помехи. При поступлении на вход такого устройства периодической помехи, например синусоиды с частотой питающей сети, ЭКС с биоуправлением автоматически переходит в режим с фиксированной частотой следования импульсов. Подавитель может представлять собой транзистор, в коллекторной цепи которого включена специально подобранная RC-цепочка (рисунок 71). Под действием положительной полуволны помехи транзистор Т1 открывается и конденсатор быстро заряжается до напряжения источника. За время действия отрицательной полуволны помехи транзистор закрыт, и конденсатор разряжается через шунтирующий его резистор. Однако при достаточной частоте помехи конденсатор не успевает значительно разрядиться и следующая положительная полуволна помехи создает на выходе устройства значительно уменьшенный сигнал, не вызывающий срабатывания следующих электронных блоков ЭКС. При этом ЭКС переходит в режим фиксированной частоты. В отсутствие помехи за время между двумя сокращениями сердца конденсатор полностью разряжается и таким образом полезный сигнал электрической активности сердца этим устройством не ослабляется.

Рисунок 71. Схема подавителя непрерывной интенсивной помехи ЭКС.

Исследования мешающего действия синхронным ЭКС, создаваемого синусоидальным напряжением различной частоты, показали, что эффективность совместного действия фильтра и описанного выше устройства достаточно высока. В диапазоне частот до нескольких герц мешающее действие не обнаруживалось при напряжениях до 100 мВ, что объясняется ослабляющим действием фильтра. При частоте помехи, лежащей в полосе пропускания фильтра, ЭКС переходили в режим фиксированной частоты уже при напряжении помехи в несколько милливольт. При более высоких частотах из-за действия фильтра это напряжение увеличивается. Только в области низких частот авторы обнаружили узкую область, где действие помехи приводит к нестабильной работе ЭКС или полному его подавлению. Эта область у ЭКС различных фирм имеет разную ширину и находится в полосе частот до 10 Гц.

В диапазонах УВЧ и СВЧ описанные выше защитные устройства неэффективны. Высокочастотные поля могут непосредственно воздействовать на времязадающие и выходные каскады ЭКС, вызывая различные нарушения.