- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

#### Кафедра «Машины и автоматизация сварочного производства»

КОНТРОЛЬ НЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

С ПОМОЩЬЮ ТЕЧЕИСКАТЕЛЕЙ

Методические указания

к лабораторной работе № 6

по курсу «Диагностика и контроль качества сварных соединений»

Ростов-на-Дону

2022г.

Составитель   доц., канд. техн. наук В.Н. Фомин

УДК 621.791.052.08:620.170.152

Контроль непроницаемости сварных соединений с помощью течеискателей. Методические указания./ДГГУ.

Ростов-на-Дону. 2022г. 20 с.

Описаны цели и задачи работы, физический смысл и принцип работы гелиевых и галоидных течеискателей. Даны рекомендации по технике исполнения при определении места расположения сквозных дефектов. Приведены вопросы для самопроверки.

Рецензент профессор д. т. н.             А. С. Коробцов

© - Донской Государственный

технический университет, 2022 г.

# ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

при выполнении лабораторной работы

- К работе с приборами допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности для электроустановок потребителей.

- При работе с приборами необходимо соблюдать действующие правила по технике безопасности при работе на электроустановках высокого напряжения.

- Перед включением приборов должна быть проверена исправность сетевого шнура питания.

- Эксплуатация приборов со снятыми крышками запрещается.

- При работе с приборами запрещается ставить его на заднюю панель, что может привести к повреждению шнура.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается работать при незаземленных течеискателях, вакуумных насосах и насосах давления.

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с физическими явлениями, заложенными в принципе определения непроницаемости с помощью течеискателей.

2. Изучить устройство и принцип работы гелиевого и галоидного течеискателей.

3. Овладеть техникой контроля непроницаемости сварных соединений с помощью гелиевого и галоидного течеискателей.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Важнейшим эксплуатационным требованием для сварных соединений замкнутых объёмов, сосудов и других изделий является сохранение непроницаемости или герметичности.

Герметичность - это способность сварного соединения сохранять в рабочих условиях начальное количество содержащегося в изделия вещества. Степень герметичности обычно измеряют величиной утечки (течи) в единицу времени. Наиболее распространенная причина потери герметичности сварных соединений - сквозные дефекты. Они обычно имеет вид поровых каналов, трещин, непроваров и др. пороков.

Кроме перечисленных видов возможны также диффузионные течи, появление которых обычно связано с дефектами структуры металла (рыхлость и т.п.). Например, при сварке изделий из сплава АМг-6 в околошовной зоне вследствие высокого градиента температур может происходить частичное локальное изменение структуры. Это изменение приводит к появлению диффузионных течей типа межкристаллитной коррозии.

В зависимости от конкретных условий эксплуатации и рабочей среды потеря работоспособности может наступить не из-за разрушения, а вследствие чрезмерной течи в соединениях.

С учётом этих условий следует выбирать рабочее тело для испытаний на герметичность - газ или жидкость.

Контролю течеисканием подвергают изделия, у которых на протяжении заданного времени либо должно сохраняться заданное давление рабочего вещества, либо утечка рабочего вещества не должна превышать допустимой величины. К таким изделиям в основном относятся корпуса кораблей и подводных лодок в судостроении, корпуса летательных аппаратов и космических объектов в авиационной промышленности и космонавтике, корпуса ядерных реакторов и оболочки тепловыделяющих элементов в атомной промышленности, технологическое оборудование в химическом машиностроении, изделия холодильной и вакуумной техники, трубопроводы и т.п.

При контроле герметичности с помощью воздуха или пробных газов используют различные газоэлектрические способы индикации, первичной информации о наличии течи. Это газоаналитический, масс- спектрометрический, галоидный, радиационный, акустический и др. Каждый из этих способов обеспечивает ту или иную чувствительность контроля. Чувствительность измеряют обычно в единицах величины потоков. Наиболее распространенная единица течи ЛЮСЕК л·мкм/с, т.е. литр за секунду при давлении 1 микрометр ртутного столба. Используют и другие размерности, соотношения между которыми приведены в таблице:

| Единица измерения | ## Л·мм с | см³·ат с | см³·ат час | см³·ат год | мм³·МПа с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная – ЛЮСЕК л·мкм/с | 103 | 760 | 0,21 | 2,5⋅10−5 | 7,45 |

Выбор метода контроля зависит от класса герметичности, устанавливаемого проектантами. В некоторых отраслях принято три ели пять таких классов. Наиболее жесткие требования существуют сейчас в атомной энергетике, где для ответственных соединений допустимая утечка не должна превышать  10−7−10−8 л·мкм/с или до 4⋅10−4см³·ат/год, т.е. 1 см³ газа или жидкости при давлении 1 ат будет вытекать из сосуда в течение 2500 лет. При давлении 10 ат - 250 лет и т.д.

Для того чтобы правильно выбрать способ контроля, попробуем разобраться в физических явлениях заложенных в каждый из способов.

3. Газоаналитический способ

Метод основан на измерении электрического сопротивления нагретой проволоки, изменяющегося в присутствии пробного газа. Сопротивление измеряют путём его сравнения с сопротивлением такой же нагретой проволоки, находящейся в воздухе. Таким способом можно определять локальные утечки газа.

Физическую сущность метода можно пояснить, пользуясь рис.1.

Рис.1 Устройство и схема включения          датчика  катарометрического течеискателя

Контролируемая поверхность

Воздух или смесь воздуха с

пробным газом

Воздух

К измерительной схеме

На рис.1 показано устройство датчика катарометрического течеискателя на основе газоаналитического метода. Корпус датчика 1 снабжён двумя разделенными, соединяющимися в его тыльной части в общий канал. По оси каналов размешены чувствительные элементы - тонкие металлические нити, нагреваемые электрическим током. Корпус датчика выполнен в виде медного массивного блока для исключения внешних тепловых воздействий на чувствительные элементы. Нити датчика, каждая из которых имеет электрическое сопротивление  Rg, включают в два плеча мостовой схемы (рис.1.). Сопротивления  в двух других плечах схемы входят в измерительную часть течеискателя. Мост балансируют , пропуская через оба канала датчика чистый воздух. Для этого применяют отсос воздуха (например, с помощью вакуумного насоса).

В рабочих условиях датчик перемещают вдоль поверхности контролируемого сварного соединения. Если утечки контрольного газа нет, мост остается сбалансированным. Поскольку входные отверстия каналов датчика расположены на различных расстояниях от контролируемой поверхности, то при утечке пробного газа он вместе с воздухом будет проходить через верхний канал датчика, в то время как в нижний канал датчика будет по-прежнему поступать только воздух. Из-за различия в теплопроводности пробного газа и воздуха изменяются условия охлаждения, а поэтому и сопротивление верхней нити датчика. Мост оказывается разбалансированным, ток разбаланса регистрируется измерительным прибором или каким-либо сигнализатором.

Применение в течеискателе компенсационной схемы делает датчик весьма чувствительным к утечкам пробного газа. В качестве пробного газа выбирают водород, гелий, углекислый газ, азот, фреон и т.п.

Рис.2. Принцип действия масс-спектрометра

с магнитной фокусировкой на 180

4. Масс-спектрометрический метод

Сущность метода заключается в регистрации пробного газа, проходящего через неплотности контролируемого изделия, с помощью масс-спектрометров. Из всех типов масс-спектрографов в приборах для контроля герметичности наиболее широкое применение получили масс-спектрографы с магнитной фокусировкой на 180°, принцип действия которых основан на следующем (рис.2.).

В цилиндрической вакуумной камере размещают коробчатый ионизатор И, коллектор К, а также входную Двх  и выходную Двых диафрагмы, находящиеся под различными электрическими потенциалами. Камеру помещают в однородное магнитное поле, силовые линии которого перпендикулярны плоскости (на рис. 2 они показаны точками). Вдоль магнитного поля в ионизатор поступает поток электронов, испускаемый катодом (на рис.2 он не показан), фокусируемых магнитным полем и ускоряемых электрическим полем, приложенным между катодом и ионизатором.

Анализируемый газ, в частности контрольный, содержащий примесь пробного газа, поступает в небольших количествах в коробку ионизатора. Поток электронов ионизирует атомы контрольного газа, причем ионы газа слабым электрическим полем вытягиваются из ионизатора, а затем фокусируются и ускоряются сильным электрическим полем с разностью потенциалов  “U”, приложенной между коробкой ионизатора и входной диафрагмой.

Ионы газа в зависимости от их массы m и электрического заряда “e” приобретают скорость, определяемую соотношением

mV22=eU,

где V - скорость потока ионов.

При выходе из щелевой диафрагмы Двх ионы под действием магнитного поля движутся по круговым траекториям, радиус R которых определяется

из уравнения

eHR=mV,

где H - напряжённость магнитного поля.

Решая совместно оба уравнения, найдём зависимость радиуса от перечисленных факторов

R2=2meH2⋅U.

Из последнего уравнения следует, что при постоянных потенциале   U и напряженности магнитного поля H, что справедливо для масс-спектрометров рассматриваемого типа, радиус траектории иона R, однозначно определяется соотношением m/e.

Поскольку величина отношения m/e служит характеристикой атомов данного элемента, возникает возможность разделить ионы различных газов в составе контрольного газа по их массам и зарегистрировать количество ионов, любого из составляющих газов, используя особенность конструкции данного масс-спектрометра, состоящую в том, что поток ионов расфокусируется при прохождении ионами четверти оборота в камере (угол поворота 90°) и вновь оказываются сфокусированными при прохождении ионами половины оборота в камере (угол поворота 180°)

Ионы регистрируют, пропуская их на коллектор К через выходную щелевую диафрагму Двых. В зависимости от положения щели этой диафрагмы на коллектор попадают ионы только данного газа. Коллектор соединен с землей через высокоомное сопротивление, падение напряжения, на котором достаточно для его последующего измерения даже при слабых токах коллектора.

В качестве пробных газов при масс-спектрометрическом методе контроля герметичности могут быть выбраны водород, гелий, аргон в др. газы. Однако наибольшее применение из них получил гелий, поскольку он содержится в атмосфере в незначительных количествах (5⋅10−4%), что повышает отношение сигнал/шум измерений. Более того атомы гелия обладают малой массой  "m"  и при том же потенциале U можно уменьшить величины R и H, т.е. размеры и массу магнита масс-спектрометра. Кроме того, гелий безвреден и безопасен. В качестве контрольных газов обычно применяют либо чистый гелий, либо его смесь с воздухом или азотом при концентрации гелия 1090%.

5. Галоидный способ

Принцип работы течеискателя состоит в следующем. Чувствительный элемент галогенных течеискателей - платиновый диод - состоит из раскаленного платинового анода-эмиттера в коллектора, разделенных воздушным идя вакуумным промежутком. Температура платинового анода составляет 800-900 °С. При такой температуре платина служит источником положительных ионов, которые под действием приложенного между анодом в коллектором напряжения 200250В собираются отрицательно заряженным коллектором.

Ионный ток платинового диода значительно возрастает при пропускании через промежуток анод - коллектора газов, содержащих галоиды (фреон, четыреххлористый углерод, шестифтористая сера-эле-газ, хлороформ и др.). Этот эффект усиливается в присутствии, на эмиттере щелочных элементов (К, Na),

а в промежутке анод - коллектор - в присутствии кислорода, для чего при работе в вакууме через промежуток дополнительно пропускают кислород.

Однако в последнее время в качестве контрольного и пробного газа при галоидном методе контроля герметичности чаще всего используется чистый фреон-12, поскольку он не ядовит и сравнительно дешев. Максимальное давление фреона-12, которое можно создать в контролируемом изделии, ограничивается упругостью пара фреона-12 и при температуре 20-25°С составляет примерно 0,6 МПа. По тем же причинам в диапазоне давлений 0.60,93МПa целесообразно применение фреона-22, а при давлении в пределах 0,93-3,24 МПа фреона-13.

6. Другие методы контроля непроницаемости

Радиационный метод контроля герметичности изделий основан на индикации малых количеств радиоактивных жидкостей и газов по испускаемому ими ионизирующему излучению. Благодаря высокой эффективности регистрации ионизационного излучения газоразрядными, сцинтилляционными и другими детекторами радиационный метод обладает высокой чувствительностью к обнаружению утечек изделий.

Следует различать две основные области применения радиационного метода: контроль герметичности технологического оборудования атомной энергетики, содержащего рабочие радиоактивные газы и жидкости и контроль герметичности изделий машиностроения с применением в качестве пробных веществ радиоактивных жидкостей или газов.

Во второй области радиационный метод используют в тех случаях, когда применение других методов по тем или иным причинам затруднено или они не обеспечивают требуемой чувствительности к обнаружению утечек.

Выбор радиоактивного вещества определяется необходимым периодом полураспада и энергией радиоактивного излучения для надёжной его регистрации. В качестве пробных газов используют радон Rуглекислый газ, содержащий углерод C, цезий Cs впрыскиваемый в контролируемый объект в виде аэрозоля.

В последние годы широкое применение получил радиоактивный криптон-85 (Kr), поскольку этот элемент обладает большим периодом полураспада (более 10 лет), безопасен, дешев и легко регистрируется даже при низких концентрациях.

Акустический метод контроля герметичности основан на том, что газ или воздух, проходя через неплотности контролируемого изделия, генерирует ультразвуковые колебания окружающего воздуха в диапазоне частот 40 кГц. Эти колебания фиксируются датчиком ультразвукового течеискателя.

Искровой метод применяют для контроля герметичности либо стеклянных вакуумных систем, либо металлических вакуумных систем, если в последних имеются стеклянные детали. Метод основан на возбуждении в откачанном объёме высокочастотного разряда течеискателем.

Из всех перечисленных методов наибольшее распространение получили: галоидный, масс-спектроскопический, газоаналитический. В данной работе будет рассмотрен галоидный метод определения сквозных дефектов сварного соединения.

7. ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ ПЛАЗМЕННЫЙ ТП-2

Плазменный течеискатель предназначен для испытаний на герметичность и обнаружения места течей объектов, которые могут быть заполнены элегазом (SFb) или фреон-22, или смесью, содержащей эти газы при давлении, превышавшем атмосферное. Течеискатель является индикаторным прибором. Чувствительность к потоку элегаза (SFb) или фреона-22 зависит как от способа "вытяжки" контрольного газа (при атмосферном давлении с помощью вентилятора или вакуумирования как для прибора ТП-2), так и от вида газа и примерно составляет 10−5÷10−7 мм³·МПа, что соответствует отклонению стрелки прибора электронного блока не менее 25 мкА шкалы при установке переключателя "ослабления" в положение "1:1". Чувствительность измеряют как скорость натекания через сквозные несплошности. Количественную оценку герметичности проводят путём сравнения показания течеискателя с показаниями контрольной течи. Для приведенного примера чувствительности прибора ТП-2 в зависимости от газа можно сравнить с тем, как если бы мы имели сквозное отверстие, через которое в течение одного года при атм. давлении "вытекало" 0.03-3 см³ газа.

7. 1. Устройство и работа прибора

Принцип работы прибора заключается в том, что параметры плазмы, возбужденной высокочастотным электрическим полем между двумя электродами в камере ионизации щупа, существенно зависят от концентрации некоторых электроотрицательных газов. Это свойство плазмы используется для модуляции колебаний высокочастотного генератора, возбуждающего плазму. Функциональная схема течеискателя представлена на рис. 3. Через натекатель и стеклянную трубку, находящуюся в поле плоского конденсатора контура высокочастотного генератора, прокачивается с постоянной скоростью контрольный газ. При разряжении в трубке около 1 мм рт. столба между обкладками конденсатора возникает тлеющий разряд, шунтирующий контур и срывающий генерацию. Отсутствие высокочастотного напряжения на обкладках конденсатора приводит к рекомбинации ранее образованных ионов.

Контроль-ный газ

накопитель                     конденсатор

Камера ионизации

к вакуумному

насосу

Высокочастотный генератор

усилитель

делитель частоты

измеритель частоты

компен-сация

фона

блок

питания

звуковая индукция

ключ

компора-тор

Рис.3. Функциональная схема течеискателя ТП-2.

Уменьшение количества исков между обкладками конденсатора повышает добротность контура генератора, и последний снова возбуждается. При прохождении чистого воздуха, указанный процесс повторяется с частотой не более 10 кГц.

С выхода генератора импульсы через буферный усилитель и делитель частоты, который понижает частоту до звукового диапазона, подаются на ключ. Одновременно сигнал с делителя частоты подается на частотомер, на выходе которого имеются стрелочный индикатор и схема компенсации начального сигнала (фона). При компенсации фона стрелочный индикатор частотомера показывает "0". Компаратор напряжения при отсутствии напряжения на индикаторе имеет на своем выходе отрицательный потенциал, закрывающий ключ. Закрытый ключ не пропускает сигнал с выхода делителя частоты на схему звуковой индикации.

При появлении в воздухе, прокачиваемом через камеру ионизации, контрольного газа увеличивается частота следования радиоимпульсов, которая пропорциональна концентрации примеси, и на стрелочном индикаторе частотомера появятся потенциал, отклоняющий стрелку на угол, пропорциональный концентрации контрольного газа. Появление потенциала на стрелочном индикаторе изменяет знак напряжения на выходе компаратора на положительный, ключ откроется и пропустит сигнал с выхода делителя частоты на схему звуковой индикации.

Блок питания включает в себя три стабилизатор напряжения "+45В", "-I5B", "5,6В". Питание схемы звуковой сигнализации осуществляется от нестабилизированного источника напряжения "+10B".

Конструктивно течеискатель состоит из ручного щупа-пистолета, которым сканируют объект контроля и переносного электронного блока, инициирующего течь, соединенных между собой соединительным кабелей.

Щуп выполнен в виде пистолета со съемной рукояткой. В трубке щупа установлена ионизационная стеклянная камера, соединенная спереди с игольчатым регулируемым натекателем. Вокруг ионизационной камеры на фторопластовом каркасе и двух печатных платах разметив высокочастотный генератор. Натекатель заканчивается снаружи конусом, на который могут устанавливаться различные приспособления. Сзади трубки имеется штуцер для закрепления вакуумного шланга. Кабель длиной 5 м заканчивается разъёмом типа 2PM14, а вакуумный шланг - ниппелем с накидной гайкой.

Электронный блок выполнен в виде переносного прибора. Каркас его состоит из передней и задней панелей, соединенных боковыми стяжками. На каркасе установлены печатная плата с элементами схемы и лампа сигнальная. На передней панели расположены органы управления, регулирования и стрелочный индикатор. На задней панели - резистор "Установка шкалы", штепсельные разъёмы для подключения питания, щупа и регистрирующего прибора, держатель предохранителя и клемма заземления. Снизу и сверху каркас закрывается крышками с перфорацией для охлаждения. Для переноски в установки на столе электронный блок снабжён ручной скобой, фиксируемой в шести положениях.

7. 2. Подготовка течеискателя к работе

Установите Течеискатель рядом с объектом, подлежащим испытанию на герметичность. Присоедините к электронному блоку щуп, а также сетевой кабель к соответствующим разъёмам. Соедините клемму заземления электронного блока с шиной заземления. Подключите течеискатель и вакуумный насос к сети переменного тока,

Установите органы управления течеискателя в исходное положение:

- тумблер "Сеть" - в нижнее положение;

- ручку "Компенсация" - в крайне правое положение;

- переключатель "Ослабление" - в положение "1:16";

- регулятор "Громкость" - в среднее положение.

Включите вакуумный насос. Через минуту после включения насос должен выйти на стационарный режим, при котором в камере ионизации выносного щупа установится неизменное давление, равное 100-200 Па.

Установите тумблер "Сеть" течеискателя в верхнее положение, при этом должно загореться световое табло, стрелка прибора должна показывать 814 мкА и в динамике должен быть слышен ровный звуковой тон. Течеискатель готов к работе.

7. 3. Рабочее задание

- Изучить основные блоки, их назначение, ручки управления на пульте управления течеискателя ТП-2.

- Изучить физические процессы, протекающие при появлении индикаторного газа в щупе течеискателя и без него.

- Освоить технику сканирования щупа относительно шва.

7. 4. Приборы, принадлежности и материалы,

необходимые для выполнения работы

- Течеискатель ТП-2 для обнаружения дефектов, установленный в соответственно оборудованном помещении.

- Вакуумный насос для откачки смеси газа из щупа.

- Резервуары для исследования со сквозными    дефектами.

- Ручной насос для создания давления в исследуемых сосудах.

- Баллон с фреоном.

7. 5. Порядок выполнения работы

- Подготовить течеискатель ТП-2 к работе согласно п.4.

- Очистить и произвести внешний осмотр сосуда и особенно сварные швы, выявив возможные внешние дефекты.

- Зарисовать сварные швы, отметив обнаруженные дефекты.

- Сканируя щупом вдоль сварных швов, определить места расположения сквозных дефектов.

- Отметить места сквозных дефектов на сварных швах.

8. Содержание отчёта

- Цель работы.

2.  Краткое описание физических процессов, протекавших в щупе течеискателя ТП-2 при поиске сквозных дефектов.

3. Схема и краткое описание работы течеискателя ТП-2.

4. Зарисовать сварное соединение с обозначенными на них дефектами сварных соединений.

5. Описать выявленные дефекты и объяснить возможные причины их возникновения.

6. Сделать вывода по результатам проделанной работы.

9. Вопросы для самопроверки

1. Какие физические явления используются в щупах гелиевых течеискателей?

2. Каковы преимущества метода контроля с помощью гелиевого течеискателя по сравнению с другими?

3. Каким образом работает датчик (щуп) при галоидном способе контроля непроницаемости?

4. Почему при газоаналитическом методе контроля входные сопла имеют различную длину?

5. Расскажите о принципе работы щупа, используемого при газоаналитическом способе?

6. Можно ли использовать в щупе гелиевого течеискателя вместо гелия другой газ, например, фреон? Если нет, то почему?

7. Какие изменения необходимо внести в щуп гелиевого течеискателя, чтобы использовать другой газ?

10. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Алёшин Н. П. Физические методы неразрушающего контроля сварных соединений. – М.:  Машиностроение,  2006.

2. Коробцов А. С., Фомин В. Н. Система обеспечения качества в сварочном производстве. – Ростов-на-Дону; изд-во «ДГТУ», 2013г.

3.  Неразрушающий контроль и диагностика,-- Справ. под ред. Клюева В. В. . – М.:  Машиностроение,  2005.

4. Епифанцев Б.Н.,  и др. Неразрушающий контроль --    Высшая школа М.;--1992.

Составитель: Владимир Николаевич  Фомин

Контроль непроницаемости сварных соединений с помощью течеискателей.

Методические указания к лабораторной работе № 6