## Slide 1: СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ Лекция 5
План лекции:
Классификация средств измерений.
Метрологические характеристики СИ.
Классы точности.
Выбор средств измерений.

## Slide 2
МИ 2314-00 Кодификатор групп средств измерений
Виды средств измерений
По степени универсальности
По назначению
По измеряемым величинам
По
РМГ 29-99
По связи с объектом
По режиму работы
По характеру использования
По виду регистрации сигнала
По виду выходного сигнала
По степени автоматизации
По виду преобразования сигнала
По виду приема передачи информации
По виду шкалы
По поверочной схеме
По виду оценки параметров
Показывающие
Регистрирующие
Самописцы
Печатающие
Аналоговые
Цифровые
Аналогово-
цифровые
Неавтоматизированные
Автоматизированные
Автоматические
Прямого действия
Сравнения
Интегрирующие
Одноканальные
Многоканальные
С равномерной шкалой
С неравномерной шкалой
С нулевой отметкой внутри шкалы
С нулевой отметкой на краю или вне шкалы
Рабочие
Образцовые
Рабочие эталоны
Специализированные
Универсальные
Допусковые
Измерительные
Комбинированные
Диагностические
Прогнозирующие
Контрольные
Испытательные
Механические
Гидравлические
Пневматические
Акустические
Электрические
Электронные
Прочие и
комбинированные
Измерительные
системы
Измерительные
установки
Измерительные
приборы
Измерительные
преобразователи
Встроенные
Внешние
Динамические
Статические
Лабораторные
Технические

## Slide 3: Средства измерений лекция 5 1 Классификация
Средства измерений
Меры
ФВ
Средства
сравнения
Измерительные
преобразователи
Измерительные
приборы
Измерительные
установки
Измерительные
системы
Информационные ИС
Контролирующие ИС
Управляющие ИС
Измерительно-
вычислительные
ИС

## Slide 4: Средства измерений лекция 5 1 Классификация
По метрологическому назначению
Рабочие СИ
Средства измерений
эталоны
лабораторные
производственные
полевые
первичный
вторичный
Рабочий (разрядный)

## Slide 5: Средства измерений лекция 5 2 Метрологические характеристики
Метрологическая характеристика средства измерения — это характеристика одного из свойств средства измерения, влияющая на результат измерения и на его погрешность.
Метрологические характеристики, устанавливаемые нормативно-техническими документами, называют нормируемыми метрологическими характеристиками, а определяемые экспериментально — действительными метрологическими характеристиками.
Перечень метрологических характеристик, правила выбора комплекса нормируемых метрологических характеристик для средств измерений и способы их нормирования изложены в ГОСТ 8.009-84 «ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений».

## Slide 6: Средства измерений лекция 5 2 Метрологические характеристики
метрологические показатели
Длина деления шкалы — это расстояние между серединами двух соседних отметок (штрихов, точек и т. п.) шкалы.
Цена деления шкалы — это разность значений величин, соответствующих двум соседним отметкам шкалы (у микрометра она равна 0,01 мм).
Градуировочная характеристика — зависимость между значениями величин на выходе и входе средства измерений.
Диапазон показаний — область значений шкалы, ограниченная конечным и начальным значениями шкалы, то есть наибольшим и наименьшим значениями измеряемой величины.

## Slide 7: Средства измерений лекция 5 2 Метрологические характеристики
Диапазон измерений — область значений измеряемой величины, в пределах которой нормированы допускаемые пределы погрешности средства измерения.
Чувствительность прибора — отношение изменения сигнала на выходе измерительного прибора к изменению измеряемой величины (сигнала) на входе. Так, если изменение измеряемой величины составило Δd = 0,01 мм, что вызвало перемещение стрелки показывающего устройства на Δl= 10 мм, то абсолютная чувствительность прибора составляет S = Δl/Δd = 10/0,01 = 1000. Для шкальных измерительных приборов абсолютная чувствительность численно равна передаточному отношению.

## Slide 8: Средства измерений лекция 5 2 Метрологические характеристики
Вариация (нестабильность) показаний прибора — алгебраическая разность между наибольшим и наименьшим результатами измерений при многократном измерении одной и той же величины в неизменных условиях.
Стабильность средства измерений — свойство, выражающее неизменность вовремени его метрологических характеристик (показаний).

## Slide 9: Средства измерений лекция 5 2 Метрологические характеристики

## Slide 10: Средства измерений лекция 5 3 Классы точности
Класс точности — обобщенная характеристика точности СИ. В соответствии с ГОСТ 8.401—80 «ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие требования», классы точности устанавливаются для СИ, у которых погрешность нормируется в виде пределов допускаемой основной и дополнительных погрешностей.
Классы точности присваиваются СИ при их разработке по результатам метрологической аттестации и подтверждаются (или не подтверждаются) при периодических поверках СИ в процессе эксплуатации.

## Slide 11: Средства измерений лекция 5 3 Классы точности
Способ выражения предела допускаемой основной погрешности определяется назначением СИ и характером изменения погрешности в пределах диапазона измерения.
СИ, для которых преобладает аддитивная составляющая погрешности;
СИ, для которых преобладает мультипликативная составляющая погрешности;
СИ, для которых необходимо учитывать обе (аддитивную и мультипликативную) составляющие погрешности.

## Slide 12: Средства измерений лекция 5 3 Классы точности
1 В группе СИ, для которых преобладает аддитивная составляющая погрешности, предел допускаемой абсолютной погрешности:
ΔХ =±а, где а = const.
В ряде случаев оказывается удобно нормировать предел допускаемой абсолютной основной погрешности.
Класс точности в этом случае принято обозначать путем указания числа а (как, например, для микрометра ±а = 0,01 мм) либо в виде условных обозначений, в качестве которых используют римские цифры или прописные буквы латинского алфавита. Причем классам точности, которым соответствуют меньшие пределы допускаемых погрешностей, должны соответствовать меньшие цифры или буквы, находящиеся ближе к началу алфавита.

## Slide 13: Средства измерений лекция 5 3 Классы точности
Если СИ имеют разные диапазоны измерений или являются многопредельными, то более удобно нормировать предел допускаемой основной приведенной погрешности γ и выражать его в процентах:
где N — нормирующее значение.

## Slide 14: Средства измерений лекция 5 3 Классы точности
Нормирующее значение выбирается в зависимости от особенностей конкретного СИ. В соответствии с ГОСТ 8.401—80 нормирующее значение принимают равным:
конечному значению шкалы прибора ХК для СИ с равномерной шкалой, практически равномерной и степенной шкалой, если нулевая отметка находится на краю или вне шкалы (например, для амперметра со шкалой 0...10 A, N=XK = 10 А);
сумме конечных значений шкалы прибора (без учета знаков), если нулевая отметка находится внутри шкалы (например, для миллиамперметра со шкалой 50...0...100 мА, N=XKl + ХК2<number> = 50 + 100= 150 мА);

## Slide 15: Средства измерений лекция 5 3 Классы точности
номинальному значению измеряемой величины, если таковое установлено (например, для частотомера, предназначенного для контроля частоты питающей сети со шкалой 45...50...55 Гц, N = Хном = 50 Гц);
длине шкалы (выраженной в мм), если шкала имеет резко сужающиеся деления (логарифмические, гиперболические шкалы, как, например, шкала омметра).
Для приборов со шкалой, градуированной в единицах ФВ, для которой принята шкала с условным нулем (например, для приборов, измеряющих температуру в градусах Цельсия), нормирующее значение принимается равным разности конечного и начального значений шкалы (т. е. диапазону измерений N=XK-XH).

## Slide 16: Средства измерений лекция 5 3 Классы точности
Конкретное значение приведенной погрешности для присвоения СИ класса точности следует выбирать из ряда предпочтительных чисел, регламентированного ГОСТ 13600—68 (выбирается ближайшее число со стороны больших значений).
Класс точности указывается в технической документации на СИ и в виде условного обозначения наносится на шкалу или корпус измерительного прибора.
Если для СИ нормируется предел допускаемой основной приведенной погрешности, то условное обозначение класса точности представляет собой само число γ, выраженное в процентах (например, 0,5 или 2,0).
2,0
4,0
Для СИ с резко нелинейной шкалой (когда нормирующее значение N равно длине шкалы) условное обозначение класса точности имеет вид

## Slide 17: Средства измерений лекция 5 3 Классы точности
2. В группе СИ, для которых преобладает мультипликативная составляющая погрешности, предел допускаемой абсолютной погрешности можно записать в следующем виде:
ΔХ = ±bХ,
  где b — положительное число, не зависящее от X.
Переходя к относительным погрешностям:

## Slide 18: Средства измерений лекция 5 3 Классы точности
Для СИ этой группы числовое значение b, выраженное в процентах, выбирается из того же ряда предпочтительных чисел и указывается в технической документации в качестве класса точности.
Условное обозначение класса точности на шкале или на корпусе прибора имеет вид, например
1,0
2,5

## Slide 19: Средства измерений лекция 5 3 Классы точности
3 В группе СИ, для которых необходимо учитывать как аддитивную, так и мультипликативную составляющие погрешности, предел допускаемой абсолютной погрешности можно выразить в виде суммы двух членов:
ΔХ = ±(а + b Х),
Где X — значение измеряемой величины;
а и b — положительные числа, не зависящие от X.
Предел допускаемой основной погрешности для приборов этой группы нормируется по величине приведенной погрешности.
Нормирующей величиной является конечное значение шкалы ХК, но приведенная погрешность определяется в двух точках шкалы: при Х= О (начальная отметка шкалы) и при Х= ХК(конечная отметка шкалы).

## Slide 20: Средства измерений лекция 5 3 Классы точности
Приведенная погрешность для любой точки шкалы (в процентах)
где γн — приведенная погрешность в начале шкалы;
γк — приведенная погрешность в конце шкалы.

## Slide 21: Средства измерений лекция 5 3 Классы точности
Числовые значения γн и γк, выраженные в процентах, выбираются из ряда чисел, регламентированных ГОСТом, и приводятся в технической документации в качестве класса точности СИ, имеющего аддитивную и мультипликативную составляющие погрешности.
Условное обозначение класса точности на шкале или на корпусе прибора имеет вид дроби

## Slide 22: Средства измерений лекция 5 3 Классы точности
Для средств измерения этой группы предел допускаемой основной абсолютной и предел допускаемой основной относительной погрешностей можно записать

## Slide 23: Средства измерений лекция 5 4 Выбор средства измерений
1. Выбор СИ по коэффициенту уточнения.
Это самый простой способ, предусматривающий сравнение точности измерения и точности изготовления объекта контроля. Здесь предусматривается введение коэффициента уточнения КТ (коэффициента закона точности) при известном допуске Т и предельном значении [Δизм ] погрешности измерения
В соответствии с ГОСТ 8.051-81 значения пределов допускаемый погрешностей [Δизм ] для линейных размеров задаются в зависимости от допусков и квалитета (по таблицам) как
[Δизм ]=(0,20-0,35)Т=ρТ

## Slide 24: Средства измерений лекция 5 4 Выбор средства измерений
Для линейных размеров указанное соотношение между [Δизм ] и Т от 20 до 35% соответствует КТ=2,5-1,4. При выборе СИ по величине КТ необходимо иметь соответствующие справочные данные о погрешностях конкретных СИ. Если измеряемый размер попадает в стандартизированный ГОСТ 8.051-81 интервал 0…500 мм, то используют среднее значение Кт.ср=(2,5+1,4)/2, а предел основной допускаемой погрешности СИ находят как
Затем по таблицам выбирают ближайшее СИ с такой погрешностью.

## Slide 25: Средства измерений лекция 5 4 Выбор средства измерений
2. Выбор СИ по принципу безошибочности контроля предполагает предварительную оценку вероятности ошибок первого и второго рода.
Оценивают (или обосновано задают) законы распределения контролируемого параметра и погрешности измерения.
Задают соответствующие вероятности ошибок первого и второго рода.
По таблицам (справочные данные) находят соответствующее значение коэффициента уточнения КТ.
При известном допуске на параметр выбирают СИ по таблицам.

## Slide 26: Средства измерений лекция 5 4 Выбор средства измерений
3. Выбор СИ с учетом безошибочности контроля и его стоимости осуществляется как метод оптимизации по критериям точности (классу точности γ или абсолютной предельной погрешности Δси) СИ, его стоимости Сси и достоверности измерения.
4. Выбор СИ по технико-экономическим показателям является предпочтительным при эксплуатационном контроле ТС, поскольку позволяет принять во внимание как метрологические характеристики СИ, так и технико-экономические показатели эксплуатации самой ТС с учетом её ресурса, межконтрольной наработки, издержки на ТО и ремонт. В основу метода положен критерий оптимизации точности измерения, устанавливающий связь между точностью и удельными издержками на контрольно-диагностические операции с учетом дополнительных ТО и ремонтов ТС из-за погрешностей в оценке параметров её технического состояния.