- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

- ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

- Кафедра «Технология технического регулирования»

- Методические указания

к лабораторной работе №13

«Косвенные измерения физических величин»

- Ростов-на-Дону, 2011

Составители:	доцент И.Г. Кошлякова

УДК 621.753 (075.8) (084)

Методические указания к лабораторной работе №13 «Косвенные измерения физических  величин».

Метод. указания / ДГТУ, г. Ростов – на - Дону, 2011, 7 с.

В методических указаниях рассматриваются методика проведения, косвенных измерений на примерах измерения параметров электрических элементов с помощью измерительных мостов, а также методика определения необходимого числа измерений для обеспечения заданной точности.

Методические указания предназначены для студентов технических специальностей, проходящих лабораторный практикум по дисциплине "Метрология, стандартизация и сертификация".

Печатается по решению методической комиссии факультета «Приборостроение и техническое регулирование».

Научный редактор зав. кафедрой «Технология технического регулирования», к.т.н. А.Ф. Хлебунов.

Ó Издательский центр ДГТУ,

И.Г. Кошлякова,

1 Цель работы: освоить методику выполнения косвенных измерений, получить навыки в определении необходимого числа измерений.

2 Оборудование:

2.1 Генератор Г4-158

2.2 Осциллограф С1-54

2.3 Магазины сопротивлений: ММЭС Р4834, Р33

2.4 Стенд лабораторный

2.5 Соединительные провода

3 Объект измерений (см. приложение А):

3.1 Конденсатор

3.2 Катушка индуктивности

4 Общие положения

- 4.1 Косвенные измерения и порядок получения их результатов

Косвенное измерение – это измерение, при котором значение физической величины А определяют на основании результатов измерений других физических величин а1,…аm, функционально связанных с искомой. При этом измеряемая величина А связана с измеряемыми аргументами а1,…аm зависимостью:

А = f(a1,…,аm),				(1)

где а1…аm   – значения измеряемых аргументов.

Косвенные измерения разделяют на два вида: при линейной зависимости между измеряемой величиной и измеряемыми аргументами и при нелинейной зависимости между ними. В лабораторной работе рассматриваются косвенные измерения величин, определяемых нелинейными функциями.

Для повышения точности результата косвенных измерений, измерения аргументов производят многократно. Точность результата измерений оценивают доверительным интервалом, в котором с заданной вероятностью P будет находиться искомый параметр: A−−ε <A<A−+ε, 				 (2)

где A – искомая величина; A− – среднее арифметическое значение измеряемой величины: ε – доверительные границы погрешности результата измерений, для нормального закона распределения определяются по формуле: 				ε=tpσ/п, 				 (3)

где n – число измерений: tp  –  коэффициент Стьюдента (см. приложение Б): σ– СКО результата измерений.

Экономически целесообразно предварительно определять минимально необходимое число измерений для получения результата измерений с требуемой точностью. Точность измерений задается доверительными границами– отклонением значения искомой величины от среднего арифметического ε= A -A− и средним квадратическим отклонением S.

Число измерений n определяется из формулы (4):

n>(tp×S/ε)2 				(4)

- 4.2. Определение параметров электрических элементов с помощью измерительных мостов

В лабораторной работе рассматриваются косвенные измерения параметров электрических элементов: тангенса угла потерь конденсатора tg и добротности катушки индуктивности Qx. Тангенс угла потерь tg определяется по формуле:

tg=ω×Cx×Rx, 				(5)

где ω – частота напряжения питания: Cx , Rx – соответственно емкость и активное сопротивление конденсатора, и характеризует удельные диэлектрические потери энергии в конденсаторе, т.е. мощность, рассеиваемую в единице объема вещества. Чем больше tg, тем больше нагрев диэлектрика в электрическом поле.

Добротность катушки индуктивности определяется по формуле:

Qx =ωLx/Rx 				(6)

где Lx, Rx – соответственно индуктивность и активное сопротивление катушки индуктивности. Таким образом, добротность представляет собой отношение реактивного сопротивления катушки к ее активному сопротивлению. Этот параметр характеризует потери энергии, вносимые сердечником в катушку, резонансные свойства  и КПД колебательного контура.

Измерения параметров электрических цепей Cx , Lx, Rx  производится при помощи мостов переменного тока, так как они обеспечивают высокую точность и чувствительность при относительной простоте. Схема измерений (см. рис.1,2) представляет собой четырехплечий уравновешенный мост переменного тока. Источником  питания является генератор G. Для балансирования моста необходимо иметь не менее двух регулируемых элементов (таковыми являются магазины сопротивлений). Состояние баланса фиксируют по нулевому показанию индикатора НИ. Мост балансируют методом последовательных приближений: поочередно регулируют каждый из элементов до получения минимального показания индикаторного прибора. Для лучшей сходимости моста в качестве НИ применяют осциллограф, в котором на одну пару отклоняющих пластин подают опорное напряжение, а на другую – напряжение в измерительной диагонали. При этом можно судить об изменении, как модуля, так и фазы напряжения, что позволяет ускорить процесс балансировки.

Измерение емкости производится по схеме с образцовым конденсатором С3 и переменными резисторами R2 и R3 (рис.1). Исследуемый конденсатор представлен (замещен) последовательным соединением емкости Сх и активного сопротивления Rx , обусловленного потерями в конденсаторе.

Рис.1. Схема моста для измерений   Рис.2. Схема моста для измерений

емкости и тангенса угла потерь     индуктивности и добротности катушки

Из условия равновесия моста:       Rx= R2 R3 /R4			   (7)

Cx= C3  R4/R2 			(8)

Для измерений индуктивности используют измерительный мост, показанный на рис.2, обладающий высокой чувствительностью. Измеряемая катушка с индуктивностью Lx  и активным сопротивлением Rx  включается в первое плечо моста, образцовые конденсатор С4 и резистор R4 – в противоположное плечо. Номинальные значения постоянных элементов измерительных мостов подбираются в зависимости от ожидаемых значений измеряемых параметров (см. приложение А).

Из условия равновесия моста:	Rx=R2R3/R4			  (9)

Lx=C4 R2  R3 			 (10)

В качестве одного из переменных сопротивлений используется магазин сопротивлений ММЭС Р4834, подключающийся к измерительной цепи в соответствии с таблицей.

Установка пределов измерений магазина сопротивлений ММЭС Р4834

| - Пределы измеряемого сопротивления, Ом | - 0,01-0,1 | - 0,1-1,0 | - 1,0-10 | - 10-100 | - 100-10000 | - 10000-1000000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Зажимы, используемые для подключения | - 8-9 | - 7-8 | - 6-7 | - 5-6 | - 3-4 | - 1-2 |

5 Порядок выполнения работы

5.1. Оформить отчет по лабораторной работе в соответствии с приложением В.

5.2. Ознакомиться с общими положениями методических указаний.

5.3. В соответствии с заданием (по указанию преподавателя) собрать схему измерительного моста (рис. 1,2.).

5.4. Рассчитать необходимое число измерений по формуле (4). Данные занести в табл.1 приложения В.

5.5. Произвести рассчитанное число измерений. Результаты занести в табл. 2 приложения В.

Необходимое количество экспериментальных данных набирают, задавая величину сопротивления на одном магазине сопротивлений, и уравновешивая мост другим магазином сопротивлений.

6 Список рекомендуемой литературы

6.1. Артемьев Б.Г., Голубев С.М. Справочное пособие для работников метрологических служб. – М.: Изд – во стандартов,2003.

6.2. Дворяшин Б.В. Основы метрологии и радиоизмерения. – М.: Радио и связь, 1993.

6.4. Евтихеев Н.Н., Купершмидт Я.А., Папуловский В.Ф., Скугоров В.Н. Измерения электрических и неэлектрических величин. – М.: Энергоатомиздат, 1990.

7 Контрольные вопросы

7.1. Какие измерения относятся к косвенным?

7.2. Как определить необходимое количество измерений?

7.3. Что характеризуют и как определяются добротность и тангенса угла потерь?

- 7.4. Привести схемы измерительных мостов и расчетные формулы для определения параметров конденсатора и катушки индуктивности.

- 7.5. Как организовать многократные косвенные измерения параметров конденсатора и катушки индуктивности?

Приложение А

- Задание на выполнение лабораторной работы

| Объект измерения | Конденсатор, емкостью Сх, мкФ |  |  |  |  | Катушка индуктивностью Lx, мкГ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Номинальные. значения | 0,05 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 25 | 50 | 55 |
| Доверит. вероятность P | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,99 |
| Границы доверит. интервала ε | 0,01 | 0,025 | 0,025 | 0,1 | 0,2 | 2,5 | 2,5 | 5,5 |
| СКО σ | 0,0146 | 0,046 | 0,036 | 0,122 | 0,233 | 3,723 | 3,259 | 6,752 |
| Постоянное сопротивление Ом | 1 | 10 |  | 20 |  | 3104 | 5104 | 2104 |
| Образцовый конденсатор, мкФ | С3=0,05 |  |  |  |  | С4=2,02510-3 |  |  |
| Частота переменного напряжения F, кГц | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  Б

- Коэффициент Стьюдента tp

| Вероятность Р | - 0,95 | - 0,96 | - 0,97 | - 0,98 | - 0,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Коэф. Стьюдента tp | - 1,960 | - 2,054 | - 2,178 | - 2,326 | - 2,576 |

Приложение В

Форма отчета

- Цель работы

- Оборудование

- Объект измерения и измеряемые параметры (по варианту № _ )

- Схема измерительного моста

- Расчет необходимого числа измерений

Таблица 1 – Определение числа измерений

| Вероятность Р | Доверительные границы ε | СКО σ | Коэффициент Стьюдента tp | Число измерений n |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2 – Результаты измерений

| Объект измерений | № измерения j | Измерен-ные значения, Ом |  | Измеряемый параметр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | активное сопротивление Rxj | емкость Схj |
|  |  | R2 | R4 | Rxi==R2×R3R4 (R3= ) | Cxi=C3×R4R2 (C3= ) |
| Конденсатор |  |  |  |  |  |
| Объект измерений | j | R2 | R3 | активное сопротивление Rxj | Индуктивность Lxj |
|  |  |  |  | Rx=R2×R3R4 (R4= ) | Lx=C4R2R3 (C4= ) |
| Катушка индуктивности |  |  |  |  |  |