## Лабораторная работа №6

Устройство электропечи лабораторной

SNOL 6,7/1300

## Цель работы: Изучение конструкции и принципа работы электропечи SNOL 6,7/1300. Экспериментальное определение тепловых характеристик печи.

1. Устройство электропечи

Электропечь лабораторная SNOL 6,7/1300 (далее именуемая электропечь) предназначена для проведения аналитических работ с различными материалами и различных видов термообработки в воздушной среде, стационарных условиях, при температуре от+50 °С до 1300 °С.

Электропечь состоит из несущего каркаса, в верхней части которого установлена нагревательная камера из волокнистых теплоизоляционных блоков. Спиральные нагреватели  установлены по бокам камеры.

К передней части каркаса крепится дверь из волокнистой теплоизоляции. Садка устанавливается на дно камеры. Для размещения садки, создающей большое удельное давление и истирающее воздействие на дно камеры (металлические заготовки, керамические изделия и т. д.), предусмотрена дополнительная подовая плита, вкладываемая в камеру.

При необходимости, для ввода в рабочее пространство контрольной термопары, в кожухе двери предусмотрено отверстие. Отверстие в теплоизоляции сделать (потребителю) острым прутком или сверлом.

В нижней части каркаса установлен пульт управления.

Питание электропечи осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

Контроль и регулирование температуры осуществляется регулятором температуры, работающим совместно с термопарой, установленным в камере.

Схема электрическая принципиальная на рис. 1.

2. Некоторые сведения об электронагревателях

Нагреватели в значительной мере определяют работоспособность печи и ее технико-экономические показатели. Материал и конструкция нагревателей выбираются в зависимости от рабочей температуры, атмосферы и условий работы печи.

Наиболее широкое распространение в общепромышленных печах сопротивления получили металлические нагревательные элементы из сплавов с высоким омическим сопротивлением. Для изготовления металлических нагревателей в основном используют:

а)	никелехромовые сплавы (нихромы Х15Н60Н, Х20Н80Н и пр.), сплавы на никелевой основе, легированные алюминием (ХН70Ю);

б)	хромоникелевые сплавы на основе железа (Х25Н20 и пр.); в) железохромоалюминиевые сплавы  (0Х23Ю5А,   0Х27Ю5А);   г)  тугоплавкие металлы (молибден, вольфрам и пр.).

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная(SNOL 6,7/1300)

FU-вставка плавкая (1А); QF- автом. выключатель; R1.R2-резистор; QS-микровыключатель; ЕК2-нагревательный элемент; ХР-шнур армированный; VS1,VS2- тиристор; HL-индикатор; КМ-пускатель электромагнитный; С1,С2-конденсатор; М-вентилятор; Р-регулятор температуры OMRON E5CK-T (или E5CN, ТП-303, ТП-300); ВК- термопора типа "S".

(*для регулятора E5CN; **для регулятора ТП-303, ТП-300; ***перемычка А4-В4 только для регулятора ТП-300).

Нихромы применяют в интервале рабочих температур
800	1000° С в массовых сериях электропечей непрерывного дейст
вия. При повышенных требованиях к стойкости нагревателей,
работающих в эндогазовой атмосфере; например, при работе в авто
матических линиях, целесообразно применять сплав ХН70Ю, наличие алюминия в котором снижает интенсивность науглероживания нагревателя и повышает температуру применения.

В интервале температур печи 1000—1200° С в окислительной атмосфере, а также при более низких температурах в углеродсодержащих и сернистых средах применяют нагреватели из железо-хромоалюминиевых сплавов.

В настоящее время испытываются нагреватели из сплава ОХ23Ю5ТА. По данным ЦНИИЧермет их можно применять до температуры на нагревателе 1400° С в окислительной среде, 950° С в азоте, до 1200° С в среде диссоциированного аммиака.

Размещение нагревателей в рабочей камере печи определяется способом передачи тепла от нагревателя к загрузке, параметрами и конструкцией печи, свойствами загрузки и требованиями к равномерности температуры. В большинстве конвективных печей вентиляторы располагают на крышках печи, а нагреватели на боковых стенках, значительно реже вентиляторы располагают на боковых стенках, а нагреватели на своде печи. В высокотемпературных печах, где тепло передается к загрузке излучением, нагреватели располагают так, чтобы обеспечить необходимую равномерность температуры в загрузке. При невысоком рабочем пространстве печи нагреватели располагают на поду и своде; если высота рабочего пространства достаточна, часть нагревателей располагают и на боковых стенках печи, в основном для компенсации потерь через них.

Проволочные нагреватели выполняют в виде зигзагов или цилиндрических спиралей. Ленточные нагреватели в основном выполняют зигзагообразными.

Рекомендуемые размеры спиральных нагревателей при температуре нагревателя до 1000° С: диаметр проволоки d = = 0,003-0,006 м, внутренний диаметр витка DB = (4-10) d (для хромоникелевых сплавов) ийв = (4-8) d (для железохро-мралюминиевых сплавов), шаг витков е не менее 2d.

3. Порядок работы с электропечью

Открыть дверь электропечи.

Установить садку на плиту подовую, оставить 1/10 часть растояние от стен камеры для циркуляции воздуха. Обратить внимание на термопору, чтобы ее не повредить.

Закрыть дверь электропечи.

Включить выключатель, при этом загорается сигнальная лампа. По инструкции пользователя терморегулятора, установить желаемую програму и включить ее исполнение.

После окончание работы выключить выключатель. При выключении гаснет сигнальная лампа.

В данной работе ставится задача определения времени разогрева печи до заданных температур, построения графика зависимости достигаемых температур от времени. Кроме этого, косвенным путем будут определены  тепловые потери печи при разных стационарных температурах. Тепловые потери печи вызваны излучением тепла через стенки печи, через щели, проводку и т.д. При стационарном режиме работы печи эти потери необходимо время от времени  восполнять, чтобы обеспечить постоянство температуры в рабочем пространстве. Это достигаеися периодическим подключением электронагревателей к источнику питания. Управление процессом включения и отключения осуществляется регулятором температуры. Тепловые потери можно относить к единице веса, объема или времени. В данной работе мы их будем относить к единице времени - одному часу. Зная время ∑τn, в течение которого нагреватели включены, и мощность   нагревателей, можно определить тепловые потери печи за один час:

Qпотерь = Рпечи· ∑τn.

4..Методика и последовательность выполнения работы.

В течение 20 минут изучить методические указания, руководства по эксплуатации печи

Получить образцы стали для термообработки, измерить их размеры, пользуясь методическими указаниями, диаграммой Fe–C и литературой по металловедению и термической обработке определить температуру и время нагрева, выдержки исследуемых образцов под закалку и температуру и время нагрева и выдержки при отпуске.

Составить термическую программу для температурно-временного режима нагрева и выдержки исследуемых образцов под закалку.

Ввести термическую программу в регулятор печи, запустить ее выполнение.

Наблюдая за текущими показаниями регулятора, через каждые 2 мин записать соответствующие значения температуры. После окончания термической операции по этим данным построить реальный температурно-временной режим.

- Описать назначение и устройство печи.

- Определить основные размеры печи и заэскизировать ее.

- Изучить электрическую схему печи, описать принцип работы печи и управления температурным режимом.

- Определить время разогрева печи до температур 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200оС, свести данные времени в таблицу и построить график зависимости ТоС = f(τ).

- Определить тепловые при стационарном режиме, для этого:

1)задаем и доводим температуру одной печи до 750оС, а другой до 1000оС

2)при этих температурах в течение часа фиксируем время включения печей для поддержания заданной температуры и сводим их в таблицу;

3) количество теплоты прихода будет равно тепловым потерям печей в течение часа, его определяем по формуле Qпотерь = Рпечи· ∑τn

Содержание отчета:

- Цель работы.

- Описание устройства электропечи и ее электросхемы. Эскиз печи.

- Опредление времени разогрева печи до заданных температур, построение графика зависимости ТоС = f(τ).

- Характеристика тепловых потерь электропечи.

- Расчет тепловых потерь печей при разных температурных режимах.

- Выводы.

Контрольные вопросы:

1.  Какой тип нагревателей используется в печи SNOL6,7/1300?

2.  Как осуществляется поддержание температуры в печи на заданном уровне?

- Какую функцию выполняют тиристоры?

- Что такое тепловой баланс печи?

- Какие тепловые потери могут быть в электропечи?

- При каком температурном режиме тепловые потери выше?

| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАБОРАТОРНОЙ ПЕЧИ SNOL 6,7/1300 |  |
| --- | --- |
| Номинальная мощность, кВт, | 2,4 |
| Напряжение питающей сети, В | 220 |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Номинальная температура в рабочем пространстве,°С не менее | 1300 |
| Число фаз | 1 |
| Среда в рабочем пространстве | воздух |
| Диапазон автоматического регулиро |  |
| вания температуры,°С | 50 - 1300 |
| Неравномерность температуры в рабочем пространстве | ± 10 |
| Размеры рабочей камеры, мм, не менее: |  |
| ширина | - 160 |
| длина | - 295 |
| высота | - 133 |
| Габаритные размеры, мм, не более: |  |
| ширина | - 440 |
| длина | - 550 |
| высота | - 540 |

ПРИЛОЖЕНИЕ